Priedas Nr. 1

VIDEOLARINGOSKOPO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| I. | Videolaringoskopas su lanksčiu įvedimo vamzdeliu |  |
|  | Paskirtis | Kompaktiškas, nešiojamas videolaringoskopas su kamera, rodančia kvėpavimo takų ir intubacijos vaizdą realiuoju laiku, skirtas apsunkintai kvėpavimo takų intubacijai. |
|  | Sudedamosios dalys | Turi būti susidaręs iš ne daugiau kaip dviejų dalių – kameros ir įvedimo vamzdelio. |
|  | Kamera |  |
| 3.1. | Ekranas | HD viso vaizdo ekranas, ≥ 3,5 colio |
| 3.2. | Rezoliucija | ≥ 640 x 480 |
| 3.3. | Sukimosi kampas | Horizontalus ir vertikalus sukimosi kampas ≥ 120° |
| 3.4. | Ne mažiau kaip 6 funkciniai mygtukai, USB ir HDMI jungtys | Būtina |
| 3.5. | Atminties kortelė | SD ne mažiau kaip 32 GB |
| 4. | Įvedimo vamzdelis |  |
| 4.1. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |
| 4.2. | Optinė sistema | - Matymo laukas 90° (±2°) - Lauko gylis 3-50 mm |
| 4.3. | Distalinis galas | - Išorinis skersmuo 3.00 mm (±1 mm) - CMOS technologija - Didelio ryškumo LED šviesos šaltinis |
| 4.4. | Darbinis ilgis | 650 mm (± 5 mm) |
| 4.5. | Siurbimo kanalo vidinis skersmuo | 1,2 mm (± 0,05 mm) |
| 4.6. | Lenkimo sekcija | Kampo diapazonas ne mažiau kaip aukštyn 160° / žemyn 130° |
| 5. | Baterija | Įkraunama ličio baterija. Veikimo laikas ne mažiau kaip 3 valandos |
| 6. | Kamera su įvedimo vamzdeliu turi susijungti per greitąją jungtį | Būtina |
| 7. | Apsaugos nuo rasojimo funkcija | Būtina |
| 8. | Nuotraukų ir vaizdo įrašo įrašymo funkcija | Būtina |
| 9. | Komplektą sudaro: | 1. Videolaringoskopas su integruotu LED šviesos šaltiniu ir kamera, 2. Daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių 3 mentelės (dydžiai pasirenkami užsakymo metu) 3. Laikymo krepšys, 1 vnt. |
| 10. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) |
| 11. | Garantija | ≥12 mėn. |