| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)* pateikiant nuorodą į konkretų gamintojo dokumentą ( nurodant psl.) arba internetinę svetainę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio pavadinimas – Mobilus odontologinis įrenginys, 1 pirkimo dalis |  |  |
| 1.1. | Mobili odontologinė įranga su lagaminu (dėže) ir transportavimo vežimėliu |  |  |
| 1.1.1. | Gydytojo instrumentų konsolė sumontuota dėžėje su integruotu kompresoriumi ir nusiurbimo sistema | Būtina | Pavadinimas, modelis, gamintojas |
| 1.1.2. | Gydytojo instrumentų konsolės dėžė: lagamino tipo, su kietu korpusu ir rankena pritaikyta transportuoti ir nešimui | Būtina |  |
| 1.1.3. | Gydytojo instrumentų konsolės komplektuotė | 1. Nusiurbimo žarna -1 vnt. 2. 3-jų funkcijų švirkštas – 1 vnt. 3. Elektrinis mikrovariklis – 1 vnt. 4. Ultragarsinis skaleris – 1 vnt. |  |
| 1.1.4. | Gydytojo instrumentų konsolės dėžės svoris | Ne daugiau 15 kg |  |
| 1.1.5 | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Būtina |  |
| 1.1.6. | Vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | Būtina |  |
| 1.1.7. | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau 140 l/min |  |
| 1.1.8. | Nusiurbimo sistemos surinkimo talpa | Ne mažiau 0,6 l |  |
| 1.1.9. | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.1.10. | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0,5 l |  |
| 1.1.11. | Darbinis slėgis ne mažiau 3 Bar, su reguliavimo galimybe | Būtina |  |
| 1.1.12. | Komplekte yra vežimėlis su daiktadėže, transportavimo rankena ir ne mažiau kaip ant 2 ratukų | Būtina |  |
| 1.2. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |
| 1.2.1. | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu |  |
| 1.2.2. | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau 40000 aps./min |  |
| 1.2.3. | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau 3,0 Ncm |  |
| 1.2.4. | Sūkių valdymas | Būtina |  |
| 1.3. | Ultragarsinis piezo elektrinis skaleris |  |  |
| 1.3.1. | Pašvietimas | Su LED pašvietimu arba lygiaverčiu |  |
| 1.3.2. | Veikimo dažnis | Ne mažiau kaip 28-32 kHz ribose |  |
| 1.3.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai. | būtina |  |
| 1.3.4. | Komplekte ne mažiau 3 -ijų instrumentų apnašų valymui | Būtina |  |
| 2. | Mobili odontologinė kėdė pacientui, 2 pirkimo dalis |  |  |
| 2.1. | Konstrukcija | Tvirto rėmo (plieno arba aliuminio lydinio), stabilios konstrukcijos, skirta naudoti odontologinėms procedūroms ne kabinete |  |
| 2.2. | Surinkimas / transportavimas | Greitas kėdės pastatymas ir sulankstymas (iki 30 s.); turi ne mažiau 2 ratukus transportavimui; kompaktiška, transportuojama kaip lagaminas |  |
| 2.3. | Matmenys ir svoris | Svoris ne daugiau 25 kg; gamintojo deklaruoti matmenys (sulankstytos ir išskleistos būsenos) |  |
| 2.4. | Maksimalus atlaikomas svoris | Ne mažiau 150 kg |  |
| 2.5. | Nugaros atlošo reguliavimas | Turi būti reguliuojamas, sinchronizuotas su kojų atrama; reguliavimo diapazonas ne siauresnis 100° – 170° |  |
| 2.6. | Galvos atrama | Būtina |  |
| 2.7. | Apmušalai | Apmušalai turi būti patogūs, pagaminti iš atsparios dėvėjimuisi ir valymui medžiagos (tinkamos dezinfekuoti įprastinėmis gydymo įstaigose naudojamomis priemonėmis). Turi būti galimybė pasirinkti iš kelių spalvų variantų |  |
| 2.8. | Komplektuotė | Kėdė turi būti komplektuojama su transportavimo krepšiu arba apsauginiu dangalu |  |
| 3. | Mobili odontologinė kėdė darbuotojui, 3 pirkimo dalis |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Sulankstoma, transportuojama; tvirtas ir patvarus rėmas (plieno arba lygiaverčio lydinio) |  |
| 3.2. | Surinkimas / transportavimas | Greitas pastatymas ir sulankstymas; transportavimui turi būti krepšys arba lagamino tipo sprendimas |  |
| 3.3. | Apmušalai | Apmušalai pagaminti iš atsparios dėvėjimuisi ir valymui medžiagos (tinkamos dezinfekuoti įprastinėmis gydymo įstaigose naudojamomis priemonėmis). Turi būti galimybė pasirinkti iš kelių spalvų variantų |  |
| 3.4. | Matmenys | Sėdimos dalies skersmuo 340 ± 30 mm; kėlimo aukštis ne siauresniame 550 – 660 mm aukštyje nuo grindų |  |
| 3.5. | Svoris | Ne daugiau 7 kg. |  |
| 3.6. | Turi turėti ne mažiau 5 ratukus | Būtina |  |
| 4. | Didinamieji akiniai su apšvietimu, 4 pirkimo dalis |  |  |
| 4.1 | Keičiamo didinimo teleskopai | Būtina |  |
| 4.2 | Ne mažiau kaip 3 didinimo diapazonai – 3, 4 ir 5 kartų didinimas | Būtina |  |
| 4.3 | TTL tipo – teleskopai įklijuoti į akinių stiklus. | Būtina |  |
| 4.4 | Komplekte dirželis akinių tvirtinimui prie galvos, akinių dėklas ir audinys akinių valymui | Būtina |  |
| 4.5 | Keičiamas šviesos srautas | Ne mažiau 3-jų lygių |  |
| 4.6 | Maksimalus šviesos srautas | Ne mažiau 85 Lm |  |
| 4.7 | Veikimo trukmė be pakrovimo esant maksimaliam šviesos intensyvumui | Ne mažiau 6 valandų |  |
| 4.8 | Spalvos atkurimo indeksas | Ne mažiau kaip 90 CRI |  |
| 5. | Diodinė polimerizavimo lempa, 5 pirkimo dalis |  |  |
| 5.1. | Paskirtis | kompozitinių medžiagų ir surišiklių kietinimas |  |
| 5.2. | LED arba lygiavertė | Būtina |  |
| 5.3. | Šviesolaidis | Ne mažiau 7,5 mm skersmens |  |
| 5.4. | Galingumas | Ne mažiau 2000 mW/cm2 |  |
| 5.5. | Bangos ilgis | ne siauresnėse ribose 420 – 480 nm |  |
| 5.6. | Ekranas su meniu nustatymų parodymais | Būtina |  |
| 5.7. | Korpusas | Metalinis arba lygiavertis |  |
| 5.8. | Galingumo režimai | Ne mažiau 3 (trys) galingumo režimai: (visas galingumas, pulsuojantis galingumas, kylantis galingumas) |  |
| 5.9. | Paskutinio darbinio režimo išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 5.10. | Integruotas radiometras su pakrovimo lygio išmatavimo funkcija | Būtina |  |
| 5.11. | Akumuliatorius | Talpa ne mažiau 2000 mAh |  |
| 6. | Mobilus (nešiojamo) dentalinio rentgeno komplektas, 6 pirkimo dalis |  |  |
| 6.1. | Intraoralinė kamera |  |  |
| 6.1.1. | Vaizdo raiška | Ne žemiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 6.1.2. | Fokusavimas | Automatinis |  |
| 6.1.3. | Apšvietimas | Ne mažiau 4 šviesos šaltinių |  |
| 6.1.4. | Apžvalgos kampas | Ne mažiau 70o |  |
| 6.1.5. | Kameros antgalio svoris | Ne daugiau 100 g |  |
| 6.1.6. | Pritaikyta dirbti su siūloma skaitmeninės rentgenografijos vaizdų apdorojimo programa 6.2.2. punkte | Būtina |  |
| 6.2. | Skaitmenininė rentgenografijos sistema |  |  |
| 6.2.1. | Daviklis: |  |  |
| 6.2.1.1. | Technologija | CMOS su optinio pluošto pagrindu |  |
| 6.2.1.2. | Pikselio dydis | Ne daugiau 20 × 20 µm |  |
| 6.2.1.3. | Aktyvių pikselių skaičius | Ne mažiau 1,5 milijonų pikselių |  |
| 6.2.1.4. | Aktyvus plotas | Ne mažiau 600 mm² (20 x 30 mm) |  |
| 6.2.1.5. | Daviklio išoriniai matmenys | Ne daugiau 25 mm × 39 mm x 6 mm |  |
| 6.2.1.6. | Daviklis jungiamas tiesiai į personalinį kompiuterį per USB2 laidą | Būtina |  |
| 6.2.1.7. | USB2 laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m |  |
| 6.2.2. | Programinė įranga: |  |  |
| 6.2.2.1. | Komplekte vaizdų apdorojimo programa lietuvių kalba | Būtina |  |
| 6.2.2.2. | Suderinama su Windows ir MAC programine įranga | Būtina |  |
| 6.2.2.3. | Neturi būti papildomų gamintojo mokesčių programos atnaujinimui ar instaliuojant naujai darbo vietai | Būtina |  |
| 6.3. | Mobilus (nešiojamas) dentalinis rentgeno apartas |  |  |
| 6.3.1. | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis kaip 0,4 mm |  |
| 6.3.2. | Ekspozicijos laikas | Pasirenkamas intervalas ne siauresnis 0,02 – 2 s |  |
| 6.3.3. | Anodinė srovė | Ne daugiau 3 mA |  |
| 6.3.4. | Ekspozijų skaičius per dieną be papildomo pakrovimo | Ne mažiau 25 ekspozicijų |  |
| 6.3.5. | Komplekte apsauginė apykaklė pacientui | Ne mažiau kaip 0,30 mm švino ekvivalento |  |
| 7. | Apekso lokatorius, 7 pirkimo dalis |  |  |
| 7.1. | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas | Būtina |  |
| 7.2. | Ekrane rodoma: 1. Skirtingomis ne mažiau kaip trimis spalvomis žymima failo padėtis kanale. 2. Failo viršūnės vieta. 3. Esama failo viršūnės padėtis išreikšta skaičiais. 4. Praėjus apekso tašką, uždegamas aiškus ryškios spalvos informacinis ženklas. 5. Likęs baterijų energijos lygis. 6. Garsinio signalo stiprumas | Būtina |  |
| 7.3. | Automatinis kalibravimas | Būtina |  |
| 7.4. | Besikeičiantis garsinis signalas failui judant kanale link apekso | Būtina |  |
| 7.5. | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčių elektrodų | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 7.6. | Endodontinės adatėlės laikiklis | Ne mažiau 3 vnt. |  |