TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis - rašytinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo.

  - Prekės – Multifunkcinis slėgio ir temperatūros kalibratorius.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Multifunkcinis slėgio ir temperatūros kalibratorius

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamo multifunkcinio slėgio kalibratoriaus komplektas | 1 |
| 2. | Multifunkcinio temperatūros kalibratoriaus komplektas | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, LT- 26108.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Nešiojamo multifunkcinio slėgio kalibratoriaus komplektas |  |  |
| Nešiojamas multifunkcinis slėgio kalibratorius |  |  |
|  | Dėklas skirtas kalibratoriaus nešiojimui | Turi būti |
|  | Įkroviklis | Suderinamas su 230V, 50Hz tinklu |
|  | Ekranas | Spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė ne mažesnė nei 12,5 cm, ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 640×480 |
|  | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP64 |
|  | Apsauga nuo kritimo | Ne prastesnė nei IEC 60068-2-32 (0,5 m) |
|  | Akumuliatorius | Ličio jonų, įkraunamas (lygiavertis arba geresnis) |
|  | Akumuliatoriaus darbo veikimo laikas | Ne mažiau nei 10 valandų |
|  | Darbinė temperatūra | Tinkamas naudoti ne siauresnėse aplinkos temperatūros ribose nei -5...40 °C |
|  | Integruotas barometras | Turi būti, suteikiantis galimybę kalibruoti absoliutinio slėgio prietaisus |
|  | Slėgio kalibravimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei -0,95..20 bar su ne didesnė nei ±0,005 bar paklaida ir ne siauresnėse ribose nei -300...300 mbar su ne didesnė nei ±0,15 mbar paklaida |
|  | Slėgio reikšmės atvaizdavimo ekrane skiriamoji geba | Slėgio reikšmės atvaizdavimas ekrane ne mažesnės skiriamosios gebos nei 0,05 mbar, kai slėgis intervale -300...300 mbar |
|  | Kalibratoriaus masė (be išorinių priedų) | Ne daugiau nei 3 kg |
|  | Elektros srovės matavimo funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |
|  | Elektros srovės matavimo tikslumas | Ne didesnė nei ±0,01 mA paklaida |
|  | Įtampos matavimas | Ne siauresnėse ribose nei 0…30 V DC |
|  | Įtampos matavimo tikslumas | Ne didesnė nei ±5 mV paklaida |
|  | Varžos matavimas | Ne siauresnėse nei 0…4000Ω ribose |
|  | Dažnio matavimas | Ne siauresnėse nei 1…50000 Hz ribose |
|  | Integruotas 24 voltų nuolatinės įtampos maitinimo šaltinis su srovės matavimu | Turi būti |
|  | Srovinio signalo generavimo su išoriniu maitinimo šaltiniu funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |
|  | Srovinio signalo generavimo su vidiniu maitinimo šaltiniu funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |
|  | Duomenų registratorius | Turi būti, ne mažiau 6 kanalų, su grafinio atvaizdavimo ir duomenų išsaugojimo funkcijomis |
|  | Varžinių termometrų matavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo varžiniams termometrams, bent 2 jutikliams vienu metu |
|  | Termoporų signalo matavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms, bent 2 jutikliams vienu metu |
|  | Varžinių termometrų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo jutikliams |
|  | Termoporų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms |
|  | Relinio signalo būsenos pasikeitimo aptikimo funkcija | Turi būti |
|  | Kalibravimo sertifikatas | Akredituotos laboratorijos, pagal ISO17025 standartą |
| Nešiojamo multifunkcinio slėgio kalibratoriaus priedai |  |  |
| 1. | Pompa slėgio kalibravimui | Turi būti, pneumatinė, sukuriamas slėgis ne siauresnėse ribose nei -0,85...25 bar |
| 2. | Lanksti žarnelė sujungimams slėgio kalibracijai | Turi būti, suderinama su pompa, kalibratoriumi ir suteikianti galimybę prisijungti prie kalibruojamo prietaiso |
| 3. | Lanksčios žarnelės leistinas slėgis | Ne siauresnėse ribose nei -0,95...30 bar |
| 4. | Lanksčios žarnelės ilgis (nuo vieno galo iki kito) | Ne mažiau nei 1 m |
| Multifunkcinio temperatūros kalibratoriaus komplektas |  |  |
| Multifunkcinis temperatūros kalibratorius |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis (įtampa, dažnis) | 230VAC, 50Hz |
|  | Ekranas | Spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė ne mažesnė nei 14 cm, ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 640×480 |
|  | Kalibravimo sertifikatas | Akredituotos laboratorijos, pagal ISO17025 standartą |
|  | Kalibratoriaus tipas | Sauso tipo |
|  | Darbinė temperatūra | Tinkamas naudoti ne siauresnėse aplinkos temperatūros ribose nei 10...35 °C |
|  | Temperatūros kalibravimo diapazonas | Ne siauresnis nei 50…600 °C |
|  | Temperatūros kaitinimo ertmėje stabilumas | Ne didesnis nei ±0,1 °C svyravimas esant 600 °C kaitinimui |
|  | Vidinio referencinio termometro tikslumas | Ne didesnė nei ±0,5 °C paklaida esant 600 °C kaitinimui |
|  | Temperatūros stabilizavimo laikas | Ne ilgesnis nei 12 min |
|  | Kaitimo laikas iki maksimalios ribos | Ne ilgesnis nei 20 min |
|  | Temperatūros reikšmės atvaizdavimo ekrane skiriamoji geba | Ne mažesnė nei 0,01 °C |
|  | Termoporų šaltų galų kompensavimo termometrų tikslumas | Paklaida ne didesnė nei ±0,5 °C |
|  | Varžinių termometrų matavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo varžiniams termometrams, bent 2 jutikliams vienu metu |
|  | Termoporų signalo matavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms, bent 2 jutikliams vienu metu |
|  | Varžinių termometrų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo jutikliams |
|  | Termoporų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms |
|  | Elektros srovės matavimo funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |
|  | Elektros srovės matavimo tikslumas | Ne didesnė nei ±0,01 mA paklaida |
|  | Integruotas 24 voltų nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | Turi būti |
|  | Įdėklas termometrams į kaitinimo ertmę | Turi būti, tinkamas Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm termometrams |
|  | Įrankis įdėklo termometrams išėmimui | Turi būti |
| Multifunkcinio temperatūros kalibratoriaus priedai |  |  |
| 1. | Nešiojamas referencinis termometras | Turi būti, su galimybe prisijungti prie kalibratoriaus |
| 2. | Nešiojamo referencinio termometro matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0…600 °C |
| 3. | Nešiojamo referencinio termometro tikslumas | Ne didesnė nei ±0,1 °C paklaida prie 600 °C temperatūros |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 40  darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip dviejų  metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo – priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas trisdešimt darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 eurų (šimtą eurų)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1 Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių eksploatavimo ir naudojimo instrukciją anglų ir lietuvių kalbomis

  - Akredituotos įstaigos išduotus kalibracijos sertifikatus