PASIŪLYMAS PIRKIME: 2026-GEN-113-MULTIFUNKCINIS KALIBRATORIUS

PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 8 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

PATVIRTINIMAI

| Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (pažymima varnele, jei „taip“) | ☐ taip |
| --- | --- |

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
| Nešiojamo multifunkcinio slėgio kalibratoriaus komplektas |  |  |  |  |
| Nešiojamas multifunkcinis slėgio kalibratorius |  |  |  |  |
|  | Dėklas skirtas kalibratoriaus nešiojimui | Turi būti |  |  |
|  | Įkroviklis | Suderinamas su 230V, 50Hz tinklu |  |  |
|  | Ekranas | Spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė ne mažesnė nei 12,5 cm, ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 640×480 |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP64 |  |  |
|  | Apsauga nuo kritimo | Ne prastesnė nei IEC 60068-2-32 (0,5 m) |  |  |
|  | Akumuliatorius | Ličio jonų, įkraunamas (lygiavertis arba geresnis) |  |  |
|  | Akumuliatoriaus darbo veikimo laikas | Ne mažiau nei 10 valandų |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | Tinkamas naudoti ne siauresnėse aplinkos temperatūros ribose nei -5...40 °C |  |  |
|  | Integruotas barometras | Turi būti, suteikiantis galimybę kalibruoti absoliutinio slėgio prietaisus |  |  |
|  | Slėgio kalibravimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei -0,95..20 bar su ne didesnė nei ±0,005 bar paklaida ir ne siauresnėse ribose nei -300...300 mbar su ne didesnė nei ±0,15 mbar paklaida |  |  |
|  | Slėgio reikšmės atvaizdavimo ekrane skiriamoji geba | Slėgio reikšmės atvaizdavimas ekrane ne mažesnės skiriamosios gebos nei 0,05 mbar, kai slėgis intervale -300...300 mbar |  |  |
|  | Kalibratoriaus masė (be išorinių priedų) | Ne daugiau nei 3 kg |  |  |
|  | Elektros srovės matavimo funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |  |  |
|  | Elektros srovės matavimo tikslumas | Ne didesnė nei ±0,01 mA paklaida |  |  |
|  | Įtampos matavimas | Ne siauresnėse ribose nei 0…30 V DC |  |  |
|  | Įtampos matavimo tikslumas | Ne didesnė nei ±5 mV paklaida |  |  |
|  | Varžos matavimas | Ne siauresnėse nei 0…4000Ω ribose |  |  |
|  | Dažnio matavimas | Ne siauresnėse nei 1…50000 Hz ribose |  |  |
|  | Integruotas 24 voltų nuolatinės įtampos maitinimo šaltinis su srovės matavimu | Turi būti |  |  |
|  | Srovinio signalo generavimo su išoriniu maitinimo šaltiniu funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |  |  |
|  | Srovinio signalo generavimo su vidiniu maitinimo šaltiniu funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |  |  |
|  | Duomenų registratorius | Turi būti, ne mažiau 6 kanalų, su grafinio atvaizdavimo ir duomenų išsaugojimo funkcijomis |  |  |
|  | Varžinių termometrų matavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo varžiniams termometrams, bent 2 jutikliams vienu metu |  |  |
|  | Termoporų signalo matavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms, bent 2 jutikliams vienu metu |  |  |
|  | Varžinių termometrų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo jutikliams |  |  |
|  | Termoporų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms |  |  |
|  | Relinio signalo būsenos pasikeitimo aptikimo funkcija | Turi būti |  |  |
|  | Kalibravimo sertifikatas | Akredituotos laboratorijos, pagal ISO17025 standartą |  |  |
| Nešiojamo multifunkcinio slėgio kalibratoriaus priedai |  |  |  |  |
|  | Pompa slėgio kalibravimui | Turi būti, pneumatinė, sukuriamas slėgis ne siauresnėse ribose nei -0,85...25 bar |  |  |
|  | Lanksti žarnelė sujungimams slėgio kalibracijai | Turi būti, suderinama su pompa, kalibratoriumi ir suteikianti galimybę prisijungti prie kalibruojamo prietaiso |  |  |
|  | Lanksčios žarnelės leistinas slėgis | Ne siauresnėse ribose nei -0,95...30 bar |  |  |
|  | Lanksčios žarnelės ilgis (nuo vieno galo iki kito) | Ne mažiau nei 1 m |  |  |
| Multifunkcinio temperatūros kalibratoriaus komplektas |  |  |  |  |
| Multifunkcinis temperatūros kalibratorius |  |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis (įtampa, dažnis) | 230VAC, 50Hz |  |  |
|  | Ekranas | Spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė ne mažesnė nei 14 cm, ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 640×480 |  |  |
|  | Kalibravimo sertifikatas | Akredituotos laboratorijos, pagal ISO17025 standartą |  |  |
|  | Kalibratoriaus tipas | Sauso tipo |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | Tinkamas naudoti ne siauresnėse aplinkos temperatūros ribose nei 10...35 °C |  |  |
|  | Temperatūros kalibravimo diapazonas | Ne siauresnis nei 50…600 °C |  |  |
|  | Temperatūros kaitinimo ertmėje stabilumas | Ne didesnis nei ±0,1 °C svyravimas esant 600 °C kaitinimui |  |  |
|  | Vidinio referencinio termometro tikslumas | Ne didesnė nei ±0,5 °C paklaida esant 600 °C kaitinimui |  |  |
|  | Temperatūros stabilizavimo laikas | Ne ilgesnis nei 12 min |  |  |
|  | Kaitimo laikas iki maksimalios ribos | Ne ilgesnis nei 20 min |  |  |
|  | Temperatūros reikšmės atvaizdavimo ekrane skiriamoji geba | Ne mažesnė nei 0,01 °C |  |  |
|  | Termoporų šaltų galų kompensavimo termometrų tikslumas | Paklaida ne didesnė nei ±0,5 °C |  |  |
|  | Varžinių termometrų matavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo varžiniams termometrams, bent 2 jutikliams vienu metu |  |  |
|  | Termoporų signalo matavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms, bent 2 jutikliams vienu metu |  |  |
|  | Varžinių termometrų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 tipo jutikliams |  |  |
|  | Termoporų signalų simuliavimo funkcija | Turi būti, K, J, T, E, N, R, S tipo termoporoms |  |  |
|  | Elektros srovės matavimo funkcija | Turi būti, ne siauresnėse ribose nei 0...25 mA |  |  |
|  | Elektros srovės matavimo tikslumas | Ne didesnė nei ±0,01 mA paklaida |  |  |
|  | Integruotas 24 voltų nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | Turi būti |  |  |
|  | Įdėklas termometrams į kaitinimo ertmę | Turi būti, tinkamas Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm termometrams |  |  |
|  | Įrankis įdėklo termometrams išėmimui | Turi būti |  |  |
| Multifunkcinio temperatūros kalibratoriaus priedai |  |  |  |  |
|  | Nešiojamas referencinis termometras | Turi būti, su galimybe prisijungti prie kalibratoriaus |  |  |
|  | Nešiojamo referencinio termometro matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0…600 °C |  |  |
|  | Nešiojamo referencinio termometro tikslumas | Ne didesnė nei ±0,1 °C paklaida prie 600 °C temperatūros |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

* Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.