## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ARTROSKOPINIAI IMPLANTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SIUVIMO SISTEMOS IR SIŪLAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
1. | Siuvimo sistemos ir siūlai
1.1. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | 1 | vnt.
1.1.1. | Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su 2 dydžio UHMW pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento
1.1.2. | "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" ir PLLA
1.1.3. | Dviguba "U" fiksacija
1.1.4. | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą
1.1.5. | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje
1.1.6. | Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)
1.2. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 1 | vnt.
1.2.1. | Sterilioje pakuotėje, supakuota po vieną, kartu su termoplastinio polimero lenkimo instrumentu ir nerūdijančio plieno įvedimo kaniule.
1.2.2. | Susideda iš dviejų "T" inkarų su 2-0 dydžio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento su reguliuojamu gylio ribotuvu ir lenkimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - PEEK (poly-ether-ether-ketonas).
1.2.3. | Dviguba "U" formos fiksacija.
1.2.4. | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą.
1.2.5. | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje.
1.2.6. | Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°.
1.3. | Menisko susiuvimo sistema siuvimo technikai "iš išorės į vidų" | 1 | vnt.
1.3.1. | Menisko susiuvimo sistema siuvimo technikai "iš išorės į vidų"
1.3.2. | Sistemą sudaro: dvi tiesios adatos obturatoriais, dvi lenktos spinalinės adatos, du kilpiniai ištraukikliai siūlui
1.3.3. | Vienkartinio naudojimo , sterilioje pakuotėje
1.4. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 1 | vnt.
1.4.1. | Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų 2-0 dydžio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento
1.4.2. | "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" ir PLLA (turi būti pasirinkimas)
1.4.3. | Dviguba "U" formos fiksacija
1.4.4. | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą
1.4.5. | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje
1.4.6. | Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)
1.4.7. | Implanto įvedimo mechanizmo rotacija 360° kampu
1.4.8. | Implanto įvedimo instrumentas su reguliuojamu gylio ribotuvu nuo 10 iki 18 mm nuo adatos galiuko.
1.5. | Menisko siuvimo sistema su 2-0 dydžio siūliniu implantu, radialiniams, horizontaliems, vertikaliems, kompleksiniams ir šaknies plyšimams siūti | 1 | vnt.
1.5.1. | Sistema tinkanti siūti radialiniams, horizontaliems, vertikaliems, kompleksiniams šaknies plyšimams
1.5.2. | Sterilioje pakuotėje, susideda iš vienkartinio įvedimo instrumento, užtaisyto keičiama vienkartine siūline kasete su 2-0 dydžio siūlu
1.5.3. | Darbinė dalis žemo profilio ≤1,6 mm, susideda iš bukos lenktos viršutinės ir tiesios apatinės mentelės, lanksčios siūlo įvedimo adatos, kuri viršutinės mentelės pagalba nukreipiama nuo šlaunikaulio sąnarinės dalies, taip sumažindama galimą pažaidą.
1.6. | Menisko siuvimo sistema su 0 dydžio siūliniu implantu, radialiniams, horizontaliems, vertikaliems, kompleksiniams ir šaknies plyšimams siūti | 1 | vnt.
1.6.1. | Menisko siuvimo sistema su 0 dydžio siūliniu implantu, radialiniams, horizontaliems, vertikaliems, kompleksiniams ir šaknies plyšimams siūti
1.6.2. | Sterilioje pakuotėje, susideda iš vienkartinio įvedimo instrumento, užtaisyto keičiama vienkartine siūline kasete su 2-0 dydžio siūlu
1.6.3. | Darbinė dalis žemo profilio ≤1,6 mm, susideda iš bukos lenktos viršutinės ir tiesios apatinės mentelės, lanksčios siūlo įvedimo adatos, kuri viršutinės mentelės pagalba nukreipiama nuo šlaunikaulio sąnarinės dalies, taip sumažindama galimą pažaidą.
1.7. | Pakaitinė siūlinė kasetė menisko siuvimo instrumentui | 1 | vnt.
1.7.1. | Pakaitinė siūlinė kasetė menisko siuvimo instrumentui
1.7.2. | Sudaryta iš tiesios apatinės mentelės, lanksčios siūlo įvedimo adatos, ir 2-0 dydžio siūlo
1.8. | Pakaitinė siūlinė kasetė menisko siuvimo instrumentui | 1 | vnt.
1.8.1. | Pakaitinė siūlinė kasetė menisko siuvimo instrumentui
1.8.2. | Sudaryta iš tiesios apatinės mentelės, lanksčios siūlo įvedimo adatos, ir 0 dydžio siūlo
1.9. | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas peties artroskopijoms | 1 | vnt.
1.9.1. | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas peties artroskopijoms
1.9.2. | Sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui
1.9.3. | Darbinė intrumento dalis tiesi.
1.9.4. | Darbinės suimančios dalies profilio aukštis 5,3 mm± 0,1 mm, ilgis 18,7 mm± 0,1 mm.
1.9.5. | Skirtas 2 dydžio siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 5,3 mm± 0,1 mm.
1.10. | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas, žemo profilio | 1 | vnt.
1.10.1. | Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta 17°±2° į kairę arba į dešinę (galima pasirinkti iš 3 variantų).
1.10.2. | Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 ± 0,1 mm, ilgis 12,5 ± 0,1 mm, profilio aukštis 4,8 ± 0,1 mm.
1.10.3. | Skirtas 2 siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 ± 0,1 mm.
1.11. | Siūlo pravedikliai | 1 | vnt.
1.11.1. | Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele
1.11.2. | Rotuojančia pirmyn-atgal
1.11.3. | Vienkartinio naudojimo
1.11.4. | Būtina galimybė pasirinkti iš:
1.11.5. | Lenktas 45° į kairę, su 1 dydžio monofilamentiniu siūlu;
1.11.6. | Lenktas 45° į dešinę, su 1 dydžio monofilamentiniu siūlu;
1.11.7. | Lenktas 45° į viršų, su 1 dydžio monofilamentiniu siūlu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INSTRUMENTAI MENISKO OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
2. | Instrumentai menisko operacijoms
2.1. | Artroskopinė dildė menisko rekonstrukcijai | 3 | vnt.
2.1.1. | Artroskopinė dildė menisko rekonstrukcijai
2.1.2. | Daukartinio naudojimo
2.1.3. | Deimantinė galvutė
2.1.4. | Lenkta 90°
2.2. | Artroskopinė dildė menisko rekonstrukcijai | 3 | vnt.
2.2.1. | Artroskopinė dildė menisko rekonstrukcijai
2.2.2. | Daukartinio naudojimo
2.2.3. | Deimantine galvute
2.2.4. | Lenkta 45°
2.3. | Menisko gylio matuoklis | 3 | vnt.
2.3.1. | Menisko gylio matuoklis
2.3.2. | Su metaline rankena
2.3.3. | Darbinė dalis lenkta 15° į viršų
2.3.4. | Distalinis galas lenktas 90° į apačią
2.4. | Pusinė kaniulė | 3 | vnt.
2.4.1. | Pusinė kaniulė
2.4.2. | Daukartinio naudojimo
2.4.3. | Skirta menisko menisko siuvimo sistemos saugiam įvedimui į sąnarį
2.5. | Siūlo nustūmėjas - nukirpėjas | 1 | vnt.
2.5.1. | Siūlo nustūmėjas - nukirpėjas
2.5.2. | Plokščia, plastikine rankena darbinė dalis tuščiavidurio cilindro formos, į kurį įmontuotas siūlo užsfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu mygtuku - pastūmus ir laikant mygtuką į šoną atsidaro cilindro distaliniame gale esantis langas, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliniame gale su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje. Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas
2.6. | Siūlinė juosta | 1 | vnt.
2.6.1. | Cheminė sudėtis – UHMWPE (ultra aukštos molekulinės masės polietilenas)
2.6.2. | Juostos dydžiai:
2.6.3. | Juostos aukštis 0,4-0,5 mm, plotis 1,4 mm, ilgis 100,0 cm± 0,5 cm, galimas pasirinkimas: vienspalvė mėlyna arba mėlynai-baltai marga. Pakuotėje 6 vnt.
2.6.4. | Juostos plotis 2,3 mm, ilgis 93,0 cm± 0,5 cm, galimas pasirinkimas: vienspalvė mėlyna arba mėlynai-baltai marga.
2.6.5. | Pakuotėje 6 vnt.
2.6.6. | Turi būti galimybė pasirinkti abiejų dydžių.
2.7. | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 1 | vnt.
2.7.1. | Viename įpakavime vienas siūlas;
2.7.2. | Nesirezorbuojantis,labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui;
2.7.3. | Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas;
2.7.4. | Supakuota sterilioje pakuotėje;
2.7.5. | 96cm ilgio, 2 dydžio ir 60 cm ilgio, 2-0 dydžio
2.7.6. | Pakuotėje 10 vnt.
2.8. | Siūlai su adata artroskopinėms operacijoms | 1 | vnt.
2.8.1. | Viename įpakavime vienas siūlas su lenkta ½ apskritimo adata;
2.8.2. | Nesirezorbuojantis,labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui;
2.8.3. | Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas;
2.8.4. | Supakuota sterilioje pakuotėje;
2.8.5. | 96cm ilgio, 2 dydžio, 60 cm ilgio, 2-0 dydžio ir 101 cm, 5 dydžio (turi būti pasirinkimas iš 3 dydžių)
2.8.6. | Pakuotėje 10 vnt.
2.9. | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana | 1 | vnt.
2.9.1. | Pakuotė sterili, supakuota po 1 vnt. su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį
2.9.2. | Besirezorbuojanti I/II tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus)
2.9.3. | Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai
2.9.4. | Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais
2.9.5. | Membranos dydis 20 x 30 mm ± 0,5mm, storis 0,7mm ±0,05mm
2.9.6. | Komplekte su fibrininiais klijais
2.10. | Perkutaninis boras minimalios invazijos operacijoms | 1 | vnt.
2.10.1. | Perkutaninis boras minimalios invazijos operacijoms
2.10.2. | Galimybė pasirinkti iš įvairių dydžių ir formų borų:
2.10.3. | ø 2,0 mm ± 0,1mm tiesūs ir/ arba spiralės formos (galimybė pasirinkti), galima rinktis iš 3 skirtingų dydžių (8mm ±0,1mm, 12mm ± 0,1mm, 20mm ± 0,1mm) Shannon tipo
2.10.4. | ø 2,2 mm ± 0,1mm tiesūs ir/ arba spiralės formos (galimybė pasirinkti), ilgis 12mm ±0,1mm Shannon tipo
2.10.5. | ø 3,0 mm ± 0,1mm tiesūs ir/ arba spiralės formos (galimybė pasirinkti), galima rinktis iš 3 skirtingų dydžių (13mm ±0,1mm, 21mm±0,1mm,30mm ±0,1mm Shannon tipo
2.10.6. | ø 4,0 mm ± 0,1mm spiralės formos
2.10.7. | ø 4,0 mm ± 0,1mm / 12 mm ±0,1mm konusinis plėšto formos
2.10.8. | Sterilūs
2.10.9. | Vienkartiniai
2.10.10. | Nerūdijančio plieno
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | INKARINĖS SISTEMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
3. | Inkarinės sistemos
3.1. | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms | 1 | vnt.
3.1.1. | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms
3.1.2. | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu
3.1.3. | Cheminė inkaro sudėtis - PEEK OPTIMA
3.1.4. | Inkaro storis nuo 4,5mm iki 6,5mm ±0,1mm (turi būti pasirinkimas ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimas)
3.1.5. | 5,5mm su vienu 2 dydžio pintu UHMW polietekeno siūlu ir viena UHMW polietekeno juosta, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta
3.1.6. | Įvedimo būdas - įsriegiamas
3.1.7. | Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies
3.2. | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms | 1 | vnt.
3.2.1. | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms
3.2.2. | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu;
3.2.3. | Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA
3.2.4. | Inkaro storis 4,5mm ir 5,5mm±0,05 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių);
3.2.5. | 5,5mm su vienu 2 dydžio pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, arba su trimis 2 dydžio pintais UHMW polietileno siūlais, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta;
3.2.6. | Įvedimo būdas - įsriegiamas;
3.2.7. | Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies.
3.3. | Nesirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 1 | vnt.
3.3.1. | Nesirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
3.3.2. | Sterilioje pakuotėje
3.3.3. | Implanto cheminė sudėtis: PEEK
3.3.4. | Įvedimo būdas – įkalamas ir užsukamas
3.3.5. | Implantas sferinis, atviru dizainu. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso su titaniniu antgaliu ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.3.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 6 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena.
3.3.7. | Inkaro diametras – 5,0 mm ±0,1mm.
3.4. | Besirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 1 | vnt.
3.4.1. | Besirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
3.4.2. | Sterilioje pakuotėje
3.4.3. | Implanto užsukamos dalies cheminė sudėtis: ≥20% kalcio sulfatas, ≥15%β-trikalcio fosfatas, ≤65% PLGA
3.4.4. | Įvedimo būdas – įkalamas ir užsukamas
3.4.5. | Implantas sferinis, atviru dizainu. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso su PEEK antgaliu ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.4.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 6 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena.
3.4.7. | Inkaro diametras – 5,5 mm ±0,3mm
3.4.8. | Implantuoto inkaro ilgis ≤18,5 mm
3.5. | Užrakinantys čiurnos sąnario implantai | 1 | vnt.
3.5.1. | Užrakinantys čiurnos sąnario implantai
3.5.2. | Sterilioje pakuotėje
3.5.3. | Cheminė sudėtis - polimeras "peek optima"
3.5.4. | Įvedimo būdas - įkalamas
3.5.5. | Susideda iš pagrindinio korpuso ir reguliuojamos viduje esančios užsukamos siūlą fiksuojančios dalies, kuria reguliuojamas siūlo įtempimas po inkaro implantavimo kol pravedėjas dar nėra išimtas iš sąnario.
3.5.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo ir atrakinimo mechanizmą, siūlo įtempimo reguliavimui. Ant pravediklio rankenos įmontuotas sraigtas, su kabliuku siūlo arba juostos užkabinimui, kurio pagalba reguliuojamas siūlų įtempimas.
3.5.7. | Su įverta kilpa siūlų arba juostų pravedimui per inkarą.
3.5.8. | Inkaro diametras - nuo 3,5 mm± 0,01 mm
3.6. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | 1 | vnt.
3.6.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
3.6.2. | Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2, skirtingų spalvų, pintais UHMW polietileno siūlais
3.6.3. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys implantacijai
3.6.4. | Įsriegiamas
3.6.5. | Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
3.6.6. | Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm,5,0mm ir 6,5mm ± 0,1mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių)
3.6.7. | Dvigubas sriegis - du skirtingo diametro sriegiai
3.6.8. | Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė arba cilindro formos
3.7. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | 1 | vnt.
3.7.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
3.7.2. | Vienoje sterilioje pakuotėje
3.7.3. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys implantacijai
3.7.4. | Įsriegiamas, sriegis pastovus per visą sraigto ilgį, inkaras be auselės
3.7.5. | Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
3.7.6. | Inkaro išorinis diametras 5,5mm ir 6,5 mm ± 0,1mm, ilgis 17,5 ±0,1mm
3.7.7. | Siūlo sudėtis: pintas UHMW polietilenas, turi būti pasirinkimas su dviem ar trimis 2#, skirtingų spalvų siūlais ir su dviem 1,5mm pločio juostomis
3.8. | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 1 | vnt.
3.8.1. | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
3.8.2. | Sterilioje pakuotėjė
3.8.3. | Cheminė sudėtis - polimeras "peek"
3.8.4. | Įvedimo būdas - įkalamas
3.8.5. | Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.8.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena
3.8.7. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su T formos plastikine rankena
3.8.8. | Inkaro diametrai - nuo 4,5mm iki 6,5mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)
3.8.9. | Implantuoto inkaro ilgis ≤22 mm.
3.9. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su adatomis PASTA pažeidimams | 1 | vnt.
3.9.1. | Vienoje sterilioje pakuotėje su dviem 2 dydžio, skirtingų spalvų, pintais (UHMW PE) polietileno siūlais, kurie pasibaigia nerūdijančio plieno adatimis;
3.9.2. | Cheminė sudėtis – 100% PEEK.
3.9.3. | Įsriegiamas
3.9.4. | Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
3.9.5. | Siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje
3.9.6. | Išmatavimai - išorinis diametras 4,5; 5,5 ir 6,5 mm, ne mažiau 3 dydžių, ilgis 19mm ±0,3 mm
3.9.7. | Prailgintu troakaro tipo distaliniu galu;
3.9.8. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su adatomis PASTA pažeidimams
3.10. | Užrakinantys nesirezorbuojantys implantai lateralinei eilei | 1 | vnt.
3.10.1. | Užrakinantys nesirezorbuojantys implantai lateralinei eilei
3.10.2. | Sterilioje pakuotėje
3.10.3. | Cheminė sudėtis - polimeras "peek optima"
3.10.4. | Įvedimo būdas - įkalamas
3.10.5. | Susideda iš pagrindinio korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.10.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą
3.10.7. | Inkaro diametrai – distalinė implanto dalis ne didesnė nei 2,4 mm, proksimalinė ne didesnė nei– 2,75 mm, implantuoto implanto ilgis 11,5mm
3.11. | Užrakinantys besirezorbuojantys implantai | 1 | vnt.
3.11.1. | Užrakinantys besirezorbuojantys implantai
3.11.2. | Sterilioje pakuotėje
3.11.3. | Cheminė sudėtis – mišinys: 20% kalcio sulfatas, 15% β- trikalcio fosfatas, 65% PLGA
3.11.4. | Įvedimo būdas - įkalamas
3.11.5. | Susideda iš pagrindinio korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.11.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą
3.11.7. | Inkaro diametrai – distalinė implanto dalis ne didesnė nei 2,4 mm, proksimalinė ne didesnė nei– 2,75 mm, implantuoto implanto ilgis ne didesnis nei 11,5mm
3.12. | Užrakinantys nesirezorbuojantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 1 | vnt.
3.12.1. | Užrakinantys nesirezorbuojantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
3.12.2. | Sterilioje pakuotėje
3.12.3. | Cheminė sudėtis - polimeras "peek"
3.12.4. | Įvedimo būdas - įkalamas
3.12.5. | Susideda iš pagrindinio korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.12.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, kuria galima reguliuoti siūlo įtempimą po inkaro implantavimo
3.12.7. | Inkaro diametras 3,4 mm, implantuoto implanto ilgis 12,3mm± 0,1 mm.
3.12.8. | Inkaro ištraukimo jėga ne mažesnė nei 250N.
3.13. | Peties sąnario inkariniai siūlai | 1 | vnt.
3.13.1. | Peties sąnario inkariniai siūlai
3.13.2. | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu
3.13.3. | Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu
3.13.4. | Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm ± 0,1mm siūlinis implantas su vienu 2 dydžio UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu
3.13.5. | Ø 1,9 mm ±0,1mm siūlinis implantas su dviem 1 dydžio UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)
3.14. | Peties sąnario inkariniai siūlai | 1 | vnt.
3.14.1. | Peties sąnario inkariniai siūlai
3.14.2. | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu
3.14.3. | Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.
3.14.4. | Inkaro išmatavimai: Ø 1,8mm, ilgis 15mm, su vienu 2 dydžio UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu
3.14.5. | Ø 2,8mm ±0,1mm, ilgis 20mm ±0,1mm siūlinis implantas su dviem 2 dydžio UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)
3.15. | Peties sąnario inkariniai siūlai rotatoriams, lateralinei eilei, esant osteoporotiniam kaului | 1 | vnt.
3.15.1. | Peties sąnario inkariniai siūlai rotatoriams, lateralinei eilei, esant osteoporotiniam kaului
3.15.2. | Rotatorių pirminei ir antrinei fiksacijai vienguba ir dviguba eile;
3.15.3. | Sterilioje pakuotėje po 1 inkarą kartu su dviem 2 dydžio, PDS pagrindu , skirtingų spalvų, įpintu polietilenu siūlais;
3.15.4. | Cheminė sudėtis – titano lydinio arba PEEK;
3.15.5. | Įvedimo būdas – įkalamas;
3.15.6. | Vienkartinis įvedėjas;
3.15.7. | Galimybė įvesti ne mažiau 4 siūlus;
3.15.8. | Fiksacija kaule nerišant mazgų;
3.16. | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 1 | vnt.
3.16.1. | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
3.16.2. | Sterilioje pakuotėje
3.16.3. | Cheminė sudėtis - polimeras "peek“
3.16.4. | Įvedimo būdas - įkalamas
3.16.5. | Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
3.16.6. | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą siūlą su plastikine rankena.
3.16.7. | Implantuoto inkaro diametras – 3,75 mm ±0,01 mm, ilgis 12,2 mm ± 0,1 mm.
3.17. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema | 1 | vnt.
3.17.1. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
3.17.2. | Sterili pakuotė
3.17.3. | Viela siūlo įvedimui
3.17.4. | Mazgo nustūmiklis
3.17.5. | 6,5 mm ±0,1mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių „saga“, apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai
3.17.6. | 3,5 mm ±0,1mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių „saga“, pailgos ovalo ar stačiakampio formos, skirta medialinės pusės fiksacijai
3.17.7. | 0 dydžio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas
3.17.8. | 5 dydžio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ENDOSAGOS IR TENODEZINIAI SRAIGTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
4. | Endosagos ir tenodeziniai sraigtai
4.1. | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | 1 | vnt.
4.1.1. | Endo saga menisko šaknies fiksacijai
4.1.2. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
4.1.3. | Sagoje - dvi skylės
4.1.4. | Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti;
4.1.5. | Endo - sagos matmenys: diametras 10 ± 0,1 mm, aukštis 3,5 ± 0,1 mm, kiaurymės diametras 2,5 ± 0,1 mm.
4.2. | Endosagų sistema akromioklavikulinio sąnario rekonstrukcijai | 1 | vnt.
4.2.1. | Endosagų sistema akromioklavikulinio sąnario rekonstrukcijai
4.2.2. | Sterilioje pakuotėje
4.2.3. | 2 endosagos sujungtos UHMW polietileno juosta
4.2.4. | Komplekte su įvertu poliesterio siūlu pravedimui.
4.3. | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) | 1 | vnt.
4.3.1. | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)
4.3.2. | Sterilioje pakuotėje
4.3.3. | Besirezorbuojantys sraigtai
4.3.4. | Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro
4.3.5. | Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA, 25% HA (hydroxylapatite)
4.3.6. | Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge
4.3.7. | Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ± 0,1mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute
4.3.8. | Sraigtų storiai: nuo 6mm ± 0,1mm iki 12 mm ± 0,1mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)
4.3.9. | Sraigtų ilgiai: nuo 20 mm ± 0,1mm iki 35 mm ±0,1mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)
4.4. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai | 1 | vnt.
4.4.1. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai
4.4.2. | Sterilioje pakuotėje
4.4.3. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
4.4.4. | Sagoje - keturios skylės
4.4.5. | Endosaga su in anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5 dydžio siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui
4.4.6. | Endo - sagos matmenys: ilgis 11-12mm, plotis 4-5mm
4.4.7. | Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm)
4.4.8. | Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą įgalintį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį
4.4.9. | Privalo turėti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60mm (ne mažiau 10 ilgių)
4.5. | Endo sagos padidinimo implantas Xtendobutton | 1 | vnt.
4.5.1. | Endo sagos padidinimo implantas Xtendobutton
4.5.2. | Sterilioje pakuotėje supakuota po vieną;
4.5.3. | Apvalios formos, su penkiomis kiaurymėmis siūlams pravesti;
4.5.4. | Dydžiai:
4.5.5. | Ø 15mm, padengiantis 4,0mm-7,0mm tunelį.
4.5.6. | Ø 17mm, su 7,5 mm kaiščiu centravimui, padengiantis 7,5mm-9,5mm tunelį.
4.5.7. | Ø 21 mm, su 10 mm kaiščiu centravimui, padengiantis 10,0 mm-13,0 mm tunelį.
4.6. | Endo - sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai | 1 | vnt.
4.6.1. | Endo - sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai
4.6.2. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lidinys
4.6.3. | Sterilioje pakuotėje
4.6.4. | Sagoje - aštuonios skylės
4.6.5. | Endosaga,veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimu ir pozicionavimui.
4.6.6. | Endo - sagos matmenys: ilgis 11-12mm, plotis 4-5mm
4.6.7. | Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą įgalintį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį
4.7. | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai ir revizinėms operacijoms | 1 | vnt.
4.7.1. | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai ir revizinėms operacijoms
4.7.2. | Cheminė endosagos sudėtis - medicininis titano lydinys
4.7.3. | Sagoje keturios skylės
4.7.4. | Endosaga, veikianti savaite užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertais dviem skirtingų spalvų 5 dydžio siūlais (UHMW poletileno) implanto pravedimui ir pozicionavimui
4.7.5. | Endosagos matmenys: ilgis 20mm, plotis 4-5mm, storis 1,5mm
4.7.6. | Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje. CE sertifikavimas pagal ES direktyvos 93/42/EEC reikalavimus būtinas (kartu su paiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
4.8. | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato blauzdinei fiksacijai | 1 | vnt.
4.8.1. | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato blauzdinei fiksacijai
4.8.2. | Sterilioje pakuotėje
4.8.3. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
4.8.4. | Saga apvali, su kaiščiu centravimui;
4.8.5. | Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti)
4.8.6. | Titaninė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu):
4.8.7. | ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12 ± 1 mm, turinti centruotą 4,5 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4,9-7 mm skersmens kauliniams tuneliams;
4.8.8. | ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7,5-10 mm skersmens kauliniams tuneliams;
4.8.9. | ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 1 mm, turinti centruotą 10 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 10,5-13 mm skersmens kauliniams tuneliams.
4.9. | Kaniuliuotas grąžtas | 1 | vnt.
4.9.1. | Skirtas kelio raiščių plastikai;
4.9.2. | 4,5 mm ± 0,1mm diametro;
4.9.3. | Gręžti ant diam. 2,4 ±0,1 mm vielos;
4.9.4. | Ilgis 17 cm ± 1mm
4.10. | Viela su kilpele | 1 | vnt.
4.10.1. | 2,4mm x 380 mm ± 0,1mm
4.10.2. | Grąžtelio tipo
4.10.3. | Sterili
4.10.4. | Vienkartinio naudojimo
4.10.5. | Sugraduota
4.11. | Viela su kilpele | 1 | vnt.
4.11.1. | 2,4mm x 280 mm ±0,1mm
4.11.2. | Troakaro tipo
4.11.3. | Sterili
4.11.4. | Vienkartinio naudojimo
4.11.5. | Sugraduota
4.12. | Viela su kilpele | 1 | vnt.
4.12.1. | 2,4mm x 430 mm ±0,1mm
4.12.2. | Troakaro tipo
4.12.3. | Sterili
4.12.4. | Vienkartinio naudojimo
4.12.5. | Sugraduota
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SIŪLAI IR INKARAI ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
5. | Siūlai ir inkarai artroskopinėms operacijoms
5.1. | Inkariniai siūliniai implantai | 1 | vnt.
5.1.1. | Inkariniai siūliniai implantai
5.1.2. | Inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį.
5.1.3. | Implantų išmatavimai:• Diametras 3,5±0,5 mm, ilgis 15.8±5 mm;• Diametras 4,75±0,5 mm, ilgis 19.1±5 mm;• Diametras 5,5± 0,5 mm, ilgis 19.1±5 mm.
5.1.4. | Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: Biocomposite arba PEEK su PEEK arba Biocomposite antgaliu (arba lygiavertė) (kiauru galu) siūlo arba juostinio siūlo prispaudimui kanale;
5.1.5. | Inkarų Įvedimo būdas – savisriegis. Vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu žymėjimu.
5.1.6. | Supakuota sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu
5.1.7. | Žymėjimas CE.
5.2. | Įkalami implantai | 1 | vnt.
5.2.1. | Įkalami implantai
5.2.2. | Implanto medžiaga – PEEK arba lygiavaertis;
5.2.3. | Implanto įvedimo būdas Įkalamas. Pakuotėje yra vienkartinis įvedimo instrumentas;
5.2.4. | Inkaro išmatavimai – diametras 2.9±0,6 mm, ilgis 12.5±0,5 mm;
5.2.5. | Supakuota sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu;
5.2.6. | Žymėjimas CE.
5.3. | Ortopedinis juostinis siūlas | 1 | vnt.
5.3.1. | Ortopedinis juostinis siūlas
5.3.2. | Sterilioje pakuotėje;
5.3.3. | Siūlo storis – 2±0,2 mm;
5.3.4. | Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietileno ir/arba įpinto poliesterio;
5.3.5. | Siūlo ilgis: 137±40cm.
5.4. | Ortopedinis juostinis siūlas | 1 | vnt.
5.4.1. | Ortopedinis juostinis siūlas
5.4.2. | Sterilioje pakuotėje;
5.4.3. | Siūlo storis – 2±0,2 mm;
5.4.4. | Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietileno ir/arba įpinto poliesterio;
5.4.5. | Siūlo ilgis: 102cm±20 cm.
5.5. | Ortopedinis siūlas | 1 | vnt.
5.5.1. | Ortopedinis siūlas
5.5.2. | Sterilioje pakuotėje;
5.5.3. | Siūlo storis: 2 dydžio, 2-0 dydžio ir 0 dydžio;
5.5.4. | Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietileno ir įpinto poliesterio;
5.5.5. | Siūlo ilgis: 96.5 cm ± 20cm;
5.5.6. | Siūlas su kūgine ½ adata arba be jos (pasirinktinai užsakymo metu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | SINDESMOZĖS LANKSTI FIKSAVIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
6. | Sindesmozės lanksti fiksavimo sistema
6.1. | Syndesmosis lanksti fiksavimo sistema | 1 | vnt.
6.1.1. | Syndesmosis lanksti fiksavimo sistema
6.1.2. | Tiekiamas sterilus;
6.1.3. | Medžiaga – titanas / titano lydinys;
6.1.4. | Skirta fiksuoti šeivikaulio – blauzdikaulio sindesmozės nestabilumui;
6.1.5. | Sudaro dvi endo sągos, medialinė saga pailgos formos, lateralinė apvali;
6.1.6. | Savaime užsiveržainčio mazgo principas;
6.1.7. | Implantų rinkinį sudaro dvi sagos, grąžto nukreipėjas, kanuliuotas ir nekanuliuotas grąžteliai, nukreipiančioji viela.
6.2. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema | 1 | vnt.
6.2.1. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
6.2.2. | Sterili pakuotė;
6.2.3. | Viela siūlo įvedimui – 1 vnt.;
6.2.4. | Mazgo nustūmiklis – 1 vnt.;
6.2.5. | 6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių „saga“, apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai – 1 vnt.;
6.2.6. | 3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių „saga“, pailgos ovalo ar stačiakampio formos, skirta medialinės pusės fiksacijai – 1 vnt.;
6.2.7. | 0 dydžio storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas – 3 vnt.;
6.2.8. | 5 dydžio storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas – 1 vnt.
6.3. | Chondroplastikos rinkinys | 1 | vnt.
6.3.1. | Chondroplastikos rinkinys
6.3.2. | Paėmimo rankena "T" formos
6.3.3. | 2 reamer tipo grąžtai
6.3.4. | Kreipiančiosios vielos
6.3.5. | Donorinio audinio įdėjimo instrumentas
6.3.6. | Gavimo ir įdėjimo gylis matuojamas distaliniu galu lazeriniu žymėjimu iki 5 mm ±0,1mm gylio žymės
6.3.7. | Vienkartinio naudojimo
6.3.8. | Sterilus
6.3.9. | Galimi pasirinkimai užsakymo metu 6 mm ±0,1mm, 8 mm±0,1mm, 10mm±0,1mm, 12mm±0,1mm diametro paėmėjus
6.3.10. | Savisriegio rankenėlę galimas pasukti iki 2 kartų 90 laipsnių
6.4. | Minkštųjų audinių biopsijos sistema | 1 | vnt.
6.4.1. | Minkštųjų audinių biopsijos sistema
6.4.2. | Pjaunanti kaniulė
6.4.3. | Sukama spiralinė adata
6.4.4. | Adatos spindi nuo 8G iki 10G
6.4.5. | Ilgis 15cm ± 0,5cm
6.4.6. | Trokaras su patogia rankena
6.4.7. | Galimybė prijungti Luer švirkštą
6.4.8. | Kaniulė
6.5. | Irigacinių vamzdelių rinkinys | 1 | vnt.
6.5.1. | Irigacinių vamzdelių rinkinys
6.5.2. | Tinkamas naudoti su ligoninėje esančio DrillSaw Highspeed 200 Power sistemos;
6.5.3. | Vienkartinio naudojimo;
6.5.4. | Steriliai supakuoti;
6.6. | Artoskopinis instrumentas skirtas kelio sąnario siuvimui (scorpion arba lygiavertis) | 1 | vnt.
6.6.1. | Artroskopinis instrumentas skirtas kelio sąnario siuvimui vienu įvedimu, nenaudojant papildomų priemonių, suimantis audinį, perveriantis siūlą per audinį ir jį ištraukiantis, nepaleisdamas siūlo viso proceso metu;
6.6.2. | Ne daugiau dviejų valdymo rankenų – viena adatai, kita audinio sugriebimui;
6.6.3. | Instrumentas skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkantis darbui su siuvimo adatomis bei praveriantis 2 skirtingus siūlus vienu metu
6.6.4. | Žemo profilio, ergonomiški, pritaikyti tiksliam valdymui įvairiomis rankų padėtimis ir funkcijomis.
6.6.5. | Tinkamas 0 dydžio ir 2-0 dydžio Fiber wire siūlams bei 0,9 mm Mini Suture Tape
6.6.6. | Tinkamas supaprastintai vieno pralaidumo siūlų pervedimo ir paėmimo technikai
6.7. | Scorpion arba lygiaverčio instrumento adata | 1 | vnt.
6.7.1. | Scorpion arba lygiaverčio instrumento adata tinkanti 6.6 pozicijos instrumentui
6.7.2. | Vienkartinio naudojimo
6.7.3. | Pateikiama sterili
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | INSTRUMENTŲ RINKINYS TROCHLEOPLASTIKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
7. | Instrumentų rinkinys trochleoplastikai
7.1. | Universali rankena su šoniniu atidarymu | 1 | vnt.
7.1.1. | Universali rankena su šoniniu atidarymu
7.1.2. | Rankenos šoninis atidarymas, skirtas naudoti su skirtingais nukreipėjais artroskopinių operacijų metu.
7.1.3. | Galimybė naudoti su retrogradiniais grąžtais “all inside” tipo artroskopinėms operacijoms.
7.1.4. | Turi būti tinkama naudoti PKR,UKR, menisko šaknies bei trochleoplastikos operacijoms.
7.2. | Taikiklis trochleoplastikai | 1 | vnt.
7.2.1. | Taikiklis trochleoplastikai
7.2.2. | Tinkantis su universalia rankena su šoniniu atidarymu (7.1 poz)
7.2.3. | Distalinė instrumento dalis buka, apskritimo formos
7.2.4. | Instrumentas su 5 mm ± 0,1mm kompansavimu (offset) .
7.3. | Grąžtas trochleoplastikai | 1 | vnt.
7.3.1. | Grąžtas trochleoplastikai
7.3.2. | 2.9 mm ± 0,1mm diametro grąžtas su mova
7.3.3. | skirtas naudoti su universalia rankena trochleoplasitkos operacijoms.
7.4. | Plaktukas / grūstuvas trochleoplastikai | 1 | vnt.
7.4.1. | Plaktukas / grūstuvas trochleoplastikai
7.4.2. | Instrumentas skirtas trochleoplatikos operacijoms
7.4.3. | Su plastikine rankena.
7.4.4. | Distalinis instrumento galas anatomiškai lenktas kremzlės prispaudimui/ vagos formavimui.
7.4.5. | Bendrieji reikalavimai
7.4.6. | Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją visiems tiekiamiems instrumentams nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.4.7. | Garantijos laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti visus instrumentų gedimus, atsiradusius dėl gamybos ar medžiagų defektų.
7.4.8. | Visi siūlomi instrumentai turi būti:paženklinti CE ženklu,atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus arba kitus galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus.
7.4.9. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:CE atitikties deklaraciją arba kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį teisės aktų reikalavimams.
7.4.10. | Instrumentai turi būti pagaminti iš:medicininės paskirties nerūdijančio plieno, titano ar kitų medicininiam naudojimui tinkamų medžiagų.
7.4.11. | Medžiagos turi būti: atsparios korozijai,atsparios mechaniniam poveikiui,tinkamos pakartotiniam sterilizavimui.
7.4.12. | Instrumentai turi būti tinkami:plauti automatiniuose plovimo–dezinfekavimo įrenginiuose,dezinfekuoti,sterilizuoti garo sterilizatoriuje (autoklave).
7.4.13. | Tiekėjas privalo pateikti visų instrumentų:naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ŠEIVERIO PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
8. | Šeiverio priedai
8.1. | Šeiverio antgalis su dantukais | 1 | vnt.
8.1.1. | Šeiverio antgalis su dantukais
8.1.2. | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui
8.1.3. | Vienkartinis antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais: diametras 3,5mm, 4,5mm ir 5,5 mm ±0,1mm
8.2. | Šeiverio antgalis be dantukų | 1 | vnt.
8.2.1. | Šeiverio antgalis be dantukų
8.2.2. | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui
8.2.3. | Vienkartinis antgalis plačiu darbiniu langu, be dantukų, 4,5 mm ir 5,5 mm ±0,1mm diametro
8.2.4. | Darbinė dalis 18cm ± 0,5 cm ilgio
8.3. | Šeiverio antgalis, boras | 1 | vnt.
8.3.1. | Šeiverio antgalis, boras
8.3.2. | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui
8.3.3. | Vienkartinis antgalis - boras
8.3.4. | Rutulio formos darbine dalimi
8.3.5. | 4,5 mm ir 5,5 mm ± 0,1 mm diametro
8.4. | Šeiverio antgalis, boras | 1 | vnt.
8.4.1. | Šeiverio antgalis, boras
8.4.2. | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui
8.4.3. | Vienkartinis antgalis - boras
8.4.4. | Cilindro formos darbine dalimi
8.4.5. | 4,5 mm ir 5,5 mm ± 0,1 mm diametro
8.5. | Šeiverio antgalis atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbiniu langu | 1 | vnt.
8.5.1. | Šeiverio antgalis atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbiniu langu
8.5.2. | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui
8.5.3. | Atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbiniu langu
8.5.4. | 4,0 mm ±0,1mm diametro
8.5.5. | Darbinė dalis siaurėjanti, kūgiškos formos
8.6. | Šeiverio rankena | 1 | vnt.
8.6.1. | Šeiverio rankena
8.6.2. | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui
8.6.3. | Apsukų diapazonas nuo min 100 rpm iki 10000 rpm
8.6.4. | Pozicija "STOP"gali būti nustatyta pagal poreikį ir išsaugota
8.6.5. | Antgaliai prie rankenos prisijungia be judančių dalių
8.6.6. | Antgalių atpažinimas ir greičio pasirinkimas automatinis
8.6.7. | Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įviiems režimams: osciliuojantis, neosciliuojantis, borams, lenktiems antgaliams
8.6.8. | Laipsniško apsukų keitimo funkcija darbo metu (Speed Shift) - rankinis reguliavimas
8.6.9. | Rankena su trimis kontrolės mygtukais
8.6.10. | Galimybė suderinti su artroskopiniu koaguliacijos įrenginiu
8.6.11. | Automatinė šeiverio atgalio lango uždarymo (Windows Lock) funkcija
8.6.12. | Suderinta su skysčių valdymo sistema
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | ELEKTRODAI BIPOLIARINIAI, MONOPOLIARINĖMS ARTROSKOPIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
9. | Elektrodai bipoliariniai, monopoliarinėms artroskopijoms
9.1. | Elektrodai bipoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai | 1 | vnt.
9.1.1. | Elektrodai bipoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai
9.1.2. | Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui
9.1.3. | Elektrodai vienkartiniai, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose
9.1.4. | Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu
9.1.5. | Elektrodų pasirinkimas : 3-4mm elektrodai lenkti 60-90° kampu be skusčio atsiurbimo funkcija (ne mažiau kaip trijų tipų).
9.1.6. | Darbinė dalis šepetėlio arba rutulio formos
9.2. | Elektrodai monopoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai | 1 | vnt.
9.2.1. | Elektrodai monopoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai
9.2.2. | Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui
9.2.3. | Elektrodai 115-170 mm ilgio, su ≥ 3m kabeliu
9.2.4. | Naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, čiurnos, peties, alkūnės bei riešo sąnariuose.
9.2.5. | Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu
9.2.6. | Platus elektrodų pasirinkimas: tiesūs arba lenkti 70-90° kampu
9.2.7. | Darbinė dalis kilpos, adatos arba rutulio formos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ARTROSKOPINĖS IRIGACINĖS SISTEMOS DALYS (KOMPONENTAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
10. | Artroskopinės irigacinės sistemos dalys (komponentai)
10.1. | Artroskopinės irigacinės sistemos skysčio padavimo kasetė | 1 | vnt.
10.1.1. | Artroskopinės irigacinės sistemos skysčio padavimo kasetė
10.1.2. | Kontroliuoja skysčių įtekėjimą ir slėgio palaikynąm atliekant artroskopines operacijas
10.1.3. | Vienkartinė, sterili
10.1.4. | Skirta naudoti visą dieną
10.1.5. | Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais
10.1.6. | Suderinta su plovimo pompa Medcal Vision Double Pump RF
10.2. | Artroskopinės irigacinės sistemos paciento kasetė | 1 | vnt.
10.2.1. | Kontroliuoja skysčių ištekėjimą iš šeiverio rankenos, elektrodo ir kaniulės ir slėgio palaikymą
10.2.2. | Vienkartinė, sterili
10.2.3. | Kasetė turi būti sudaryta iš keturių sužymėtų dalių:
10.2.4. | linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos
10.2.5. | linija, kuri jungiasi prie elektrodo
10.2.6. | linija, skirta jungti į skysčio surinkimo indą
10.2.7. | Suderinta su plovimo pompa Medcal Vision Double Pump RF
10.3. | Kaniulių sistema peties artroskopijoms | 1 | vnt.
10.3.1. | Sterili
10.3.2. | Vienkartinio naudojimo
10.3.3. | Su integruota triguba sandarinimo sistema
10.3.4. | Nuimamu kaniulės dangteliu
10.3.5. | Be latekso
10.3.6. | Skaidrios
10.3.7. | Su sriegiu
10.3.8. | Su vienkartiniu obturatoriumi
10.3.9. | Būtina galimybė pasirinkti iš:
10.3.10. | 8,5 mm x 72 mm ±0,4 mm;
10.3.11. | 8,5 mm x 90 mm ±0,4 mm;
10.3.12. | 8,5 mm x 45 mm ±0,4 mm;
10.3.13. | 7,0 mm x 72 mm ±0,4 mm;
10.3.14. | 5,5 mm x 45 mm ±0,4 mm;
10.3.15. | 5,5 mm x 72 mm ±0,4 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | KAULO PAKAITALAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
11. | Kaulo pakaitalai
11.1. | Kaulo pakaitalas | 1 | vnt.
11.1.1. | Stimulan arba lygiavertis
11.1.2. | Turi būti pilnai rezorbuojamas kalcio sulfato pagrindu pagamintas implantas
11.1.3. | Skirtas naudoti kaulų ir (ar) minkštųjų audinių chirurgijoje
11.1.4. | Produktas turi būti biologiškai suderinamas ir rezorbuotis organizme be papildomos pašalinimo operacijos
11.1.5. | Produktas turi būti tinkamas maišyti su antibiotikais operacijos metu
11.1.6. | Turi būti suderinamas su ≥ 3 antibiotikais
11.1.7. | Turi būti lengvai formuojamas operacijos metu
11.1.8. | Pateikiamas sterilioje pakuotėje
11.1.9. | Turi būti nurodytas rezorbcijos laikas
11.1.10. | Turi būti nurodytas tūris arba svoris
11.2. | Kaulo pakaitalas | 1 | vnt.
11.2.1. | Jenex arba lygiavertis
11.2.2. | Sintetinis
11.2.3. | Pilnai rezorbuojamas
11.2.4. | Bifazis sintetinis kalcio junginių kompozitas
11.2.5. | Neturi turėti hidroksiapatito ar kitų ilgai arba nepilnai rezorbuojamų komponentų
11.2.6. | Be uždegimą sukeliančių priemaišų (pvz., pirofosfatų)
11.2.7. | Pilnai rezorbuojamas
11.2.8. | Pilna rezorbcija ir remodeliacija turi įvykti per laikotarpį ne ilgesnį kaip 12 mėnesių
11.2.9. | Po rezorbcijos neturi likti nuolatinių implantinių medžiagų
11.2.10. | Turi būti milteliai ir skystis, skirti sumaišyti operacijos metu arba paruošta injekcine forma
11.2.11. | Lengvai formuojama arba injekuojama forma
11.2.12. | Būti tinkamas užpildyti įvairios formos ir dydžio kaulinius defektus
11.2.13. | Sterilus
11.2.14. | Vienkartinis
11.2.15. | Bendriniai reikalavimai:
11.2.16. | Visos siūlomo priemonės turi turėti CE sertifikatus
11.2.17. | Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų priemonių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis priemonėmis
11.2.18. | Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
11.2.19. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų priemonių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje
11.2.20. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus
11.2.21. | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad visi pateikti dokumentai yra tikri, autentiški ir nepakeisti.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Kvalifikacijos atitikimą patvirtinantys dokumentai
4 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4496-1 2026-04-07 14:29:18