Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143  Pasvalys, tel.  +370 451 54 133,                                                      el. p. rastine@pasvalys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188753657

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188753657

PATVIRTINTA:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos 2026 m. balandžio  2  d.

Posėdžio protokolu Nr.1/VPS- 14

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININĖ ĮRANGA IR MEDICININIAI BALDAI VšĮ PASVALIO LIGONINEI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8. Elektroninis aukcionas	5

9. Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	19

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	20

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	21

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	33

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	34

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“	35

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, juridinio asmens kodas 190583596, buveinė Pasvalys, Geležinkeliečių g. 70, LT-39122. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, buveinė Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas finansuojamas iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0014 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Pasvalio rajono savivaldybėje“.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes CPO kataloge tokių prekių nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nebus kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.4.4.1. papunkčiu: „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą ir medicininius baldus VšĮ Pasvalio ligoninei (toliau – Prekės), kurių siūlomos kainos negali viršyti (su PVM):

2.1.1. Garo sterilizatorius  (1 vnt.) – 55 281,00 (su PVM);

2.1.2. Procedūrinė kušetė (4 vnt.)  – 7 780,00 (su PVM);

2.1.3. Procedūrinė medinė kušetė (3 vnt.) –  6 418,14 (su PVM);

2.1.4. Sauso hidromasažo prietaisas (1vnt.)  – 26 015,00 (su PVM);.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

4.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvieno grupės nario atskirai), subtiekėjo užpildytas deklaracijas dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – grupės nario), subtiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1.          Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ .

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai bei Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (bus prašoma tik galimo pirkimo laimėtojo).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti pateikiami:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių ir / arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede ,,Pasiūlymo forma“.

9.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tinkamai užpildyta Pasiūlymo forma, nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede ,,Pasiūlymo forma“, su konkrečiais siūlomos prekės parametrais. Jeigu bus palikta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė, atitinka, taip ar pan., Pasiūlymo forma laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.

9.3. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ priede nustatytomis taisyklėmis.

9.4. Tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos pirkimo bendrųjų sąlygų 18 skyriuje.

9.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartis su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

  - Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: techniniais klausimais: atsakinga l. e. p. VšĮ Pasvalio ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai ir infrastruktūrai – Lina Kairienė, tel. +370 451 54 145, el. p. info@pasvalioligonine.lt; viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Karolina Grabauskienė, tel. +370 657 22 799, el. p. karolina.grabauskiene@pasvalys.lt.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius: | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3-4 p. nuostatas) | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis iki atidėjimo termino pabaigos paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija pridedama atskiru failu .docx formatu.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | - Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas zip formatu.

__________

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - MEDICININĖ ĮRANGA ir MEDICININIAI BALDAI VŠĮ PASVALIO LIGONINEI

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur ** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*Pildoma jei žinomi subtiekėjai.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai.

Pažymime, kurioms Pirkimo objekto dalims teikiame Pasiūlymą:

| Pirkimo objekto dalis | Pažymėti dalis, kurioms teikiamas pasiūlymas - ☒ |
| --- | --- |
| I pirkimo objekto dalis – Garo sterilizatorius | ☐ |
| II pirkimo objekto dalis – Procedūrinė kušetė | ☐ |
| III pirkimo objekto dalis – Procedūrinė medinė kušetė | ☐ |
| IV pirkimo objekto dalis – Sauso hidromasažo prietaisas | ☐ |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo objekto dalis:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM 3 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Garo sterilizatoriaus | 1 vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)*** |  |  |  |  |  |
| Bendra Pasiūlymo kaina, Eur su PVM**** |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________________________________________________

Pastaba:

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ar PVM įstatymo 95 straipsniu, arba kitu Tiekėjo nurodomu atveju. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

**** Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio;

Siūlomos prekės I pirkimo objekto daliai atitinka šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė nurodyti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas (Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą pagrindžia nurodyta informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garo sterilizatorius | Laisvai pastatomas frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius medicininių instrumentų ir tekstilės sterilizacijai, atitinkantis didelių garo sterilizatorių standarto EN 285 reikalavimus |  |
| 2 | Išoriniai matmenys | Ne didesni kaip: plotis 650 mm, aukštis 1600 mm, gylis 1650 mm |  |
| 3 | Durų konfigūracija | Dvejos durys |  |
| 4 | Vidiniai matmenys ir kamera | Apvali nerūdijančio plieno kamera, skersmuo ne mažesnis kaip 440 mm., gylis ne mažesnis kaip 1360 mm. |  |
| 5 | Kameros tūris ir talpa | Kameros tūris ne mažesnis kaip 200 l., galimybė sterilizuoti ne mažiau kaip 2 STU (300×300×600 mm) vieno ciklo metu |  |
| 6 | Įkrovos talpa | Supakuotų instrumentų leidžiama įkrovos masė ne mažesnė kaip 70 kg, tekstilės įkrovos masė ne mažesnė kaip 14 kg vieno ciklo metu, galimybė vieno ciklo metu sterilizuoti ne mažiau kaip 36 stomatologinius konteinerius, kurių matmenys apie 19 × 32 × 5 cm |  |
| 7 | Įrenginio masė | Sterilizatoriaus masė ne didesnė kaip 310 kg |  |
| 8 | Kameros įranga | Kartu su sterilizatoriumi pateikiamas pakrovimo rėmas su krepšiais arba lentynomis, pritaikytais kameros matmenims |  |
| 9 | Konstrukcija ir medžiagos | Kamera pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, vamzdynai ir jungtys iš karščiui ir korozijai atsparių medžiagų |  |
| 10 | Garo tiekimas | Integruotas elektrinis garų generatorius |  |
| 11 | Oro pašalinimas ir džiovinimas | Oro pašalinimas frakcionuotu išankstiniu vakuumu naudojant vakuuminį siurblį, gilaus vakuumo džiovinimo sistema |  |
| 12 | Vandens sistema | Galimybė prijungti išorinę vandens paruošimo sistemą, pavyzdžiui, demineralizavimo arba atbulinio osmoso, ir arba naudoti centralizuotai tiekiamą demineralizuotą vandenį, vienkryptė vandens sistema, integruotas ne mažesnis kaip 15 litrų vandens rezervuaras ir vandens įvado apsauga pagal EN 1717 reikalavimus |  |
| 13 | Sterilizacijos ir testinės programos | - Universalioji programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 134 °C, pilnos įkrovos ciklo trukmė – ne daugiau kaip 50 min. - Greitoji programa supakuotiems instrumentams, sterilizacijos temperatūra 134 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 28 min. - Švelnioji programa karščiui jautriems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 121 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 45 min. - Prailginto ciklo (prionų) programa didelio užterštumo įkrovoms, sterilizacijos temperatūra 134 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 65 min. - Testinės programos – vakuumo testas ir Bowie–Dick testas sterilizatoriaus kameros sandarumui ir oro pašalinimo efektyvumui tikrinti. |  |
| 14 | Programų parametrų keitimas ir ciklo numeris | Galimybė keisti programų parametrus pačiame įrenginyje, kiekvienam ciklui automatiškai priskiriamas ir atvaizduojamas ciklo numeris |  |
| 15 | Valdymas ir ekranai | - Mikroprocesorinis valdymas; - Kiekvienoje pusėje integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas, ne mažesnis kaip 7" įstrižainės |  |
| 17 | Naudotojų identifikavimas | Naudotojų identifikavimas atliekamas naudojant asmeninius kodus, įdiegtas naudotojų administravimo įrankis, leidžiantis nustatyti skirtingas prieigos teises |  |
| 18 | Papildomos valdymo funkcijos | - Galimybė iš anksto parinkti ciklo pradžios laiką - įdiegtas energijos taupymo režimas; - automatinis naudojamo vandens kokybės įvertinimas prieš sterilizacijos ciklą |  |
| 19 | Ciklų atmintis ir validavimas | Vidinė atmintis ne mažiau kaip 150 paskutinių ciklų, sterilizacijos procesas gali būti validuojamas pagal EN 17665 reikalavimus |  |
| 20 | Ryšio sąsajos | Ethernet RJ-45 arba lygiavertė tinklo sąsaja spausdintuvo, kompiuterio ar tinklo prijungimui ir atminties kortelės lizdas arba analogiška duomenų laikmena dokumentavimui bei programinės įrangos atnaujinimui. |  |
| 21 | Ciklų dokumentavimas ir programinė įranga | Ciklų dokumentavimas duomenų faile, kuriame pateikiamas - ciklo grafikas, - data, laikas, - ciklo numeris - temperatūra, - slėgis ir kiekvieno programos etapo trukmė, - galimybė jungtis prie sterilizacijos proceso dokumentavimo programinės įrangos |  |
| 22 | Durų sauga | Sterilizacijos metu ar gedimo atveju durys blokuojamos elektriniu ir mechaniniu būdu, neleidžiama tuo pačiu metu atverti abiejų pusių durų |  |
| 23 | Slėgio, temperatūros ir vandens sauga | Įrenginyje įrengtas apsauginis vožtuvas nuo viršslėgio, temperatūros jutiklis apsaugai nuo perkaitimo ir jutiklis, saugantis nuo per žemo vandens slėgio ar lygio |  |
| 24 | Gedimų signalizacija | Gedimų ir sutrikimų atveju įjungiamas akustinis ir vaizdinis signalas, ekranuose rodomi klaidų pranešimai |  |
| 25 | Elektros tiekimas | Trifazis maitinimas Trifazis 3 x 400V / 50 Hz, nominali srovė apie 32 amperus, maksimali įrenginio galia ne didesnė kaip 14 kW. |  |
| 26 | Atitiktis standartams | Garo sterilizatorius ir sterilizacijos procesas atitinka standartus EN 285 ir EN 17665, geriamojo vandens apsaugos standartą EN 1717, elektros saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartus EN 61010-1 ir EN 60601-1-2 arba lygiaverčius, taip pat taikytinus Europos Sąjungos medicinos prietaisų ir slėginių indų reikalavimus, įrenginys paženklintas CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu |  |
| 27 | Įrengimas ir personalo apmokymas | Tiekėjas įsipareigoja įrengti, prijungti ir paleisti sterilizatorių, atlikti bandomuosius ciklus bei apmokyti Užsakovo paskirtą personalą dirbti su įrenginiu ir atlikti kasdienę priežiūrą; apmokymas patvirtinamas apmokymo protokolu. |  |
| 28 | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |

II pirkimo objekto dalis:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM 3 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Procedūrinė kušetė | 4 vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)***** |  |  |  |  |  |
| Bendra Pasiūlymo kaina, Eur su PVM****** |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________________________________________________

Pastaba:

***** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ar PVM įstatymo 95 straipsniu, arba kitu Tiekėjo nurodomu atveju. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

****** Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio;

Siūlomos prekės II pirkimo objekto daliai atitinka šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė įvardinti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas (Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą pagrindžia nurodyta informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procedūrinė kušetė | Kineziterapinėms procedūroms |  |
|  | Dalių skaičius | Ne mažiau dviejų dalių |  |
|  | Galvos dalis reguliuojama | Dujine spyruokle arba lygiaverčiu |  |
|  | Diržo laikikliai abiejuose stalo kraštuose | Būtina |  |
|  | Dirbtinės odos danga (Apmušalo spalvą galima rinktis) | Ne mažiau 20 skirtingų spalvų |  |
|  | Rėmo spalva balta | Būtina |  |
|  | 4 reguliuojamos kojelės | Būtina |  |
|  | Elektrinis aukščio valdymas reguliuojamas rankiniu pulteliu | Būtina |  |
|  | Ilgis | Ne mažiau kaip 200 cm |  |
|  | Plotis | Ne mažiau kaip 69 cm |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne mažiau kaip 60 cm iki 88 cm |  |
|  | Galvos dalies reguliavimas: | Ne mažiau kaip nuo -60 ° iki +45 ° |  |
|  | Leistina apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
|  | Priedai: |  |  |
|  | Popieriaus rulono laikiklis | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |

III pirkimo objekto dalis:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM 3 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Procedūrinė medinė kušetė | 3 vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)******* |  |  |  |  |  |
| Bendra Pasiūlymo kaina, Eur su PVM******** |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________________________________________________

Pastaba:

******* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ar PVM įstatymo 95 straipsniu, arba kitu Tiekėjo nurodomu atveju. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

******** Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio;

Siūlomos prekės III pirkimo objekto daliai atitinka šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė įvardinti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas (Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą pagrindžia nurodyta informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procedūrinė medinė kušetė | Apžiūroms ar medicininėms procedūroms |  |
| 2 | Kušetės rėmas pagamintas iš šviesaus buko medžio | Būtina |  |
| 3 | Kušetės dalių skaičius | Ne mažiau dviejų dalių |  |
| 4 | Kušetės aukštis | 75 cm +/- 2 cm |  |
| 5 | Kušetės plotis | 70 cm +/- 2 cm |  |
| 6 | Kušetės ilgis | 190 cm +/- 2 cm |  |
| 7 | Galvos atramos kampo reguliavimas | nuo 0° iki + 45° +/- 2° |  |
| 8 | Leidžiama apkrova: | Ne mažiau 200 kg |  |
| 9 | Popieriaus rulono laikiklis | Būtina |  |
| 10 | Kušetės kraštai yra užapvalinti | Būtina |  |
| 11 | Lentyna po gulimuoju paviršiumi įvairioms priemonėms susidėti | Būtina |  |
| 12 | Kušetė padengta dirbtinės odos danga, pasižyminčia dideliu atsparumu trinčiai | Būtina |  |
| 13 | Galimybė rinktis spalvą | Ne mažiau 15 skirtingų spalvų |  |
| 14 | CE atitikties deklaracija | Būtina |  |
| 15 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |

IV pirkimo objekto dalis:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM 3 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sauso hidromasažo prietaisas | 1 vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)********* |  |  |  |  |  |
| Bendra Pasiūlymo kaina, Eur su PVM********** |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________________________________________________

Pastaba:

******* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ar PVM įstatymo 95 straipsniu, arba kitu Tiekėjo nurodomu atveju. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

******** Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

Siūlomos prekės IV pirkimo objekto daliai atitinka šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė įvardinti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas (Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą pagrindžia nurodyta informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaisas skirtas masažui vandens srovėmis per membraną | Būtina |  |
|  | Įrenginys veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Būtina |  |
|  | Važinėjantys purkštukai atliekantys masažą | Ne mažiau 2 |  |
|  | Valdymo pultas | Būtina |  |
|  | Valdymo pulte matomi parametrai | 1. Procedūros laikas 2. Vandens temperatūra 3. Intensyvumas |  |
|  | Procedūros laiko nustatymas | - Galimybė nustatyti gydymo procedūros trukmę ribose ne mažesnėse kaip nuo 1 iki 30 min - Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai |  |
|  | Masažuojamos kūno dalys | Kaklas, nugara, juosmuo, kojos |  |
|  | Masažo režimų reguliavimas | Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį |  |
|  | Išankstinio vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C |  |
|  | Prietaisas privalo atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB ar Reglamento reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą. | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą.  Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“).

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 papunktį)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |
| 3. | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |
| 6. | Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui |  |

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas kiekvienoje pirkimo objekto dalyje bus išrenkamas pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

__________

# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

„Sutarties projektas“ pateikiamas .docx formatu.

1, 2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“, „ne siauresnė“, „taip“ ir pan.

Stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“, „ne siauresnė“, „taip“  ir pan.

Stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“, „ne siauresnė“, „taip“  ir pan.

Stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“, „ne siauresnė“, „taip“  ir pan.