# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

3. Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Pasvalio ligoninę, adresu: Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Pasvalio ligoninę,  instaliavimas bei personalo apmokymas.

5. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

5.1. Medicinos prietaiso pasą (I ir IV pirkimo dalims);

5.2. Galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

5.3. Naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

5.4. Prekių perdavimo - priėmimo aktą.

6.   Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, turi būti atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams.

7. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais),  4.4.4. papunkčiu:

4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

I pirkimo objekto dalis. Garo sterilizatorius– 1 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garo sterilizatorius | Laisvai pastatomas frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius medicininių instrumentų ir tekstilės sterilizacijai, atitinkantis didelių garo sterilizatorių standarto EN 285 reikalavimus |
| 2. | Išoriniai matmenys | Ne didesni kaip: plotis 650 mm, aukštis 1600 mm, gylis 1650 mm |
| 3. | Durų konfigūracija | Dvejos durys |
| 4. | Vidiniai matmenys ir kamera | Apvali nerūdijančio plieno kamera, skersmuo ne mažesnis kaip 440 mm., gylis ne mažesnis kaip 1360 mm. |
| 5. | Kameros tūris ir talpa | Kameros tūris ne mažesnis kaip 200 l., galimybė sterilizuoti ne mažiau kaip 2 STU (300×300×600 mm) vieno ciklo metu |
| 6. | Įkrovos talpa | Supakuotų instrumentų leidžiama įkrovos masė ne mažesnė kaip 70 kg, tekstilės įkrovos masė ne mažesnė kaip 14 kg vieno ciklo metu, galimybė vieno ciklo metu sterilizuoti ne mažiau kaip 36 stomatologinius konteinerius, kurių matmenys apie 19 × 32 × 5 cm |
| 7. | Įrenginio masė | Sterilizatoriaus masė ne didesnė kaip 310 kg |
| 8. | Kameros įranga | Kartu su sterilizatoriumi pateikiamas pakrovimo rėmas su krepšiais arba lentynomis, pritaikytais kameros matmenims |
| 9. | Konstrukcija ir medžiagos | Kamera pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, vamzdynai ir jungtys iš karščiui ir korozijai atsparių medžiagų |
| 10. | Garo tiekimas | Integruotas elektrinis garų generatorius |
| 11. | Oro pašalinimas ir džiovinimas | Oro pašalinimas frakcionuotu išankstiniu vakuumu naudojant vakuuminį siurblį, gilaus vakuumo džiovinimo sistema |
| 12. | Vandens sistema | Galimybė prijungti išorinę vandens paruošimo sistemą, pavyzdžiui, demineralizavimo arba atbulinio osmoso, ir arba naudoti centralizuotai tiekiamą demineralizuotą vandenį, vienkryptė vandens sistema, integruotas ne mažesnis kaip 15 litrų vandens rezervuaras ir vandens įvado apsauga pagal EN 1717 reikalavimus |
| 13.. | Sterilizacijos ir testinės programos | - Universalioji programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 134 °C, pilnos įkrovos ciklo trukmė – ne daugiau kaip 50 min. - Greitoji programa supakuotiems instrumentams, sterilizacijos temperatūra 134 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 28 min. - Švelnioji programa karščiui jautriems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 121 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 45 min. - Prailginto ciklo (prionų) programa didelio užterštumo įkrovoms, sterilizacijos temperatūra 134 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 65 min. - Testinės programos – vakuumo testas ir Bowie–Dick testas sterilizatoriaus kameros sandarumui ir oro pašalinimo efektyvumui tikrinti. |
| 14. | Programų parametrų keitimas ir ciklo numeris | Galimybė keisti programų parametrus pačiame įrenginyje, kiekvienam ciklui automatiškai priskiriamas ir atvaizduojamas ciklo numeris |
| 15. | Valdymas ir ekranai | - Mikroprocesorinis valdymas; - Kiekvienoje pusėje integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas, ne mažesnis kaip 7" įstrižainės |
| 17. | Naudotojų identifikavimas | Naudotojų identifikavimas atliekamas naudojant asmeninius kodus, įdiegtas naudotojų administravimo įrankis, leidžiantis nustatyti skirtingas prieigos teises |
| 18. | Papildomos valdymo funkcijos | - Galimybė iš anksto parinkti ciklo pradžios laiką; - įdiegtas energijos taupymo režimas; - automatinis naudojamo vandens kokybės įvertinimas prieš sterilizacijos ciklą |
| 19. | Ciklų atmintis ir validavimas | Vidinė atmintis ne mažiau kaip 150 paskutinių ciklų, sterilizacijos procesas gali būti validuojamas pagal EN 17665 reikalavimus |
| 20. | Ryšio sąsajos | Ethernet RJ-45 arba lygiavertė tinklo sąsaja spausdintuvo, kompiuterio ar tinklo prijungimui ir atminties kortelės lizdas arba analogiška duomenų laikmena dokumentavimui bei programinės įrangos atnaujinimui. |
| 21. | Ciklų dokumentavimas ir programinė įranga | Ciklų dokumentavimas duomenų faile, kuriame pateikiamas: - ciklo grafikas, - data, laikas, - ciklo numeris - temperatūra, - slėgis ir kiekvieno programos etapo trukmė, - galimybė jungtis prie sterilizacijos proceso dokumentavimo programinės įrangos |
| 22.. | Durų sauga | Sterilizacijos metu ar gedimo atveju durys blokuojamos elektriniu ir mechaniniu būdu, neleidžiama tuo pačiu metu atverti abiejų pusių durų |
| 23.. | Slėgio, temperatūros ir vandens sauga | Įrenginyje įrengtas apsauginis vožtuvas nuo viršslėgio, temperatūros jutiklis apsaugai nuo perkaitimo ir jutiklis, saugantis nuo per žemo vandens slėgio ar lygio |
| 24. | Gedimų signalizacija | Gedimų ir sutrikimų atveju įjungiamas akustinis ir vaizdinis signalas, ekranuose rodomi klaidų pranešimai |
| 25. | Elektros tiekimas | Trifazis maitinimas Trifazis 3 x 400V / 50 Hz, nominali srovė apie 32 amperus, maksimali įrenginio galia ne didesnė kaip 14 kW. |
| 26. | Atitiktis standartams | Garo sterilizatorius ir sterilizacijos procesas atitinka standartus EN 285 ir EN 17665, geriamojo vandens apsaugos standartą EN 1717, elektros saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartus EN 61010-1 ir EN 60601-1-2 arba lygiaverčius, taip pat taikytinus Europos Sąjungos medicinos prietaisų ir slėginių indų reikalavimus, įrenginys paženklintas CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu |
| 27. | Įrengimas ir personalo apmokymas | Tiekėjas įsipareigoja įrengti, prijungti ir paleisti sterilizatorių, atlikti bandomuosius ciklus bei apmokyti Užsakovo paskirtą personalą dirbti su įrenginiu ir atlikti kasdienę priežiūrą; apmokymas patvirtinamas apmokymo protokolu. |
| 28. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai |

2 pirkimo objekto dalis. Procedūrinė kušetė  – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Procedūrinė kušetė | Kineziterapinėms procedūroms |
|  | Dalių skaičius | Ne mažiau dviejų dalių |
|  | Galvos dalis reguliuojama | Dujine spyruokle arba lygiaverčiu |
|  | Diržo laikikliai abiejuose stalo kraštuose | Turi būti |
|  | Dirbtinės odos danga (Apmušalo spalvą galima rinktis) | Ne mažiau 20 skirtingų spalvų |
|  | Rėmo spalva balta | Turi būti |
|  | 4 reguliuojamos kojelės | Turi būti |
|  | Elektrinis aukščio valdymas reguliuojamas rankiniu pulteliu | Turi būti |
|  | Ilgis | Ne mažiau kaip 200 cm |
|  | Plotis | Ne mažiau kaip 69 cm |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne mažiau kaip 60 cm iki 88 cm |
|  | Galvos dalies reguliavimas: | Ne mažiau kaip nuo -60 ° iki +45 ° |
|  | Leistina apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |
|  | Priedai: |  |
|  | Popieriau rulono laikiklis | Turi būti |
|  | CE ženklinimas | Turi būti |
|  | Instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |

3 pirkimo objekto dalis. Procedūrinė medinė kušetė – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procedūrinė medinė kušetė | Apžiūroms ar medicininėms procedūroms |
| 2. | Kušetės rėmas pagamintas iš šviesaus buko medžio | Turi būti |
| 3. | Kušetės dalių skaičius | Ne mažiau dviejų dalių |
| 4. | Kušetės aukštis | 75 cm +/- 2 cm |
| 5. | Kušetės plotis | 70 cm +/- 2 cm |
| 6. | Kušetės ilgis | 190 cm +/- 2 cm |
| 7. | Galvos atramos kampo reguliavimas | nuo 0° iki + 45° +/- 2° |
| 8. | Leidžiama apkrova | Ne mažiau 200 kg |
| 9. | Popieriaus rulono laikiklis | Turi būti |
| 10. | Kušetės kraštai yra užapvalinti | Turi būti |
| 11. | Lentyna po gulimuoju paviršiumi įvairioms priemonėms susidėti | Turi būti |
| 12. | Kušetė padengta dirbtinės odos danga, pasižyminčia dideliu atsparumu trinčiai | Turi būti |
| 13. | Galimybė rinktis spalvą | Ne mažiau 15 skirtingų spalvų |
| 14. | CE atitikties deklaracija | Turi būti |
| 15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |

4 pirkimo objekto dalis. Sauso hidromasažo prietaisas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Prietaisas skirtas masažui vandens srovėmis per membraną | Būtina |
|  | Įrenginys veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Būtina |
|  | Važinėjantys purkštukai atliekantys masažą | Ne mažiau 2 |
|  | Valdymo pultas | Būtina |
|  | Valdymo pulte matomi parametrai | 1. Procedūros laikas 2. Vandens temperatūra 3. Intensyvumas |
|  | Procedūros laiko nustatymas | - Galimybė nustatyti gydymo procedūros trukmę ribose ne mažesnėse kaip nuo 1 iki 30 min - Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai |
|  | Masažuojamos kūno dalys | Kaklas, nugara, juosmuo, kojos |
|  | Masažo režimų reguliavimas | Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį |
|  | Išankstinio vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C |
|  | Prietaisas privalo atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB ar Reglamento reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą. | Būtina |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |