TSD-208, VPP-8709

Ultragarso aparato techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo sritys | - Endovaginaliniai tyrimai; - Transabdominaliniai tyrimai; - Smulkiųjų dalių ir paviršinių struktūrų tyrimai; - Audinių biopsijos, lytinių ląstelių aspiracija ir embrionų perkėlimas ultragarso kontrolėje. |  |
| 2. | Bendri reikalavimai ultragarso aparato konstrukcijos ypatybėms | - Mobili; - Pilnai skaitmeninė sistema; - Kanalų skaičius ≥ 10 000 000; - Sistemos dinaminis diapazonas (”dynamic range“) ≥ 380 dB; - ≥ 4 aktyvios daviklių pajungimo jungtys. |  |
| 3. | Sistemos valdymas | - Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; - Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm; - Skaitinė raidinė klaviatūra; - Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija. |  |
| 4. | Aparato monitorius | - Aukštos raiškos, skystųjų kristalų monitorius su LED pašvietimu (arba lygiavertis); - Ekrano įstrižainė ≥ 55 cm; - Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; - Monitorių laikantis rėmas sukiojamas ir kilnojamas. |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, pulsinės bangos ir spalvinio doplerio režimuose |  |
| 6. | Darbo režimai (veikiantys bent su vienu siūlomu davikliu) | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. 3D vaizdavimo režimas. |  |
| 7. | 2D režimas | - Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm; - Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 8. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas; 2. Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija. |  |
| 9. | Spektrinio doplerio režimas | - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; - PRF ≥ 35,0 KHz. |  |
| 10. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 10.1. | Konveksinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 70; - Darbinių elementų skaičius ≥ 180. |  |
| 10.2. | Tūrinis endovaginalinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 9,0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 150 2D režime; - Elementų skaičius ≥ 190; - Komplektuojamas su daugkartiniu biopsinės adatos nukreipėju (3 vnt.). |  |
| 10.3 | Endovaginalinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 8,0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 160; - Elementų skaičius ≥ 190; - Komplektuojamas su daugkartiniu biopsinės adatos nukreipėju (3 vnt.). |  |
| 10.4 | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5,0 MHz iki 13,0 MHz; - Darbinis ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Komplektuojamas su daugkartiniu biopsinės adatos nukreipėju (1 vnt.). |  |
| 11. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; - Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; - Automatizuoti vaisiaus matavimai: - galvos diametro (BPD); - galvos apimties (HC); - pilvo apimties (AC); - šlaunikaulio ilgio (FL); - žastikaulio ilgio (HL). |  |
| 12. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 512 GB |  |
| 13. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI, DisplayPort arba DVI jungtis; 3. USB jungtis. |  |
| 14. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send; - vaizdų spausdinimo – DICOM Print; - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve; - galimybė siųsti visą pradinę 2D, tūrinių (3D), tūrinių dinaminių (4D) tyrimų informaciją į išorinę darbo stotį manipuliacijų ir rekonstrukcijų atlikimui; - galimybė iš išorinio archyvo parsisiųsti visą pradinę 2D, tūrinių (3D), tūrinių dinaminių (4D) tyrimų informaciją į ultragarso aparatą. |  |
| 15. | Maitinimo šaltinis | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomo ultragarso aparato žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją) |  |
| 18. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija); - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 22. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |