PRIEDAS NR.2

VANDENS SKAITIKLIŲ PATIKROS LABORATORIJOS 5, 6

STENDŲ HIDRAULINĖS PAVAROS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomas modelis, parametras, nuoroda į šaltinį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidraulinė stotis: |  |  |
| 1.1 | Elektros variklio galia | Ne mažesnė kaip 3,0 kW (vardinė galia pagal gamintojo duomenų lentelę).. |  |
| 1.3 | Siurblio tipas | Krumplinis arba lygiavertis, tiesioginė mova (be diržinės pavaros) |  |
| 1.4 | Nominalus darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 40 bar |  |
| 1.5 | Maksimalus reguliuojamas slėgis (apsauginis vožtuvas) | Ne mažiau kaip 60 bar (reguliuojamas) |  |
| 1.6 | Siurblio našumas | Ne mažesnis kaip 30 l/min prie 40 bar |  |
| 1.7 | Alyvos bako talpa | Ne mažesnė kaip 50 l (kartu su alyva) |  |
| 1.8 | Alyvos filtravimas | Grįžtamojo srauto filtras su keičiamu elementu + įsiurbimo filtras – privaloma |  |
| 1.9 | Manometras | 0–100 bar arba 0–160 bar, užpildytas glicerinu |  |
| 1.10 | Konstrukcija | Uždaro tipo hidraulinė stotis su apsauginiu gaubtu |  |
| 1.11 | CE ženklinimas ir atitiktis | Privaloma CE deklaracija ir techninė dokumentacija lietuvių kalba |  |
| 2. | Rankinis hidraulinis skirstytuvas (3 sekcijų): |  |  |
| 2.1 | Sekcijų skaičius | 3 |  |
| 2.2 | Valdymas | Rankinis, su spyruokliniu grąžinimu |  |
| 2.3 | Nominalus debitas | Ne mažesnis kaip 40 l/min |  |
| 2.4 | Darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 60 bar |  |
| 2.5 | Integruotas apsauginis vožtuvas | Privalomas |  |
| 2.6 | CE ženklinimas ir atitiktis | Privaloma CE deklaracija ir techninė dokumentacija lietuvių kalba |  |
| 3. | Hidrauliniai vamzdeliai ir žarnos: |  |  |
| 3.1 | Vamzdeliai | Cinkuoto arba nerūdijančio plieno su metaliniais laikikliais |  |
| 3.2 | Slėgio klasė | Ne mažesnė kaip 100 bar |  |
| 3.3 | Hidraulinės žarnos | Su metaliniais antgaliais ir presuotomis gilzėmis |  |
| 3.4 | Sistemos sandarumo ir funkcionalumo bandymas | Privalomas prieš perdavimą |  |