TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“ (finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ – Finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinių bioreaktorių sistema su valdymo įranga (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Saulėtekio al. 7, Vilnius (bus patikslinta Sutarties vykdymo metu).

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Laboratorinių bioreaktorių sistema su valdymo įranga su pristatymu Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☐ | ☒ | 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2. | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☒ | ☐ | per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |
| 3. | Saugojimas Tiekėjo patalpose | Maksimalus kiekis - 12 mėn. | ☒ | ☐ | nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Parametrai** | Reikalaujamo parametro reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas. Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  |
| Paskirtis | Sistema skirta mikroorganizmų (bakterijų, mielių) kultivavimui bei procesų optimizavimui. Sistema turi būti vieno gamintojo integruota platforma (bioreaktoriaus valdiklis, indai, jutikliai ir programinė įranga), siekiant užtikrinti pilną funkcionalumą. |  |
| Bioreaktoriaus valdymo sistema | Ne mažiau kaip dviejų bioreaktorių paralelinis (vienalaikis) valdymas naudojant vieną valdiklį su atskiru parametrų reguliavimu kiekvienam indui atskirai. |  |
|  | Turi būti integruotas jutiklinis ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė nei 10 colių patogiam parametrų nustatymui bei realaus laiko duomenų vizualizacijai. |  |
|  | Galimybė dirbti tiek su stikliniais indais, tiek su vienkartiniais (ang. „single-use) indais |  |
|  | Sistema geba dirbti su indais kurių darbinis tūris ne siauresniame intervale nei nuo 60 ml iki 40 l. |  |
|  | Valdiklis turi turėti integruotą TMFC (ang. Thermal Mass Flow Controller) bei pompų modulius. |  |
| Parametrų valdymas | Turi būti galimybė valdyti ne mažiau kaip šiuos parametrus: - temperatūrą - pH - ištirpusio deguonies (DO) - optinio tankio (OD) - maišymą - dujų srautus (mažiausiai 3 nepriklausomi kanalai vienam indui) |  |
| Indai | Su sistema pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. suderinamų kultivavimui skirtų indų, kurių darbinis tūris ne siauresniame intervale nei 60 – 250 ml, bendras tūris ne didesnis nei 350 ml. |  |
|  | Indai turi būti autoklavuojami. Indai pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. Viršutinė indo plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Kiekviename inde turi būti ne mažiau kaip šios jungtys: - 6 × Pg 13.5 tipo jungtys; - 2 × jungtys ilgiems panardinimo vamzdeliams - 2 × jungtys trumpiems panardinimo vamzdeliams; - 1 × termokanalas (ang. „thermowell“) |  |
| Maišymo sistema | Viršutinis maišymo variklis su tiesiogine pavara (ang. „direct drive“) arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis analogišką vibracijų nebuvimą ir maišymo tikslumą. |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 Rushtono tipo impeleriai arba lygiaverčiai maišymo elementai, skirti biomasės maišymui |  |
|  | Sukimosi greičio diapazonas – ne siauresnis kaip 20–2500 aps./min |  |
| Temperatūros kontrolė | Temperatūros palaikymo diapazonas ne siauresnis kaip: nuo 5°C (5 K) virš aušinimo skysčio temperatūros iki 80 °C |  |
| Recirkuliacinis aušintuvas | Su bioreaktoriaus sistema komplektuojamas recirkuliacinis aušintuvas arba lygiavertė aušinimo sistema, kurių darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nei nuo – 10 °C iki + 40 °C. |  |
|  | Minimalus užpildymo tūris ne didesnis nei 4 L, o maksimalus užpildymo tūris ne mažesnis nei 8 L. |  |
|  | Matmenys ne didesni nei 400 × 500 × 600 mm (P x G x A). Svoris ne didesnis nei 50 kg, siekiant užtikrinti saugų įrangos eksploatavimą laboratorijos patalpose, galimybę jį ištraukti, perstatyti ar pasiekti techninei priežiūrai be specialios kėlimo ar transportavimo technikos. |  |
| Dujų tiekimas | Sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 dujų (oras, O₂, N₂, CO₂) individualų maišymą, su galimybe vykdyti tiek panardintą, tiek viršutinį dujų tiekimą. |  |
|  | Standartinis panardinto dujų tiekimo srautas turi būti ne siauresniame intervale nei 0,1–1200 sL/h. |  |
|  | Standartinis viršutinio dujų tiekimo srautas turi būti ne siauresniame intervale nei 0,1–1200 sL/h. |  |
|  | Sistema turi turėti ne mažiau kaip 14 terminių masės srauto reguliatorių (TMFC) kanalų, t. y. ne mažiau kaip 7 kanalus kiekvienam indui |  |
| Optinio tankio matavimo modulis | Integruotas optinio tankio (OD) matavimo modulis, skirtas realiu laiku stebėti mikroorganizmų augimą induose kultivavimo metu. Modulis turi būti suderinamas su siūlomais kultivavimo indais ir valdikliu bei užtikrinti nepertraukiamą duomenų registravimą. |  |
| Jutikliai | Į komplektaciją įeina su siūlomais indais suderinami jutikliai: - Ne mažiau kaip 2 vnt. pH elektrodų (analoginių); - Ne mažiau kaip du 2 vnt. ištirpusio deguonies (DO) jutiklių (skaitmeninių); - Ne mažiau kaip 2 vnt. optinio tankio (OD) jutiklių (optinio kelio ilgis 10 mm.). |  |
| Pompos | Ne mažiau kaip 8 pompos, kiekvienam indui skirtos ne mažiau kaip po vieną liniją: rūgščiai, bazei, antiputokšliui ir maitinimui (ang. „feed“). |  |
|  | Pompos greitis ne siauresniame intervale kaip 0,01–500 mL/h; |  |
| Valdiklio jungtys | Ne mažiau kaip 3 USB 2.0 (programinės įrangos atnaujinimams, serijinei komunikacijai, duomenų eksportui / importui) |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 Ethernet (RJ45, 100 Mbit/s) |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 RS232 vienam indui |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 RS485 vienam indui |  |
|  | Ne mažiau kaip 6 universalios jungtys (AK9, VP8, Type82) |  |
|  | Analoginiai įėjimai / išėjimai (I/O): Ne mažiau kaip 3 įėjimai ir 3 išėjimai skirti jutiklių, išorinių siurblių ir kitų įrenginių integracijai |  |
| Programinė įranga | Sistema turi būti komplektuojama su integruota bioprocesų valdymo programine įranga, skirta ne mažiau kaip šiems darbams: - realaus laiko proceso stebėjimui - parametrų valdymui - duomenų registravimui ir analizei |  |
| Matmenys | Valdiklio matmenys ne didesni nei 350 x 350 x 750 mm (P x G x A); |  |
| Svoris | Valdiklio svoris ne didesnis nei 50 kg, siekiant užtikrinti saugų įrangos eksploatavimą laboratorijos patalpose, galimybę jį ištraukti, perstatyti ar pasiekti techninei priežiūrai be specialios kėlimo ar transportavimo technikos. |  |
| Personalo mokymai* | Mokymai ≥ 5 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 6 akademinių val. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |
| Kartu su įranga pateikiama dokumentacija* | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. sąvade taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje sąvado Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |
| Garantinis laikotarpis* | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos), 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (aptarnavimas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |
| CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūloma įranga privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |
| Įrangos pristatymas, saugojimas Tiekėjo patalpose, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, saugojimą Tiekėjo patalpose Sutartyje numatyta tvarka, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti tiesioginį gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.  Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Dėl Projekto įgyvendinimo terminų apribojimų, nustatyto prekių pristatymo termino nenumatoma keisti / pratęsti.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.