1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STERILIZACIJOS KONTROLĖS PRIEMONĖS

| Pirkimo objekto dalis/ Pirkimo objekto dalies pavadinimas/Pirkimo objekto aprašymas |  |  | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PIRMA PIRKIMO DALIS. STERILIZACIJOS PRIEMONĖS: |  |  |  |
| 1.1. | Sterilizacijos juosta popieriaus plastiko (užlydoma): |  |  |  |
| 1.1.1. | 75 mm (±6%) x 200 m | Turi atitikti LST EN 868 ir LST EN 11607 standartus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. Turi tikti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais ir EO Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau kaip 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau kaip 40 μ polipropileno. Apatinis sluoksnis pagamintas iš medicininio popieriaus ar lygiavertės medžiagos, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m²; Šonuose turi būti ne mažiau kaip 3 užlydymo juostos. Turi būti ženklas, nurodantis juostos atidarymo kryptį. Ant juostos popierinės pusės neturi būti jokių gamintojo užrašų, ženklų ir kt. Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles (įstaigai paprašius pateikti pavyzdžius, ne mažiau 1 m). Gaminami su I klasės proceso indikatorių (ISO 11140-1) rašalu, skirtu sterilizacijai garais ir EO. Juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: atitiktis standartui EN 11607-1/ EN 868-5, 1 tipo garų proceso, EO poveikio indikatoriai. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais) ir identifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, gamintojas. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau kaip 10 mm, o juostų nuo 20 cm pločio – ne mažiau kaip 14 mm. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio, slėgio. Kartu su plastiko juostomis turi būti pateikiami rotaciniai popieriaus-plastiko juostų užlydymo aparatai su priekiniu transportavimo stalu. Korpusas turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus valymui ir dezinfekcijai. Turi turėti mikroprocesoriaus valdymą. Užlydymo greitis ne mažiau 7,5 m/min. Užlydymo siūlės plotis ne mažiau 12 mm. Temperatūros nustatymo ribos ne siauresnėse nei 50 C° - 199 C° ribose Turi turėti apsaugą nuo perkaitimo. Automatinė užlydymo pradžia. 1 rotacinis užlydymo aparatas panaudai | pakuotė | 50 |
| 1.1.2. | 100 mm (±6%) x 200 m |  | pakuotė | 60 |
| 1.1.3. | 150 mm (±6%) x 200 m |  | pakuotė | 90 |
| 1.1.4. | 200 mm (±6%) x 200 m |  | pakuotė | 90 |
| 1.1.5. | 250 mm (±6%) x 200 m |  | pakuotė | 50 |
| 1.1.6. | 300 mm (±6%) x 200 m |  | pakuotė | 15 |
| 1.1.7. | 380 mm (±6%) x 200 m |  | pakuotė | 12 |
| 1.2. | Apsaugos aštriems instrumentams: |  |  |  |
| 1.2.1. | 10±5 mm | Skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Apsaugos dedamos ant instrumentų, jų rinkinių. Turi būti pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparios medžiagos. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Neturi trukdyti sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Pagaminti taip, kad būtų galima vizualiai įvertinti instrumntą jo neišėmus iš vienkartinės apsaugos. Ženklintos CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Vienkartinio naudojimo. | vnt. | 2000 |
| 1.2.2. | 25±5 mm |  | vnt. | 1000 |
| 1.2.3. | 50±5 mm |  | vnt. | 750 |
| 1.3. | Lipni juosta su cheminiu indikatoriumi | Lipni juosta su cheminiu indikatoriumi, skirta sterilizuojamų paketų sutvirtinimui. Neturi atsiklijuoti po garinės sterilizacijos proceso. Juosta turi būti pagaminta iš impregnuoto krepinio popieriaus ar lygiavertės medžiagos. Juostos plotis – 19±3 mm. Juostos ilgis – 50±10 m. Ant juostos turi būti 1 tipo indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizacijai. Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas. Pateikti patvirtinančius dokumentus. | vnt. | 580 |
| 1.4. | Užlydymo kokybės testas | Skirtas nustatyti, ar siūlėtuvo daromos užlydymo juostos yra tinkamos kokybės. Turi atitikti EN ISO 11607-2 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). Ant testo turi būti vietos reikiamai informacijai rašyti. Testai turi būti tinkami dokumentavimui. Indikatoriaus funkcinės dalies spalva – juoda. | vnt. | 600 |
| 2. | ANTRA PIRKIMO DALIS. INDIKATORIAI: |  |  |  |
| 2.1. | Cheminis 1 klasės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizatoriams | Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė. Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių. Neturi nukristi nuo paketo po sterilizacijos. Indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus po sterilizacijos. Indikatorius turi tikti naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais (pateikti tai patvirtinančius dokumentus) arba spausdintuvai turi būti pateikiami pagal ligoninės poreikį panaudai. Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau kaip po 700 vnt. Kartu su indikatoriais neatlygintinai turi būti suteikiamos rašalo kasetės spausdintuvui pagal poreikį. Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti ne mažiau kaip 3 eilėmis (vienoje eilėje ne mažiau kaip 12 simbolių). Ant indikatoriaus yra spalvos pasikeitimo aprašymas, gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui 11140-1 1 tipas, garai (STEAM). Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų. Indikatoriaus išmatavimai - ne mažiau 2,8 cm x 2,1 cm. Indikatorius turi būti 1 klasės ir atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (arba lygiaverčio). | ritinėlis | 900 |
| 2.2. | Vidinis 4 klasės cheminis indikatorius sočiųjų vandens garų sterililizatoriams | Turi atitikti LST EN ISO 11140 reikalavimus (4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius) (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). Ant indikatoriaus turi būti spalvos pasikeitimo etalonas. Indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus po sterilizacijos. Lipus, pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją. | vnt. | 2000 |
| 2.3. | Specialiam kroviniui (įkrovai) pritaikytas 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius | Indikatorius skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei garų frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose (atitinkančiuose EN 285). Indikatorius turi būti tinkamas visoms įstaigoje naudojamoms sterilizacijos programoms (121° - 15 min., 134° - 3,5 min.) tas pats indikatorius abiems programoms. Pritaikytas specifiniams įstaigos kroviniams – mišrioms kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių ilgesnių kaip 8 m ilgio medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti. Indikatorius turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus. Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą, indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris. Įtaisas pateikiamas kartu su indikatoriais, keičiamas pagal gamintojo rekomendacijas nustatytu dažnumu. Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis. Indikatoriaus pavidalas: lipni, ne mažiau 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos kortelių žurnalus. Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Įstaigai paprašius pateikti pavyzdžius (1 pakuotė). | vnt. | 5000 |
| 2.4. | Chemo – D – BDS prietaiso cheminis indikatorius | Indikatorius, skirtas naudoti su prietaisais, imituojančiais B&D kontrolinį paketą. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatorius skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei, atitinkantis LST EN ISO 11140-1 ir 4 dalių (2 klasė) reikalavimus, padengtas polimeriniu sluoksniu, (neišplaunama dažų spalva, po sterilizacijos neblanksta ne trumpiau kaip 3 metus). Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą (testuoti tarpusavyje - pateikti tai patvirtinantį protokolą arba gamintojo garantinį raštą), turi tikti didiesiems sterilizatoriams. Indikatorius turi būti sudarytas iš popierinio pagrindo ir indikatorinio agento. Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą, indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris). Turi būti pateikta informacija apie spalvos pasikeitimą. Kartu su indikatoriais komplekte yra ir proceso išbandymo įtaisas. Minimali pakuotė 25 vnt., ant jos turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartui. Įstaigai paprašius pateikti pavyzdžius (1 pakuotė). | vnt. | 900 |
| 2.5. | Krovinio registracijos kortelių žurnalas | Turi tikti 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiams indikatoriams suklijuoti, A4 formato, ne mažiau 60 lapų. Suteikiami nemokamai pagal ligoninės poreikį. | vnt. | 16 |
| 3. | TREČIA PIRKIMO DALIS. VALYMO KOKYBĖS KONTROLĖS TESTAI/INDIKATORIAI: |  |  |  |
| 3.1. | Medicinos prietaisų valymo kokybės kontrolės testai/indikatoriai | Skirti: - automatinių plautuvų procesų efektyvumui kontroliuoti; - vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų valymo kontrolei. Tuščiavidurių prietaisų kontrolei būtina pateikti kontrolinį prietaisą (nemokamai). Indikatoriaus teršalo sudėtyje neturi būti organinės kilmės komponentų. Indikatorius turi būti lipus, pritaikytas dokumentavimui. Indikatorius turi būti multiparametrinis, ne mažiau 4 skirtingų rūšių teršalų segmentų ant vieno indikatoriaus. Turi atitikti EN 15883 (priedas A, C, G, Q) arba lygiavertį. | vnt. | 300 |
| 4. | KETVIRTA PIRKIMO DALIS. INSTRUMENTUS IMITUOJANTYS TESTAI: |  |  |  |
| 4.1 | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių: išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu. Turi atitikti ISO 15883-5:2021 arba lygiaverčius standartus. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. | vnt. | 96 |
| 4.2 | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį įtaisą. Turi atitikti ISO 15883-5:2021 arba lygiaverčius standartus Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. | vnt. | 25 |
| 4.3 | Įtaisas, imituojantis tuščiavidurį instrumentą | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Sudarytas iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. Suderinama su 4.2 dalyje esančiu testu. Prietaiso gale yra išsukama Luer-Lock arba lygiaverčio tipo. | vnt. | 1 |
| 5. | PENKTA PIRKIMO DALIS. BALTYMO LIKUČIŲ NUSTATYMO TESTAI: |  |  |  |
| 5.1 | Testas, skirtas baltymo likučiams ant medicininių instrumentų paviršių nustatyti | 1.Tinka nustatyti šviežio ir denatūruoto baltymo likučiams ant medicininių instrumentų po rankinės ir (ar) automatinės medicininių priemonių valymo, dezinfekcijos. 2. Testą sudaro reagento buteliukas ir mėginio paėmimo baltas tamponas. 3. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti ≥ 1µg baltymo likučių ant tiriamųjų paviršių. 4. Pateikti naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo vertinimo etaloną ir jautrumo ribos validavimo protokolą. 5. Turi atitikti ISO 15883-5:2021 reikalavimus. Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. 6. Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. | vnt. | 60 |
| 5.2 | Testas, skirtas baltymo likučiams endoskopo kanale nustatyti | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo ir (ar) kt. med. prietaisų (šepetėlio diametras 2,8 mm ± 0,2 mm, ilgis - ne mažiau kaip 2 metrai). 2. Testo jautrumas iki 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių po testo ištraukimo iš endoskopo kanalo. 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. Pateikti naudojimo instrukciją, vertinimo etaloną, paskirtį. Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. 5. Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. | vnt. | 72 |