1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REOLOGINIŲ IR MECHANINIŲ SAVYBIŲ TYRIMO SISTEMA

Perkančioji organizacija įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą „Reometras su fotoreometrijos sistema ir reguliuojamų parametrų plokščių presas fotopolimerų tyrimams“, projekto kodas 10-093-K-0059 numato įsigyti pirkimo objektą – reologinių ir mechaninių savybių tyrimo sistemą.

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną yra 38428000-1 Reometrai.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 186 231,71 EUR (šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas euras, 71 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- Įrangą nurodytą detalioje techninėje specifikacijoje;

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą, personalo apmokymą dirbti įranga.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo, personalo apmokymo) ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašomas tik tada, kai perkama įranga su visais priklausiniais bus gauta perkančiosios organizacijos patalpose, instaliuota, išbandyta, veikiančios visos įrangos funkcijos, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas, personalas apmokytas dirbti.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – 2026 metų gruodžio 4 diena.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| Reologinių ir mechaninių savybių tyrimo sistema – siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti) |  |  |  |
|  | Komplektacija | Sistemą turi sudaryti modulinis reometras gebantis kontroliuojamoje temperatūroje atlikti rotacinius ir osciliacinius eksperimentus, tyrinėti foto inicijuotos polimerizacijos kinetiką, mechanines plėvėlių savybes. Sistema pilnai funkcionali patiekiant visus būtinus priedus ir komponentus darbui | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Paskirtis | UV inicijuotos polimerizacijos ir tinklinimo reakcijų kinetikos tyrinėjimai; Mechaninių plėvelių ir polimerinių bandinių charakteristikų nustatymas; Šliaužos (creep), šliaužos atsistatymo (creep recovery), įtempio relaksacijos (stress relaxation), stiklėjimo, lydymosi, takumo pradžios ir kt. tipiniai reologiniai bandymai žemiau aprašytame temperatūrų diapazone. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Suderinamumas | Sistema turi būti modulinė ir su galimybe ateityje išplėsti funkcionalumą ir tyrimų sritis atliekant reologinius bandymus ir RAMAN spektroskopija tuo pat metu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Reometras |  |  |
|  | Minimalus sūkio momentas (torque) | Rotacijoje – ne didesnis nei 1 nNm Osciliuojant – ne didesnis nei 0,25 nNm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Maksimalus sūkio momentas (torque) | Rotacijoje – ne mažesnis nei 215 mNn Osciliuojant – ne mažesnis nei 215 mNn | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Sūkio momento skiriamoji geba | Ne blogiau nei 0,05 nNm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Kampinis greitis (angular velocity) | Ne siauresniame diapazone nei nuo 0,001 rad/s iki 300 rad/s pilnai padengiant šį diapazoną | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Kampinio atlinkimo skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 1 nrad | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Darbinių dažnių diapazonas | Ne siauresniame diapazone nei nuo 1x10-7 Hz iki 150 Hz pilnai padengiant šį diapazoną | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Reometras privalo turėti normalinės jėgos sensorių ir matuoti jėgą | Ne siauresniame diapazone nei nuo -50 N iki 50 N pilnai padengiant šį diapazoną | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Normalinės jėgos skiramoji geba | Ne blogiau nei 0,01 N | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Reometro motoro konstrukcija | Magnetiškai levituojantis, suspenduotas ant oro pagalvių arba kt. lygiavertės konstrukcijos, užtikrinančios žemą trintį. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Priedų automatinis atpažinimas | Reometras privalo automatiškai gauti informaciją apie prijungtas matavimo geometrijas ir kt. priedus | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Matavimo geometrijos | PP tipo 25 ± 2 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | UV inicijuotos polimerizacijos ir tinklinimo reakcijų kinetikos tyrinėjimai |  |  |
|  | UV Šaltinis | Pilnai integruotas į programinę įrangą ir valdomas iš taikomosios programos | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Šviesolaidžio diametras | Ne mažiau nei 5 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Bangos ilgis | Filtras pateikiantis 400 ± 10 – 500 ± 10 nm apšvitą | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Apšvitos intensyvumas | Ne mažiau kaip 500 mW/cm2 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Matavimo geometrijos | Vienkartinės PP tipo 15 mm ± 2 mm, ne mažiau kaip 50 vnt. 40 mm ± 5 mm kvarco diskai su jiems skirtu laikikliu ir šviesolaidžio tvirtinimo vieta iš apačios, ne mažiau kaip 5 vnt. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | UV eksperimentų temperatūrų diapazonas | Ne siauresniame diapazone nei nuo -40 ºC iki 200 ºC pilnai padengiant šį diapazoną | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Mechaninių plėvelių ir polimerinių bandinių charakteristikų nustatymas |  |  |
|  | Temperatūrų diapazonas | Ne siauresniame diapazone nei nuo -160 ºC iki 600 ºC pilnai padengiant šį diapazoną | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Temperatūros kitimo greitis | Ne mažesnis nei 30K/min tiek šildant, tiek šaldant | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Diuaras | Su sistema suderinamas, ne mažiau, kaip 50 L skysto azoto diuaras | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Azoto garintuvas | Valdomas automatiškai iš taikomosios programos, pasirenkant pageidaujamas temperatūras | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Matavimo geometrijos | Universalus plėvelių laikiklis, skirtas mėginiams, kurių plotis nuo 1 iki 10 mm, storis nuo 0,05 iki 1 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Kompresorius | Ne mažiau kaip 100 l/min / 6 bar tiekiantis kompresorius | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Kompiuteris | Gamintojo reikalavimus atitinkantis kompiuteris | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Programinė įranga | Būtina. Skirta sistemos valdymui ir duomenų surinkimui bei analizei. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėnesių. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. |