1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINIS HIDRAULINIS PRESAS SU BANDINIŲ KAITINIMO FUNKCIJA

Perkančioji organizacija įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą „Reometras su fotoreometrijos sistema ir reguliuojamų parametrų plokščių presas fotopolimerų tyrimams“, projekto kodas 10-093-K-0059 numato įsigyti pirkimo objektą - laboratorinį hidraulinį presą su bandinių kaitinimo funkcija.

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną yra 42636100-4  Hidraulinis presas.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: perkamas vienas prietaisas, kurio visos dalys turi būti tarpusavyje suderintos, valdomos ta pačia programine įranga, užtikrinant nuoseklų darbą bei rezultatų patikimumą ir palyginamumą. Pirkimo objektą skaidant į dalis būtų neįmanoma užtikrinti optimalaus sistemos funkcionalumo.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 93 418,05 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniolika eurų, 05 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- Įrangą nurodytą detalioje techninėje specifikacijoje;

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą, personalo apmokymą dirbti įranga.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo, personalo apmokymo) ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašomas tik tada, kai perkama įranga su visais priklausiniais bus gauta perkančiosios organizacijos patalpose, instaliuota, išbandyta, veikiančios visos įrangos funkcijos, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas, personalas apmokytas dirbti.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – 2026 metų gruodžio 4 diena.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorinis hidraulinis presas su bandinių kaitinimo funkcija - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti) |  |  |  |
| 1. | Komplektacija/ konfigūracija | Pilnai automatizuotas, stalinis hidraulinis presas su integruota kaitinimo funkcija, skirtas polimerų, kompozitų, gumos ir kitų medžiagų bandinių ruošimui, liejimui bei testavimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 2. | Kompaktiškumas ir svoris | Presas pastatomas ant ir pritaikytas darbui ant laboratorinio stalo, t.y. būti ne didesnis nei: 930mm (plotis) x 500 mm (gylis) x 840 mm (aukštis) ir sverti ne daugiau kaip 285 kg. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Konstrukcijos tipas | Būtinas standus dviejų kolonų rėmas, užtikrinantis konstrukcijos stabilumą ir laisvą priėjimą prie darbinės zonos iš visų pusių. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Spaudimo jėga | Maksimali spaudimo jėga privalo būti ne mažesnė kaip 300 kN. Valdymo sistema turi užtikrinti tolygų jėgos palaikymą viso ciklo metu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Hidraulinė sistema | Privaloma sistema su dvipusio veikimo cilindru, užtikrinančiu aktyvų plokščių suspaudimą ir priverstinį atidarymą visame eigos diapazone. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Cilindro eiga | Ne mažesnė kaip 175mm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 6. | Lygiagretumas | Spaudimo metu įrenginys privalo užtikrinti spaudimo plokščių lygiagretumą, kurio nuokrypis privalo būti ne didesnis kaip 0,1 mm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Spaudimo plokštės | Privalo būti plokščios, poliruoto paviršiaus, kurių darbinis plotas ne mažesnis kaip 250 mm x 250 mm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 8. | Plokščių kaitinimas | Spaudimo plokštės privalo būti elektriškai kaitinamos, ne mažiau kaip iki 300° C temperatūros. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9. | Plokščių aušinimas | Privalo būti integruota automatizuota plokščių aušinimo vandeniu sistema, leidžianti programuoti aušinimo greitį. Taip pat privalo būti plokščių aušinimo kanalų prapūtimo suspaustu oru sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 10. | Ventiliacijos funkcija | Sistema privalo gebėti programuoti automatinius bandinio ventiliavimo (degassing) ciklus, leidžiantys nustatyti plokščių atidarymo skaičių, trukmę ir eigą spaudimo ciklo metu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 11. | Apsaugos sistema | Presas privalo būti apsauginiame gaubte su elektronine blokuote: presas privalo būti sustabdomas atidarius apsauginį gaubtą. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 12. | Spaudimo formos | Privalo būti pridėtas kvadratinės nerūdijančio plieno liejimo formos (rėmeliai), ne mažesnio dydžio kaip 100 x 100 mm ir ne storesnės kaip 1, 3 ir 4 mm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 13. | Valdymas | Privalo būti integruotas lietimui jautrus spalvotas valdymo ekranas, ne mažesnis kaip 15 colių automatizuotam slėgimo ciklo kontrolei. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 14. | Programinė įranga ir valdymas | Sistema privalo gebėti automatiškai kontroliuoti spaudimo ciklus, įskaitant sekančias funkcijas: - temperatūros ir slėgimo jėgs kontrolė, - šildymo ir aušinimo greičių kontrolė, - bandinio kaitinimas jo neslegiant/nespaudžiant, - galimybė kurti ir atmintyje išsaugoti ne mažiau kaip 999 daugiapakopių receptų/metodų, - privalo būti galimybė kiekviename cikle programuoti/kontroliuoti temperatūros keitimo greičius, slėgio pokyčius, aušinimo fazes viename procese, - sistema privalo gebėti realiu laiku grafiškai atvaizduoti slėgimo jėgą, temperatūrą, laiką, - sistema privalo gebėti eksportuoti duomenis USB ar lygiaverčiu protokolu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 15. | Elektros maitinimas | Sistema privalo būti maitinama standartinio vienos fazės, 220V įtampos, 50Hz tinklo nereikalaujant trifazio įvado. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 16. | Garantija | Sistemai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. |