ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS MONITORINGO STIPRINIMUI PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

LABORATORINĖS MATAVIMO PRIEMONĖS

Pirkimo objektas – Laboratorinės matavimo priemonės (toliau – Prekės), 2 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1.1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamos Prekės:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | (2-20) μl kintamo tūrio stūmoklinė pipetė | 1 kompl. |
| 2. | (1-5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė | 1 kompl. |

1.1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | (2-20) μl kintamo tūrio stūmoklinė pipetė - 1 kompl. |  |
| 1.1 | Paskirtis | Agresyvių organinių junginių, skystų terpių dozavimas. |
| 1.2 | Dozuojamas tūris | (2–20) μl. |
| 1.3 | Matavimo tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė kaip ± 1,0%, atsitiktinė paklaida ne didesnė kaip ± 0,5%. |
| 1.4 | Atsparumas | Organinių junginių/tirpiklių poveikiui. |
| 1.5 | Priedai | Antgaliai pipetei. Nesterilūs, be filtrų, ne mažiau kaip 1000 vnt. |
| 1.6 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas ne mažiau kaip 3 taškuose: 5 μl;10 μl ir 20 μl. |
| 1.7 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 1.8 | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento, Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. |
| 2. | (1-5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė – 1 kompl. |  |
| 2.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. Neorganinių junginių skystų terpių dozavimas. |
| 2.2 | Dozuojamas tūris | (1–5) ml. |
| 2.3 | Matavimo tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė kaip ± 0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė kaip ± 0,3%. |
| 2.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. Tinkama naudoti su agresyviomis koncentruotomis rūgštimis (HCl, HF, HNO3). |
| 2.5 | Priedai | Antgaliai pipetei. Nesterilūs, be filtrų, ne mažiau kaip 1000 vnt. |
| 2.6 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas ne mažiau kaip 2 taškuose: 2 ml; 5 ml. |
| 2.7 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 2.8 | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento, Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. |

II PIRKIMO DALIS

MĖGINIŲ IŠGARINIMO/koncentravimo SISTEMA

Pirkimo objektas – Mėginių išgarinimo/koncentravimo sistema (toliau – Prekės), 1 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Mėginių išgarinimo/koncentravimo sistema, 1 kompl. |  |
|  | Paskirtis | Mėginių išgarinimo/koncentravimo sistema skirta mėginių (policiklinių aromatinių angliavandenilių, pesticidų, polichlorbifenilų, bromintų difenileterių) ekstraktų išgarinimui ir koncentravimui azoto dujų pagalba iki 0,5 ml ir iki 1 ml pasirinktinai. |
|  | Sistemos sudėtis | Mėginių ekstraktų išgarinimo/koncentravimo sistema ir azoto dujų generatorius |
|  | Mėginių ekstraktų išgarinimo/koncentravimo sistema | Automatizuota, atskirai pastatoma sistema, įrenginio panelė valdoma „screen touch“ pagalba |
|  | Azoto dujų slėgis | Ne daugiau kaip 2,0 bar (29 psi) |
|  | Garų šalinimas | Turi būti garų šalinimo (ištraukimo) sistema |
|  | Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 10 vietų pozicijų ir ne daugiau kaip 16 vietų pozicijų |
|  | Mėginio tūris | Ne mažiau kaip 50 ml ir ne daugiau kaip 200 ml mėginio tūrio |
|  | Išgarinimo/koncentravimo galimybės | Dvi skirtingos išgarinimo galimybės pasirinktinai: iki 0,5 ml ir iki 1 ml tūrio. Automatinis sukoncentruoto tūrio aptikimas. |
|  | Azoto dujų srauto reguliavimas | Integruotas azoto dujų reguliatorius, leidžiantis kontroliuoti azoto dujų srautą ir garinimo greitį. |
|  | Skysčio vonelės/ kaitinimo bloko temperatūra | Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip + 70 °C |
|  | Priedai | Koncentravimo indai su plastikiniais kamšteliais: 50 ml tūrio mėginiui sukoncentruoti iki 1 ml – 20 vnt. 200 ml tūrio mėginiui sukoncentruoti iki 1 ml – 20 vnt. Adapteriai koncentravimo indams (50 ml ir 200 ml) su tarpinėmis skirti ekstrakto koncentravimui iki 0,5 ml – 40 vnt. Stovas tinkantis 50 ml koncentravimo indams, talpinantis vieną komplektą koncentravimo indų (pagal siūlomų pozicijų kiekį) – 1 vnt. Stovas tinkantis 200 ml koncentravimo indams, talpinantis vieną komplektą koncentravimo indų (pagal siūlomų pozicijų kiekį) – 1 vnt. Azoto dujų padavimo adatos, ir kitos komplektuojančios dalys reikalingos sistemos funkcionalumui užtikrinti. |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V–240V/50 Hz - 60 Hz |
| 4.10 | Matmenys | Ne didesnė nei 50 cm x 70 cm x 70 cm, masė ne daugiau kaip 30 kg |
| 5. | Azoto dujų generatorius | Suderinamas su mėginių garinimo sistema |
|  | Oro kompresorius | Integruotas, žemo triukšmo lygio oro kompresorius (bendras azoto generatoriaus triukšmo lygis ne daugiau kaip 65 dB) |
|  | Pagamintų dujų srautas | Ne mažiau kaip 20 l/min ir ne daugiau kaip 30 l/min |
|  | Dujų grynumas | Ne mažiau kaip 99 % |
|  | Dujų slėgis | Ne mažiau kaip 8 bar (116 psi) |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 230V ±5 % /50 Hz ±1% |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
|  | Instaliavimas vietoje | Prekė turi būti pastatyta, sumontuota, instaliuota darbo vietoje, detaliai patikrintas jos funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis Pirkėjo darbuotojus dirbti su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento, Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. |

III PIRKIMO DALIS

vandens Gryninimo SISTEMA

Pirkimo objektas – Vandens gryninimo sistemos (toliau – Prekės), 2 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Vandens gryninimo sistema, 2 kompl. |  |
|  | Paskirtis | Pirmo grynumo laipsnio (pagal LST EN ISO 3696 ar lygiavertį) analizės vandens ruošimui iš distiliuoto vandens. |
|  | Vandens tiekimas | Distiliuotas vanduo bus tiekiamas iš Pirkėjo turimo distiliatoriaus, kurio talpa 24 litrai distiliato, distiliavimo našumas 12 l/h. |
|  | Reikalavimai išvalyto vandens kokybei | Varža privalo būti ne mažesnė nei 18,2 MΩ/cm prie 25°C; Bendra organinė anglis privalo būti ne didesnė nei 10 ppb; Bakterinis užterštumas ne didesnis nei 1KFV/ml. |
|  | Vandens gryninimo sistema | Didelio našumo modulinė sistema montuojama ant sienos su recirkuliaciniu siurbliu ir nuotoliniu išpilstymo dozatoriumi |
|  | Modulių skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
|  | Filtrai | Su sistema pateikiami filtrai: - Stambaus valymo - Smulkaus valymo - Organinių medžiagų valymo - Didelės talpos jonų mainų |
|  | Našumas | Ne mažesnis nei 2,5 l/min |
|  | Valdymas | Įrenginio navigaciniais klavišais/mygtukais arba liečiamame ekrane |
|  | Varžos matuoklis | Skaitmeninis, su temperatūros kompensavimu prie 25 °C ir grafiniu ekranu atvaizduojančiu varžos vertę |
|  | Recirkuliacinis siurblys | Recirkuliacinis siurblys paduodantis vandenį į gryninimo sistemą ir recirkuliuojantis vandenį visoje sistemoje, kad išlaikytų vandens grynumą. |
|  | Paruošto vandens išpilstymo nuotolinis dozatorius | Darbinis nuotolis ne mažesnis nei 2 m. Išpilstymo mechanizmas turi būti pateiktas su sieniniu laikikliu ir galiniu, ne daugiau kaip 0,2 µm antibakteriniu ir smulkių dalelių filtru. |
|  | Priedai | Sistemos sieninis laikiklis, modulių sandarinimo žiedai, žemo vandens lygio siurblio apsauga. |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V / 50 Hz ±1% |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją |
|  | Instaliavimas vietoje | Prekės turi būti pastatytos, sumontuotos, instaliuotos darbo vietoje, detaliai patikrinti jų funkcionalumai iki rezultato pasiekimo. |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai (išskyrus susinaudojančioms dalims) nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento: Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius – 1 kompl. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Aušros al. 29a, LT- 76300 Šiauliai – 1 kompl. |

IV PIRKIMO DALIS

KJELDALIO AZOTO NUSTATYMO ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Pirkimo objektas – Kjeldalio azoto nustatymo įrangos komplektas (toliau – Prekės), 1 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kjeldalio įrangos komplektas, 1 kompl. |  |
| 2. | Paskirtis | Kjeldalio azoto nustatymui |
| 3. | Komplektacija | 1. Mineralizatorius su automatiniu pakėlimu ir garų surinkimo sistema, 1 kompl. 2. Skruberis garų neutralizavimui, 1 kompl. 3. Automatinis Kjeldalio distiliatorius, 1 kompl. 4. Potenciometrinis titratorius, 1 kompl. |
| 4. | Mineralizatorius su automatiniu pakėlimu ir garų surinkimo sistema, 1 kompl. |  |
| 4.1 | Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 10 vietų |
| 4.2 | Kolbų iškėlimas | Privalo turėti automatinį kolbų iškėlimą |
| 4.3 | Garų surinkimo sistema | Komplekte turi būti garų surinkimo ir kondensavimo sistema |
| 4.4 | Valdymas | Įrenginio funkciniais ir navigaciniais klavišais/mygtukais arba liečiamame ekrane |
| 4.5 | Temperatūra | Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip +430 oC |
| 4.6 | Temperatūros stabilumas prie +400 ºC | Ne mažesnis negu ± 1 ºC |
| 4.7 | Temperatūros nustatymo atsikartojamumas | Ne mažesnis negu 1 ºC |
| 4.8 | Išorinė termopora | Privalo būti galimybė išmatuoti kaitinimo bloko temperatūrą naudojant išorinę termoporą. |
| 4.9 | Programavimo galimybė | Privalo būti galimybė programuoti temperatūros ir laiko intervalus, automatinį kolbų iškėlimą, kaitinimo greitį ir reguliuoti ne mažiau kaip 20 žingsnių kiekvienam parametrui. |
| 4.10 | Programų atmintis | Privaloma ne mažesnė nei 100 mineralizavimo programų atmintis |
| 4.11 | Temperatūros apsauga nuo perkaitimo | Privalo būti apsauga nuo perkaitinimo. |
| 4.12 | Kolbos | Galimybė naudoti 250 ml ir 400 ml kolbas |
| 4.13 | Deginimo kolbos | Ne mažiau kaip 8 vnt. 250 ml kolbų (pagal siūlomą mineralizatoriaus vietų skaičių – 1 komplektas) |
| 5. | Skruberis garų neutralizavimui, 1 kompl. |  |
| 5.1 | Paskirtis | Garų, susidariusių mineralizatoriuje, neutralizavimui |
| 5.2 | Kolbos | Skruberis turi turėti ne mažiau nei 3 kolbas iš kurių ne mažiau nei 2 garų neutralizavimui ir ne mažiau nei 1 kondensavimui |
| 5.3 | Aspiracija | Skruberis turi turėti vakuuminį siurblį su duslintuvu, tyliam veikimui |
| 5.4 | Valdymas | Skruberio vakuumas turi būti valdomas sukama rankenėle ar lygiaverčiu valdymo mechanizmu |
| 6. | Automatinis Kjeldalio distiliatorius, 1 kompl. |  |
| 6.1 | Tipas | Automatinis Kjeldalio distiliatorius |
| 6.2 | Kolbos | Galimybė naudoti 250 ml ir 400 ml kolbas |
| 6.3 | Aptikimo riba | Ne didesnė kaip 0,1 mg N |
| 6.4 | Atsikartojamumas | Ne didesnis kaip 1% |
| 6.5 | Atgavimas | Ne mažesnis kaip 99,5% |
| 6.6 | Automatizuoti darbo etapai | Turi būti tokie automatizuoti darbo etapai: mėginio skiedimas, šarmo dozavimas, boro rūgšties dozavimas, distiliavimas, kolbų ištuštinimas |
| 6.7 | Temperatūrinis kondensato jutiklis | Turi būti integruotas temperatūros jutiklis distiliato temperatūrai matuoti. |
| 6.8 | Vidinė saugos sistema | Su vidine saugos sistema, veikiančia balansavimo garais principu arba analogiška, užtikrinančia mineralizavimo nuosėdų tirpinimą ir egzoterminės reakcijos kontrolę. |
| 6.9 | Apsauginės durelės | Su apsauginėmis durelėmis automatiškai užsidarančiomis ir su apsauga neleidžiančia jas atidaryti proceso metu. Durelės turi turėti galimybę jas nuimti lengvam valymui. |
| 6.10 | Vandens šaldymui kontrolė | Su sistema kontroliuojančia ir taupančia vandens šaldymui panaudojimą. |
| 6.11 | Padėties jutiklis | Su padėties jutikliu fiksuojančiu ar distiliavimo indas yra tinkamai įstatytas. |
| 6.12 | Atsparumas korozijai | Turi būti pagamintas iš medžiagų, atsparių korozijai. |
| 6.13 | Distiliavimo greitis | Distiliavimo greitis ne mažiau kaip 40 ml/min. |
| 6.14 | Talpos reagentams | Ne mažiau kaip 4 talpos su lygio davikliais (šarmui, vandeniui, boro rūgščiai, atliekoms). |
| 6.15 | Atsekamumas | Turi būti galimybė stebėti visus prietaiso veikimo bei nustatymų keitimo duomenis. |
| 6.16 | Vartotojo sąsaja | Turi turėti lietimu valdomą ekraną ar lygiavertį su nuosekliu prietaiso priežiūros vadovu. |
| 7. | Išorinis potenciometrinis titratorius, 1 kompl. |  |
| 7.1 | Komplektacija | Prietaisas, magnetinė maišyklė, biuretė, pH elektrodas su temperatūros jutikliu, jungimo žarnelės, adapterių rinkinys prijungimui, tamsaus stiklo butelis tirpalui. |
| 7.2 | Tūris | Ne mažiau kaip 50 ml tūrio automatinė biuretė |
| 7.3 | Medžiaga | Atspari rūgščių/šarmų poveikiui |
| 7.4 | Dozavimo tikslumas | Ne mažiau kaip 0,15 % |
| 7.5 | Tūrio padalos vertė | Ne didesnė nei 0,01 |
| 7.6 | pH matavimo ribos | Ne siauresniame intervale nei nuo -2,0 pH iki +17,00 pH |
| 7.7 | Elektrodas | pH elektrodas su temperatūros jutikliu |
| 7.8 | pH matavimo tikslumas | Ne mažiau nei 0,05 pH |
| 7.9 | pH padalos vertė | Ne didesnė nei 0,01 |
| 7.10 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame intervale nei nuo -5 oC iki +100 oC |
| 7.11 | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne mažiau nei 0,5 oC |
| 7.12 | Funkcionalumas | Turi turėti integruotą ekraną atvaizduojantį matuojamus parametrus ir galimybę pasirinkti esamus metodus ir kurti metodus vartotojo nuožiūra. |
| 7.13 | Tamsaus stiklo butelis | Tamsaus stiklo butelis, kurio talpa ne mažiau kaip 900 ml ir ne daugiau kaip 1200 ml. |
| 7.14 | Magnetinė maišyklė | Su stovu ir laikikliu. Maišymo greitis ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 1000 apsukų per minutę. Maksimalus maišomas tūris ne mažesnis kaip 500 ml. |
| 7.15 | Patikra, kalibravimas | Turi būti pateikti patikros sertifikatas ir kalibravimo liudijimas. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas taškuose: pH: 2,0; 4,0; 7.0; 10,0 ar artimos joms vertės. Tūris: 5 ml; 25 ml; 45 ml. (neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos) |
| 8. | Sertifikatai | Visi komplekte esantys įrenginiai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaracijas. |
| 9. | Techninė dokumentacija | Visi komplekte esantys įrenginiai turi turėti gamintojo sertifikatus ir techninę dokumentaciją anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
| 10. | Instaliavimas vietoje | Prekės turi būti pastatytos, sumontuotos, instaliuotos bei parengtos darbui darbo vietoje. Detaliai patikrintas jų funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 11. | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
| 12. | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija visoms sudėtinėms dalims nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 13. | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. |

V PIRKIMO DALIS

VANDENS PARAMETRŲ ANALIZATORIUS

Pirkimo objektas – Vandens parametrų analizatoriai (toliau – Prekės), 2 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1.1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamos Prekės:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens fizikinių parametrų analizatorius su ne trumpesniu kaip 1,5 ir ne ilgesniu kaip 2 metrų kabeliu | 1 kompl. |
| 2. | Vandens fizikinių parametrų analizatorius su ne trumpesniu kaip 50 ir ne ilgesniu kaip 60 metrų kabeliu | 1 kompl. |

1.1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens fizikinių parametrų analizatorius su ne trumpesniu kaip 1,5 ir ne ilgesniu kaip 2 metrų kabeliu, 1 kompl. |  |
| 1.1 | Paskirtis | Skaitmeninis multimetras, skirtas vandenyje ištirpusio deguonies (O2), vandens savitojo elektrinio laidumo (σ), aktyvios vandens reakcijos (pH) bei temperatūros matavimams atlikti lauko sąlygomis |
| 1.2 | Kanalai elektrodų pajungimui | Privalo būti galimybė prijungti savitojo elektrinio laidumo, deguonies, aktyvios vandens reakcijos jutiklius. Ne mažiau kaip 2 kanalai skirtingų elektrodų pajungimui. |
| 1.3 | Elektrodų laidai | 3 vnt. Laidai ne trumpesni kaip 1,5 ir ne ilgesni kaip 2 metrų. |
| 1.4 | Ekranas | Spalvotas grafinis ar analogiškas ekranas atvaizduojantis fiksuotą matuojamo parametro vertę ir temperatūrą. |
| 1.5 | Kalibravimas | Automatinis ir/arba rankinis ne mažiau kaip 3 taškų |
| 1.6 | Duomenų išsaugojimas | Prietaisas su vidine atmintimi talpinančia ne mažiau kaip 5000 matavimų. |
| 2. | pH matavimas |  |
| 2.1 | pH elektrodas | pH elektrodas su temperatūros jutikliu |
| 2.2 | Matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo –2,000 pH...+19,999 pH |
| 2.3 | Matavimo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,005 pH |
| 2.4 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo -5 oC iki +50 oC |
| 3. | Ištirpusio deguonies matavimas |  |
| 3.1 | Daviklis | Elektrocheminis, su keičiamomis membranomis, su temperatūros jutikliu |
| 3.2 | Matavimo metodas | Elektrocheminis. |
| 3.3 | Matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 20 mg/l |
| 3.4 | Matavimo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,5 % (matavimo intervale nuo 0 iki 20 mg/l) |
| 3.5 | Temperatūros kompensacija | Ne mažesnė kaip 2% esant 0°C ... +40 °C |
| 3.6 | Atmosferos slėgio korekcija | Privaloma, automatinė. |
| 3.7 | Vandenyje ištirpusio deguonies (DO) jutiklio apsauginis dangtelis (kalibravimo indas) | Privalomas. |
| 4. | Vandens savitojo elektrinio laidumo matavimas |  |
| 4.1 | Elektrodas | Elektrodas su temperatūros jutikliu |
| 4.2 | Matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1µS/cm iki 1000 mS/cm |
| 4.3 | Matavimo tikslumas | Ne mažesnis kaip ± 0,5% |
| 4.4 | Druskingumo ekvivalentas druskos kiekio korekcijai | Ne siauresnėse ribose kaip 0,0 ... 70,0 |
| 4.5 | Drumstumo diapazonas | Ne siauresnis kaip 0 – 199,9 g/l |
| 4.6 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo -5 oC iki +50 oC |
| 5. | Darbinė temperatūra | Ne siauresniame intervale kaip nuo -10°C iki +50°C |
| 6. | Atsparumas drėgmei | Ne žemesnis kaip IP-67 |
| 7. | Maitinimas | Pateikiamos baterijos. |
| 8. | Veikimo laikas | Kartu su prietaisu pateiktos baterijos turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 10 valandų veikimą. |
| 9. | Lagaminas transportavimui | Būtinas. |
| 10. | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
| 11. | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas taškuose: pH - (4,0; 7,0; 10,0) pH; O2 - (8; 9; 10) mg/l O2; SEL - (5,00, 20,00; 1413,00) μS/cm. |
| 12. | Mokymai | Apmokyti 3 darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
| 13. | Garantija | Jutikliams ne trumpesnė kaip 12 mėn., matavimo prietaisui ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 14. | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė. |
| 2. | Vandens fizikinių parametrų analizatorius su ne trumpesniu kaip 50 ir ne ilgesniu kaip 60 metrų kabeliu, 1 kompl. |  |
| 2.1 | Paskirtis | Trikanalis skaitmeninis multimetras skirtas pH, elektriniam laidumui, ištirpusiam deguoniui, gyliui, temperatūrai matuoti ežeruose, tvenkiniuose ir kituose paviršinio vandens telkiniuose. |
| 2.2 | Veikimo principas | Matuoja ir registruoja pH, elektrinį laidį, ištirpusį deguonį, temperatūrą ir gylį viename zonde, vienu metu. |
| 2.3 | Kalibravimas | Automatinis ir/arba rankinis ne mažiau kaip 3 taškų kalibravimas. |
| 2.4 | Atmintis | Duomenų išsaugojimas kompiuteryje ar USB atmintinėje. Atmintis ne mažiau 10 000 matavimo įrašų. |
| 2.5 | Ekranas | Spalvotas ekranas su apšvietimu arba analogiškas. |
| 2.6 | Matavimo ribos ir tikslumas | Matavimo ribos ir tikslumas: 1. pH: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 pH iki 14 pH; padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 pH; matavimo tikslumas ne mažiau kaip ± 0,01 pH. 2. Elektrinis laidis: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 1μS/cm iki 200 mS/cm; padalos vertė ne didesnė kaip 0,001mS/cm; matavimo tikslumas ne daugiau kaip ± 0,5%. 3. Ištirpęs deguonis: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 mg/l iki 20 mg/l; padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 mg/l; matavimo tikslumas ne daugiau kaip ± 0,5%. 4. Temperatūra: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo -5 oC iki +50 oC; padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 oC; matavimo tikslumas ne daugiau kaip ±0,1 oC. 5. Gylis: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0,5 m iki 60 m (atsižvelgiant į siūlomo kabelio ilgį), rezoliucija ne didesnė, kaip 1 m. |
| 2.7 | Komplektacija | Zondas su pH, elektrinio laidžio, ištirpusio deguonies, temperatūros davikliais, skirtas matavimams ne mažesniame kaip nuo 50 iki 60 m gylyje, atlaikantis slėgį ne mažiau, kaip iki 10 bar. Zondas su keičiamu apsauginiu antgaliu (apsaugančiu membraną), pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Zondo kabelio ilgis ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 60 m. Kabelis suvyniotas ant ritės. Ritė turi turėti rankeną sukimui ir stabdymo/fiksavimo mechanizmą. Ant kabelio turi būti gamykliniu būdu pažymėta ilgio skalė, kurios padalos vertė ne didesnė kaip 1 m. Skalėje ne rečiau kaip kas 1 m turi būti užrašyta vertė skaitmenimis. Programinė įranga jutiklių kalibravimui ir matavimo duomenims iš multimetro į kompiuterį perkelti. Multimetras pateikiamas su įkraunamomis baterijomis ir įkrovikliu (100...240 V, 50-60 Hz). Dėklas multimetro transportavimui, 1 vnt. Multimetro apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP54 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. Zondo apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP68 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. |
| 2.8 | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
| 2.9 | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas taškuose (ar artimuose jiems): pH - (4,0; 7,0; 10,0) pH; O2 - (8; 9; 10) mg/l O2; SEL - (5,00, 20,00; 1413,00) μS/cm. |
| 2.10 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
| 2.11 | Garantija | Jutikliams ne trumpesnė kaip 12 mėn., matavimo prietaisui ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 2.12 | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. |

VI PIRKIMO DALIS

VANDENS TĖKMĖS GREIČIO MATUOKLIS

Pirkimo objektas – Vandens tėkmės greičio matuokliai (toliau – Prekės), 2 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus vandens tėkmės greičio matuoklis, 2 kompl. |  |
|  | Paskirtis | Vandens tėkmės greičio ir debito matavimui. Mobilus, tinkantis matuoti užterštuose vandenyse. |
|  | Matavimo ribos | Srovės greičio matavimo ribos: ne siauresnės kaip nuo 0 iki 5 m/s |
|  | Skiriamoji geba | Skiriamoji geba ne didesnė kaip ± 0,001 m/s |
|  | Tikslumas | Tikslumas ne mažesnis kaip ±2% matavimo ribose nuo 0 m/s iki 3 m/s. |
|  | Matavimo principas | Matavimo principas ultragarsinis arba elektromagnetinis. |
|  | Matavimo gylis | Minimalus matavimo gylis ne daugiau 5 cm. |
|  | Jungiamasis kabelis | Jungiamasis kabelis (matavimo prietaiso su jutikliu) ne trumpesnis kaip 12 m. |
|  | Atmintis | Atmintis ne mažiau 1 000 matavimo įrašų ar lygiavertė išsauganti ne mažiau kaip 200 matavimo vietų įrašus. |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Turi būti jungtys, laidai, programinė įranga, jei reikia, leidžianti matavimo duomenis perkelti į kompiuterį. |
|  | Priedai | Lagaminas prietaiso transportavimui, 1 vnt. Strypų transportavimo dėklas su rankena, 1 vnt. Gylio matavimo strypas ne mažiau kaip 3 dalių, kurių kiekviena ne mažesnė kaip po 1 m., su cm-gradacija ir cm-numeracija, 1 vnt. Krypties indikatorius strypui, 1 vnt. Baterijos, 1 kompl. |
|  | Apsaugos klasė | Apsaugos klasė – ne prastesnė nei IP67 arba lygiavertė. |
|  | Kalibravimas | Kalibravimas taškuose (0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0) m/s |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Turi būti pateikta su kalibravimo liudijimais. Kalibravimas taškuose (0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0) m/s |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė – 1 kompl; Kauno g. 69, LT-62107 Alytus – 1 kompl. |

VII PIRKIMO DALIS

SpektrofotometrAS

Pirkimo objektas – Spektrofotometras (toliau – Prekės), 1 kompl.

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Spektrofotometras, 1 kompl. |  |
|  | Paskirtis | Universalus UV-Vis spektrometras tinkantis įvairios kilmės skystų mėginių fotofizikinių savybių tyrimams, nustatant jų optines savybes bei koncentracijas. |
|  | Optinė sistema | Monochromatorius |
|  | Šviesos šaltinis | Halogeninė lempa (matomas diapazonas), deuterio lempa (UV diapazonas). |
|  | Bangų diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 190 iki 1100 nm |
|  | Skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1 nm |
|  | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažesnis kaip ± 1,0 nm |
|  | Bangos ilgio atsikartojamumas | Ne mažesnis kaip ± 1,0 nm |
|  | Spektrinės juostos plotis | Ne didesnis kaip 2,0 nm |
|  | Bangos ilgio kalibravimas | Automatinis |
|  | Bangos ilgio pasirinkimas | Automatinis, brūkšninis kodas, rankinis |
|  | Fotometrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip ±4 A |
|  | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,004A prie 1A Ne mažesnis kaip ±0,002A prie 0,5 A |
|  | Fotometrinis nuokrypis | Ne didesnis kaip 0,0005 A/hr Ne didesnis kaip 0,001 Abs |
|  | Fotometrinis atsikartojamumas | Ne mažesnis kaip ±0,001A prie 0,5 A |
|  | Bazinės linijos stabilumas | Ne mažesnis kaip ±0,0003 A/val. (ties 700 nm) |
|  | Šviesos išbarstymas | Ne daugiau kaip 0.05%T prie 220 nm, 0.03%T prie 340 nm; ir <1.0%T prie 198nm |
|  | Triukšmas | Ne daugiau nei 0,00020A RMS prie 0.0 A ir <0,00030 prie 1.0 A (ties 700 nm) |
|  | Skanavimo greitis | Pilnas nuskaitymas per mažiau nei 1 min |
|  | Kiuvečių laikiklis | Tinkantis apvaliems 16 mm diametro mėgintuvėliams ir 10, 20, 40, 50 mm stačiakampėms kiuvetėms. |
|  | Duomenų pateikimas | Prietaiso ekrane, bei taikomojoje programinėje įrangoje |
|  | Testų atmintis | Ne mažiau 200 testų |
|  | Privalomi darbo režimai | Spektrinis, fotometrinis, kiekybinis, kinetinis |
|  | Valdymas | Brūkšninio kodo technologija, piktogramomis pagrįstas meniu valdymas, jutiklinis ekranas |
|  | Priedai | - Spausdintuvas, įmontuotas ar prisegamas, galintis atspausdinti išmatuotą rezultatą, 1 vnt. - Kiuvečių laikiklis, pritaikytas stačiakampėms kiuvetėms, kurių optinio kelio ilgis 10, 20, 40 ir 50 mm, 1 vnt. - Kiuvečių laikiklis apvaliems 16 mm diametro mėgintuvėliams, 1 vnt. |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V/50 Hz ±1% |
|  | Sąsajos | LAN, USB (funkcija) ir RS 232 ar lygiavertės |
|  | Galimybė atnaujinti programinę įrangą | Turi būti sudaryta galimybė programinę įrangą atnaujinti nemokamai, per internetą / kompiuterį ir USB atmintinę. Turi būti instaliuotos jungtys, pateikti laidai, programinė įranga, jei reikia, leidžianti atlikti atnaujinimus. |
|  | Teisinis reglamentavimas | Spektrofotometras turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. https://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/ |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Spektrofotometras turi būti pateiktas su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas taškuose: 400 nm, 440 nm, 546 nm, 650 nm, 880 nm ar artimuose jiems. |
|  | Instaliavimas vietoje | Įrenginys turi būti pastatytas, sumontuotas, instaliuotas darbo vietoje, detaliai patikrintas jo funkcionalumas. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 18 mėn., o šviesos šaltiniams ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas |

VIII PIRKIMO DALIS

ChDS (CHEMINIO DEGUONIES SUVARTOJIMO) nustatymo

įrangos komplektas

Pirkimo objektas – ChDS nustatymo įrangos komplektai (spektrofotometras, termoreaktorius ir priedai), 3 kompl., termoreaktorius – 1 vnt. (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Prekių pristatymo, apmokymų ir paruošimo darbui terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių pristatymo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (1.1 lentelėje).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamos Prekės:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt./komplektai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ChDS nustatymo įrangos komplektas (spektrofotometras, termoreaktorius ir priedai) | 3 kompl. |
| 2. | Termoreaktorius (atitinkantis 5 punkto reikalavimus) | 1 vnt. |

  - lentelė. Perkamų Prekių techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | ChDS nustatymo įrangos komplektas |  |
| 2. | Paskirtis | ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) nustatymui vandens mėginiuose bichromatinės oksidacijos mažų mėgintuvėlių metodu pagal ISO 15705:2002 ar lygiavertį |
| 3. | Komplekto sudėtis | Spektrofotometras, termoreaktorius ir priedai |
| 4. | Spektrofotometras |  |
| 4.1 | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei 320–1100 nm |
| 4.2 | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau ±0,5 nm |
| 4.3 | Spektrinis pralaidumas | Ne daugiau 4 nm |
| 4.4 | Optinė sistema | Monochromatorius su gardele arba analogiškas |
| 4.5 | Matavimo režimai | Absorbcija, % pralaidumas, koncentracija, spektras, kinetika |
| 4.6 | Šviesos šaltinis | Volframo halogeninė lempa arba patvaresnis |
| 4.7 | Fotometrinis diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei nuo -4 iki +4 Abs |
| 4.8 | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,003 Abs |
| 4.9 | Bazinės linijos stabilumas | Ne daugiau ±0,0003 Abs/val. (esant 700 nm, 1 Abs) |
| 4.10 | Skenavimo greitis | Ne siauresnėse ribose nei 700–2000 nm/min |
| 4.11 | Atminties talpa | Ne mažiau 5000 matavimų, ne mažiau 500 spektrų, ne mažiau 400 kinetikų rinkinių (po 150 taškų kiekvienas) |
| 4.12 | Kiuvečių tipai | Apvalūs 16 mm diametro mėgintuvėliai ir 10, 20, 50 mm stačiakampės kiuvetės su automatiniu atpažinimu. |
| 4.13 | Kiuvečių laikikliai | Tinkantys apvaliems 16 mm diametro mėgintuvėliams ir 10, 20, 50 mm stačiakampėms kiuvetėms. |
| 4.14 | Ekranas | Ne mažiau 7 colių spalvotas, su meniu, grafine duomenų analize |
| 4.15 | Sąsajos | Ne mažiau kaip 2 × USB, 1 × Ethernet ar lygiavertės |
| 4.16 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP 30 |
| 4.17 | Programinės įrangos funkcijos | Ne mažiau 250 iš anksto įdiegtų metodų; bar kodų atpažinimas. |
| 4.18 | Patikra, kalibravimas | Spektrofotometrui turi būti pateikti patikros sertifikatas ir kalibravimo liudijimas. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas bangos ilgiuose: 350 nm, 440 nm ir 600 nm, 880 nm ar artimuose jiems (neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos) |
| 4.19 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V/50 Hz ±1% |
| 4.20 | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. |
| 5. | Termoreaktorius |  |
| 5.1 | Reaktoriaus tipas | Sausas temperatūros valdymo prietaisas su apsauginiu viršutiniu dangčiu |
| 5.2 | Talpa | 2 blokai po ne mažiau kaip 12 vietų 16 ± 0,2 mm skersmens apvalioms reakcijos kiuvetėms |
| 5.3 | Valdymas | Kiekvienas blokas valdomas atskirai, pasirenkant atskirą kaitinimo programą. |
| 5.4 | Temperatūros nustatymas | Iš anksto nustatytos ne mažiau kaip 8 temperatūros programos (100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C ir kt.). Ir ne mažiau kaip 8 naudotojo sukurtos programos, kurios gali būti nuo kambario temperatūros iki ne mažiau kaip 170 °C. |
| 5.5 | Temperatūros valdymo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±1 °C |
| 5.6 | Temperatūros stabilumas | Ne daugiau kaip ±0,5 K |
| 5.7 | Perkaitimo apsauga | Automatinė, su apsauga iki 190 °C ± 5 °C |
| 5.8 | Reakcijos laiko nustatymas | Iš anksto nustatytos programos (20, 30, 60, 120 min) ir ne mažiau kaip 8 vartotojo sukurtos programos ne siauresnėse ribose nei nuo 0 iki 180 min |
| 5.9 | Saugos dangtis | Būtinas |
| 5.10 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V/50 Hz ±1% |
| 5.11 | Sąsajos | RS232 ar lygiavertė išoriniam temperatūros jutikliui prijungti |
| 5.12 | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. |
| 6. | Priedai |  |
| 6.1 | Kiuvetės | 16 ± 0,2 mm diametro optinio stiklo, apvalios su užsukamais kamšteliais, atsparios termoreaktoriaus palaikomai temperatūrai ir slėgiui kiuvetės. Ne mažiau kaip 24 vnt. (pagal siūlomo termoreakoriaus vietų skaičių – 1 komplektas) |
| 6.2 | Kiuvečių laikiklis/stovas | Ne mažiau kaip 24 vietų, atsparus karščiui laikiklis 16 mm diametro apvalioms kiuvetėms (pagal siūlomo termoreakoriaus vietų skaičių – turi sutalpinti 1 komplektą) |
| 6.3 | Spektrofotometro patikros standartiniai tirpalai | Standartizuoti tirpalai spektrofotometro tikslumo kontrolei, standartizuoti pagal NIST ar lygiavertę instituciją, pritaikyti siūlomam spektrofotometrui |
| 7. | Techninė dokumentacija | Visi komplekte esantys įrenginiai turi turėti gamintojo sertifikatus ir techninę dokumentaciją anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. kiekvienam komplektui. |
| 8. | Instaliavimas vietoje | Prekės turi būti pastatytos, sumontuotos, instaliuotos darbo vietoje, detaliai patikrintas jų funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 9. | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip po keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Mokymuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta dirbti su iki rezultato gavimo. Esant Pirkėjo atstovų abejonėms dėl mokymus vedančio asmens kompetencijų, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pateikti bet kokius gamintojo apmokymą ir serviso inžinieriaus sertifikavimą įrodančius ar kitus lygiaverčius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus, įgaliojimus ar kitokius tai pagrindžiančius dokumentius). Tiekėjas tokius dokumentus gali pateikti ir savarankiškai, Pirkėjui neprašant. |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija spektrofotometrui ir termoreaktoriui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. |
| 11. | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus – 1 komplektas; Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas – 1 komplektas; Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys – 1 komplektas; Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai – termoreaktorius – 1 vnt. |