Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ papildymas

Siūlomi techniniai parametrai (Tiekėjas gali ištrinti pirkimo dalis, kurių nesiūlo)

1 pirkimo dalis – Laboratorinės matavimo priemonės

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (2-20) μl kintamo tūrio stūmoklinė pipetė - 1 kompl. |  |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Agresyvių organinių junginių, skystų terpių dozavimas. | Taip/Ne |  |  |
| 1.2 | Dozuojamas tūris | (2–20) μl. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ μl |  |  |
| 1.3 | Matavimo tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė kaip ± 1,0%, atsitiktinė paklaida ne didesnė kaip ± 0,5%. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: sistemingoji paklaida ___ % atsitiktinė paklaida ___ % |  |  |
| 1.4 | Atsparumas | Organinių junginių/tirpiklių poveikiui. | Taip/Ne |  |  |
| 1.5 | Priedai | Antgaliai pipetei. Nesterilūs, be filtrų, ne mažiau kaip 1000 vnt. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: pakuotėje ___ vnt. |  |  |
| 1.6 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas ne mažiau kaip 3 taškuose: 5 μl;10 μl ir 20 μl. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 1.7 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
| 1.8 | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento, Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. | Taip/Ne |  |  |
| 2. | (1-5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė – 1 kompl. |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Agresyvių skystų terpių dozavimas. Neorganinių junginių skystų terpių dozavimas. | Taip/Ne |  |  |
| 2.2 | Dozuojamas tūris | (1–5) ml. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ ml |  |  |
| 2.3 | Matavimo tikslumas | Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė kaip ± 0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė kaip ± 0,3%. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: sistemingoji paklaida ___ % atsitiktinė paklaida ___ % |  |  |
| 2.4 | Atsparumas | Rūgščių/šarmų poveikiui. Tinkama naudoti su agresyviomis koncentruotomis rūgštimis (HCl, HF, HNO3). | Taip/Ne |  |  |
| 2.5 | Priedai | Antgaliai pipetei. Nesterilūs, be filtrų, ne mažiau kaip 1000 vnt. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: pakuotėje ___ vnt. |  |  |
| 2.6 | Papildomi reikalavimai | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas ne mažiau kaip 2 taškuose: 2 ml; 5 ml. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 2.7 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
| 2.8 | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento, Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

2 pirkimo dalis – Mėginių išgarinimo/koncentravimo sistema

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mėginių išgarinimo/koncentravimo sistema, 1 kompl. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Mėginių išgarinimo/koncentravimo sistema skirta mėginių (policiklinių aromatinių angliavandenilių, pesticidų, polichlorbifenilų, bromintų difenileterių) ekstraktų išgarinimui ir koncentravimui azoto dujų pagalba iki 0,5 ml ir iki 1 ml pasirinktinai. | Taip/Ne |  |  |
|  | Sistemos sudėtis | Mėginių ekstraktų išgarinimo/koncentravimo sistema ir azoto dujų generatorius | Taip/Ne |  |  |
|  | Mėginių ekstraktų išgarinimo/koncentravimo sistema | Automatizuota, atskirai pastatoma sistema, įrenginio panelė valdoma „screen touch“ pagalba | Taip/Ne |  |  |
|  | Azoto dujų slėgis | Ne daugiau kaip 2,0 bar (29 psi) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ bar (__ psi) |  |  |
|  | Garų šalinimas | Turi būti garų šalinimo (ištraukimo) sistema | Taip/Ne |  |  |
|  | Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 10 vietų pozicijų ir ne daugiau kaip 16 vietų pozicijų | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ vietų pozicijų |  |  |
|  | Mėginio tūris | Ne mažiau kaip 50 ml ir ne daugiau kaip 200 ml mėginio tūrio | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ ml mėginio tūrio |  |  |
|  | Išgarinimo/koncentravimo galimybės | Dvi skirtingos išgarinimo galimybės pasirinktinai: iki 0,5 ml ir iki 1 ml tūrio. Automatinis sukoncentruoto tūrio aptikimas. | Taip/Ne |  |  |
|  | Azoto dujų srauto reguliavimas | Integruotas azoto dujų reguliatorius, leidžiantis kontroliuoti azoto dujų srautą ir garinimo greitį. | Taip/Ne |  |  |
|  | Skysčio vonelės/ kaitinimo bloko temperatūra | Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip + 70 °C | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Temperatūra __ °C |  |  |
|  | Priedai | Koncentravimo indai su plastikiniais kamšteliais: 50 ml tūrio mėginiui sukoncentruoti iki 1 ml – 20 vnt. 200 ml tūrio mėginiui sukoncentruoti iki 1 ml – 20 vnt. Adapteriai koncentravimo indams (50 ml ir 200 ml) su tarpinėmis skirti ekstrakto koncentravimui iki 0,5 ml – 40 vnt. Stovas tinkantis 50 ml koncentravimo indams, talpinantis vieną komplektą koncentravimo indų (pagal siūlomų pozicijų kiekį) – 1 vnt. Stovas tinkantis 200 ml koncentravimo indams, talpinantis vieną komplektą koncentravimo indų (pagal siūlomų pozicijų kiekį) – 1 vnt. Azoto dujų padavimo adatos, ir kitos komplektuojančios dalys reikalingos sistemos funkcionalumui užtikrinti. | Taip/Ne |  |  |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V–240V/50 Hz - 60 Hz | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ V / __ Hz |  |  |
| 4.10 | Matmenys | Ne didesnė nei 50 cm x 70 cm x 70 cm, masė ne daugiau kaip 30 kg | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ cm x __ cm x __ cm, masė __ kg |  |  |
| 5. | Azoto dujų generatorius | Suderinamas su mėginių garinimo sistema | Taip/Ne |  |  |
|  | Oro kompresorius | Integruotas, žemo triukšmo lygio oro kompresorius (bendras azoto generatoriaus triukšmo lygis ne daugiau kaip 65 dB) | Taip/Ne Tiksli azoto generatoriaus triukšmo lygio reikšmė __ dB |  |  |
|  | Pagamintų dujų srautas | Ne mažiau kaip 20 l/min ir ne daugiau kaip 30 l/min | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ l/min |  |  |
|  | Dujų grynumas | Ne mažiau kaip 99 % | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
|  | Dujų slėgis | Ne mažiau kaip 8 bar (116 psi) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ bar (__ psi) |  |  |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 230V ±5 % /50 Hz ±1% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ V / __ Hz |  |  |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Instaliavimas vietoje | Prekė turi būti pastatyta, sumontuota, instaliuota darbo vietoje, detaliai patikrintas jos funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  |  |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis Pirkėjo darbuotojus dirbti su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento, Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

3 pirkimo dalis – Vandens gryninimo sistemos

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vandens gryninimo sistema, 2 kompl. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Pirmo grynumo laipsnio (pagal LST EN ISO 3696 ar lygiavertį) analizės vandens ruošimui iš distiliuoto vandens. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: pagal __ |  |  |
|  | Vandens tiekimas | Distiliuotas vanduo bus tiekiamas iš Pirkėjo turimo distiliatoriaus, kurio talpa 24 litrai distiliato, distiliavimo našumas 12 l/h. | Tinka |  |  |
|  | Reikalavimai išvalyto vandens kokybei | Varža privalo būti ne mažesnė nei 18,2 MΩ/cm prie 25°C; Bendra organinė anglis privalo būti ne didesnė nei 10 ppb; Bakterinis užterštumas ne didesnis nei 1KFV/ml. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: varža __ MΩ/cm prie 25°C, bendra organinė anglis __ ppb, bakterinis užterštumas __ KFV/ml |  |  |
|  | Vandens gryninimo sistema | Didelio našumo modulinė sistema montuojama ant sienos su recirkuliaciniu siurbliu ir nuotoliniu išpilstymo dozatoriumi | Taip/Ne |  |  |
|  | Modulių skaičius | Ne mažiau kaip 4 | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ moduliai |  |  |
|  | Filtrai | Su sistema pateikiami filtrai: - Stambaus valymo - Smulkaus valymo - Organinių medžiagų valymo - Didelės talpos jonų mainų | Taip/Ne |  |  |
|  | Našumas | Ne mažesnis nei 2,5 l/min | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ l/min |  |  |
|  | Valdymas | Įrenginio navigaciniais klavišais/mygtukais arba liečiamame ekrane | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ |  |  |
|  | Varžos matuoklis | Skaitmeninis, su temperatūros kompensavimu prie 25 °C ir grafiniu ekranu atvaizduojančiu varžos vertę | Taip/Ne |  |  |
|  | Recirkuliacinis siurblys | Recirkuliacinis siurblys paduodantis vandenį į gryninimo sistemą ir recirkuliuojantis vandenį visoje sistemoje, kad išlaikytų vandens grynumą. | Taip/Ne |  |  |
|  | Paruošto vandens išpilstymo nuotolinis dozatorius | Darbinis nuotolis ne mažesnis nei 2 m. Išpilstymo mechanizmas turi būti pateiktas su sieniniu laikikliu ir galiniu, ne daugiau kaip 0,2 µm antibakteriniu ir smulkių dalelių filtru. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Darbinis nuotolis __ m, su __ µm antibakteriniu ir smulkių dalelių filtru |  |  |
|  | Priedai | Sistemos sieninis laikiklis, modulių sandarinimo žiedai, žemo vandens lygio siurblio apsauga. | Taip/Ne |  |  |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V / 50 Hz ±1% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ V / __ Hz |  |  |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Instaliavimas vietoje | Prekės turi būti pastatytos, sumontuotos, instaliuotos darbo vietoje, detaliai patikrinti jų funkcionalumai iki rezultato pasiekimo. | Taip/Ne |  |  |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai (išskyrus susinaudojančioms dalims) nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamento: Cheminių tyrimų skyrių, A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius – 1 kompl. Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrių, Aušros al. 29a, LT- 76300 Šiauliai – 1 kompl. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

4 pirkimo dalis – Kjeldalio azoto nustatymo įrangos komplektas

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kjeldalio įrangos komplektas, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Paskirtis | Kjeldalio azoto nustatymui | Taip/Ne |  |  |
| 3. | Komplektacija | 1.Mineralizatorius su automatiniu pakėlimu ir garų surinkimo sistema, 1 kompl. 2.Skruberis garų neutralizavimui, 1 kompl. 3.Automatinis Kjeldalio distiliatorius, 1 kompl. 4.Potenciometrinis titratorius, 1 kompl. | Taip/Ne |  |  |
| 4. | Mineralizatorius su automatiniu pakėlimu ir garų surinkimo sistema, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 4.1 | Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 10 vietų | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ vietų |  |  |
| 4.2 | Kolbų iškėlimas | Privalo turėti automatinį kolbų iškėlimą | Taip/Ne |  |  |
| 4.3 | Garų surinkimo sistema | Komplekte turi būti garų surinkimo ir kondensavimo sistema | Taip/Ne |  |  |
| 4.4 | Valdymas | Įrenginio funkciniais ir navigaciniais klavišais/mygtukais arba liečiamame ekrane | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ____ |  |  |
| 4.5 | Temperatūra | Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip +430 oC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ ºC |  |  |
| 4.6 | Temperatūros stabilumas prie +400 ºC | Ne mažesnis negu ± 1 ºC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ ºC |  |  |
| 4.7 | Temperatūros nustatymo atsikartojamumas | Ne mažesnis negu 1 ºC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ ºC |  |  |
| 4.8 | Išorinė termopora | Privalo būti galimybė išmatuoti kaitinimo bloko temperatūrą naudojant išorinę termoporą. | Taip/Ne |  |  |
| 4.9 | Programavimo galimybė | Privalo būti galimybė programuoti temperatūros ir laiko intervalus, automatinį kolbų iškėlimą, kaitinimo greitį ir reguliuoti ne mažiau kaip 20 žingsnių kiekvienam parametrui. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: reguliuojamiems žingsniams __ kiekvienam parametrui |  |  |
| 4.10 | Programų atmintis | Privaloma ne mažesnė nei 100 mineralizavimo programų atmintis | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ mineralizavimo programų atmintis |  |  |
| 4.11 | Temperatūros apsauga nuo perkaitimo | Privalo būti apsauga nuo perkaitinimo. | Taip/Ne |  |  |
| 4.12 | Kolbos | Galimybė naudoti 250 ml ir 400 ml kolbas | Taip/Ne |  |  |
| 4.13 | Deginimo kolbos | Ne mažiau kaip 8 vnt. 250 ml kolbų (pagal siūlomą mineralizatoriaus vietų skaičių – 1 komplektas) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ vnt. 250 ml kolbų |  |  |
| 5. | Skruberis garų neutralizavimui, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 5.1 | Paskirtis | Garų, susidariusių mineralizatoriuje, neutralizavimui | Taip/Ne |  |  |
| 5.2 | Kolbos | Skruberis turi turėti ne mažiau nei 3 kolbas iš kurių ne mažiau nei 2 garų neutralizavimui ir ne mažiau nei 1 kondensavimui | Taip/Ne Tiksli reikšmė: turi __ kolbas, iš kurių __ garų neutralizavimui ir __ kondensavimui |  |  |
| 5.3 | Aspiracija | Skruberis turi turėti vakuuminį siurblį su duslintuvu, tyliam veikimui | Taip/Ne |  |  |
| 5.4 | Valdymas | Skruberio vakuumas turi būti valdomas sukama rankenėle ar lygiaverčiu valdymo mechanizmu | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 6. | Automatinis Kjeldalio distiliatorius, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 6.1 | Tipas | Automatinis Kjeldalio distiliatorius | Taip/Ne |  |  |
| 6.2 | Kolbos | Galimybė naudoti 250 ml ir 400 ml kolbas | Taip/Ne |  |  |
| 6.3 | Aptikimo riba | Ne didesnė kaip 0,1 mg N | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ mg N |  |  |
| 6.4 | Atsikartojamumas | Ne didesnis kaip 1% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
| 6.5 | Atgavimas | Ne mažesnis kaip 99,5% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
| 6.6 | Automatizuoti darbo etapai | Turi būti tokie automatizuoti darbo etapai: mėginio skiedimas, šarmo dozavimas, boro rūgšties dozavimas, distiliavimas, kolbų ištuštinimas | Taip/Ne |  |  |
| 6.7 | Temperatūrinis kondensato jutiklis | Turi būti integruotas temperatūros jutiklis distiliato temperatūrai matuoti. | Taip/Ne |  |  |
| 6.8 | Vidinė saugos sistema | Su vidine saugos sistema, veikiančia balansavimo garais principu arba analogiška, užtikrinančia mineralizavimo nuosėdų tirpinimą ir egzoterminės reakcijos kontrolę. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: vidinė saugos sistema veikia ___, užtikrinančia mineralizavimo nuosėdų tirpinimą ir egzoterminės reakcijos kontrolę |  |  |
| 6.9 | Apsauginės durelės | Su apsauginėmis durelėmis automatiškai užsidarančiomis ir su apsauga neleidžiančia jas atidaryti proceso metu. Durelės turi turėti galimybę jas nuimti lengvam valymui. | Taip/Ne |  |  |
| 6.10 | Vandens šaldymui kontrolė | Su sistema kontroliuojančia ir taupančia vandens šaldymui panaudojimą. | Taip/Ne |  |  |
| 6.11 | Padėties jutiklis | Su padėties jutikliu fiksuojančiu ar distiliavimo indas yra tinkamai įstatytas. | Taip/Ne |  |  |
| 6.12 | Atsparumas korozijai | Turi būti pagamintas iš medžiagų, atsparių korozijai. | Taip/Ne |  |  |
| 6.13 | Distiliavimo greitis | Distiliavimo greitis ne mažiau kaip 40 ml/min. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ ml/min |  |  |
| 6.14 | Talpos reagentams | Ne mažiau kaip 4 talpos su lygio davikliais (šarmui, vandeniui, boro rūgščiai, atliekoms). | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ talpos |  |  |
| 6.15 | Atsekamumas | Turi būti galimybė stebėti visus prietaiso veikimo bei nustatymų keitimo duomenis. | Taip/Ne |  |  |
| 6.16 | Vartotojo sąsaja | Turi turėti lietimu valdomą ekraną ar lygiavertį su nuosekliu prietaiso priežiūros vadovu. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: |  |  |
| 7. | Išorinis potenciometrinis titratorius, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 7.1 | Komplektacija | Prietaisas, magnetinė maišyklė, biuretė, pH elektrodas su temperatūros jutikliu, jungimo žarnelės, adapterių rinkinys prijungimui, tamsaus stiklo butelis tirpalui. | Taip/Ne |  |  |
| 7.2 | Tūris | Ne mažiau kaip 50 ml tūrio automatinė biuretė | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ ml |  |  |
| 7.3 | Medžiaga | Atspari rūgščių/šarmų poveikiui | Taip/Ne |  |  |
| 7.4 | Dozavimo tikslumas | Ne mažiau kaip 0,15 % | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
| 7.5 | Tūrio padalos vertė | Ne didesnė nei 0,01 | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ |  |  |
| 7.6 | pH matavimo ribos | Ne siauresniame intervale nei nuo -2,0 pH iki +17,00 pH | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ pH |  |  |
| 7.7 | Elektrodas | pH elektrodas su temperatūros jutikliu | Taip/Ne |  |  |
| 7.8 | pH matavimo tikslumas | Ne mažiau nei 0,05 pH | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ pH |  |  |
| 7.9 | pH padalos vertė | Ne didesnė nei 0,01 | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ |  |  |
| 7.10 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame intervale nei nuo -5 oC iki +100 oC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ oC |  |  |
| 7.11 | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne mažiau nei 0,5 oC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ oC |  |  |
| 7.12 | Funkcionalumas | Turi turėti integruotą ekraną atvaizduojantį matuojamus parametrus ir galimybę pasirinkti esamus metodus ir kurti metodus vartotojo nuožiūra. | Taip/Ne |  |  |
| 7.13 | Tamsaus stiklo butelis | Tamsaus stiklo butelis, kurio talpa ne mažiau kaip 900 ml ir ne daugiau kaip 1200 ml. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Butelio talpa __ ml |  |  |
| 7.14 | Magnetinė maišyklė | Su stovu ir laikikliu. Maišymo greitis ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 1000 apsukų per minutę. Maksimalus maišomas tūris ne mažesnis kaip 500 ml. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Maišymo greičio intervalas nuo __ iki __ apsukų per minutę. Maišomas tūris __ ml |  |  |
| 7.15 | Patikra, kalibravimas | Turi būti pateikti patikros sertifikatas ir kalibravimo liudijimas. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas taškuose: pH: 2,0; 4,0; 7.0; 10,0 ar artimos joms vertės. Tūris: 5 ml; 25 ml; 45 ml. (neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos) | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 8. | Sertifikatai | Visi komplekte esantys įrenginiai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaracijas. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 9. | Techninė dokumentacija | Visi komplekte esantys įrenginiai turi turėti gamintojo sertifikatus ir techninę dokumentaciją anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 10. | Instaliavimas vietoje | Prekės turi būti pastatytos, sumontuotos, instaliuotos bei parengtos darbui darbo vietoje. Detaliai patikrintas jų funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  |  |
| 11. | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 12. | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija visoms sudėtinėms dalims nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
| 13. | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

5 pirkimo dalis – Vandens parametrų analizatoriai

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens fizikinių parametrų analizatorius su ne trumpesniu kaip 1,5 ir ne ilgesniu kaip 2 metrų kabeliu, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Skaitmeninis multimetras, skirtas vandenyje ištirpusio deguonies (O2), vandens savitojo elektrinio laidumo (σ), aktyvios vandens reakcijos (pH) bei temperatūros matavimams atlikti lauko sąlygomis | Taip/Ne |  |  |
| 1.2 | Kanalai elektrodų pajungimui | Privalo būti galimybė prijungti savitojo elektrinio laidumo, deguonies, aktyvios vandens reakcijos jutiklius. Ne mažiau kaip 2 kanalai skirtingų elektrodų pajungimui. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ kanalai skirtingų elektrodų pajungimui |  |  |
| 1.3 | Elektrodų laidai | 3 vnt. Laidai ne trumpesni kaip 1,5 ir ne ilgesni kaip 2 metrų. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ m |  |  |
| 1.4 | Ekranas | Spalvotas grafinis ar analogiškas ekranas atvaizduojantis fiksuotą matuojamo parametro vertę ir temperatūrą. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 1.5 | Kalibravimas | Automatinis ir/arba rankinis ne mažiau kaip 3 taškų | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ būdu ir ___ taškų |  |  |
| 1.6 | Duomenų išsaugojimas | Prietaisas su vidine atmintimi talpinančia ne mažiau kaip 5000 matavimų. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: talpinančia ___ matavimų |  |  |
| 2. | pH matavimas |  |  |  |  |
| 2.1 | pH elektrodas | pH elektrodas su temperatūros jutikliu | Taip/Ne |  |  |
| 2.2 | Matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo –2,000 pH...+19,999 pH | Taip/Ne Tiksli reikšmė: intervale nuo __ iki __ pH |  |  |
| 2.3 | Matavimo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,005 pH | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ pH |  |  |
| 2.4 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo -5 oC iki +50 oC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: intervale nuo __ iki __ oC |  |  |
| 3. | Ištirpusio deguonies matavimas |  |  |  |  |
| 3.1 | Daviklis | Elektrocheminis, su keičiamomis membranomis, su temperatūros jutikliu | Taip/Ne |  |  |
| 3.2 | Matavimo metodas | Elektrocheminis. | Taip/Ne |  |  |
| 3.3 | Matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 20 mg/l | Taip/Ne Tiksli reikšmė: intervale nuo __ iki __ mg/l |  |  |
| 3.4 | Matavimo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,5 % (matavimo intervale nuo 0 iki 20 mg/l) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
| 3.5 | Temperatūros kompensacija | Ne mažesnė kaip 2% esant 0°C ... +40 °C | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ °C |  |  |
| 3.6 | Atmosferos slėgio korekcija | Privaloma, automatinė. | Taip/Ne |  |  |
| 3.7 | Vandenyje ištirpusio deguonies (DO) jutiklio apsauginis dangtelis (kalibravimo indas) | Privalomas. | Taip/Ne |  |  |
| 4. | Vandens savitojo elektrinio laidumo matavimas |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektrodas | Elektrodas su temperatūros jutikliu | Taip/Ne |  |  |
| 4.2 | Matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1µS/cm iki 1000 mS/cm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: intervale nuo __ iki __ µS/cm |  |  |
| 4.3 | Matavimo tikslumas | Ne mažesnis kaip ± 0,5% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
| 4.4 | Druskingumo ekvivalentas druskos kiekio korekcijai | Ne siauresnėse ribose kaip 0,0 ... 70,0 | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ribose nuo __ iki __ ekvivalentų |  |  |
| 4.5 | Drumstumo diapazonas | Ne siauresnis kaip 0 – 199,9 g/l | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ribose nuo __ iki __ g/l |  |  |
| 4.6 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo -5 oC iki +50 oC | Taip/Ne Tiksli reikšmė: intervale nuo __ iki __ oC |  |  |
| 5. | Darbinė temperatūra | Ne siauresniame intervale kaip nuo -10°C iki +50°C | Taip/Ne Tiksli reikšmė: intervale nuo __ iki __ oC |  |  |
| 6. | Atsparumas drėgmei | Ne žemesnis kaip IP-67 | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 7. | Maitinimas | Pateikiamos baterijos. | Taip/Ne |  |  |
| 8. | Veikimo laikas | Kartu su prietaisu pateiktos baterijos turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 10 valandų veikimą. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ val. |  |  |
| 9. | Lagaminas transportavimui | Būtinas. | Taip/Ne |  |  |
| 10. | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 11. | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas taškuose: pH - (4,0; 7,0; 10,0) pH; O2 - (8; 9; 10) mg/l O2; SEL - (5,00, 20,00; 1413,00) μS/cm. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 12. | Mokymai | Apmokyti 3 darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 13. | Garantija | Jutikliams ne trumpesnė kaip 12 mėn., matavimo prietaisui ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. jutikliams ir __ mėn. matavimo prietaisui |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
| 14. | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė. | Taip/Ne |  |  |
| 2. | Vandens fizikinių parametrų analizatorius su ne trumpesniu kaip 50 ir ne ilgesniu kaip 60 metrų kabeliu, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Trikanalis skaitmeninis multimetras skirtas pH, elektriniam laidumui, ištirpusiam deguoniui, gyliui, temperatūrai matuoti ežeruose, tvenkiniuose ir kituose paviršinio vandens telkiniuose. | Taip/Ne |  |  |
| 2.2 | Veikimo principas | Matuoja ir registruoja pH, elektrinį laidį, ištirpusį deguonį, temperatūrą ir gylį viename zonde, vienu metu. | Taip/Ne |  |  |
| 2.3 | Kalibravimas | Automatinis ir/arba rankinis ne mažiau kaip 3 taškų kalibravimas. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ būdu ir ___ taškų |  |  |
| 2.4 | Atmintis | Duomenų išsaugojimas kompiuteryje ar USB atmintinėje. Atmintis ne mažiau 10 000 matavimo įrašų. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Duomenys saugojami ___, o atmintis ___ įrašų |  |  |
| 2.5 | Ekranas | Spalvotas ekranas su apšvietimu arba analogiškas. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 2.6 | Matavimo ribos ir tikslumas | Matavimo ribos ir tikslumas: 1. pH: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 pH iki 14 pH; padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 pH; matavimo tikslumas ne mažiau kaip ± 0,01 pH. 2. Elektrinis laidis: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 1μS/cm iki 200 mS/cm; padalos vertė ne didesnė kaip 0,001mS/cm; matavimo tikslumas ne daugiau kaip ± 0,5%. 3. Ištirpęs deguonis: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 mg/l iki 20 mg/l; padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 mg/l; matavimo tikslumas ne daugiau kaip ± 0,5%. 4. Temperatūra: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo -5 oC iki +50 oC; padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 oC; matavimo tikslumas ne daugiau kaip ±0,1 oC. 5. Gylis: matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0,5 m iki 60 m (atsižvelgiant į siūlomo kabelio ilgį), rezoliucija ne didesnė, kaip 1 m. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: 1.pH matavimo intervalas nuo __ iki __ pH; padalos vertė __ pH; matavimo tikslumas __ pH. 2.Elektrinio laidžio matavimo intervalas nuo __ iki ___ mS/cm; padalos vertė __ mS/cm; matavimo tikslumas __ %. 3.Ištirpusio deguonies matavimo intervalas nuo __ iki __ mg/l; padalos vertė __ mg/l; matavimo tikslumas __ % 4.Temperatūros matavimo intervalas nuo __ iki __ oC; padalos vertė __ oC; matavimo tikslumas __ oC. 5.Gylio matavimo intervalas nuo __ iki __ m (atsižvelgiant į siūlomo kabelio ilgį), rezoliucija __ m. |  |  |
| 2.7 | Komplektacija | 1.Zondas su pH, elektrinio laidžio, ištirpusio deguonies, temperatūros davikliais, skirtas matavimams ne mažesniame kaip nuo 50 iki 60 m gylyje, atlaikantis slėgį ne mažiau, kaip iki 10 bar. 2.Zondas su keičiamu apsauginiu antgaliu (apsaugančiu membraną), pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. 3.Zondo kabelio ilgis ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 60 m. Kabelis suvyniotas ant ritės. Ritė turi turėti rankeną sukimui ir stabdymo/fiksavimo mechanizmą. 4.Ant kabelio turi būti gamykliniu būdu pažymėta ilgio skalė, kurios padalos vertė ne didesnė kaip 1 m. Skalėje ne rečiau kaip kas 1 m turi būti užrašyta vertė skaitmenimis. 5.Programinė įranga jutiklių kalibravimui ir matavimo duomenims iš multimetro į kompiuterį perkelti. 6.Multimetras pateikiamas su įkraunamomis baterijomis ir įkrovikliu (100...240 V, 50-60 Hz). 7.Dėklas multimetro transportavimui, 1 vnt. 8.Multimetro apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP54 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. 9.Zondo apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP68 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: 1.Zondas skirtas matavimams __ m gylyje, atlaikančiam __ bar slėgį. 2.Zondas pagamintas iš ___ 3.Zondo kabelio ilgis __ m <...> 8. Multimetro apsaugos klasė ___ 9. Zondo apsaugos klasė ___ |  |  |
| 2.8 | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 2.9 | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Turi būti pateikta su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas taškuose (ar artimuose jiems): pH - (4,0; 7,0; 10,0) pH; O2 - (8; 9; 10) mg/l O2; SEL - (5,00, 20,00; 1413,00) μS/cm. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 2.10 | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 2.11 | Garantija | Jutikliams ne trumpesnė kaip 12 mėn., matavimo prietaisui ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. jutikliams ir __ mėn. matavimo prietaisui |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
| 2.12 | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

6 pirkimo dalis – Vandens tėkmės greičio matuokliai

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus vandens tėkmės greičio matuoklis, 2 kompl. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Vandens tėkmės greičio ir debito matavimui. Mobilus, tinkantis matuoti užterštuose vandenyse. | Taip/Ne |  |  |
|  | Matavimo ribos | Srovės greičio matavimo ribos: ne siauresnės kaip nuo 0 iki 5 m/s | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ m/s |  |  |
|  | Skiriamoji geba | Skiriamoji geba ne didesnė kaip ± 0,001 m/s | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ m/s |  |  |
|  | Tikslumas | Tikslumas ne mažesnis kaip ±2% matavimo ribose nuo 0 m/s iki 3 m/s. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ % |  |  |
|  | Matavimo principas | Matavimo principas ultragarsinis arba elektromagnetinis. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ |  |  |
|  | Matavimo gylis | Minimalus matavimo gylis ne daugiau 5 cm. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ cm |  |  |
|  | Jungiamasis kabelis | Jungiamasis kabelis (matavimo prietaiso su jutikliu) ne trumpesnis kaip 12 m. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ m |  |  |
|  | Atmintis | Atmintis ne mažiau 1 000 matavimo įrašų ar lygiavertė išsauganti ne mažiau kaip 200 matavimo vietų įrašus. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ |  |  |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Turi būti jungtys, laidai, programinė įranga, jei reikia, leidžianti matavimo duomenis perkelti į kompiuterį. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: duomenų perdavimo į kompiuterį komplekte yra __ |  |  |
|  | Priedai | 1.Lagaminas prietaiso transportavimui, 1 vnt. 2.Strypų transportavimo dėklas su rankena, 1 vnt. 3.Gylio matavimo strypas ne mažiau kaip 3 dalių, kurių kiekviena ne mažesnė kaip po 1 m., su cm-gradacija ir cm-numeracija, 1 vnt. 4.Krypties indikatorius strypui, 1 vnt. 5.Baterijos, 1 kompl. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: <..> 3.Gylio matavimo strypas __ dalių, kurių kiekviena po __ m |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Apsaugos klasė – ne prastesnė nei IP67 arba lygiavertė. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
|  | Kalibravimas | Kalibravimas taškuose (0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0) m/s | Taip/Ne | - |  |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Turi būti pateikta su kalibravimo liudijimais. Kalibravimas taškuose (0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0) m/s | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė – 1 kompl; Kauno g. 69, LT-62107 Alytus – 1 kompl. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

7 pirkimo dalis - Spektrofotometras

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrofotometras, 1 kompl. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Universalus UV-Vis spektrometras tinkantis įvairios kilmės skystų mėginių fotofizikinių savybių tyrimams, nustatant jų optines savybes bei koncentracijas. | Taip/Ne |  |  |
|  | Optinė sistema | Monochromatorius | Taip/Ne |  |  |
|  | Šviesos šaltinis | Halogeninė lempa (matomas diapazonas), deuterio lempa (UV diapazonas). | Taip/Ne |  |  |
|  | Bangų diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 190 iki 1100 nm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ nm |  |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,1 nm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ nm |  |  |
|  | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažesnis kaip ± 1,0 nm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ nm |  |  |
|  | Bangos ilgio atsikartojamumas | Ne mažesnis kaip ± 1,0 nm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ nm |  |  |
|  | Spektrinės juostos plotis | Ne didesnis kaip 2,0 nm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ nm |  |  |
|  | Bangos ilgio kalibravimas | Automatinis | Taip/Ne |  |  |
|  | Bangos ilgio pasirinkimas | Automatinis, brūkšninis kodas, rankinis | Taip/Ne |  |  |
|  | Fotometrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip ±4 A | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ A |  |  |
|  | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,004A prie 1A Ne mažesnis kaip ±0,002A prie 0,5 A | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ A prie 1A ir __ A prie 0,5A |  |  |
|  | Fotometrinis nuokrypis | Ne didesnis kaip 0,0005 A/hr Ne didesnis kaip 0,001 Abs | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ A/hr ir __ Abs |  |  |
|  | Fotometrinis atsikartojamumas | Ne mažesnis kaip ±0,001A prie 0,5 A | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ A |  |  |
|  | Bazinės linijos stabilumas | Ne mažesnis kaip ±0,0003 A/val. (ties 700 nm) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ A/val. |  |  |
|  | Šviesos išbarstymas | Ne daugiau kaip 0.05%T prie 220 nm, 0.03%T prie 340 nm; ir <1.0%T prie 198nm | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ T prie 220 nm, __ T prie 340 nm, __ T prie 198 nm |  |  |
|  | Triukšmas | Ne daugiau nei 0,00020A RMS prie 0.0 A ir <0,00030 prie 1.0 A (ties 700 nm) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ RMS prie 0.0 A ir ___ RMS prie 1.0 A |  |  |
|  | Skanavimo greitis | Pilnas nuskaitymas per mažiau nei 1 min | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ s |  |  |
|  | Kiuvečių laikiklis | Tinkantis apvaliems 16 mm diametro mėgintuvėliams ir 10, 20, 40, 50 mm stačiakampėms kiuvetėms. | Taip/Ne |  |  |
|  | Duomenų pateikimas | Prietaiso ekrane, bei taikomojoje programinėje įrangoje | Taip/Ne |  |  |
|  | Testų atmintis | Ne mažiau 200 testų | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ testų |  |  |
|  | Privalomi darbo režimai | Spektrinis, fotometrinis, kiekybinis, kinetinis | Taip/Ne |  |  |
|  | Valdymas | Brūkšninio kodo technologija, piktogramomis pagrįstas meniu valdymas, jutiklinis ekranas | Taip/Ne |  |  |
|  | Priedai | 1.Spausdintuvas, įmontuotas ar prisegamas, galintis atspausdinti išmatuotą rezultatą, 1 vnt. 2.Kiuvečių laikiklis, pritaikytas stačiakampėms kiuvetėms, kurių optinio kelio ilgis 10, 20, 40 ir 50 mm, 1 vnt. 3.Kiuvečių laikiklis apvaliems 16 mm diametro mėgintuvėliams, 1 vnt. | Taip/Ne |  |  |
|  | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V/50 Hz ±1% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __V/Hz |  |  |
|  | Sąsajos | LAN, USB (funkcija) ir RS 232 ar lygiavertės | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
|  | Galimybė atnaujinti programinę įrangą | Turi būti sudaryta galimybė programinę įrangą atnaujinti nemokamai, per internetą / kompiuterį ir USB atmintinę. Turi būti instaliuotos jungtys, pateikti laidai, programinė įranga, jei reikia, leidžianti atlikti atnaujinimus. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
|  | Teisinis reglamentavimas | Spektrofotometras turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. https://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/ | Taip/Ne | - | Įrodymai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Spektrofotometras turi būti pateiktas su patikros ir kalibravimo liudijimais. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas atliktas taškuose: 400 nm, 440 nm, 546 nm, 650 nm, 880 nm ar artimuose jiems. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Instaliavimas vietoje | Įrenginys turi būti pastatytas, sumontuotas, instaliuotas darbo vietoje, detaliai patikrintas jo funkcionalumas. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  |  |
|  | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 18 mėn., o šviesos šaltiniams ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn., šviesos šaltiniams __ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
|  | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas

8 pirkimo dalis – Cheminio deguonies sunaudojimo nustatymo įrangos komplektai ir termoreaktorius

- Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ChDS nustatymo įrangos komplektas |  |  |  |  |
| 2. | Paskirtis | ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) nustatymui vandens mėginiuose bichromatinės oksidacijos mažų mėgintuvėlių metodu pagal ISO 15705:2002 ar lygiavertį | Taip/Ne Tiksli reikšmė: metodu pagal __ |  |  |
| 3. | Komplekto sudėtis | Spektrofotometras, termoreaktorius ir priedai | Taip/Ne |  |  |
| 4. | Spektrofotometras |  |  |  |  |
| 4.1 | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei 320–1100 nm | Taip/ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ nm |  |  |
| 4.2 | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau ±0,5 nm | Taip/ne Tiksli reikšmė: __ nm |  |  |
| 4.3 | Spektrinis pralaidumas | Ne daugiau 4 nm | Taip/ne Tiksli reikšmė: __ nm |  |  |
| 4.4 | Optinė sistema | Monochromatorius su gardele arba analogiškas | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 4.5 | Matavimo režimai | Absorbcija, % pralaidumas, koncentracija, spektras, kinetika | Taip/Ne |  |  |
| 4.6 | Šviesos šaltinis | Volframo halogeninė lempa arba patvaresnis | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ |  |  |
| 4.7 | Fotometrinis diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei nuo -4 iki +4 Abs | Taip/Ne Tiksli reikšmė: nuo __ iki __ Abs |  |  |
| 4.8 | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,003 Abs | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ Abs |  |  |
| 4.9 | Bazinės linijos stabilumas | Ne daugiau ±0,0003 Abs/val. (esant 700 nm, 1 Abs) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ Abs/val. |  |  |
| 4.10 | Skenavimo greitis | Ne siauresnėse ribose nei 700–2000 nm/min | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Nuo __ iki __ nm/min |  |  |
| 4.11 | Atminties talpa | Ne mažiau 5000 matavimų, ne mažiau 500 spektrų, ne mažiau 400 kinetikų rinkinių (po 150 taškų kiekvienas) | Taip/ne Tiksli reikšmė: __ matavimų, __ spektrų, ___ kinetikų rinkinių |  |  |
| 4.12 | Kiuvečių tipai | Apvalūs 16 mm diametro mėgintuvėliai ir 10, 20, 50 mm stačiakampės kiuvetės su automatiniu atpažinimu. | Taip/Ne |  |  |
| 4.13 | Kiuvečių laikikliai | Tinkantys apvaliems 16 mm diametro mėgintuvėliams ir 10, 20, 50 mm stačiakampėms kiuvetėms. | Taip/Ne |  |  |
| 4.14 | Ekranas | Ne mažiau 7 colių spalvotas, su meniu, grafine duomenų analize | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ colių |  |  |
| 4.15 | Sąsajos | Ne mažiau kaip 2 × USB, 1 × Ethernet ar lygiavertės | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 4.16 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP 30 | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ |  |  |
| 4.17 | Programinės įrangos funkcijos | Ne mažiau 250 iš anksto įdiegtų metodų; bar kodų atpažinimas. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ iš anksto įdiegtų metodų; bar kodų atpažinimui |  |  |
| 4.18 | Patikra, kalibravimas | Spektrofotometrui turi būti pateikti patikros sertifikatas ir kalibravimo liudijimas. Kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje tai sričiai kalibravimo įstaigoje. Kalibravimas bangos ilgiuose: 350 nm, 440 nm ir 600 nm, 880 nm ar artimuose jiems (neapibrėžtis ne daugiau kaip 1/3 tolerancijos) | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 4.19 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V/50 Hz ±1% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ V/__ Hz |  |  |
| 4.20 | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 5. | Termoreaktorius |  |  |  |  |
| 5.1 | Reaktoriaus tipas | Sausas temperatūros valdymo prietaisas su apsauginiu viršutiniu dangčiu | Taip/Ne |  |  |
| 5.2 | Talpa | 2 blokai po ne mažiau kaip 12 vietų 16 ± 0,2 mm skersmens apvalioms reakcijos kiuvetėms | Taip/Ne Tiksli reikšmė: 2 blokai po ___ vietų |  |  |
| 5.3 | Valdymas | Kiekvienas blokas valdomas atskirai, pasirenkant atskirą kaitinimo programą. | Taip/Ne |  |  |
| 5.4 | Temperatūros nustatymas | Iš anksto nustatytos ne mažiau kaip 8 temperatūros programos (100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C ir kt.). Ir ne mažiau kaip 8 naudotojo sukurtos programos, kurios gali būti nuo kambario temperatūros iki ne mažiau kaip 170 °C. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Iš anksto nustatytos __ temperatūros programos ir ___ naudotojo sukurtos programos |  |  |
| 5.5 | Temperatūros valdymo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±1 °C | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ °C |  |  |
| 5.6 | Temperatūros stabilumas | Ne daugiau kaip ±0,5 K | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ K |  |  |
| 5.7 | Perkaitimo apsauga | Automatinė, su apsauga iki 190 °C ± 5 °C | Taip/Ne |  |  |
| 5.8 | Reakcijos laiko nustatymas | Iš anksto nustatytos programos (20, 30, 60, 120 min) ir ne mažiau kaip 8 vartotojo sukurtos programos ne siauresnėse ribose nei nuo 0 iki 180 min | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ vartotojo galimos sukurti programos |  |  |
| 5.9 | Saugos dangtis | Būtinas | Taip/Ne |  |  |
| 5.10 | Maitinimas | Prietaiso maitinimas iš tinklo 220V - 240V/50 Hz ±1% | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __V/__Hz |  |  |
| 5.11 | Sąsajos | RS232 ar lygiavertė išoriniam temperatūros jutikliui prijungti | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ____ |  |  |
| 5.12 | Sertifikatai | Turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 6. | Priedai |  |  |  |  |
| 6.1 | Kiuvetės | 16 ± 0,2 mm diametro optinio stiklo, apvalios su užsukamais kamšteliais, atsparios termoreaktoriaus palaikomai temperatūrai ir slėgiui kiuvetės. Ne mažiau kaip 24 vnt. (pagal siūlomo termoreakoriaus vietų skaičių – 1 komplektas) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: __ vnt. |  |  |
| 6.2 | Kiuvečių laikiklis/stovas | Ne mažiau kaip 24 vietų, atsparus karščiui laikiklis 16 mm diametro apvalioms kiuvetėms (pagal siūlomo termoreakoriaus vietų skaičių – turi sutalpinti 1 komplektą) | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ vietų |  |  |
| 6.3 | Spektrofotometro patikros standartiniai tirpalai | Standartizuoti tirpalai spektrofotometro tikslumo kontrolei, standartizuoti pagal NIST ar lygiavertę instituciją, pritaikyti siūlomam spektrofotometrui | Taip/Ne Tiksli reikšmė: Standartizuoti pagal ____ | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 7. | Techninė dokumentacija | Visi komplekte esantys įrenginiai turi turėti gamintojo sertifikatus ir techninę dokumentaciją anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Po 1 skaitmeninį egz. kiekvienam komplektui. | Taip/Ne | - | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 8. | Instaliavimas vietoje | Prekės turi būti pastatytos, sumontuotos, instaliuotos darbo vietoje, detaliai patikrintas jų funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  |  |
| 9. | Mokymai | Apmokyti ne mažiau kaip po keturis darbuotojus darbui su Prekėmis darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Taip/Ne |  | Dokumentai bus pateikti kartu su preke. |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija spektrofotometrui ir termoreaktoriui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. | Taip/Ne Tiksli reikšmė: ___ mėn. |  | Garantijos terminas gali būti ilgesnis ir vertinamas kaip ekonominio naudingumo kokybinis kriterijus |
| 11. | Pristatymas | Prekės turi būti pristatytos į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus – 1 komplektas; Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas – 1 komplektas; Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys – 1 komplektas; Aušros al. 29a, LT-76300 Šiauliai – termoreaktorius – 1 vnt. | Taip/Ne |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas