TSD-217, VPP-8712

Atviros chirurgijos instrumentų techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skalpelio rankenėlė | 1. Nr. 3 (arba lygiavertė), skirta 10-15, 40 ir 42 dydžio geležtėms. 2. Rankena – plokščia. 3. Su milimetrine liniuote, ne mažiau kaip 6 cm ilgio. 4. Bendras instrumento ilgis 125 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BB074R arba lygiavertis) | 4 |  |
| 2. | Žirklės kampinės | 1. Diethrich-Potts tipo arba lygiavertės. 2. Darbinė dalis lenkta 45° ± 3° kampu. 3. Galiukai – aštrūs. 4. Ašmenų ilgis – 8 ± 0,5 mm. 5. Išorinės briaunos nusklembtos. 6. Rankenos – žiedinės. 7. Bendras instrumento ilgis 180 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC516R arba lygiavertis) | 10 |  |
| 3. | Žirklės (seserinės) | 1. Tiesios. 2. Briaunos – nusklembtos. 3. Galiukai – aštrūs. 4. Rankenos – žiedinės. 5. Bendras instrumento ilgis 145 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC344R arba lygiavertis) | 6 |  |
| 4. | Žirklės (seserinės) | 1. Tiesios. 2. Briaunos – nusklembtos. 3. Vienas galiukas – aštrus, kitas – bukas. 4. Bendras instrumento ilgis 145 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC324R arba lygiavertis) | 9 |  |
| 5. | Žirklės tvarsčiams | 1. Lenktos kampu aukštyn. 2. Vienas galiukas su išsikišusia apvalia plokštele. 3. Be plastikinių elementų. 4. Rankenos – žiedinės. 5. Bendras instrumento ilgis 155 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC848R arba lygiavertis) | 6 |  |
| 6. | Žirklės tvarsčiams | 1. Lenktos kampu aukštyn. 2. Vienas galiukas su išsikišusia apvalia plokštele. 3. Be plastikinių elementų. 4. Rankenos – žiedinės. 5. Bendras instrumento ilgis 180 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC849R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 7. | Žnyplės | 1. Gross tipo arba lygiavertės. 2. Tiesios, į galą platėjančios. 3. Darbinės dalys dantytos, su išilgine ovalo formos išpjova. 4. Su užrakinimo mechanizmu. 5. Bendras instrumento ilgis 200±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BF047R arba lygiavertis) | 15 |  |
| 8. | Žnyplės | 1. Mayer tipo arba lygiavertės. 2. Lenktos, į galą platėjančios. 3. Darbinės dalys dantytos, su išilgine ovalo formos išpjova. 4. Su užrakinimo mechanizmu. 5. Bendras instrumento ilgis 260 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BF059R arba lygiavertis) | 5 |  |
| 9. | Žirklės chirurginės | 1. Metzenbaum tipo arba lygiavertės. 2. Preparacinės. 3. Lenktos. 4. Darbinės dalys su volframo karbido (TC) arba lygiavertės medžiagos pjovimo briaunomis. 5. Antirefleksinio (matinio) paviršiaus. 6. Dengtos titano-aliuminio nitrido (TiAlN) arba lygiaverčiu sluoksniu. 7. Žiedai spalviškai pažymėti. 8. Bendras instrumento ilgis 180±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC263B arba lygiavertis) | 3 |  |
| 10. | Žirklės chirurginės | 1. Baby-Metzenbaum tipo arba lygiavertės. 2. Preparacinės. 3. Delikačios. 4. Lenktos. 5. Darbinės dalys su volframo karbido (TC) arba lygiavertės medžiagos pjovimo briaunomis. 6. Antirefleksinio (matinio) paviršiaus. 7. Dengtos titano-aliuminio nitrido (TiAlN) arba lygiaverčiu sluoksniu. 8. Žiedai spalviškai pažymėti. 9. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC259B arba lygiavertis) | 3 |  |
| 11. | Žirklės chirurginės | 1. Metzenbaum tipo arba lygiavertės. 2. Preparacinės. 3. Lenktos. 4. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais. 5. Rankenos – žiedinės. 6. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC605R arba lygiavertis) | 18 |  |
| 12. | Žirklės chirurginės | 1. Metzenbaum tipo arba lygiavertės. 2. Preparacinės. 3. Lenktos. 4. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais. 5. Rankenos – žiedinės. 6. Bendras instrumento ilgis 180±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC606R arba lygiavertis) | 5 |  |
| 13. | Žirklės chirurginės | 1. Mayo Supercut tipo arba lygiavertės. 2. Preparacinės. 3. Lenktos. 4. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais. 5. Viena pjovimo briauna su skersiniais dantukais. 6. Rankenos – žiedinės, spalviškai pažymėtos. 7. Bendras instrumento ilgis 165 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC925R arba lygiavertis) | 5 |  |
| 14. | Žirklės chirurginės | 1. Metzenbaum Supercut tipo arba lygiavertės. 2. Preparacinės. 3. Lenktos. 4. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais. 5. Viena pjovimo briauna su skersiniais dantukais. 6. Rankenos – žiedinės, spalviškai pažymėtos. 7. Bendras instrumento ilgis 180±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BC937R arba lygiavertis) | 5 |  |
| 15. | Anatominis smulkus pincetas | 1. Adson tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Darbiniai galiukai 1,5±0,1 mm pločio. 4. Vidinis darbinis paviršius su skersinėmis rievėmis (bangelėmis). 5. Rankenėlės – plokščios, išorinis paviršius rantytas. 6. Bendras instrumento ilgis 120±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BD222R arba lygiavertis) | 16 |  |
| 16. | Chirurginis smulkus pincetas | 1. Adson tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Darbiniai galiukai 1,5±0,1 mm pločio. 4. Vidinis darbinis paviršius lygus, darbiniai galiukai su 1×2 dantukais. 5. Rankenėlės – plokščios, išorinis paviršius rantytas. 6. Bendras instrumento ilgis 120±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BD511R arba lygiavertis) | 12 |  |
| 17. | Anatominis pincetas | 1. Tiesus. 2. Darbiniai galiukai 2,6 ± 0,3 mm pločio. 3. Vidinis darbinis paviršius su skersinėmis rievėmis (bangelėmis). 4. Rankenėlės – plokščios, išorinis paviršius rantytas. 5. Bendras instrumento ilgis 160±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BD029R arba lygiavertis) | 36 |  |
| 18. | Anatominis pincetas su kietmetaliu | 1. Tiesus. 2. Darbiniai galiukai 1,3 ± 0,3 mm pločio. 3. Vidinis darbinis paviršius kryžmiškai rantytas. 4. Darbinės dalys su volframo karbidu (kietmetaliu) arba lygiaverte medžiaga. 5. Rankenėlės – plokščios, išorinis paviršius rantytas, spalviškai pažymėtos. 6. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BD154R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 19. | Chirurginis pincetas | 1. Tiesus. 2. Darbiniai galiukai 1,7±0,1 mm pločio. 3. Vidinis darbinis paviršius lygus; darbiniai galiukai su 1×2 dantukais. 4. Rankenėlės – plokščios, išorinis paviršius rantytas. 5. Bendras instrumento ilgis 160±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BD539R arba lygiavertis) | 36 |  |
| 20. | Chirurginis pincetas | 1. Tiesus. 2. Darbiniai galiukai 2,7 ± 0,3 mm pločio. 3. Vidinis darbinis paviršius lygus; darbiniai galiukai su 1×2 dantukais. 4. Rankenėlės – plokščios, išorinis paviršius rantytas. 5. Bendras instrumento ilgis 160±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BD559R arba lygiavertis) | 8 |  |
| 21. | Apklotų spaustukas | 1. Lorna tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbiniai galiukai – bukai praplatinti, neperforuojantys audinių. 4. Su užrakinimo (fiksavimo) mechanizmu. 5. Rankenos – žiedinės. 6. Bendras instrumento ilgis 130 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BF463R arba lygiavertis) | 10 |  |
| 22. | Apklotų spaustukas | 1. Backhaus tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbiniai galiukai su vienas į kitą užlenktais aštriais smaigaliais. 4. Bendras instrumento ilgis 135±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BF433R arba lygiavertis) | 8 |  |
| 23. | Adatkotis | 1. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalys su volframo karbidu arba lygiaverte medžiaga. 3. Darbinis paviršius kryžmiškai dantytas. 4. Dantytos dalies ilgis 16 ± 0,5 mm. 5. Su nuopjovomis iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, apsaugančiomis siūlą nuo nukirpimo. 6. Tinka 3/0 ir storesnėms adatoms. 7. Žiedai spalviškai pažymėti. 8. Bendras instrumento ilgis 185 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BM066R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 24. | Mikroadatkotis | 1. Tiesus. 2. Darbinės dalys lygaus paviršiaus. 3. Tinka 9/0–11/0 siuvimo adatoms. 4. Be užrakinimo mechanizmo. 5. Spyruokliuojančios konstrukcijos. 6. Rankenos – apvalios, išorinis paviršius rantytas, su vidinėmis išpjovomis. 7. Bendras instrumento ilgis 185±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas FD244R arba lygiavertis) | 1 |  |
| 25. | Adatkotis | 1. Lawrence tipo arba lygiavertis. 2. Darbinis paviršius kryžmiškai dantytas. 3. Tinka 4/0-6/0 siuvimo adatoms. 4. Rankenos žiedinės. 5. Bendras instrumento ilgis 150±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BM221R arba lygiavertis) | 18 |  |
| 26. | Adatkotis | 1. Jameson tipo arba lygiavertis. 2. Darbinis paviršius kryžmiškai dantytas. 3. Tinka 4/0-6/0 siuvimo adatoms. 4. Rankenos – žiedinės. 5. Bendras instrumento ilgis 230±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BM270R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 27. | Adatkotis | 1. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis. 2. Darbinis paviršius su volframo karbidu arba lygiaverte medžiaga. 3. Kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu. 4. Dantytos dalies ilgis 15 ± 0,5 mm. 5. Su nuopjovomis iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, apsaugančiomis siūlą nuo nukirpimo. 6. Tinka 3/0 ir storesnėms adatoms. 7. Žiedai spalviškai pažymėti. 8. Bendras instrumento ilgis 150 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BM065R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 28. | Hemostatinis spaustukas | 1. Jacobson tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Delikatus. 4. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 5. Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 6. Bendras instrumento ilgis 130 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas MB229R arba lygiavertis) | 32 |  |
| 29. | Hemostatinis spaustukas | 1. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5. Bendras instrumento ilgis 125±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH111R arba lygiavertis) | 20 |  |
| 30. | Hemostatinis spaustukas | 1. Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5. Bendras instrumento ilgis 125±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH110R arba lygiavertis) | 10 |  |
| 31. | Hemostatinis spaustukas | 1. Micro-Halsted tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5. Bendras instrumento ilgis 125±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH109R arba lygiavertis) | 20 |  |
| 32. | Spaustukas | 1. Providence-Hospital tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Darbinis paviršius skersai dantytas, ne per visą darbinės dalies ilgį. 5. Bendras instrumento ilgis 140±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH130R arba lygiavertis) | 10 |  |
| 33. | Spaustukas | 1. Leriche tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5. Bendras instrumento ilgis 150±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH161R arba lygiavertis) | 20 |  |
| 34. | Hemostatinis spaustukas | 1. Kelly tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Bendras instrumento ilgis 140±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH135R arba lygiavertis) | 10 |  |
| 35. | Hemostatinis spaustukas | 1. Coller tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Bendras instrumento ilgis 145±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas MD465R arba lygiavertis) | 5 |  |
| 36. | Hemostatinis spaustukas | 1. Crile tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5. Bendras instrumento ilgis 140±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH145R arba lygiavertis) | 10 |  |
| 37. | Hemostatinis spaustukas | 1. Sarot tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Bendras instrumento ilgis 250±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BH226R arba lygiavertis) | 16 |  |
| 38. | Hemostatinis spaustukas | 1. Coller tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis. 4. Bendras instrumento ilgis 180 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas MD468 arba lygiavertis) | 4 |  |
| 39. | Retraktorius | 1. Farabeuf tipo arba lygiavertis. 2. Porinis (komplektą sudaro 2 vnt.). 3. Dvipusis, su lenktais kabliais. 4. Distaliniai galiukai papildomai užlenkti. 5. Mažesnio kablio matmenys (gylis × plotis): (22 × 10 mm) ± 0,5 mm; (28 × 12 mm) ± 0,5 mm. 6. Didesnio kablio matmenys (gylis × plotis): (25 × 10 mm) ± 0,5 mm; (32 × 12 mm) ± 0,5 mm. 7. Rankenos – plokščios. 8. Bendras instrumento ilgis 125±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BT020R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 40. | Retraktorius | 1. Langenbeck-Mannerfelt tipo arba lygiavertis. 2. Su lenktu kabliu. 3. Kabliuko matmenys (gylis × plotis): (25x6)±0,5 mm. 4. Distalinis galiukas papildomai užlenktas. 5. Rankena – rantytu paviršiumi, su nuopjova pirštui. 6. Bendras instrumento ilgis 155±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BT945R arba lygiavertis) | 20 |  |
| 41. | Dvinagis kablys | 1. Dvidantis, bukais galiukais. 2. Kabliukų matmenys (gylis × plotis): (9,6 x 7,6) ± 0,3 mm. 3. Bendras instrumento ilgis 165 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BT127R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 42. | Dubuo | 1. Apvalus. 2. Skersmuo 150-175 mm., aukštis 70-80 mm., talpa 1000±30 ml. 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkamas sterilizavimui. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas JG524R arba lygiavertis) | 3 |  |
| 43. | Dubuo | 1. Apvalus. 2. Skersmuo 110-130 mm., aukštis 50-60 mm., talpa 300±10 ml. 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkamas sterilizavimui. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas JG523R arba lygiavertis) | 5 |  |
| 44. | Matavimo puodelis | 1. Apvalus. 2. Skersmuo 80-110 mm., aukštis 70-80 mm., talpa 250±10 ml. 3. Su rankenėle. 4. Su talpos gradacija. 5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 6. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkamas sterilizavimui. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas JG516R arba lygiavertis) | 35 |  |
| 45. | Raspatorius | 1. Koenig tipo arba lygiavertis. 2. Aštrus. 3. Lenktas. 4. Darbinės dalies plotis 5±0,1 mm. 5. Rankena – išorinis paviršius rantytas. 6. Bendras instrumento ilgis 155±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas OM309R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 46. | Replės vielai kirpti | 1. Darbinės dalys – tiesios, specialiai sutvirtinto paviršiaus. 2. Dvipusio veikimo mechanizmas. 3. Su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema. 4. Rankenos – spyruokliuojančios, išorinis paviršius rantytas. 5. Skirtos minkštų vielų kirpimui – ne mažiau kaip 3,0 mm skersmens, kietų vielų kirpimui – ne mažiau kaip 2,2 mm skersmens. 6. Bendras instrumento ilgis 235±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas LX156R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 47. | Šaukštelis | 1. Lempert tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Aštrus. 4. Dydis #000 (arba lygiavertis). 5. Darbinės dalies plotis 2 ±0,1 mm. 6. Rankena – rantytu paviršiumi. 7. Bendras instrumento ilgis 215±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas FK676R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 48. | Spaustukas | 1. Baby-Kocher tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Darbinės dalys 43 ±0,5 mm ilgio. 4. Vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais. 5. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 6. Bendras instrumento ilgis 135±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas EA116R arba lygiavertis) | 4 |  |
| 49. | Spaustukas | 1. Hartmann tipo arba lygiavertis. 2. Tiesus. 3. Su atraumatiniais De Bakey tipo dantukais. 4. Darbinės dalys 64 ± 0,5 mm ilgio. 5. Vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais. 6. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 7. Bendras instrumento ilgis 205 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas EA210R arba lygiavertis) | 4 |  |
| 50. | Disektorius | 1. Overholt tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Dydis 0 (arba lygiavertis). 4. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5. Su užrakinimo mechanizmu. 6. Bendras instrumento ilgis 295±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BJ090R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 51. | Disektorius | 1. Baby-Adson tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinis paviršius skersai dantytas, ne per visą darbinės dalies ilgį. 4. Su užrakinimo mechanizmu. 5. Bendras instrumento ilgis 140 ±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BJ013R arba lygiavertis) | 1 |  |
| 52. | Disektorius | 1. Baby-Mixter tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas. 3. Darbinis paviršius skersai dantytas, ne per visą darbinės dalies ilgį. 4. Su užrakinimo mechanizmu. 5. Bendras instrumento ilgis 140±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BJ011R arba lygiavertis) | 1 |  |
| 53. | Disektorius | 1. S formos profilio. 2. Delikatus. 3. Darbinis paviršius skersai dantytas, ne per visą darbinės dalies ilgį. 4. Su užrakinimo mechanizmu. 5. Bendras instrumento ilgis 185 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BJ015R arba lygiavertis) | 2 |  |
| 54. | Spaustukas | 1. Mikulicz tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas 3. Darbinės dalys su 1×2 dantukais. 4. Su susiaurėjimu (siaurėjančiomis darbinėmis dalimis). 5. Su užrakinimo mechanizmu. 6. Bendras instrumento ilgis 140±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BJ300R arba lygiavertis) | 6 |  |
| 55. | Spaustukas | 1. Mikulicz tipo arba lygiavertis. 2. Lenktas į šoną. 3. Darbinės dalys su 1×2 dantukais. 4. Be susiaurėjimo. 5. Su užrakinimo mechanizmu. 6. Bendras instrumento ilgis 185 ± 5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas BJ315R arba lygiavertis) | 20 |  |
| 56. | Spaustukas | 1. Babcock tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalys su išgaubtomis trikampio formos plokštelėmis su kiauryme. 3. Su atraumatiniais De Bakey tipo dantukais. 4. Darbinės dalies plotis 10 ± 2 mm. 5. Su užrakinimo mechanizmu. 6. Bendras instrumento ilgis 160±5 mm. (gamintojo ,,Aesculap“ kodas EA050R arba lygiavertis) | 4 |  |
| 57. | Bendrieji reikalavimai chirurginiams instrumentams | 1. Siūlomi instrumentai pagaminti iš medicininės paskirties nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, paviršius – matinis (antirefleksinis); instrumentai galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). 2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). | _ |  |
| 58. | Žymėjimas CE ir UDI ženklu | Siūlomi instrumentai turi būti paženklinti CE ženklu ir unikaliu medicinos priemonės identifikatoriumi (UDI) pagal MDR 2017/745 reikalavimus. Žymėjimas turi būti atliktas ilgalaikiu būdu – lazeriniu išgraviravimu ant pačios priemonės. | _ |  |
| 59. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | _ |  |
| 60. | Kartu su instrumentais pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | _ |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui  turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

- Visi siūlomo instrumentų komplekto instrumentai turi būti to paties gamintojo.

- Lentelėje pateiktas firmos  kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo perkamo gaminio technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminys, atitinkantis pateiktus reikalavimus.

- Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.