Pirkimo sąlygų 3 priedas „ Operacinės lempos techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINĖS LEMPA – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės 
	Siūlomi techniniai parametrai su nuoroda į gamintojo dokumentaciją,
žymėjimas "taip", "atitinka" yra netinkamas

	1.
	Operacinės  lempos modulių („kupolų“) kiekis

	Du moduliai (abu atitinkantys 2-14 punktuose pateiktus reikalavimus).                                                                                                                                 
	

	2.
	Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija
	1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais  ne mažiau 200 LED įmontuotais „kupole“;
2. Šviesos diodai su dvigubais reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) ratu, simetriškai nuo šviesos korpuso centro.
3.Korpusas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, turintis antibakterinę dangą bei apsaugos klasę IP54.
	

	3.
	Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu


	 ≥160 000 liuksų
	

	4.
	Šviesos lauko diametro (d10, 1 m atstume) reguliavimo ribos 
	≥  200 - 380 mm
	

	5.
	Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %)


	≥800 mm


	

	6.
	Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%)


	 ≥1300 mm

	

	7.
	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)


	≥97
	

	8.
	Šviesos diodo tarnavimo laikas
	≥60 000 val.


	

	9.
	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra (reguliavimas be etapų)

	≥3800 K – 5400 K   


	

	10.
	Šviesos intensyvumo (apšvietos) reguliavimas


	1.Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės)  iki 5 %

2.Pritemdymas be etapų (tolygus)
	

	11.
	Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto ir krypties reguliavimas


	1.Lietimui jautri valdymo panelė sumontuota ant kupolo.
2.Bevielis nuotolinis valdymas distancinio pultelio pagalba.

3.Sterilus visų funkcijų valdymas sterilios rankenos pagalba:

-Kupolo kryptis reguliuojama  nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; 

- Komplekte su  operacine  lempa pateikiami ne  mažiau 4 vnt. sterilizuojamų rankenų.
	

	12.
	Bešešėlinė konstrukcija
	Dvigubų reflektorių technologija, užtikrinanti bešešėlini apšvietimą
	

	13.
	HD ir 4K kameros galimas pajungimas
	Lempa sukomplektuota taip, kad pirkėjas gali pasirinkti/prijungti 4K arba HD kamerą
	

	14.
	Operacinės lempos tvirtinimas


	Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais.
Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu.

	

	15.
	Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms


	Dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant   alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. 


	

	16.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. 
	

	17.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	18.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	( 36 mėnesiai. 
	


1

