Techninė specifikacija

Funkcinės lovos (14 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | TIEKĖJO PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas | Būtina |  |  |
| 1. | Čiužinio platforma sudaryta iš: | 1. Galvos-nugaros 2. Dubens 3. Šlaunų 4. Blauzdų |  |  |
| 2. | Lovos čiužinio platforma | Metalinė, su čiužinio laikikliais |  |  |
| 3. | Lovos čiužini platformos matmenys | 1. Plotis ≥ 75 cm 2. Ilgis ≥ 200 cm |  |  |
| 4. | Lovos čiužinio platformos aukščio reguliavimo ribos matuojant nuo grindų iki lovos čiužinio platformos paviršiaus (be čiužinio): | 1. Žemiausia riba ≤ 40 cm 2. Aukščiausia riba ≥ 70 cm |  |  |
| 5. | Funkcinė lova valdoma elektrine pavara. Elektriniu būdu, naudojant valdymo pultelį, turi būti reguliuojami: | 1. Lovos čiužinio platformos aukštis 2. Galvos-nugaros pakėlima/nuleidimo kampas 3. Šlaunų pakėlimo/nuleidimo kampas |  |  |
| 6. | Lovos valdymo pultelis su funkcijų užrakinimo funkcija |  |  |  |
| 7. | Lovos valdymo pultelis pakabinamas ant lovos šono |  |  |  |
| 8. | Lovos galvos - nugaros sekcijos maksimalus pasikėlimo kampas | ≥ 60 laipsnių |  |  |
| 9. | Lovos šlaunų sekcijos maksimalus pasikėlimo kampas | ≥ 30 laipsnių |  |  |
| 10. | Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių ir/arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |  |  |
| 11. | Blauzdų sekcijos reguliavimas | 1. Rankiniu arba elektriniu būdu |  |  |
| 12. | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui 2.Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš vienos dalies arba iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama 3. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm 4. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos |  |  |
| 13. | Lovos galai | 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių 3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo 4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta |  |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose |  |  |
|  | Lovos važiuoklė | 1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm. 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |  |  |
|  | Lovos išoriniai matmenys, įskaitant visas šonines apsaugas | 1. Ilgis ≤ 225 cm 2. Plotis ≤ 105 cm |  |  |
|  | Lovos svoris | ≤ 160 kg |  |  |
|  | Leistina apkrova | ≥ 200 kg |  |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui | 1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos matmenis, aukštis ne mažiau 14 cm 4. Čiužinio kraštai sustiprinti |  |  |
|  | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiavertė medžiaga) 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose 70 ºC temperatūros (pageidautina ir aukštesnės) vandenyje ir džiovinti džiovyklėse 6. Atsparus dezinfekcijai |  |  |
| 14. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Būtina |  |  |
| 15. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Būtina |  |  |
| 16. | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių ir orginalo kalbomis; | Būtina |  |  |
| 17. | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti pristatymo, instaliacijos, personalo apmokymo mokesčiai | Būtina |  |  |
| 18. | Garantija | ≥24 mėn. |  |  |