Techninė specifikacija

Ginekologinė kėdė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | PASTABOS (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas | Būtina |  |  |
| 1. | Paskirtis | Skirta ginekologinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms atlikti |  |  |
| 2. | Ginekologinė kėdė sudaryta iš trijų dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis ir kojų dalis) | Būtina |  |  |
| 3. | Ginekologinė kėdė mobili, su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais, arba su pakeliamų ratukų fiksavimo sistema | Būtina |  |  |
| 4. | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas epoksidiniais milteliais ar lygiaverte medžiaga | Būtina |  |  |
| 5. | Gulimos dalies apmušalas pagamintas iš odos arba dirbtinės odos | Būtina |  |  |
| 6. | Gulimos dalies apmušalas besiūlis | Būtina |  |  |
| 7. | Gulimos dalies apmušalas lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Būtina |  |  |
| 8. | Gulimos dalies apmušalas neįgeriantis skysčių, antibakterinis, atsparus plyšimui | Būtina |  |  |
| 9. | Turi būti galimybė užsakymo metu pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 5 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Būtina |  |  |
| 10. | Gulimos dalies paminkštinimo storis ≥ 5 cm | Būtina |  |  |
| 11. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektriniu būdu | Būtina |  |  |
| 12. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 60 – 85 cm | Būtina |  |  |
| 13. | Kėdės sėdimosios dalies plotis | ≥ 55 cm |  |  |
| 14. | Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu būdu | Būtina |  |  |
| 15. | Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos | ne siauresnės kaip nuo 0° iki +40° |  |  |
| 16. | Kojų dalis reguliuojama hidrauline pavara arba dujinės spyruoklės pagalba | Būtina |  |  |
| 17. | Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas | ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0° |  |  |
| 18. | Trendelenburgo pozicija | ne mažiau kaip -10º |  |  |
| 19. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio ir galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu | Būtina |  |  |
| 20. | Gulimojo paviršiaus (ištiestos kėdės) ilgis | ≥ 165 cm |  |  |
| 21. | Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova | ≥ 150 kg |  |  |
| 22. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Kojų laikikliai/pakojai (kiekis 1 komplektas) - | 1. „Goepel“ tipo arba lygiaverčiai; 2. Lengvai be įrankių uždedami ir nuimami; 3. Reguliuojamo aukščio; 4. Reguliuojamo posvyrio kampo; 5. Paminkštinti. 6. Pasukami į šonus |  |  |
| 23. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Dubuo (kiekis 1 vnt.) - | 1. Skirtas skysčiams surinkti; 2. Integruotas po kėde; 3. Ištraukiamas ir įdėdamas po kėdės sėdimąja dalimi; 4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 24. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: | Popieriaus laikiklis (kiekis 1 vnt.), integruotas už galvos/nugaros dalies |  |  |
| 25. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Pagalvėlė galvai (kiekis 1 vnt.) - | 1. Išformuota pagal žmogaus anatomiją; 2. Paminkštinta; 3. Galimybė reguliuoti pagalvėlės aukštį. |  |  |
| 26. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Šoniniai ranktūriai (kiekis 1 komplektas) - | 1. Tvirtinami iš abiejų kėdės pusių; 2. Reguliuojami (pakeliami/nuleidžiami arba sukiojami į šonus) arba nuimami/uždedami; 3. Paminkštinti. |  |  |
| 27. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Būtina |  |  |
| 28. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Būtina |  |  |
| 29. | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba; ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba | Būtina |  |  |
| 30. | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti pristatymo ir instaliacijos mokesčiai | Būtina |  |  |
| 31. | Garantija | ≥24 mėn. |  |  |