TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ENDOSKOPINĖ ĮRANGA IR PRIEDAI – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė įranga ir priedai |  |  |
| 1.1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 4 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |
| 1.2. | Videokameros galva, 2 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). |  |
| 1.3. | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 2 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K ne mažesnes kaip ( 3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K ne mažesnes kaip (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG) arba lygiavertį metodą; - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Lanksčius vienkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant/sumažinant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis) arba lygiavertis metodas; - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas; |  |
| 1.4. | Šviesos šaltinis, 2 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
| 1.5. | CO2 dujų insufliatorius, 2 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ne mažesnis kaip 45 l/min.; - Pasiekiamas slėgis ne mažesnis kaip 25 mmHg; - Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui ne prastesnėse ribose kaip nuo 350C iki 39°; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Komplekte: - Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai ne mažiau kaip 2 vnt. - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį ne mažiau kaip 1 vnt. - CO2 dujų filtrai ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
| 1.6. | Plovimo įrenginio komplektas Nr.1., 1 vnt. | - Ratukinio tipo; - Skirtas irigacijai; - Su programinės įrangos paketais (režimų nustatymais) šioms procedūroms: - Laparoskopija; - Rezektoskopija; - Histeroskopija; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.7. | Plovimo įrenginio komplektas Nr.2., 1 vnt. | - Ratukinio tipo; - Skirtas irigacijai; - Su programinės įrangos paketais (režimų nustatymais) šioms procedūroms: - Laparoskopija; - Artroskopija; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 1.8. | Elektrochirurginis generatorius, 2 vnt. | - Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms. - Valdomas lietimui jautriu ekranu. - Su vartotojo pasirenkamomis gamyklinėmis (arba užprogramuojamomis pagal gamintojo rekomendacijas) darbinėmis programomis. - Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas. - ≥ 5 monopolinio pjovimo režimų, kurių maksimali galia ≥ 300 W. - ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimų, kurių maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) koaguliacijos režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) pjovimo režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W. - Komplekte: - ≥ 2 funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt.; - Daugkartinis paciento elektrodas su jungiamuoju laidu ne mažiau kaip 1 vnt.; - Vienkartiniai paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.; - Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.9. | Lubinis laikiklis monitoriui, 4 vnt. | - Tvirtinamas prie lubų; - Dviejų alkūnių sistema; - Bendras alkūnių ilgis ≥190 cm; - Skirtas 31“ skersmens monitoriui pakabini; - Didžiausias alkūnių sukimosi aplink savo ašį kampas 330˚; - Su specialiu vidiniu kanalu laidams pravesti; - Į kainą įskaičiuoti: patalpų planavimo, monitorių prijungimo, lubinių laikiklių tvirtinimo darbai, medžiagos, dalys ir priedai, reikalingi darbams atlikti. |  |
| 2. | Instrumentų rinkinys endoskopinei pilvo chirurgijai |  |  |
| 2.1. | Optika, 2 vnt. | - Matymo kryptis 30°; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10 ± 0,2 mm; - Ilgis 32 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su plastikiniu dėklu/konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 2.2. | Šviesolaidis, 4 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 320 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |
| 2.3. | Adata, 6 vnt. | - Veress tipo arba lygiavertė; - Su buka spyruokline vidine kaniule; - Su Luer-lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi; - Ilgis 15±2 cm; - Autoklavuojama. |  |
| 2.4. | Troakaras, 6 vnt. | - Skersmuo 6,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 2.5. | Troakaras, 6 vnt. | - Skersmuo 11,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 2.6. | Reduktorius, 2 vnt. | - Kamštelio tipo; - Skirtas 5 mm skersmens instrumentų įvedimui į 11,5 ± 1,5 mm skersmens troakarą. |  |
| 2.7. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 23 ± 3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 2.8. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios su 2 x 4 dantukais priekyje; - Žiaunų ilgis 16 ± 2 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena su Manhes (atmetamu) arba lygiaverčio tipo užaktu. |  |
| 2.9. | Žnyplės, 4 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, šaukštelio formos, su dantukais; - Žiaunų ilgis 21 ± 3 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena su Manhes (atmetamu) arba lygiaverčio tipo užaktu. |  |
| 2.10. | Žnyplės, 4 vnt. | - Skirtos žarnoms sugriebti; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, perforuotos; - Žiaunų ilgis 38 ± 3 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena su Manhes (atmetamu) arba lygiaverčio tipo užaktu. |  |
| 2.11. | Žirklės, 2 vnt. | - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, dantytos; - Žiaunų ilgis 20 ± 2 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 2.12. | Žirklių įdėklas, 4 vnt. | - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, dantytos; - Žiaunų ilgis 20 ± 2 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.13. | Elektrodas, 2 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - L formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Tubusas su cm žymėjimu; - Skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.14. | Laidas, 4 vnt. | - Skirtas monopoliniams instrumentams; - Ilgis 320 ± 30 cm. |  |
| 2.15. | Laidas, 4 vnt. | - Skirtas bipoliniams instrumentams; - Ilgis 320 ± 30 cm. |  |
| 2.16. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 23 ± 3 mm; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 2.17. | Bipolinių žnyplių įdėklas, 4 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 23 ± 3 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.18. | Kaniulė, 2 vnt. | - Siurbimui ir irigacijai; - Su dvipusiu vožtuvu; - Distalinis galas su skylėmis; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.19. | Kaniulė, 2 vnt. | - Olsen tipo; - Siurbimui arba irigacijai; - Su vožtuvu; - Distalinis galas su apsauginiu tinkleliu; - Darbinės dalies skersmuo 10 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.20. | Adatkotis, 2 vnt. | - Žiunos lanektos į kairę; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 33 ± 3 cm; - Su tiesia aksialine rankena. |  |
| 2.21. | Adata punkcijai, 2 vnt. | - Su Luer-lock tipo arba lygiaverte jugntimi; - Adatos skersmuo 1,7 ± 0,2 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.22. | Konteineris instrumentams, 2 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530x250x150) ± 130 mm. |  |
| 3. | Ginekologinių instrumentų rinkinys pilvo chirurgijai |  |  |
| 3.1. | Optika, 2 vnt. | - Matymo kryptis 0°; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 5 ± 0,2 mm; - Ilgis 31 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su plastikiniu dėklu/konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 3.2. | Optika, 2 vnt. | - Matymo kryptis 0°; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10 ± 0,2 mm; - Ilgis 32 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su plastikiniu dėklu/konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 3.3. | Šviesolaidis, 4 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 320 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |
| 3.4. | Adata, 6 vnt. | - Veress tipo arba lygiavertė; - Su buka spyruokline vidine kaniule; - Su Luer-lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi; - Ilgis 15±2 cm; - Autoklavuojama. |  |
| 3.5. | Troakaras, 6 vnt. | - Skersmuo 6,5 ± 1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11 ± 0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su kūginiu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 3.6. | Troakaras, 6 vnt. | - Skersmuo 11,5 ± 1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11 ± 1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su kūginiu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 3.7. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 15±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 12 ± 0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Automatinis vožtuvas. |  |
| 3.8. | Rinkinys dilatacijai, 2 vnt. | - Rinkinys skirtas į 6,5 ± 1,5 mm skersmens troakarų kaniules įvesti 11,5 ± 1,5 mm skersmens troakarų kaniules. |  |
| 3.9. | Reduktorius, 2 vnt. | - Movos tipo; - Skirtas 5 mm skersmens instrumentų įvedimui į 11,5 ± 1,5 mm skersmens troakarą. |  |
| 3.10. | Reduktorius, 2 vnt. | - Movos tipo; - Skirtas 10 mm skersmens instrumentų įvedimui į 15 ± 2 mm skersmens troakarą. |  |
| 3.11. | Žnyplės, 2 vnt. | - Šaukštelio formos žiaunomis; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Viena judanti žiauna; - Žiaunų ilgis 30 ± 2 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 10 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena be užrakto. |  |
| 3.12. | Žnyplės, 4 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Viena judanti žiauna, atraumatiškai dantytos, perforuotos; - Žiaunų ilgis 26 ± 2 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena be užrakto. |  |
| 3.13. | Žnyplės, 4 vnt. | - Skirtos biopsijai; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Viena judanti žiauna, kandančios, su dviem dantukais; - Žiaunų ilgis 15 ± 2 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena be užrakto. |  |
| 3.14. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, su bangele, atraumatinės; - Žiaunų ilgis 18 ± 2 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 3.15. | Žnyplės, 2 vnt. | - Letenos tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Viena judanti žiauna, su 2 x 3 dantukais priekyje; - Žiaunų ilgis 26 ± 2 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena su Manhes (atmetamu) arba lygiaverčio tipo užaktu. |  |
| 3.16. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 16 ± 2 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 3.17. | Žirklės, 2 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Žiaunų ilgis 15 ± 2 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 3.18. | Žirklės, 2 vnt. | - Kabliuko formos; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Viena judanti žiauna; - Žiaunų ilgis 10 ± 2 mm; - Be jungties koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su metaline rankena be užrakto. |  |
| 3.19. | Žirklių įdėklas, 2 vnt. | - Kabliuko formos; - Viena judanti žiauna; - Žiaunų ilgis 10 ± 2 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; |  |
| 3.20. | Žirklių įdėklas, 4 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Žiaunų ilgis 15 ± 2 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 3.21. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 19 ± 2 mm; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 3.22. | Bipolinių žnyplių įdėklas, 4 vnt. | - Skirtos disekcijai ir sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 19 ± 2 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 3.23. | Laidas, 4 vnt. | - Skirtas monopoliniams instrumentams; - Ilgis 320 ± 30 cm. |  |
| 3.24. | Laidas, 4 vnt. | - Skirtas bipoliniams instrumentams; - Ilgis 320 ± 30 cm. |  |
| 3.25. | Kaniulė, 2 vnt. | - Siurbimui ir irigacijai; - Su dvipusiu vožtuvu; - Distalinis galas su skylėmis; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 3.26. | Adata punkcijai, 2 vnt. | - Su Luer-lock tipo arba lygiaverte jungtimi; - Adatos skersmuo 1,7 ± 0,2 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 3.27. | Adata disekcijai, 2 vnt. | - Manhes tipo arba lygiavertė; - Disekcijai ir koaguliacijai; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Išstumiama; - Dydis 5 mm; - Ilgis 33 ± 3 cm. |  |
| 3.28. | Konteineris instrumentams, 2 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530x250x150) ± 130 mm. |  |
| 4. | Bipolinio rezektoskopo ginekologijai komplektas |  |  |
| 4.1. | Optika, 2 vnt. | - Matymo kampas 12˚; - Skersmuo 4 ± 0,2 mm; - Ilgis 30 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 4.2. | Šviesolaidis, 2 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 3,5 ± 0,7 mm; - Ilgis 250 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
| 4.3. | Rezektoskopo darbinis elementas, 2 vnt. | - Bipolinis; - Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; - Komplekte: - Aukšto dažnio bipolinis laidas ≥ 2 vnt; - Bipolinė pjovimo kilpa ≥ 20 vnt.; - Bipolinis elektrodas koaguliacijai ≥ 10 vnt.. |  |
| 4.4. | Rezektoskopo mova, 2 vnt. | - Išorinis diametras 24-26 Fr. - Rotuojama; - Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija; - Komplekte: - žarnelių rinkinys skysčių padavimui ir išleidimui; - standartinis obturatorius |  |
| 4.5. | Konteineris, 2 vnt. | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |
| 5. | Priedų artroskopijai rinkinys |  |  |
| 5.1. | Šeiverios konsolė, 1 vnt. | - Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane ar ekranuose; - Automatinis instrumento atpažinimas; - Kojinis valdymo pedalas. |  |
| 5.2. | Šeiverio rankena, 1 vnt. | - Artroskopinėms procedūroms; - Rotacijos į priekį/atgal apsukos ≥ 8000 apsisukimų/min. - Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams - Autoklavuojama; - Rankena turi būti techniškai suderinama su šeiverio konsole. |  |
| 5.3. | Artroskopinė optika 1 vnt. | - Matymo kryptis 30° - Skersmuo 4 ± 0,5 mm; - Ilgis 18 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Su plastikiniu dėklu/konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 5.4. | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis šviesolaidis; - Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 260 ± 40 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
| 5.5. | Mova, 1 vnt. | - Aukštos tėkmės mova; - Su greito užrakinimo mechanizmu; - Skersmuo 5,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 13 ± 0,5 cm; - Rotuojama; - Su dviem kraneliais; - Suderinama su 0°, 30° ir 70° optikomis; - Autoklavuojama; - Komplekte pusiau aštrus obturatorius. |  |
| 5.6. | Peilis, 1 vnt. | - Kabliuko formos; - Tiesus; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
| 5.7. | Kandiklis, 1 vnt. | - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų ir į kairę; - Mova tiesi; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
| 5.8. | Kandiklis, 1 vnt. | - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų ir į dešinę; - Mova tiesi; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
| 5.9. | Kandiklis, 1 vnt. | - Ovalus; - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Tiesiomis žiaunomis; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
| 5.10. | Kandiklis, 1 vnt. | - Ovalus; - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
| 5.11. | Kaltas, 1 vnt. | - Mikrofrakcinis; - Lenktas 70° ± 15°; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
| 5.12. | Kiuretė, 1 vnt. | - Ovali; - Abi pusės pjaunančios; - Lenkta 25° ± 5° į viršų; - Darbinis ilgis 13 ± 0,5 cm. |  |
| 5.13. | Zondas, 1 vnt. | - Bukas; - Sugraduotas; - Skersmuo 1,5 ± 0,3 mm; - Kabliuko ilgis 5 ± 0,5 mm; - Darbinis ilgis 13 ± 0,5 cm. |  |
| 5.14. | Konteineris, 2 vnt. 39301H | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |