MAMOGRAFAS SU TOMOSINTEZE

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Tiekėjo pastabos (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso pavadinimas, gamintojas, modelis |  |  |  |
| 1. | Mamografo galimybės |  |  |  |
| 1.1 | Skaitmeninė 2D mamografija; | Būtina |  |  |
| 1.2 | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė); | Būtina |  |  |
| 1.3 | Galimybė atlikti kombinuotą 2D ir 3D (tomosintezės) tyrimą nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos; | Būtina |  |  |
| 1.4 | Galimybė komplektuoti kontrastinės mamografijos (CEM/CEDM/CESM arba lygiavertę) funkciją; | Būtina |  |  |
| 1.5 | Galimybė komplektuoti kontrastinės biopsijos funkciją įskaitant programinę bei aparatinę įrangą; | Būtina |  |  |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) |  |  |  |
| 2.1 | Nuskaitymo kampas; | ≥ 15˚ |  |  |
| 2.2 | Skenavimo laikas; | ≤ 9 s |  |  |
| 2.3 | Maksimalus tiriamojo objekto storis; | ≥ 15 cm |  |  |
| 2.4 | Vaizdų rekonstrukcijos laikas | ≤ 15 s |  |  |
| 2.5 | Tomosintezės veiksmingumas įrodytas atliekant klinikinius bandymus; | Būtina. Siūloma skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) technologija privalo būti įvertinta ne mažiau kaip viename atrankinės patikros tyrime, atliktame Europos šalyse, kuriame ši konkretaus gamintojo sistema buvo naudojama kaip pagrindinis tyrimo instrumentas, atliekant ne mažiau kaip 9000 tyrimų. Pateikti gamintojo publikaciją aprašančią nurodytus klinikinius bandymus bei jų metu nustatytą CDR ≥ 8,5/1000 (vėžio aptikimo dažnis 1000 pacienčių). |  |  |
| 3. | C-lanko sistema |  |  |  |
| 3.1 | Visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti | Būtina |  |  |
| 3.2 | Motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais | ≥ 320˚ |  |  |
| 3.3 | C-lanko judėjimo diapazonas vertikalioje pozicijoje | ≥ (71-140) cm |  |  |
| 3.4 | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | ≥ 65 cm |  |  |
| 3.5 | Pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema | Būtina |  |  |
| 4. | Kompresijos sistema |  |  |  |
| 4.1 | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina |  |  |
| 4.2 | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | ≥ 170 N |  |  |
| 4.3 | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime | ≥ 250 N |  |  |
| 4.4 | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau nei dviejų dydžių: 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm); 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms. |  |  |
| 5. | Didinimas |  |  |  |
| 5.1 | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | Ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių |  |  |
| 5.2 | Didinimo faktoriai | ≥ 1.5 ir 1.8 kartų |  |  |
| 6. | Rentgeno vamzdis |  |  |  |
| 6.1 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |  |
| 6.2 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |  |
| 6.3 | Židinio dėmių skersmenys | 1. 0,1 mm; ± 0,1 mm 2. 0,3 mm; ± 0,1 mm |  |  |
| 7. | Kolimatorius |  |  |  |
| 7.1 | Kolimacijos valdymas | Automatinis bei rankinis |  |  |
| 7.2 | Filtrai | Ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui |  |  |
| 8. | Rentgeno generatorius |  |  |  |
| 8.1 | Tipas | Aukšto dažnio |  |  |
| 8.2 | Maksimalus galingumas | ≥ 5 kW |  |  |
| 8.3 | mAs diapazonas | ≥ (3 - 500) mAs |  |  |
| 8.4 | kV diapazonas | ≥ (23 - 49) kV |  |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno detektorius |  |  |  |
| 9.1 | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |  |  |
| 9.2 | Pilkumo lygių skaičius | Ne mažiau nei 14 bitų |  |  |
| 9.3 | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (23 x 29) cm |  |  |
| 10. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  |  |
| 10.1 | Pilnai automatinis režimas | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą |  |  |
| 10.2 | Programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | Būtina |  |  |
| 11. | Radiologijos technologo darbo vieta |  |  |  |
| 11.1 | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |  |
| 11.2 | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina |  |  |
| 11.3 | Monitorių kiekis | ≥ 2 |  |  |
| 11.4 | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ≥ 3,0 megapikselių |  |  |
| 11.5 | Galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) | Būtina |  |  |
| 11.6 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |  |
| 11.7 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina |  |  |
| 11.8 | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina |  |  |
| 11.9 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |  |
| 11.10 | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) | Būtina |  |  |
| 11.11 | Apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) | Būtina |  |  |
| 11.12 | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ≥ 0,5 mm Pb |  |  |
| 11.13 | Integruotas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS). | Būtina |  |  |
| 12. | Gydytojo radiologo darbo vieta |  |  |  |
| 12.1 | Specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina |  |  |
| 12.2 | Specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina |  |  |
| 12.3 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina |  |  |
| 12.4 | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina |  |  |
| 12.5 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |  |
| 12.6 | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) | Būtina |  |  |
| 12.7 | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos |  |  |  |
| 12.8 | Vaizdų pilkumo skalės kadravimas | Būtina |  |  |
| 12.9 | Vaizdų inversija | Būtina |  |  |
| 12.10 | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas | Būtina |  |  |
| 12.11 | „Padidinimo stiklo“ funkcija | Būtina |  |  |
| 12.12 | Ilgio matavimai ir anotacijos | Būtina |  |  |
| 12.13 | Gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |  |
| 12.14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu; | Būtina |  |  |
| 12.15 | Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius | 1 vnt. |  |  |
| 12.16 | Įstrižainė | ≥ 30,9" |  |  |
| 12.17 | Raiška | ≥ 4200 x 2800 |  |  |
| 12.18 | Kalibruotas skaistis | ≥ 500 cd/m2 |  |  |
| 12.19 | Kontrastiškumas ne mažesnis nei 1500:1 | ≥ 1500:1 |  |  |
| 12.20 | Spalvoto vaizdo | Būtina |  |  |
| 12.21 | Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas | Būtina |  |  |
| 13. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 13.1 | Dirbtinio intelekto pagrindu veikianti programinė įranga 2D ir 3D mamografinių vaizdų analizei | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą |  |  |
| 13.1.1 | Automatinis įtartinų darinių aptikimas ir žymėjimas mamografijos vaizduose | Būtina, ne mažiau kaip 3 tipų dariniai |  |  |
| 13.1.2 | Įtartinų darinių vėžio tikimybės vertinimas procentine išraiška | Būtina, su prioritetinio pacientų sąrašo sudarymu radiologo darbo vietoje |  |  |
| 13.2 | Programinė įranga automatiniam krūtų tankio vertinimui pagal BI-RADS kategorijas | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą |  |  |
| 13.3 | Programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą |  |  |
| 13.4 | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui | Būtina |  |  |
| 13.5 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |  |