| Plovimo - dezinfekavimo mašina batams |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametras | Parametro reikšmė |  | Pastabos (pildo tiekėjas) |
|  | Skirta įvairių medicininių batų ir siurbimo indų plovimui bei terminei dezinfekcijai | Būtina |  |  |
|  | Mašina pastatoma atskirai | Būtina |  |  |
|  | Mašinos modelis | Vienpusis |  |  |
|  | Mašina pakraunama iš priekio | Būtina |  |  |
|  | Mašinos durys | Atlenkiamos, duris galima naudoti kaip padėklą plovimo rėmo iškrovimui; Nerūdijančio plieno; be stiklo |  |  |
|  | Mašina ir plovimo kamera pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Mašinos išorinis rėmas pagamintas iš neprastesnio kaip AISI 304 nerūdijančio plieno, kameros vidus pagamintas iš neprastesnio kaip AISI316L nerūdijančio plieno |  |  |
|  | Mašinos valdymas mikroprocesorinis arba lygiavertis | Būtina |  |  |
|  | Valdymas | LCD ekranas,“soft-touch“ lengvai valomi mygtukai arba lygiavertis |  |  |
|  | Mašinos ekrane turi būti pateikiama ne mažiau ši informacija | Informacija apie ciklo eigą ir klaidų pranešimai |  |  |
|  | Aliarmai | Garsiniai ir vaizdiniai perspėjimai gedimų atveju |  |  |
|  | Jungtys | USB ar lygiavertė jungtis duomenų iškėlimui RS 232 jungtis spausdintuvui |  |  |
|  | Mašinos išoriniai matmenys | aukštis ne daugiau nei 1500 mm, plotis ne daugiau nei 600 mm, gylis ne daugiau nei 650 mm |  |  |
|  | Mašinos plovimo kameros matmenys | aukštis ne mažiau nei 650 mm, plotis ne mažiau nei 550 mm, gylis ne mažiau nei 500 mm |  |  |
|  | Mašina turi ne mažiau nei 20 gamintojo instaliuotų plovimo/dezinfekavimo programų | Būtina |  |  |
|  | Yra galimybė vartotojui papildomai susikurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas 20 plovimo/dezinfekavimo programų | Būtina |  |  |
|  | Džiovinimas | Būtinas |  |  |
|  | Instrumentų plovimo mašinoje (po plovimo kamera) turi būti įmontuota spintelė cheminėms plovimo priemonėms laikyti | Talpa: ne mažiau 2 vienetų 5 litrų bakeliai |  |  |
|  | Dozavimo pompos | Ne mažiau 2 pompos su žemo lygio kontrole |  |  |
|  | Vandens jungtys | Šaltas, karštas, demineralizuotas |  |  |
|  | Elektros maitinimas | Trifazis, 400 V, 50 Hz |  |  |
|  | Instrumentų plovimo mašinos triukšmingumas | ne daugiau nei 60 dB (A) |  |  |
|  | Kartu su instrumentų plovimo mašina komplektuojami priedai: |  |  |  |
| 1. | Rėmas su įdėklu chirurginiams batams plauti | Talpina ne mažiau 8 porų batų (16 vnt.), išdėstytų viename lygyje Tinkamas atsiurbimo indų plovimui |  |  |
|  | Mašina turi atitikti LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |  |  |
|  | Turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Įranga turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. |  |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ne mažesnis nei 24 mėnesiai |  |  |
|  | Instrumentų plovimo mašinos pristatymo į perkačiąją organizaciją, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |  |
|  | Kartu su instrumentų plovimo mašina pateikiami dokumentai: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |