Techninė specifikacija

Formaldehido sterilizatorius

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | PASTABOS (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas | Būtina |  |  |
| 1. | Žemos temperatūros ciklo metu leidžia sterilizuoti jautrius karščiui instrumentus | Būtina |  |  |
| 2. | Ekranas | 1. Spalvotas 2. Atvaizduoja klaidų signalus 3. Rodo ciklo parametrus |  |  |
| 3. | Kameros durys | 1. Vienų durų 2. Pagamintos iš nerūdijančio metalo arba lygiavertės 3. Automatinė durų užrakinimo sistema sterilizacijos proceso metu |  |  |
| 4. | Integruotas spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 5. | Spausdinama informacija | 1. Programos pavadinimas 2. Proceso numeris 3. Ciklo pradžios data ir laikas 4. Sterilizacijos fazes trukmė, laikas, slėgis, temperatūra |  |  |
| 6. | Tirpalo dozavimo sistema | Automatinė |  |  |
| 7. | Galimybė sterilizuoti tuščiavidurius, plastikinius objektus, kurių matmenys | 1. Vidinis diametras ≤ 2 mm 2. Ilgis ≥ 1500 mm |  |  |
| 8. | Programos | 1. 60° ± 3° 2. 78° ± 3° |  |  |
| 9. | Pilno ciklo trukmė | 1. 60° ± 3° programos metu ≤ 210 min. 2. 78° ± 3° programos metu ≤ 150 min. |  |  |
| 10. | Kameros tūris | ≥ 100 litrų |  |  |
| 11. | Kamera pagaminta iš formaldehidui atsparios medžiagos pavyzdžiui nerūdijantis plienas arba aliuminis arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |  |
| 12. | Horizontalaus pakrovimo sterilizatoriaus kamera | Būtina |  |  |
| 13. | Komplektacija | 1. Krepšelis užpildantis puse kameros ploto – 2 vnt. 2. Krepšelis užpildantis visą kameros plotą – 1 vnt. 3. Sterilizacinio tirpalo pakuotė – 10 vnt. 4. Sterilizatoriaus pakrovimo – iškrovimo vežimėlis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 14. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Būtina |  |  |
| 15. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. | Būtina |  |  |
| 16. | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis; | Būtina |  |  |
| 17. | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti pristatymo, instaliacijos, personalo apmokymo ir validavimo mokesčiai | Būtina |  |  |
| 18. | Garantija | ≥24 mėn. |  |  |