Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti LMT projektą, Nr. S-MIP-25-50 „Sunkiųjų metalų sukelto oksidacinio streso poveikis pavienių augalinių ląstelių fotosintezei“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Priedai mikroskopui Eclipse FN1 (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

    - I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Diferencinio interferencinio kontrasto (DIC) elementai (1 lentelė);

    - II (antroji) pirkimo objekto dalis – Mikromanipuliatorius (2 lentelė).

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, Gyvybės mokslų centras, Vilnius (abi pirkimo objekto dalys).

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Diferencinio interferencinio kontrasto (DIC) elementai | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Mikromanipuliatorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |

  - Aukščiau esančiose lentelėse nurodyti prekių kiekiai kiekvienai pirkimo objekto daliai yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 ir 2 lentelėse nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferencinio interferencinio kontrasto (DIC) elementai |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Objektyvas | Didinimas ne mažiau nei 20x NA ne mažiau 0,50 Tinkamas DIC sistemai |  |
| 3. | Elementai, reikalingi gauti DIC vaizdui | Analizatorius Poliarizatorius Kondensoriaus modulis Individualus objektyvo slankiklis |  |
| 4. | Suderinamumas su nurodytu modeliu | Būtinas suderinamumas su NIKON Eclipse FN1 mikroskopu, pateikti tą pagrindžiantį dokumentą |  |
| 5. | Paslaugos* | Įrangos pristatymas ir instaliavimas prie turimo NIKON Eclipse FN1 mikroskopo darbo vietoje |  |
| 6. | Gamintojo garantija* | Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių |  |

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikromanipuliatorius |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas | Motorizuotas |  |
| 3. | Judesio žingsnis | Ne daugiau nei 65 nm tikslumo |  |
| 4. | Motorizavimas | Ne mažiau kaip 25 mm eigos trijų ašių |  |
| 5. | Maksimalus greitis | Ne mažiau kaip 5 mm/s |  |
| 6. | Stabilumas | Ne blogiau nei 1 µm / 4 h |  |
| 7. | 4-oji ašis | Koaksialiniam pipetės judesiui |  |
| 8. | Komplektacija | Mikromanipuliatorius komplektuojamas su: - Valdymo bloku - Rotaciniu optiniu koduotuvu - Jungiamaisiais duomenų ir maitinimo kabeliais - Adapteriais montavimui ant mikroskopo - Stovu manipuliatoriaus pozicionavimui |  |
| 9. | Rotacinio optinio koduotuvo charakteristikos | Iki 4 manipuliatorių valdymui, turintis LED ekraną XYZ koordinačių, režimo bei aktyvaus manipuliatoriaus rodymui |  |
| 10. | Mikromanipuliatoriaus pozicionavimui skirto stovo charakteristikos | - Vertikali eiga ne mažiau nei 9,0 cm - Reguliuojama horizontali ašis - 360° sukimas - Standumas: deformacija ne daugiau kaip 2 µm prie ne mažiau 25 mm pakilimo bei ne mažiau kaip 1,5 kg apkrovos platformos gale |  |
| 11. | Suderinamumas su nurodytu modeliu | Būtinas suderinamumas su NIKON Eclipse FN1 mikroskopu, pateikti tą pagrindžiantį dokumentą |  |
| 12. | Paslaugos* | Įrangos pristatymas ir instaliavimas prie turimo NIKON Eclipse FN1 mikroskopo darbo vietoje |  |
| 13. | Gamintojo garantija* | Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.