Garo sterilizatorius. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Garinis sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai |  |
| 2. | Sterilizacijos temperatūros ribos | nuo 121º C iki 134º C |  |
| 3. | Sterilizatorius dvipusis | Būtina |  |
| 4. | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys. | Plotis ne didesnis nei 1100 mm; Aukštis ne didesnis nei 2000 mm; Gylis ne daugiau nei 1650 mm. |  |
| 5. | Sterilizatoriaus darbinė talpa | maksimaliai talpina ne mažiau kaip 3 STU standarto krepšius (600x300x300 mm) arba 300 litrų ± 10 % |  |
| 6. | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys ir integruotas elektrinis garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno | Nerūdijančio plieno markė ne žemesnė kaip AISI 316 L arba lygiavertė |  |
| 7. | Durys | 1. Judančios vertikaliai; 2. Neužsidaro kelyje esant kliūčiai; 3. Vienu metu atsidaro tik vienos durys; 4. Kameros durų tarpinė sandarinama suspaustu oru arba garais |  |
| 8. | Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis abiejuose sterilizatoriaus pusėse su aiškiai matoma aktyvavimo indikacija | Būtina |  |
| 9. | Garas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus | Būtina |  |
| 10. | Į kanalizaciją išleidžiamų garų aušinimo sistema | Būtina |  |
| 11. | Sterilizatorius valdomas įmontuotu mikroprocesoriumi | Būtina |  |
| 12. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas | 1. Ne mažiau 5 colių |  |
| 13. | Ekrane arba ant sterilizatoriaus pateikiama ne mažiau šios informacijos: | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Fazė; 3. Temperatūra, slėgis, likęs laikas; 4. Perspėjimo žinutės/aliarmai. |  |
| 14. | Programos: | 1. Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 iš anksto instaliuotas sterilizacijos ir patikros programas; 2. Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 20 papildomų ciklų pagal vartotojo poreikį. |  |
| 16. | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui 134°C temperatūroje. | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui iki 180 litrų, jeigu sterilizatoriuje naudojamas vandens žiedinis siurblys, jeigu sterilizatoriuje vakuumo sudarymui naudojamas kitas technologinis sprendimas, vandens suvartojimas vienam ciklui iki 260 litrų |  |
| 17. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuoti spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti | Būtina |  |
| 18. | Abiejose sterilizatoriaus pusėse įmontuoti monometrai slėgiui stebėti | Būtina |  |
| 19. | Bendras įrenginio galingumas | ≤34 kW |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš trifazio, 400 V, 50 Hz elektros tinkle. |  |
| 21. | Sterilizatoriaus komplektacija | Ne mažiau: 1. Išimamas rėmas su 2 lentynomis (1 vnt.); 2. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (4 vnt.). 3. Vežimėlis pritaikytas naudoti su siūlomu išimamu rėmu (2 vnt.) |  |
| 22. | Atitiktis standartams ir reglamentams: | 1. LST EN ISO 285; 2. PED 2014/68/EU; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |
| 23. | Garantinio laikotarpio terminas | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 24. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |