2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA INSTRUMENTŲ PLOVIMO MAŠINA (2 VNT.)

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti ES Medicinos prietaisų reglamento (MDR) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | PASTABOS (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gamintojas, modelis |  |  |  |
| 1. | Mašinos paskirtis | Skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. |  |  |
| 2. | Mašinos tipas | Dvipusė, pakraunama iš priekio. |  |  |
| 3. | Apribojimai mašinos išoriniams matmenims (dėl instaliacijos vietos ypatumų) | 1. Aukštis ≤ 2000 mm; 2. Plotis ≤ 800 mm; 3. Gylis ≤ 800 mm. |  |  |
| 4. | Plovimo kamera | Pagamintos iš AISI 316L klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 5. | Kameros talpa | Maksimaliai talpina ne mažiau kaip 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio krepšelių, išdėstomų ne mažiau kaip 5 lygiuose. |  |  |
| 6. | Apšvietimas kameros viduje | LED tipo arba lygiavertis |  |  |
| 7. | Mašinos konstrukciniai elementai | Rėmas ir šonus dengiantys skydai pagaminti iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 8. | Mašinos durys | 1. Mašina turi dvejas duris su aukštai temperatūrai atspariu stiklu; 2. Mašinos durys - atlenkiamos, atidaromos/uždaromos rankiniu arba elektroniškai valdomu būdu |  |  |
| 9. | Įkrovos džiovinimas | Mašinoje integruotas elektrinis karšto oro džiovinimas su HEPA filtru. |  |  |
| 10. | Džiovinimui naudojamo karšto, drėgno oro šalinimas | Kartu su oru išmetamos drėgmės sukondensavimui, turi būti integruotas šilumos keitiklis, su numatyta galimybe pasijungti į vietinę vėdinimo sistemą. |  |  |
| 11. | Džiovinimui naudojamo oro filtravimas | Atitinka ne žemesnę kaip H13 klasę pagal EN 1822 standartą. |  |  |
| 12. | Standartinio plovimo ciklo fazės ir trukmė | 1. Fazės: mirkymas, plovimas, skalavimas ne mažiau kaip 2 kartus, dezinfekcija ir džiovinimas; 2. Trukmė: ≤ 70 min. |  |  |
| 13. | Cheminių priemonių naudojimas | 1. Mašinoje yra galimybė naudoti vartotojo pasirinktas chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo mašinoms; 2. Plovimo mašinos apatinėje dalyje integruotas uždaras skyrius su durelėmis, cheminių medžiagų konteineriams sudėti (2 konteineriai, kurių kiekvieno talpa ≥ 5 l); 3. Integruotos ne mažiau kaip 2-jų cheminių priemonių dozavimo pompos su srauto matuokliais. |  |  |
| 14. | Plovimo slėgio kontrolė | Automatinė |  |  |
| 15. | Dezinfekcijos temperatūra | ≤ 93 ± 3 °C |  |  |
| 16. | Mašinos valdymas | Mikroprocesorinis arba lygiavertis |  |  |
| 17. | Valdymo ekranas | 1. Lietimui jautrus arba lygiavertis; 2. Ekrane pateikiama informacija: data, laikas, plovimo ciklo parametrai, informacija apie ciklo eigą ir klaidų pranešimai. |  |  |
| 18. | Plovimo proceso dokumentavimas | Integruotas terminis spausdintuvas |  |  |
| 19. | Spausdintuve naudojamo popieriaus plotis | Plotis: ≥ 50 mm (termiškai atsparus, tinkamas archyvuoti) |  |  |
| 20. | Spausdintame protokole pateikiama informacija (būtina) | 1. Mašinos numeris; 2. Partijos (ciklo) numeris; 3. Pasirinktos programos pavadinimas; 4. Programos pradžios ir pabaigos laikas; 5. Programos parametrai; 6. Pranešimai apie klaidas. |  |  |
| 21. | Vartotojo kalba | Vartotojo sąsaja (monitoriuje pateikiama informacija) ir spausdinti protokolai pateikiami lietuvių kalba. |  |  |
| 22. | Mašinoje naudojamos programos | 1. Ne mažiau nei 10 gamintojo instaliuotų plovimo/dezinfekavimo programų; 2. Yra galimybė vartotojui papildomai susikurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas plovimo/dezinfekavimo programas. |  |  |
| 23. | Papildomos dokumentavimo galimybės | 1. Galimybė prijungti personalinį kompiuterį arba išorinę laikmeną per standartinę mašinoje integruotą USB jungtį arba lygiavertę jungtį, plovimo/dezinfekavimo proceso dokumentavimui; 2. Valdiklio konstrukcija leidžia prisijungti prie kompiuterinės sistemos procesų stebėjimui vartotojo telefone ar kompiuteryje, be papildomos programinės įrangos įsigijimo, o jeigu tokia programinė įranga yra reikalinga – jos kaina turi būti įskaičiuota į siūlomo įrenginio kainą. |  |  |
| 24. | Pateikiami plovimo mašinos priedai | 1. 1 Vnt. 5-ių lygių nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, talpinantis 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) instrumentų krepšelių su išimamomis lentynomis. Kiekvienai lentynai yra skirta rotacinė alkūnė su purkštukais; 2. Specializuotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti, su ≥ 30 jungčių – 1 vnt.; 3. Instrumentų krepšeliai su rankenėlėmis DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio - 10 vnt. |  |  |
| 25. | Maitinimo šaltinis | Trifazis, 400 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |
| 27. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 28. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas / instaliavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo/instaliavimo vietą, sumontavimas / instaliavimas, po sumontavimo/instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |