Operacinio stalo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su 4 dvigubais visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais, 2 antistatiniai ratukai; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centrine stabdžių blokavimo sistema; 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis ir/arba elektrinis – hidraulinis; 4. Operacinio stalo valdymas: - Belaidžiu valdymo pultu; - Integruotu į stalą arba pakabinamu ant stalo valdymo pultu |  |
| 2. | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: - Galvos; - Nugaros; - Sėdmenų; - Sėdmenų prailginimo; - Dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija. 2. Galvos ir kojų sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus; 3. Montuojant modulines stalo dalis, galima pakeisti galvos – kojų kryptis (galvos pusės sekcijas montuoti kojų pusėje, o kojų sekciją – galvos). 4. Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje; 5. Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: - Ilgis ≥ 2240 mm; - Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 600 mm. |  |
| 3. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; 4. Čiužinio storis ≥ 80 mm. |  |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 2. Anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 3. Lateralinė pozicija ≥ ± 20°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 690 mm iki 1150 mm; 5. Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas: a)Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -40° iki +70°; b)Reguliavimas motorizuotas. 6. Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas: a)Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -90° iki +70°; b)Reguliavimas motorizuotas. 7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas: a)Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -45° iki +25°; b)Reguliuojamas motorizuotas. 8. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 9. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; 10. Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų ≥ 350 kg. |  |
| 5. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai: |  |  |
| 5.1. | Rankos atrama – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta antistatine minkšta danga, įgaubtu paviršiumi; 3. Su artikuliuojama (2 x 360°) alkūnine laikančiąja konstrucija, kurios padėtis operatyviai užfiksuojama vienu centriniu fiksavimo mechanizmu, leidžiančia keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atramą bet kuria kryptimi paslinkti tvirtinimo prie operacinio stalo taško atžvilgiu (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje); 4. Su rankų fiksavimo diržais. |  |
| 5.2. | Kojos laikiklis – 2 vnt. (1 kompl.) | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 2. „Gopel“ tipo (arba lygiavertis); 3. Padengtas antistatine minkšta danga; 4. Komplektuojamas su nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) tvirtinimo elementais; 5. Su kojų fiksavimo diržais. |  |
| 5.3. | Skysčių surinkimo indas su išleidimo anga – 1 vnt. | 1.Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ištraukiamas, su išleidimo anga ir žarna ≥ 1200 mm ilgio. 2.Tvirtinamas prie sėdmenų prailginimo sekcijos 3.Indo matmenys: ≥ 350 x 325 x 100 mm (plotis x gylis x aukštis). |  |
| 5.4. | Priedai paciento fiksavimui prie operacinio stalo: | Diržas liemens fiksavimui – 1 vnt.; |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |