Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VU /Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema ir susijusios paslaugos (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 3, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

# 1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema ir susijusios paslaugos | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 5 |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar

prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

# 2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Objekto pavadinimas: Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina nurodyti |  |
|  | Paskirtis* | Skysčių chromatografijos sistema, skirta atskirti analičių mišinį ir nustatyti individualius junginius. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Komplektacija | Siūlomos sistemos sandara: 1. Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema, kurią sudaro: 1.1 Eliuentų tiekimo sistema; 1.2 Automatinė mėginių įvedimo sistema; 1.3 Kolonėlių termostatas; 1.4 Diodų matricos UV detektorius; 2. Taikomoji programinė įranga. |  |
|  | Eliuentų tiekimo sistema | Privaloma hidraulinė su nemažiau kaip 2 vnt. nuosekliai sujungtų stūmoklių kamerų. |  |
|  | Eliuentų maišymo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0% iki 100%. |  |
|  | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti žemo slėgio gradiento režimu ir formuoti gradientą iš ne mažiau nei 4 (keturių) skirtingų tirpiklių vienu metu. |  |
|  | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis ne mažiau 1300 bar. |  |
|  | Srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 2 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar, ir srautui iki 5 ml/min ne mažesnis nei 800 bar. |  |
|  | Srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ne daugiau 1%. |  |
|  | Srauto preciziškumas | Srauto preciziškumas privalo būti ne daugiau 0,1% RSD. |  |
|  | Srauto sudėties tikslumas | Srauto sudėties tikslumas privalo būti ne daugiau 0,4%. |  |
|  | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties preciziškumas privalo būti ne daugiau 0,15%. |  |
|  | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. |  |
|  | Eliuentų kiekio talpose stebėsenos funkcija | Privaloma. Funkcija privalo savarankiškai tikrinti esamą eliuentų kiekį ir pateikti perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų metode eliuento likęs kiekis yra mažesnis nei programinėje įrangoje nustatyta eliuento kiekio minimali riba. |  |
|  | Nudujinimas | Privaloma nudujinami visi eliuento kanalai. |  |
|  | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema ir automatinis eliuentų tiekimo sistemos išjungimas esant skysčių nuotėkiui. |  |
|  | Rezultatų atsikartojamumas | Privaloma funkcija, užtikrinanti rezultatų atsikartojamumą perkeliant metodus tarp skirtingo modelio/gamintojo skysčių chromatografijos sistemų ir nekeičiant originalaus metodo parametrų. Ši funkcija privalo būti pilnai išpildoma programiškai. |  |
|  | Valdymo ekranas | Privalomas skysčių chromatografijos sistemoje integruotas arba montuojamas valdymo ekranas, skirtas: - visų prietaiso modulių valdymui ir būsenos stebėjimui - sistemą paruošti darbui su opcija automatiškai įvertinti pasiektų sąlygų stabilumą - matyti įspėjimus apie sistemos klaidas - gauti instrukcijas, patarimus apie sistemos trikdžių šalinimą, atlikti diagnostinius testus - ekrane stebėti nuoseklias instrukcijas su iliustracijomis norint atlikti rutininius sistemos priežiūros darbus - matyti sistemos naudojimo tendencijas ne mažiau nei iki 12 mėnesių laikotarpyje |  |
|  | Suderinamumas su ultraefektyviąja skysčių chromatografija (UHPLC) | Privaloma automatinė mėginių įvedimo sistema kuri turi palaikyti ne mažesnį nei 1300 bar darbinį slėgį. |  |
|  | Injekcijos tūris | Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 100 µl su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 0,1 µl. |  |
|  | Injekcijos glaudumas (preciziškumas) | Injekcijos glaudumas privalo būti ne daugiau 0,25% RSD. |  |
|  | Mėginio pernaša | Mėginio pernaša privalo būti ne daugiau 0,005%. |  |
|  | Injekcijos greitis | Minimalus ciklas ne ilgiau 20 s. |  |
|  | Mėginių talpa | Privalo būti ne mažiau nei 100 vietų standartiniams 1,5 - 2 mL chromatografiniams buteliukams. |  |
|  | Mėginio temperatūros palaikymas | Privalomas. Mėginio temperatūros palaikymo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 4°C iki 40°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C. |  |
|  | Mėginio termostato temperatūros tikslumas | Tikslumas ne prastesnis nei nuo 2°C iki 6°C nustačius 4°C temperatūrą. |  |
|  | Kolonėlių termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 4°C iki 110°C. Palaikomos temperatūros apatinė riba turi būti ne didesnė nei 20°C žemiau aplinkos temperatūros. |  |
|  | Termostato temperatūros glaudumas (preciziškumas) | Privalo būti ne daugiau 0,05 °C. |  |
|  | Termostato temperatūros tikslumas | Privalo būti ne daugiau 0,5 °C. |  |
|  | Termostato temperatūros stabilumas | Privalo būti ne daugiau 0,05 °C. |  |
|  | Termostato kaitimo greitis | Termostato kaitimo greitis ≤5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki ne mažiau nei 40°C. |  |
|  | Talpinamų kolonėlių skaičius | Privalo talpinti ne mažiau nei 8 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 10 cm, su prieškolonėmis. |  |
|  | Nepriklausomos temperatūros zonos | Ne mažiau kaip dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate. |  |
|  | Detektorius | Privalomas diodų matricos ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius. Privalomi vieno bangos ilgio, kelių bangos ilgių ir spektrinio skenavimo režimai. Dirbant kelių bangos ilgių režimu duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 8 pasirinktų kanalų vienu metu. |  |
|  | Šviesos šaltinis | Privaloma deuterio arba lygiavertė lempa. |  |
|  | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 190 iki 640 nm. |  |
|  | Duomenų rinkimo greitis | Ne mažiau 120 Hz. |  |
|  | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau 1 nm. |  |
|  | Bangos ilgio glaudumas (preciziškumas) | Ne daugiau kaip 0,1 nm. |  |
|  | Triukšmo lygis | Privalo būti ne daugiau kaip 5 x 10-6 AU. |  |
|  | Detektoriaus stabilumas | Privalo būti ne daugiau kaip 0,5 x 10-3 AU/h. |  |
|  | Srautinė kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 1 µl. |  |
|  | Temperatūros kontrolė | Privaloma, elektroninė. |  |
|  | Sistemos priedai | Turi būti pateikti šie su sistema komplektuojami priedai: 1. Chromatografinė kolonėlė su amidine-C18 stacionaria faze, 2,0 mm vidinio diametro, 150 mm ilgio, 3 µm dalelių dydžiu, 180 Å porų dydžiu, palaiko ne mažesnį nei 400 bar slėgį. 2. Chromatografinė kolonėlė su HILIC stacionaria faze, 2,1 mm vidinio diametro, 100 mm ilgio, 3,5 µm dalelių dydžiu, 95 Å porų dydžiu, palaiko ne mažesnį nei 400 bar slėgį. 3. 1 l talpos mobilios fazės talpos su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 4 vnt.; 4. Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti.; |  |
|  | Personalinis kompiuteris (PK) | Privalo būti pridėtas gamintojo reikalavimus atitinkantis personalinis kompiuteris (PK) sistemos valdymui, duomenų surinkimui, apdorojimui bei analizei. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |
|  | Įrangos gamintojo atstovavimas | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo įgaliotas atstovas parduoti ir aptarnauti prekes arba turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikti: galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą, tinkamai patvirtintą kopiją. |  |
|  | Instaliavimas ir mokymai* | Siūlomą ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistemą turi instaliuoti ir mokymus darbui su įranga atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Instaliacija* | Privalo būti atlikta visos sistemos su priedais instaliacija, veiksmingumo patikrinimas bei pademonstruotas Pirkėjui sistemos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams. | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Mokymai* | Po instaliacijos būtina pravesti Pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga. Apmokymai turi būti pravesti 3 (trims) Pirkėjo darbuotojams, Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius, susiderinus su Pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais | Tiekėjui informacijos pildyti nereikia |
|  | Garantija* | Sistemai ne trumpesnė kaip 1 metų garantija po instaliacijos. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus*, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymus arba internetinę nuorodą į gamintojo psl.), su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba informacija

apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta užpildant techninės specifikacijos 2 lentelės 4 stulpelį

# „Reikalaujamos reikšmės atitikimas".

Pasiūlymo vertinimo metu kilus abejonių dėl siūlomos Prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o Tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.  Pirkimui  yra taikomi Aplinkos  apsaugos  kriterijai, vadovaujantis Aplinkos  apsaugos  kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.1 papunktis, 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimai, IV skyriaus

„Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1 p. ir 4.2 papunkčiai ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ 6.1., 6.2.,

6.3 papunkčiai:

# 3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 2. | Reikalavimai personaliniam kompiuteriui (Techninės specifikacijos 2 lentelės Eil. Nr. 45): |  |
| 2.1. | Kompiuteris turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | - Gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; | - Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu pa- ženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pa- vyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

| 2.3. | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje2 , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tie- kiamos arba perduodamos antrinėje pakuo- tėje, tokiu atveju Tiekėjas, patiekdamas pre- kes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą per- dirbti (perdirbamumą) patvirtinančius doku- mentus, nurodytus Sutartyje. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Reikalavimai personalinio kompiuterio monitoriui (Techninės specifikacijos 2 lente- lės Eil. Nr. 41): |  |
| 3.1. | Produktuose neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai doku- mentai, arba įrangos aprašymas, arba pas- kelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto ban- dymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrody- mai. |
| 3.2 | Prekė turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas ly- giavertis įrodymas. |
| 3.3 | Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3.4 | Kancerogeninės (H350), |  |
| 3.5 | Sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340) |  |
| 3.6. | Toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) |  |

* Pirkėjas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

2 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudo- jama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

1Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaver- čių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikala- vimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinka- momis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.