GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

MEDICINOS PRIEMONIŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviui					    2026-04-10

DĖL PAKLAUSIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) 2026 m. balandžio 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbė Medicinos priemonių viešąjį pirkimą, vykdant jį CVP IS priemonėmis, pirkimo Nr. 7196440 (toliau – pirkimas), pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt

Medicinos priemonių viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), 2026 m. balandžio 7 d. gavusi konkurso dalyvio paklausimą, teikia atsakymą:

Klausimas: „Planuojame dalyvauti Jūsų paskelbto pirkimo Nr.7196440 pirmoje dalyje ir tačiau iškilo klausimas:

Jūs norite įsigyti vienkartinius kandiklius su turbina spirometrui SPIROLAB III, tačiau, po konsultacijos su gamintoju paaiškėjo, kad būtent šio modelio spirometrai jau 10 metų nebegaminami ir gamintojas stebisi, kad įstaigos dar naudoja aparatus, kurie neatitinka ATS 2019 standartų. Cituoju gamintojo paaiškinimą (vertimas iš anglų kalbos):

,,Vienkartinės turbinos šiam modeliui netaikomos, nes jis gana senas ir nebegaminamas daugiau nei 10 metų. Tai reiškia, kad gedimo atveju atsarginių dalių nebėra, o programinė įranga, su kuria jis veikė, taip pat nebegaminama, nes ji neatitinka ATS 2019 standartų.

Pagrindinis mūsų rūpestis dėl vienkartinių dalių naudojimo Spirolab III yra susijęs su kalibravimo tiesiškumu, kuris senesnių kartų įrenginiuose tvarkomas kitaip, palyginti su naujesniais „Spirolab“ ir viso asortimento modeliais, nes turėjome juos pritaikyti naujesnėms kartoms, žinodami, kad ankstesni modeliai buvo nebegaminami.

Vertinimo diapazono skirtumas nėra didelis, bet jis egzistuoja.

SPIROLAB III programinė įranga nebeatnaujinama. Jei „Winspiro Pro“ nustos veikti, nebegalėsime teikti palaikymo, nes ją pakeitė nauja MIR spirometrijos programinė įranga (suderinama su ATS).

Be to, jei sulūžta tokie komponentai kaip mini srauto matuoklis, plastikinis korpusas ar laidai, nebegalime jų pakeisti. Neturime ir pagrindinių plokščių: nieko.

Tiesą sakant, nėra idealu toliau naudoti tokį pasenusį spirometrą."

Ar apsvarstytumėte galimybę pirkimą papildyti naujais SPIROLAB spirometrais?“

Atsakymas: Viešojo pirkimo komisija informuoja, kad įstaigoje naudojamas spirometras Spirolab III yra techniškai tvarkingas ir naudojamas pagal paskirtį. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, medicinos prietaisas gali būti naudojamas tol, kol jis yra saugus ir tinkamai funkcionuoja. Gamintojo sprendimas nutraukti prietaiso gamybą ar programinės įrangos palaikymą nesukuria pareigos prietaisą pakeisti.

Paklausime Tiekėjo minimos American Thoracic Society (ATS) / European Respiratory Society (ERS) 2019 m. gairės yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomas teisės aktas Lietuvos Respublikoje, todėl jų nuostatų neatitikimas nėra pakankamas pagrindas laikyti prietaisą netinkamu naudoti.

Paminėtina, kad pirkimo objektas yra eksploatacinės medžiagos. Kandikliai nepriskiriami esminėms prietaiso sudedamosioms dalims, todėl jų tiekimas gali būti užtikrinamas siūlant suderinamus analogus ar lygiaverčius sprendimus.

Informuojame, kad pirkimo sąlygos nebus keičiamos, nes naujo spirometro įsigijimas nėra šio pirkimo objektas.

Atsižvelgiant į tai, kviečiame teikti pasiūlymą pagal paskelbtą priemonių spirometrui Spirolab III techninę specifikaciją.“

Viešojo pirkimo komisija