Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslių siūlomos prekės aprašymą nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HIDRAULINIS MASAŽO STALAS – 35 VNT: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Dviejų dalių stacionarus masažo stalas. |  |
| 1.2. | Stalo rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Kėlimo schema „X“ tipo, kad reguliuojant stalo aukštį, gulimas paviršius nejudėtu pirmyn ir atgal. Rėmas su 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis, kojelės iš neslystančios medžiagos. |  |
| 1.3. | Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos | Būtina |  |
| 1.4. | Stalo gulimoji dalis | - Ilgis 2050 (±50 mm); - Plotis 750 (±50 mm); - Su ≥ 50 mm storio paminkštinimu; - Aptraukta dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga); - Galimybė užsakant pasirinkti dirbtinės odos spalvą iš ne mažiau kaip 12 spalvų paletės (nurodykite siūlomas spalvas). |  |
| 1.5. | Stalo aukštis | 1. Reguliuojam hidraulinio keltuvo pagalba; 2. Pedalai abiejose pusėse; 2. Stalo žemiausia padėtis ≤470mm; 3. Stalo aukščiausia padėtis ≥970mm. |  |
| 1.6. | Stalo gulimosios dalies sekcijos | - Galvos-nugaros sekcija; - Pagrindinė dalis. |  |
| 1.7. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Reguliuojam dujinės spyruoklės pagalba |  |
| 1.8. | Galvūgalio konstrukcija | Atvira, galima atsisėsti prie galvūgalio ir kojas pakišti po gulima dalimi. |  |
| 1.9. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampai | Nuo -30° iki +30°° |  |
| 1.10. | Maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 260 kg |  |
| 1.11. | Priedai | - Pervežimo sistema, valdoma vieno pedalo pagalba. Paspaudus visi ratukai nusileidžia ir stalas pakeliamas pervežimui. Ratukų diametras ne mažiau 75mm. - Popieriaus rulono laikiklis su apsauga nuo atsitiktinio iškritimo. - Pagalvėlė ertmės uždengimui. - Papildoma išimama speciali veidui atremti skirta pagalvėlė su ertme. - Tvirtino vietos DIN (priedų) bėgelio tvirtinimui iš abiejų masažo stalo pusių |  |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 1.13. | Garantinio aptarnavimo reagavimo į pranešimą terminas | Ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo gavimo momento |  |
| 1.14. | Garantinio aptarnavimo transportavimo kaštų padengimas | Visus su garantiniu aptarnavimu susijusius įrangos transportavimo kaštus privalo padengti tiekėjas |  |
| 1.15. | Smulkių gedimų šalinimas vietoje | Tiekėjas privalo užtikrinti smulkių gedimų šalinimą įrangos eksploatavimo vietoje |  |
| 1.16. | Personalo mokymai dirbant su įranga | - Mokymai turi būti skirti su įranga dirbančiam personalui; - Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba |  |
| 1.17. | Nurodyti prekės pavadinimą (jei yra), modelį (jei yra), gamintoją, kilmės šalį | Nurodyti |  |
| 1.18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE ženklinimą patvirtinančio dokumento kopiją pagal MDR 2017/745 reikalavimus. |  |
| 1.19. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba - Techninė dokumentacija - Saugos ir priežiūros instrukcijos |  |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

Hidrauliniam masažo stalui nustatomi šie reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Hidraulinio masažo stalo konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:

  - hidraulinį cilindrą ir (ar) hidraulinę pavarą,

  - aukščio reguliavimo mechanizmo dalis,

  - ratukus (jeigu komplektuojama su ratukais),

  - stabdžių mechanizmus,

  - rankenas ir valdymo svirtis,

  - galvos atramą,

  - porankius,

  - sėdynės / gulto minkštąsias dalis (užvalkalą, vinilinę ar kitą dangą, paminkštinimą).

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas privalo užtikrinti hidraulinio masažo stalo atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo prekės pristatymo dienos.

- Garantija: Hidrauliniam masažo stalui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

- Konstrukciniai sprendimai: Hidraulinis masažo stalas turi būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima išmontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., neišardomų liejinių, suvirinimų ar kitų konstrukcinių sprendimų, dėl kurių būtų pažeidžiama visa konstrukcija). Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 5 priedas.