Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – optinis spektro analizatorius (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |  |
| 1. | Optinis spektro analizatorius | 1 kompl. | ☐ | ☒ |  | 6 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Optinis spektro analizatorius |  |  |  |
| 1. | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 700 nm (apatinė riba ne didesnė kaip 700 nm) iki 1650 nm (viršutinė riba ne mažesnė kaip 1650 nm) |  |
| 2. | Spektrinė skyra visame diapazone | Ne didesnė kaip 0,1 nm |  |
| 3. | Spektrinė skyra 1450nm - 1620nm diapazone | Ne didesnė kaip 0,02 nm |  |
| 4. | Spektrinė skyra 1520 nm -1580 nm diapazone | Ne didesnė kaip 0,1 nm |  |
| 5. | Maksimali įėjimo galia | +20 dBm ar daugiau |  |
| 6. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 100 dB: t. y. apatinė riba ne didesnė kaip -80 dBm, viršutinė riba ne mažesnė kaip +20 dBm |  |
| 7. | Parazitinio signalo (stray light) slopinimas | Ne mažesnis kaip 70 dB |  |
| 8. | Poliarizacijos priklausomybė | Ne didesnė kaip 0.1 dB |  |
| 9. | Optinės įvesties sąsaja vienmodžiam šviesolaidžiui | Turi būti suderinama su SM 9/125 µm šviesolaidžiu, su FC/APC jungtimi ar lygiaverte |  |
| 10. | Optinės įvesties sąsaja daugiamodžiam šviesolaidžiui | Suderinama su MM: GI 50/125 µm ir GI 62.5/125 µm arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu tokias pačias optines charakteristikas. |  |
| 11. | Spektrinio piko aptikimo funkcija | Turi būti integruota, su galimybe automatiškai aptikti ir analizuoti spektrinius pikus. |  |
| 12. | Δλ ir ΔdB matavimo funkcijos | Turi būti integruotos, su galimybe matuoti bangos ilgio ir galios skirtumus tarp spektrinių taškų. |  |
| 13. | Vidinės kalibracijos funkcija | Turi būti integruota, su galimybe atlikti automatinę įrenginio kalibraciją. |  |
| 14. | Spektrų palyginimo funkcija | Turi būti integruota, su galimybe palyginti kelis spektrus tarpusavyje. |  |
| 15. | Realaus laiko spektro vaizdavimas | Turi būti užtikrinamas |  |
| 16. | Vartotojo sąsaja | Spalvotas ekranas, 8 colių arba didesnė įstrižainė |  |
| 17. | Duomenų sąsajos | Turi būti USB ir LAN (Ethernet) prievadai arba lygiavertės duomenų perdavimo sąsajos. |  |
| 18. | Komplektacija | Įrenginys, kabeliai, adapteriai, dokumentacija |  |
| 19. | Maitinimas | 100–240 V AC, 50/60 Hz |  |
| 20. | Gamintojo dokumentacija | Pilnas techninis aprašas su charakteristikomis |  |
| 21. | Garantija* | Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija su kalibravimo galimybe |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį (įrašyti konkretų papunktį).

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.