Operacinis stalas (darbui su C-lanku)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikytas darbui su C-lanko tipo rentgeno aparatais |  |
|  | Stalo mobilumas | - Stalas mobilus, su ratukais; - Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus. |  |
|  | Reikalavimai stalviršiui | - Pagamintas iš rentgeno spinduliams laidaus anglies pluošto (ar lygiavertės medžiagos); - Laidumas rentgeno spinduliamas ≤ 0,35 mm Al; - Vientisas; - Ilgis 220 cm; - Abiejose stalviršio pusėse integruotas medicininis bėgelis priedų tvirtinimui, kiekvieno iš bėgelių ilgis 60 cm. |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui | - Fiksuojamas prie stalviršio; - Laidus rentgeno spinduliams; - Atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
|  | Operacinio stalo valdymas | Elektrinis, atliekamas specialios valdymo rankenos ir valdymo pulto pagalba. |  |
|  | Stalviršio padėties reguliavimas: | - Trendelenburgo/atvirkštinė trendelenburgo padėtis ne mažiau kaip 16°/25°; - Stalviršio išilginis poslinkis ne mažiau kaip 45 cm; - Stalviršio bendras skersinis poslinkis ne mažiau kaip 25 cm; - Lateralinė pozicija ≥ ±20°; - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 76 cm iki 116 cm; - Nulinės padėties nustatymo funkcija. |  |
|  | Didžiausia gamintojo leistina darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 230 kg. |  |
|  | Rentgeno spinduliams laidžios, kitų operacinio stalo konstrukcijų neužstojamos stalviršio dalies ilgis | 165 cm, rentgeno spinduliuotei vertikalioje projekcijoje |  |
|  | Maitinimo šaltinis | - Iš 230V 50 Hz elektros tinklo; - Vidinė baterija autonominiam maitinimui. |  |
|  | Komplektacija: | - Laisvai reguliuojama rankos atrama – 2 vnt. - Bet kurioje operacinio stalo krašto vietoje tvirtinamas bėgelis priedų tvirtinimui – 2 vnt. - Pozicionavimo priedas stuburo operacijoms – 1 vnt. - Žiedo formos gelinis paminkštinimas galvai– 1 vnt. - Pasagos formos gelinis paminkštinimas galvai, – 1 vnt. - Pasagos formos gelinis paminkštinimas galvai, – 1vnt. - Pusės cilindro formos pozicionavimo volelis, laidus rentgeno spinduliams, – 1 vnt. |  |
|  | Reikalavimai komplektuojamoms laisvai reguliuojamoms rankos atramoms | - Tvirtinama prie operacinio stalo; - Su šarnyrine konstrukcija, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku (tinka pritvirtinti pakeltą ranką, kai pacientas yra šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas; - Padengta antistatine minkšta danga. - Su rankos fiksavimo diržu. |  |
|  | Reikalavimai komplektuojamam pozicionavimo priedui stubuto operacijoms | - Pagamintas iš putų poliuretano, laidus rentgeno spinduliams; - Išoriniai išmatavimai pagal siūlomo stalo matmenis - Su išpjova paciento pilvui; - Komplektuojamas su tos pačios medžiagos išimamu intarpui skylei uždengti. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto CE sertifikato (arba siūlomų prekių gamintojo EB atitikties deklaracijos) kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |