Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija  (I pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

1 pirkimo dalis – KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO APARATAI ( 50 vnt.)

1. Įstaiga planuoja įsigyti kraujospūdžio matavimo aparatų - 50 ( penkiasdešimt) vienetų (toliau- Prekė (-ių)), vykdant projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-023-P-0003“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, įrangos naudojimo ir/ar priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose.

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 5 priedo „Pasiūlymo forma“  4.7. punkto lentelės grafoje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja, keičia sugedusias dalis (detales) medžiagas. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus

6. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. -  prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį jos laikotarpį ir  ne trumpiau kaip 3 (tris) metus (nurodyti konkrečią trukmę)  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

1 pirkimo dalis - KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO APARATAI – 50 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas matuoti sistolinį ir diastolinį kraujospūdį bei širdies ritmą |
| 2. | Kraujospūdžio matavimo aparato tipas | Automatinis |
| 3. | Ekranas momentiniam rezultatų rodymui | Būtinas |
| 4. | Manžetė (padidinto dydžio) | Ne mažesnė nei 22 - 42 cm |
| 5. | Matavimo diapazonas ne siauresnėse ribose | Bendro slėgio: 0 – 299 mmHg Sistolinio kraujospūdžio: 60 – 279 mmHg Diastolinio kraujospūdžio: 40 – 200 mmHg Pulso: 40 – 180 dūžių per minutę |
| 6. | Matavimo tikslumas | ±3 mmHg spaudimui, ±5 % pulsui |
| 7. | Ryšio galimybės | Bluetooth |
| 8. | Maitinimo šaltinis | Įkraunamas akumuliatorius arba lygiavertis |
| 9. | Prietaisas turi turėti aiškią senkančios baterijos indikaciją | Garsinę ir/arba vizualinę |
| 10. | Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis | Būtinas |
| 11. | Metrologinė patikra (gamyklinė) | Ne mažiau 10 mėn. |
| 12. | Komplektacija | USB laidas ir adapteris EU |
| 13. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina (pateikiama su pasiūlymu) |
| 14. | Garantinis terminas: - matuokliams - manžetėms | ≥ 24 mėnesiai ≥ 12 mėnesių |

_________________________