Rinkos konsultacijos priedas Nr. 1

STALINIS SKENUOJANTIS ELEKTRONINIS MIKROSKOPAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą „Laboratorinės MTEP bazės atnaujinimas aplinkos inžinerijos ir nanotechnologijų tyrimams, įsigyjant skenuojantį elektroninį mikroskopą“, projekto kodas 10-093-K-0066 ir numato įsigyti pirkimo objektą – Stalinį skenuojantį elektroninį mikroskopą (toliau – prekė/įranga).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38511000-0 – Elektroniniai mikroskopai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Techniniai argumentai dėl pirkimo objekto neskaidymo: Perkama SEM sistema su EDS ir specializuotais programinės įrangos paketais sudaro techniškai neatsiejamą, vieningai valdomą ir tarpusavyje sinchroniškai veikiančią visumą, kurioje elektronų pluošto valdymas, vaizdo formavimas, EDS signalų kaupimas, žemo vakuumo režimo parametrų valdymas, optinės navigacijos kalibracija ir duomenų analizė vyksta realiu laiku per gamintojo integruotą aparatinę ir programinę aplinką, naudojančią patentuotus ryšio protokolus bei konkrečiai platformai pritaikytus programinius modulius; dėl šios priežasties skirtingų tiekėjų aparatinės ir programinės dalių derinimas neužtikrintų pilno suderinamumo, stabilaus veikimo, vieningos garantinės atsakomybės ir patikimo techninio palaikymo. Rinkoje nėra universalių nepriklausomų integratorių, galinčių sujungti skirtingų gamintojų SEM, EDS ir analitinius programinius paketus į vieną pilnai funkcionalią, garantuojamą ir palaikomą sistemą, o pirkimo suskaidymas faktiškai perkeltų integravimo, suderinamumo, kalibravimo, gedimų diagnostikos, programinių atnaujinimų suderinimo ir atsakomybės paskirstymo riziką perkančiajai organizacijai. Be to, toks modelis būtų ekonomiškai netikslingas, nes atskirai perkami komponentai paprastai kainuoja brangiau nei integruotas gamintojo sprendimas, atsirastų papildomos diegimo ir suderinimo išlaidos, didėtų administracinė našta bei ilgalaikė eksploatavimo rizika, todėl siekiant užtikrinti optimalų sistemos funkcionalumą, rezultatų patikimumą, atkartojamumą, aiškią garantinę atsakomybę ir efektyvų lėšų panaudojimą, įranga ir programinė įranga turi būti perkamos kartu kaip vienas nedalomas pirkimo objektas.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 158 850,00 EUR be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- Įrangos, programinės įrangos paketų ir reikalingų priedų pristatymą, sumontavimą, įdiegimą ir paleidimą;

- Įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą bei vartotojų apmokymą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo) ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba lygiaverčius dokumentus).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš Tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga, įskaitant programinės įrangos modulius, bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 31 d. su 1 (vieno) mėnesio pratęsimo galimybe nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos 4.4.4 punktu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika/parametrai Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su tikslia nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- |
| - Įrangos taikymas |  |
| Įranga turi būti skirta polimerinių pluoštinių membranų, polimerinių membranų ir aerozolio dalelių, naudojamų vandens valymo, osmoso, jonų sulaikymo ir mikrofiltracijos tyrimuose, taip pat kietųjų dalelių, paviršių, nanostruktūrų, pluoštinių struktūrų, filtrų bei biologinių mėginių morfologinei ir elementinei analizei, taikant skenuojančios elektroninės mikroskopijos ir energijos dispersijos rentgeno spektroskopijos metodus. Sistema turi būti tinkama nelaidžių arba silpnai laidžių mėginių analizei be papildomo laidumą didinančio mėginio apdorojimo, naudojant žemo vakuumo ir (ar) įkrovos mažinimo sprendinį. |  |
| - Įrangos komplektavimas |  |
| Pilnai sukomplektuota stalinio tipo skenuojančio elektroninio mikroskopo sistema su BSE/BSD, SED, integruota EDS, optine navigacijos kamera, motorizuotu X-Y mėginio staliuku, darbo stotimi, priedais, nelaidžių polimerinių mėginių analizės sprendiniu ir specializuotais programinės įrangos moduliais morfologinei, elementinei bei statistinei analizei kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. |  |
| - Stalinis skenuojantis elektroninis mikroskopas |  |
| Elektroninės optikos didinimas - ne mažiau kaip 250 000 kartų. Integruota optinė navigacijos kamera, leidžianti peržiūrėti mėginio paviršių ir pasirinkti analizės sritį; optinės peržiūros didinimas ne siauresniame intervale kaip 27-160x. Elektronų šaltinis - termioninis arba kitas lygiavertis, užtikrinantis reikalingą vaizdo kokybę ir stabilumą. Pagreitinimo įtampos ne siauresniame intervale kaip 5-20 kV arba iš anksto nustatyti režimai, apimantys bent 5 kV, 10 kV, 15 kV ir 20 kV. Skiriamoji geba ne blogesnė kaip 8 nm naudojant BSD/BSE detektorių ir ne blogesnė kaip 6 nm naudojant SED arba lygiavertį antrinių elektronų signalą. Kompiuterizuotas motorizuotas ne mažiau kaip X ir Y ašių mėginio staliukas. Sistema turi būti tinkama mėginiams ne mažesniems kaip 25 mm skersmens ir 35 mm aukščio. Turi būti gamintojo integruotas sprendinys nelaidžių arba silpnai laidžių polimerinių mėginių analizei be papildomo laidumą didinančio apdorojimo įkrovos mažinimo laikiklis ir/ar žemo vakuumo darbo režimas. Vaizdų išsaugojimo formatai ne mažiau kaip JPEG, TIFF ir PNG. Prietaisas turi būti stalinio tipo, tinkamas eksploatuoti bendrosios paskirties laboratorijoje be specialios infrastruktūros. |  |
| - SED ir EDS sistemos |  |
| EDS detektorius - silicio dreifo detektorius (SDD) arba lygiavertis. EDS sistema turi užtikrinti elementų identifikavimą ne siauresniame intervale kaip B-Cf arba lygiavertį elementinės analizės diapazoną. Energijos skiriamoji geba ne blogesnė kaip 135 eV (Mn Kα) arba lygiavertė. EDS sistema turi palaikyti automatinį elementų atpažinimą, spektrų dekonvoliuciją, kiekybinę ir/ar pusiau kiekybinę analizę, elementinių žemėlapių sudarymą ir linijinę analizę. EDS sistema turi būti pilnai integruota į mikroskopo aparatūrą ir vartotojo sąsają, be atskiros išorinės elektronų pluošto valdymo įrangos. SED detektorius - Everhart-Thornley tipo arba lygiavertis. Turi būti galimybė realiuoju laiku atvaizduoti ir/ar derinti atgal išsklaidytų bei antrinių elektronų vaizdus. |  |
| - Programinė įranga |  |
| Programinė įranga turi leisti valdyti mikroskopo koloną, mėginio staliuką, vakuumo sistemą, vaizdo gavimą ir EDS analizę vienoje integruotoje aplinkoje. Turi būti užtikrintas didelio ploto vaizdų surinkimas, sujungimas ir žemėlapių sudarymas, su galimybe pasirinkti analizuojamas sritis optiniame ir/ar elektroniniame vaizde. Turi būti galimybė atlikti EDS taško, linijos ir ploto analizę, sudaryti elementinius žemėlapius, automatiškai atpažinti elementus, atlikti pikinę dekonvoliuciją ir pateikti kiekybinės ir/ar pusiau kiekybinės analizės rezultatus. Turi būti specializuotas modulis arba lygiavertis sprendinys pluoštinių struktūrų analizei, leidžiantis nustatyti bent pluoštų skersmenį, orientaciją, pasiskirstymą ir tarpusavio tarpų / porų charakteristikas. Turi būti specializuotas modulis arba lygiavertis sprendinys dalelių analizei, leidžiantis nustatyti bent dalelių dydį, formą, skaičių ir pasiskirstymą. Turi būti specializuotas modulis arba lygiavertis sprendinys bandinio 3D paviršiaus rekonstrukcijai ir paviršiaus šiurkštumo parametrų skaičiavimui. Programinė įranga turi būti įdiegta į komplektuojamą darbo stotį ir leisti eksportuoti vaizdus, matavimų lenteles bei ataskaitas bent į JPEG, TIFF, PNG, CSV ir PDF arba lygiaverčius formatus. |  |
| - Sistemos funkcionalumas ir suderinamumas |  |
| Visa sistema turi būti pilnai suderinta ir valdoma iš vieningos programinės aplinkos. Įranga turi būti tinkama polimerinių pluoštinių membranų ir polimerinių membranų, naudojamų vandens valymo, osmoso, jonų sulaikymo ir mikrofiltracijos srityse, analizei, taip pat aerozolio dalelių, filtrų, pluoštinių struktūrų, nanostruktūrų, paviršių bei biologinių mėginių morfologinei ir elementinei analizei. Sistema turi būti tinkama eksploatuoti įprastoje laboratorinėje aplinkoje be specializuotos infrastruktūros; elektros maitinimas - vienfazis 100-240 V, 50/60 Hz arba lygiavertis. Darbo sąlygos - temperatūra 15-30 °C, santykinė drėgmė 20-80 % RH arba gamintojo nustatytos standartinės laboratorinės sąlygos. Tiekėjas turi atlikti pristatymą, montavimą, paleidimą, visų programinių modulių aktyvavimą ir vartotojų apmokymą. Priėmimo metu tiekėjas turi pademonstruoti sistemos veikimą ir bent vieno nelaidaus arba silpnai laidaus polimerinio mėginio vaizdo gavimą be papildomo laidumą didinančio mėginio apdorojimo, naudojant siūlomą techninį sprendinį. |  |

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.