TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“ – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0117, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Optiniai stalai (stotys) su aktyvia vibracijų izoliacija ir priedai (toliau – prekės).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

Perkamą įrangą sudaro dvi pilnos optinių stalų darbo stotys su aktyvia pneumatine vibracijų izoliacija. Šios darbo stotys yra būtinos norint izoliuoti itin jautrią pavienių molekulių lokalizacijos mikroskopijos (SMLM) įrangą nuo aplinkos ir grindų vibracijų. Sistemos turi apimti plačią modulių gamą: lentynas, kompiuterių laikiklius ir maitinimo paskirstymo mazgus, kad būtų galima sutalpinti sudėtingą instrumentarijų.

2.3.  Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

- Komplektacija: Turi būti pateiktos visos konstrukcinės detalės, veržlės, varžtai ir laikikliai, būtini pilnam aukščiau aprašytos konfigūracijos surinkimui.

2.4. Prekių kiekiai – 2 kompl.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Optiniai stalai (stotys) su aktyvia vibracijų izoliacija ir priedai | 2 pilni vienetai optinių stalų sistemų komplektai | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

    - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Optiniai stalai (stotys) su aktyvia vibracijų izoliacija ir priedai |  |  |  |
| Optinis pagrindas (Breadboard) ir rėmas |  |  |  |
| 1. | Optinis pagrindas | Metrinis optinis pagrindas, matmenys: gylis nuo 850 iki 950 mm, ilgis nuo 1150 iki 1250 mm, aukštis (storis) nuo 55 iki 65 mm. Kiekis: 2 vnt. pagamintas naudojant karšto klijavimo technologiją; angos be silikono; pirmosios angos 12,5 mm (± 1 mm) atstumu nuo krašto; užpildas: plieninis korys, ≥ 0,26 mm storio. |  |
| 3. | Darbo stoties rėmas | Aktyvios izoliacijos rėmas, pritaikytas 1 punkte nurodytam optiniam pagrindui. Kiekis: 2 vnt. |  |
| 4. | Mobilumas ir aukštis | Turi apimti rėmo kojų ilgintuvus. Kiekis: 2 vnt. Turi apimti 4 ratukų rinkinį darbo stoties rėmui. Kiekis: 2 rink. |  |
| Vibracijų izoliacijos sistema |  |  |  |
| 6. | Oro kompresorius | Mažo triukšmo (mažau arba lygu 50 dB(A) 1 metro atstumu) oro kompresorius (ES tipo elektros tinklui), skirtas nuolatiniam pasirinktos aktyvios izoliacijos sistemos maitinimui . Kiekis: 2 vnt. |  |
| 7. | Filtravimas | Su kompresoriumi suderinami filtrai. Kiekis: 2 vnt. |  |
| Lentynų sistema |  |  |  |
| 8. | Viršutinė lentyna | 300 mm (± 5 mm) x 1200 mm (± 5 mm) viršutinė lentyna su 750 mm (± 5 mm) aukščio stovais pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. 300 mm (± 5 mm) x 1200 mm (± 5 mm) viršutinė lentyna su 750 mm (± 5 mm) aukščio stovais pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. |  |
| 9. | Prietaisų lentyna | 300 mm (± 5 mm) x 278 mm (± 5 mm) prietaisų lentyna su 750 mm (± 5 mm) aukščio stovu pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. papildoma 300 mm (± 5 mm) x 278 mm (± 5 mm) prietaisų lentyna pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. |  |
| 10. | Prietaisų lentynos | 500 mm (± 5 mm) x 300 mm (± 5 mm) prietaisų lentyna pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. |  |
| 11. | Apatinė / Šoninė lentyna | 900 x 1200 mm (± 5 mm) ištisinė apatinė lentyna pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. 900 mm (± 5 mm) šoninė lentyna be antistatinės apsaugos pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. Kompiuterio (PC) / mobili lentyna be antistatinės apsaugos pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. |  |
| 12. | Smulkių detalių laikymas | Ant stovo montuojamas detalių dėklas pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. papildomas detalių dėklas pasirinktai montavimo plokštei ir pagrindiniam rėmui. Kiekis: 2. |  |
| Kompiuterinės įrangos ir kiti laikikliai |  |  |  |
| 13. | PC laikiklis | Prie rėmo tvirtinamas kompiuterio korpuso (PC) laikiklis. Kiekis: 2. |  |
| 14. | Monitoriaus laikiklis | Prie stulpo tvirtinamas monitoriaus laikiklis. Kiekis: 2. |  |
| 15. | Klaviatūros laikiklis | Prie rėmo tvirtinama klaviatūros platforma/alkūnė. Kiekis: 2. |  |
| Konstrukciniai laikikliai ir stulpai |  |  |  |
| 16. | Šoniniai laikikliai | 300 mm (± 5 mm) šoniniai laikikliai, skirti pasirinktam optiniam pagrindui ir rėmui. Kiekis: 2. |  |
| 17. | Stulpų laikikliai | Prie stulpų tvirtinami mazgai. Kiekis: 2. Papildomi prie stulpų tvirtinami mazgai. Kiekis: 2. |  |
| 18. | Konstrukciniai stulpai | 1,5 colio (± 5 mm) diametro x 750 mm (± 5 mm) konstrukciniai stulpai rėmui. Kiekis: 4. |  |
| 19. | Tvirtinimo detalės | Stulpų gnybtai ir fiksavimo žiedai. Kiekis: 2. |  |
| Maitinimas, apšvietimas ir kabelių valdymas |  |  |  |
| 20. | Maitinimo paskirstymas | 12 lizdų maitinimo paskirstymo blokas (PDU) su „Schuko“ tipo lizdais. Kiekis 2 vnt. |  |
| 21. | Apšvietimas | 850 mm (± 5 mm) LED juostos šviestuvas, montuojamas prie rėmo. Kiekis : 2 vnt |  |
| 22. | Kabeliai | Reikalingi Europiniai elektros laidai pasirinktoms konstrukcijoms. Kiekis: 2 vnt. |  |
| 23. | Kabelių valdymas | 900 mm (± 5 mm) ilgio kabelių dėklas (lovelis), montuojamas prie rėmo. Kiekis: 2 vnt. |  |
| 24. | Garantija | Bent 12 (dvylika) mėnesių gamintojo garantija - optiniams stalams ir visiem 23-uose punktuose esantiems priedams. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.