Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė speifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – didelio greičio analoginio signalo diskretizatoriaus korta (toliau – prekės)

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |  |
| 1. | Didelio greičio analoginio signalo diskretizatoriaus korta | 1 kompl. | ☐ | ☒ |  | 3 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Didelio greičio analoginio signalo diskretizatoriaus korta (ADC) |  |  |  |
| 1. | Kortos sąsaja | PCI Express (PCIe), Gen3 arba naujesnė |  |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vienu metu veikiantys kanalai |  |
| 3. | Įėjimo tipas | Analoginis, vienpolinis (single-ended), 50 Omų įėjimo impedansas. |  |
| 4. | Įėjimo sujungimas | Tiesioginis (DC) |  |
| 5. | Vertikali ADC skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 12 bit |  |
| 6. | Maksimalus diskretizavimo dažnis (vienam kanalui, veikiant abiem kanalams) | Ne mažesnis kaip 5 GSa/s |  |
| 7. | Maksimalus diskretizavimo dažnis (naudojantis tik vienu kanalu – interleaving režimas) | Ne mažesnis kaip 10 GSa/s |  |
| 8. | Analoginė dažnių juosta (-3 dB) | Ne siauresnė kaip 3 GHz kiekvienam kanalui (-3dB) |  |
| 9. | Pilno mastelio įėjimo diapazonas | Programiškai pasirenkamas, apatinė riba ne didesnė kaip ±200 mV , viršutinė riba ne mažesnė kaip ±2.5 V |  |
| 10. | Integruota atmintis 12 bit gylio įrašui | Ne mažesnė kaip 8 GSa |  |
| 11. | Nuolatinė duomenų perdavimo sparta | Ne mažesnė kaip 12.0 GB/s į pagrindinę priimančio įrenginio atmintį (RAM) |  |
| 12. | Išorinio laikrodžio įvesties palaikymas | Priimamas išorinio laikrodžio dažnis – nuo ne daugiau kaip 10 MHz iki nemažiau kaip 500 MHz |  |
| 13. | Diskretizavimo dažnio valdymas | Programiškai valdomas nuo ne daugiau kaip 10 MHz iki maksimalaus diskretizavimo dažnio |  |
| 14. | Diskretizavimo laikrodžio sinchronizacija su išoriniu etalonu | Turi būti integruota |  |
| 15. | Išorinio trigerio įėjimas | Turi būti integruotas |  |
| 16. | Programuojamas trigerio lygio valdymas | Turi būti integruotas |  |
| 17. | Programavimo sąsajos (API) | Turi būti palaikomos C/C++ ir Python kalbos |  |
| 18. | Operacinės sistemos palaikymas | Windows ir Linux |  |
| 19. | Gamintojo dokumentacija | Turi būti pateiktas pilnas techninis aprašas su charakteristikomis |  |
| 20. | Garantija* | ADC kortai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį (įrašyti konkretų papunktį).

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.