TSD-185, VPP-4578

Kompiuterinio tomografo ir magnetinio rezonanso tomografo techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Kompiuterinis tomografas, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams. Daugiapjūvis rentgeno kompiuterinės tomografijos (KT) aparatas suaugusiųjų ir vaikų kardiologijai |  |
| 2. | Kompiuterinio tomografo bazinė skenavimo dalis: |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai: | 1. Spektrinis (dviejų energijų) skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential /axial) skenavimas; 3. Topogramos; 4. Perfuzijos tyrimai; 5. Spiralinis skenavimas. |  |
| 2.2. | EKG sinchronizacijos funkcija, užtikrinanti kokybišką kylančios aortos, vainikinių arterijų vertinimą urgentinėmis sąlygomis, galimybę atlikti „trigubo atmetimo tyrimą“ (angl. triple rule out) | 1. Prospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas; 2. Retrospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas. |  |
| 2.3. | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360) metu | ≥ 512 |  |
| 2.4. | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 128 (KT aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektoriaus eilių skaičius sumuojamas, t.y. bendras detektoriaus eilių skaičius turi būti ≥ 128) |  |
| 2.5. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 80 mm (KT aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas, t.y. bendras efektyvus detektorių matricos plotis turi būti ≥ 80 mm) |  |
| 2.6. | Bendras detektoriaus elementų skaičius | ≥ 86 000 |  |
| 2.7. | Trumpiausias pilno (360) apsisukimo laikas (trumpiausia skenavimo trukmė vienam pilnam (360) apsisukimui) | ≤ 0,27 s |  |
| 2.8. | Dinaminio kontrastavimo (4D skenavimo) zona z-ašies (išilgine) kryptimi | ≥ 80 mm |  |
| 2.9. | Skenavimo angos diametras | ≥ 80 cm |  |
| 2.10. | Maksimalus tyrimo lauko (angl. field of view) diametras | ≥ 50 cm |  |
| 2.11. | Maksimali leidžiama paciento stalo apkrova | ≥ 300 kg |  |
| 2.12. | Paciento stalviršio horizontalaus judėjimo greitis | ≥ 200 mm/s |  |
| 2.13. | Paciento stalviršio minimalus aukštis | ≤ 45 cm |  |
| 2.14. | Maksimalus tyrimo nuskaitymo ilgis | ≥ 200 cm |  |
| 2.15. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 100 kW, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema reikalavimas taikomas kiekvienam generatoriui |  |
| 3. | Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos: |  |  |
| 3.1. | Rentgeno šaltinio architektūra | Vieno arba dviejų aktyviai aušinamų rentgeno vamzdžių sistema |  |
| 3.2. | Generatoriaus įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 80 iki 135 kV |  |
| 3.2.1. | Generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 1000 mA |  |
| 3.2.2. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (neatmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtakos, t.y. nurodoma efektyvi rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) | ≥ 18 MHU |  |
| 3.3. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | 1. Automatinis srovės (mA) nustatymas; 2. Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Admire, IMR, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D arba lygiavertis algoritmas). |  |
| 3.4. | Dviejų arba daugiau energijų (angl. dual-energy arba multienergy) tyrimų įranga | Patys pažangiausi gamintojų siūlomi kardiologiniai spektriniai paketai (Spectral Cardiac Premiuim + Spectral Cardiac Plus, Spectral Imaging system + Spectral Analysis ar lygiaverčiai paketai) |  |
| 3.5. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | Jei siūlomas KT aparatas komplektuojamas su vienu rentgeno vamzdžiu – ne mažiau kaip 2 fokuso taškai, jei komplektuojamas su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip po 2 fokuso taškus kiekvienam rentgeno vamzdžiui |  |
| 3.6. | Erdvinė rezoliucija esant 0% arba 2% MTF | ≥ 16 lp/cm |  |
| 3.7. | Maksimali laikinė skyra (angl. temporal resolution) | ≤ 140 ms |  |
| 3.8. | Ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui | Būtinas ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui |  |
| 3.9. | Papildoma sistemos valdymo ir vaizdų rekonstrukcijos darbo vieta | Būtina papildoma sistemos valdymo ir vaizdų rekonstrukcijos darbo vieta |  |
| 4. | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos: |  |  |
| 4.1. | Specializuoti algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas). Komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodomas firminis pavadinimas ir pateikiamas rekonstrukcijų algoritmo aprašas. |  |
| 4.2. | DICOM funkcionalumas | 1. DICOM Print; 2. DICOM Send (arba Store); 3. DICOM Modality Worklist; 4. DICOM MPPS; 5. DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |
| 5. | Spektrinis vaizdinimas | KT aparatas turi spektrinio vaizdinimo, atliekant dviejų arba daugiau energijų (angl. dual arba multi-energy) skenavimą, funkciją. |  |
| 6. | Radiologo diagnostinė darbo stotis (vieta) vaizdų peržiūrai ir analizei | Serverinė darbo stotis su centralizuota duomenų baze bei konkurencinėmis licencijomis šešioms darbo vietoms (prieigos taškų, iš kurių galima jungtis prie serverio ir naudotis visais sistemos funkcionalumais, skaičius – ne mažiau kaip 6), arba ≥ 6 atskiros darbo stotys. Serverinės darbo stoties techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus. |  |
| 6.1. | Radiologo darbo stočių (vietos) aparatinės įrangos komplektas (6 kompl.) | 1. Radiologo darbo vietos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus; 2. Komplektą sudaro kompiuteris, bevielė kompiuterio pelė, bevielė klaviatūra, diagnostinis monitorius ir monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai. |  |
| 6.2. | Reikalavimai didelės ekrano įstrižainės diagnostiniam radiologo darbo vietos monitoriui | 1. Monitoriaus tipas – spalvoto vaizdo monitorius; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 30“; 3. Maksimali raiška ≥ 6 megapikseliai; 4. Maksimalus skaistis ≥ 1000 cd/m2; 5. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1; 6. Kalibracinis daviklis bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti (arba lygiavertis technologinis sprendimas); 7. DICOM kalibracija. |  |
| 6.3. | Reikalavimai vidutinės ekrano įstrižainės papildomam monitoriui pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Monitoriaus tipas – spalvoto vaizdo monitorius; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 24"; 3. Maksimali raiška ≥ 2 megapikselių; 4. Maksimalus skaistis ≥ 600 cd/m2; 5. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 1000:1; 6. Kalibracinis daviklis, automatinis šviesumo sensorius bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti (arba lygiavertis technologinis sprendimas); 7. DICOM kalibracija. |  |
| 6.4. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniai (UPS tipo arba lygiaverčiai) | Serverinei darbo stočiai 1 vnt. ir 6 vnt. darbo stotims arba ≥ 6 vnt. darbo stotims, kai siūlomos atskiros darbo stotys. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi užtikrinti ≥ 15 min. darbą nesant elektros energijos tiekimui. |  |
| 6.5. | KT ir darbo stočių pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus | KT ir darbo stočių pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6.6. | Tyrimų programinė įranga | 1. Multimodalinė vidaus organų peržiūros ir vertinimo programa; 2. Perfuzijos vertinimo ir kvantifikacijos programa; 3. Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa su automatine kaulų pašalinimo funkcija; 4. Širdies tyrimų vertinimo programa, su automatiniu krūtinės ląstos kaulų pašalinimu; 5. Automatizuotas 3D koronarinių arterijų segmentavimas ir kalcio kiekio apskaičiavimas; 6. Koronarinių arterijų stenozės (apnašų) vertinimo programinė įranga su automatiniais kiekybiniais skaičiavimais ir spalvine tiriamos srities vizualizacija; 7. TAVI arba TAVR operacijų planavimo programinė įranga su automatiniais matavimais implantuojamo vožtuvo dydžiui nustatyti; 8. Programinė įranga atliekanti širdies funkcinius matavimus, automatiniu 3D širdies modelio segmentavimu ir žymėjimu; 9. Spektrinių vaizdų vertinimo ir kvantifikacijos programa; 10. Spektrinių vaizdų vertinimo programa specializuota širdies tyrimams; 11. Spektrinių vaizdų vertinimo programa specializuota kraujagyslių tyrimams; 12. Kvėpavimo takų tyrimų vertinimo programa; 13. Inkstų tyrimų vertinimo programa; 14. Aortos tyrimų vertinimo programa; 15. Miego arterijų tyrimų vertinimo programa; 16. Viliso rato (angl. circle of Willis) tyrimų vertinimo programa; 17. Miokardo perfuzijos tyrimų vertinimo programa. Visi paketai privalomi visose darbo vietose, su galimybė naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |
| 7. | Reikalavimai komplekte su KT aparatu pateikiamam automatiniam boliusiniam kontrastinio tirpalo injektoriui: |  |  |
| 7.1. | Injektoriaus tipas | Vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų |  |
| 7.2. | Injekcinio preparato aktyvaus pašildymo ir temperatūros palaikymo sistema | Integruota injektoriuje arba atskira talpa |  |
| 7.3. | Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 100 iki 200 ml |  |
| 7.4. | Kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo maišymo funkcija pasirinktomis proporcijomis | Būtina kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo maišymo funkcija pasirinktomis proporcijomis |  |
| 7.5. | Injektoriaus sistema turi būti suderinama su kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo vienkartinių priemonių rinkiniu | Būtina. Kartu su injektoriumi pateikti ne mažiau kaip 40 vnt. vienkartinių priemonių rinkinių. |  |
| 8. | Komplekte su KT aparatu pateikiami priedai: | 1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); 2. Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; 3. Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai); 4. Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; 5. UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis pagrindinės įrangos dalies – KT aparato su technologo valdymo konsole apsaugai nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų. 6. Įrangos ir priemonių (fantomų) komplektas KT kalibravimui bei kokybės kontrolei atlikti. |  |
| 9. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |  |
| 10. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |  |
| 11. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) |  |
| 12. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo KT aparato ir su juo komplektuojamo kontrastinio tirpalo injektoriaus žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 13. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo -surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 16. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 17. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus / rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja pirkėją. Taip pat atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V -922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Magnetinio rezonanso tomografas, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnetinio rezonanso tomografijos (toliau tekste - MRT) aparato magnetas: | Skirtas širdies ir stambiųjų kraujagyslių tyrimams |  |
| 1.1. | Magnetinio lauko stiprumas | ≥ 1,5 T |  |
| 1.2. | Tyrimo angos diametras | ≥ 70 cm |  |
| 1.3. | Magneto apsauga | Aktyvi |  |
| 1.4. | Magneto aušinimo sistema | Magnetas su aktyvia aušinimo sistema, užtikrinančia minimalų arba nulinį helio praradimą klinikinėmis sąlygomis |  |
| 1.5. | Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 20 cm sferiniame tūryje | ≤ 0,10 ppm |  |
| 1.6. | Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 30 cm sferiniame tūryje | ≤ 0,20 ppm |  |
| 1.7. | Matavimui naudojamas plokštumų plotų metodas | ≥ 24 plokštumos |  |
| 1.8 | Didžiausias apžiūros laukas (angl. FOV) X, Y ir Z ašyse | ≥ 50 cm (50x50x50 cm) |  |
| 1.9. | Triukšmo slopinimas | Aparatūrinės ir programinės įrangos sąveika paremta triukšmo slopinimo technologija (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound arba lygiavertė) |  |
| 2. | Gradientų sistema: |  |  |
| 2.1. | Maksimali gradientų magnetinio lauko amplitudė kiekvienoje (x, y, z) ašyje | ≥ 45 mT/m |  |
| 2.2. | Maksimalus magnetinio lauko stiprumo kitimo greitis kiekvienoje (x, y, z) ašyje (angl. slew rate) | ≥ 200 T/m/s |  |
| 2.3. | Gradientų darbo trukmė, dirbant maksimaliu krūviu (angl. duty cycle) | 100 proc. |  |
| 3. | Radijo dažnių (RD) sistema: |  |  |
| 3.1. | Radijo dažnio perdavimo maksimali galia | ≥ 16 kW |  |
| 3.2. | Nepriklausomų imtuvo kanalų skaičius | ≥ 48 (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei siūloma skaitmeninė nuo kanalų nepriklausoma sistema) |  |
| 3.3. | Imtuvo raiška | ≥ 32 bitai |  |
| 4. | RD siuntimo/priėmimo (tyrimų) ritės: |  |  |
| 4.1. | Siuntimo / priėmimo ritė, įmontuota gentryje | ≥ 1 vnt. |  |
| 4.2. | Ritė, skirta galvos ir kaklo tyrimams, su pavertimo mechanizmu | 1 vnt. |  |
| 4.2.1. | Ritės kanalų (arba fizinių elementų) skaičius | ≥ 20 |  |
| 4.3. | Ritė, skirta viso stuburo tyrimams (jei reikalinga, naudojant kartu su rite, skirta galvos ir kaklo tyrimams) | 1 vnt. |  |
| 4.3.1. | Ritės kanalų (arba fizinių elementų) skaičius | ≥ 32 |  |
| 4.3.2. | Ritės įmontavimo vieta | Ritė įmontuota paciento stale |  |
| 4.3.3. | Ritės pritaikymas tyrimams, apimant visą stuburą (jei reikalinga, naudojant kartu su rite, skirta galvos ir kaklo tyrimams) | Ritė užtikrina viso stuburo tyrimus, nekeičiant paciento pozicijos |  |
| 4.4. | Ritė (arba ričių komplektas), skirta krūtinės ląstos, širdies, dubens, periferinių kraujagyslių tyrimams (jei reikalinga, naudojant kartu su paciento stale įmontuota rite, skirta stuburo tyrimams) | 1 vnt. (arba dviejų ričių komplektas, užtikrinantis išvardintų tyrimų atlikimą) |  |
| 4.4.1. | Ritės (arba tyrimui atlikti vienu metu naudojamo ričių komplekto) kanalų (arba fizinių elementų) skaičius | ≥ 20 |  |
| 4.4.2. | Užtikrinama tiriamoji sritis Z ašyje | ≥ 50 cm (jei siūlomos dvi į eilę viena paskui kitą dedamos ritės, jų tiriamosios srities ilgiai sumuojami) |  |
| 4.5. | Komplekte pateikiamas ričių saugojimo vežimėlis arba spinta | 1 vnt. |  |
| 5. | Paciento pozicionavimas ir stebėjimas: | - Mobilus paciento stalas arba mobili stalviršio sistema; - Komunikacijos su pacientu sistema (paciento panikos klavišas, garsinis ryšys pasikalbėjimui su pacientu); - Paciento pozicionavimo valdymo pultai abiejose gentrio pusėse; - Fiziologinių matavimų blokas, sinchronizuojantis tyrimus su fiziologiniu cikliškumu, skirtas širdies ir kvėpavimo judesių sukeliamų artefaktų sumažinimui; - Maksimalus leistinas paciento svoris (stalo keliamoji galia) ≥ 250 kg. |  |
| 6. | Reikalavimai vaizdo gavimo technikoms: |  |  |
| 6.1. | Akseleruoto skenavimo technologija paremta dirbtinio intelekto technologija | Būtina. Skirta pagerinti vaizdo kokybę, raišką, kontrastą, sumažinti triukšmą ir sutrumpinti skenavimo laikus 2D bei 3D tyrimams (Deep Resolve Boost, Air Recon DL, SmartSpeed Precise arba lygiavertė technologija) |  |
| 6.2. | Speciali programinė įranga judesio sukeliamų vaizdo artefaktų korekcijai, veikianti kartu su paraleliu akseleruotu skenavimu (Multivane XD, Blade, Propeller, Radar ar analogiška technologija) | Būtina speciali programinė įranga judesio sukeliamų vaizdo artefaktų korekcijai, veikianti kartu su paraleliu akseleruotu skenavimu (Multivane XD, Blade, Propeller, Radar arba lygiavertė programinė įranga) |  |
| 6.3. | Speciali programinė įranga MR angiografijai | Būtina |  |
| 7. | Klinikiniai paketai |  |  |
| 7.1. | Specialus tyrimų paketas širdies tyrimams kartu su sekomis ir protokolais: | - Judesio (cine) sekos (bSSFP, TrueFISP, FIESTA, ar lygiavertės) – šviesaus kraujo (bright-blood) dinaminis vaizdinimas skirtas skilvelių ir prieširdžių funkcijai, išstūmio frakcijoms, vožtuvų funkcijai vertinti; - Tamsaus kraujo (dark-blood) sekos (TSE, DIR, Double Inversion Recovery ar lygiavertės) – miokardo, perikardo, uždegiminių ar infiltracinių pokyčių vertinimui; - Gradientinės sekos (FFE, GRE, SPGR, FLASH, ar lygiavertės) – naudojamos tiek tamsaus, tiek šviesaus kraujo vaizdinimui, širdies vainikinių arterijų, vožtuvų ir širdies struktūros vertinimui; - T1, T2, T2* parametrinės sekos – audinių relaksacijos savybėms, edemai, fibrozei, infiltracijai vertinti; - Perfuzijos (first-pass) dinaminės sekos su EKG sinchronizavimu – miokardo išemijos vertinimui ramybės ir krūvio metu; - Late Gadolinium Enhancement sekos su PSIR – miokardo randiniam audiniui ir fibrozei įvertinti; - Miokardo žymėjimo tinkleliu (myocardial tagging) – regioninės kontrakcijos ir sinchronijos vertinimui; - Difuzijos sekos – miokardo mikrostruktūros vertinimui (pageidautina); - Trimatės (3D) sekos širdies vainikinių arterijų vaizdinimui (Whole-heart coronary MRA) – širdies vainikinių arterijų vizualizavimui be kontrastinės medžiagos, su EKG ir kvėpavimo ciklo sinchronizavimu; - Akseleruoto realaus laiko skenavimo sekos (k-t BLAST, ARC, GRAPPA, ar lygiavertės); - Dviejų ir keturių dimensijų tėkmių (2D/4D flow) vaizdinimo sekos – tėkmių matavimui širdyje ir stambiosiose kraujagyslėse; - Gradientinės DIXON sekos (FFE, GRE, ar lygiavertės) – vandens ir riebalų signalo atskyrimui vertinant širdies, perikardo, tarpuplaučio struktūras. |  |
| 7.2. | Specialus tyrimų paketas stambiųjų kraujagyslių tyrimams kartu su sekomis ir protokolais kontrastiniams ir nekontrastiniams angiografiniams tyrimams: | - Kontrastinė MR angiografija (CE-MRA) – dinaminis trimatis (3D) kraujagyslių vaizdinimas su automatiniu kontrasto boliuso sekimu; - Nekontrastinė MR angiografija (NCE-MRA) – arterijų ir venų tyrimams be kontrasto (SPACE, TRANCE, VASC, TrueFISP MRA, ar lygiavertės sekos); - Šviesaus kraujo (bright-blood) gradientinės sekos (FFE, GRE, FLASH, ar lygiavertės) – stambiųjų arterijų ir venų vizualizavimui bei tėkmių vertinimui; - Tamsaus kraujo (dark-blood) sekos (TSE, DIR, ar lygiavertės) – aortos sienelės, trombų ar aterosklerozinių plokštelių vertinimui; - Trimatės (3D) angiografinės sekos – aortos, plaučių, miego, inkstų ir periferinių arterijų tūrinei rekonstrukcijai ir vertinimui; - Dviejų ir keturių dimensijų tėkmių (2D/4D flow) vaizdinimo sekos – tėkmių pagrindinėse arterijose ir venose; - Veninės sistemos vaizdinimo sekos (MRV) – galvos, kaklo, pilvo bei periferinių venų tyrimams; - Gradientinės DIXON tipo angiografinės sekos – riebalų signalo slopinimui ir kontrasto pagerinimui tarp kraujagyslių ir aplinkinių audinių; - Trimačių (3D) rekonstrukcijų palaikymas (MIP, MPR, VR) – tūrinėms ir paviršinėms kraujagyslių projekcijoms atlikti. |  |
| 7.3. | Fiziologinių matavimų blokas, sinchronizuojantis tyrimus su fiziologiniu cikliškumu, širdies ir kvėpavimo judesių sukeliamų artefaktų sumažinimui: | - Tyrimo sinchronizavimas su širdies elektriniu aktyvumu (ECG gating); - Tyrimo sinchronizavimas su kvėpavimo ciklu (respiratory gating arba breath-hold); - Tyrimo sinchronizavimas su pulso arba kraujo tėkmės ciklu (pulse/trigger gating). |  |
| 8. | Reikalavimai valdymo konsolei: | - Konsolės valdymo kompiuteris; - Vaizdo rekonstrukcijos ir apdorojimo sistema; - Maksimali vaizdo rekonstrukcijos matrica ≥ (1024x1024); - LCD/TFT/LED tipo (arba lygiavertis), ≥ 24 ekrano monitorius su ≥ (1920×1200) raiška; - Instaliuota DICOM 3.0 standarto funkcijas (žemiau nurodytas arba lygiavertes) palaikanti programinė įranga: - DICOM Send, - DICOM Query/Retrieve, - DICOM Print, - DICOM Modality Worklist. |  |
| 9. | Radiologo darbo vieta vaizdų peržiūrai ir analizei | - Radiologo darbo vietų kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt.; - Kiekviena darbo vieta turi būti pilnai nepriklausoma (atskiras kompiuteris, monitoriai, įranga). Kompiuterinė įranga: - Aukštos spartos darbo stotis, pritaikyta didelės apimties MRT duomenų apdorojimui; - Procesorius – ne mažiau kaip 8 branduolių (≥3,0 GHz) arba lygiaverčio našumo; - Operatyvioji atmintis (RAM) – ≥32 GB; - Duomenų laikmenos – SSD tipo diskas (≥ 1 TB) sistemai ir programinei įrangai; - Dedikuota grafikos plokštė (GPU) su ne mažiau kaip 6 GB vaizdo atmintimi, palaikanti 3D vaizdo rekonstrukciją; - Optinė pelė, ergonominė klaviatūra, triukšmą mažinantis aušinimas. Monitoriai: - Du diagnostiniai monitoriai (vienas pagrindinis, vienas papildomas): - Įstrižainė – ≥ 21 colių; - Raiška – ≥ 2048×1440 taškų; - Ryškumas – ne mažiau kaip 1000 cd/m²; - Kontrasto santykis – ne mažesnis kaip 2000:1; - Kalibruotas pagal DICOM standarto reikalavimus; - Automatinė vaizdo kokybės užtikrinimo / kalibracijos funkcija. Darbo vieta turi atitikti EMC ir EN 60601-1-2 medicininės įrangos elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. |  |
| 9.1. | Radiologo darbo vietos programinės įrangos funkcionalumas ir vaizdų apdorojimo įrankiai: | - Bendrieji vaizdų peržiūros ir apdorojimo įrankiai: - DICOM vaizdų peržiūros, matavimo ir navigacijos funkcijos (Zoom, Pan, Window/Level, Invert, ROI, Distance, Angle, Signal Intensity Profile); - Sinchronizuotas kelių serijų naršymas (Linked scrolling) ir dinaminis kadrų peržiūrėjimas; - MPR (Multiplanar Reconstruction) – vaizdų rekonstrukcija bet kurioje erdvinėje plokštumoje; - MIP (Maximum Intensity Projection) – kraujagyslių vizualizacijai; - Trimatė (3D) tūrio rekonstrukcija (Volume Rendering) – širdies ir stambiųjų kraujagyslių erdviniam atvaizdavimui; - DICOM duomenų eksportas į PACS, išorinę laikmeną ir 3D rekonstrukcijų formatus (DICOM, JPEG, AVI, STL arba lygiaverčius). - Širdies MRT analizės įrankiai (visiems žemiau nurodytiems įrankiams turi būti pasiūlytos ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui galiojančios licencijos): - Automatinis kairiojo ir dešiniojo skilvelių segmentavimas (endokardo, epikardo atpažinimas); - Kairiojo ir dešiniojo skilvelio tūrio, miokardo masės ir išstūmio frakcijos (GDT, GST, ST, IF, miokardo masės) skaičiavimas; - Dinaminių judesio (cine) vaizdų analizė širdies susitraukimui vertinti; - Miokardo deformacijos rodiklių (strain) analizė – išilgine, spinduline ir žiedine kryptimis (feature tracking ar lygiaverčiu metodu); - T1, T2 ir T2* parametrinių žemėlapių vertinimas, su užląstelinio tarpo tūrio (extracellular volume fraction) skaičiavimu; - Vėlyvo gadolinio susikaupimo (late gadolinium enhancement) vaizdų kokybinė ir kiekybinė analizė – gyvybingo miokardo ir randinio audinio ar fibrozės bei infiltracijos diferenciacijai (įskaitant PSIR rekonstrukcijas); - Miokardo perfuzijos tyrimų kokybinė analizė – miokardo išemijos įvertinimui (kontrastinės dinamikos kreivės, perfuzijos defektų lokalizacija); - Difuzijos (DWI) duomenų apdorojimas – ADC žemėlapių generavimui ir reikšmių analizavimui; - 2D/4D tėkmių analizė – širdies vožtuvų tėkmių matavimui, regurgitacijos ir šunto frakcijos skaičiavimui (Qp/Qs, regurgitation fraction); - Automatinė širdies ertmių ir vožtuvų segmentacija, tėkmių dinamikos vizualizavimas linijomis, trajektorijomis arba vektoriais. - Stambiųjų kraujagyslių MRT analizės įrankiai (visiems žemiau nurodytiems įrankiams turi būti pasiūlytos ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui galiojančios licencijos): - Trimatė (3D) kraujagyslių rekonstrukcija ir tūrio vizualizacija (MIP, VR, MPR režimai); - Kontrastinių ir nekontrastinių angiografinių tyrimų duomenų peržiūra ir analizė (CE-MRA, NCE-MRA); - Kraujagyslių segmentacija, spindžio ir stenozės laipsnio matavimas; - Tėkmių analizė stambiose kraujagyslėse – aortoje, plaučių arterijoje, miego ir inkstų arterijose; - Regurgitacijos ir tėkmių greičių matavimas pagrindinėse arterijose (forward/backward flow analysis); - Veninės sistemos tyrimų analizė (MRV) – veninio tinklo, trombozių ar anomalijų įvertinimui. - Duomenų integracija ir sauga: - Pilnas DICOM 3.0 palaikymas: Send, Query/Retrieve, Print, Worklist, Storage Commitment; - Duomenų archyvavimas ir perdavimas į PACS sistemą be formatavimo praradimo; - Prieigos valdymas pagal vartotojo teises ir audito žurnalavimas (log). |  |
| 9.2. | Licencijos nuotoliniam prisijungimui ir darbui su darbo stoties programine įranga | 1. Ne mažiau kaip 3 konkurencinių licencijų visai programinei įrangai; 2. Būtina, visų licencijų kiekiui užtikrinti pilną 9.1 punkte aprašytą funkcionalumą. |  |
| 10. | Komplekte su MRT aparatu pateikiami priedai (įskaitant sumontavimą, instaliavimą): | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą MRT aparato instaliavimo metu); - Radijo dažnių (RD) ekranavimo kabina su oro temperatūrinio režimo palaikymo RD ekranavimo kabinoje sistema; - MRT aparato veikimui reikalinga aušinimo sistema; - Techninės patalpos oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema (atskira arba apjungta su MRT aparato veikimui reikalinga aušinimo sistema); - Operatoriaus patalpos oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema (atskira arba apjungta su MRT aparato veikimui reikalinga aušinimo sistema); - MRT aparato avarinio šaldymo sistema; - Helio avarinio išleidimo vamzdis (jei būtinas saugiam MRT aparato eksploatavimui pagal gamintojo rekomendacijas užtikrinti); - Automatinis ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų kontrastinės medžiagos injektorius, pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje; - Metalo ieškiklis; - Vežimėlis paciento transportavimui gulimoje padėtyje, pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje; - Vežimėlis paciento transportavimui sėdimoje padėtyje (neįgaliojo vežimėlis), pritaikytas dirbti siūlomo MRT įrenginio aplinkoje; - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis pagrindinės įrangos dalies – MRT aparato su technologo valdymo konsole apsaugai nuo trumpalaikių elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų. |  |
| 11. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo MRT aparato bei su šiuo aparatu komplektuojamo automatinio kontrastinės medžiagos injektoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | MRT ir darbo stočių pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus | MRT ir darbo stočių pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. MRT aparato bei su šiuo aparatu komplektuojamo automatinio kontrastinės medžiagos injektoriaus serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas, - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, - aptarnavimo instrukcijos, - gedimų nustatymo instrukcijos, - išardymo-surinkimo instrukcijos, - atsarginių dalių katalogas, - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos, - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo), - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Garantijos sąlygos | - Įrangos garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą ir profilaktinę techninę priežiūrą (gamintojo rekomenduojamu dažnumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas; - Prekių gedimo atveju Tiekėjo specialistas (-ai) atvyksta remontuoti prekes ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. |  |
| 19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |