TSD-251, VPP-536 ir VPP-305

Endoskopinių instrumentų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Endoskopiniai instrumentai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinių instrumentų komplektacija: |  |  |
| 1.1. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 17 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirtos gastroskopijai; - Žiotys ovalios; - Žiotys atsidaro ≥ 6,5 mm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 155 cm ± 5 cm; - Paimamo mėginio tūris 6,1 mm3 ± 0,1 mm3; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 20 vnt. |  |
| 1.2. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 30 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirtos kolonoskopijai; - Žiotys ovalios; - Žiotys atsidaro ≥ 8,2 mm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Paimamo mėginio tūris 9,5 mm3 ± 0,1 mm3; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 20 vnt. |  |
| 1.3. | Polipektominė kilpa (orientacinis kiekis 30 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Elektrochirurginė; - Šešiakampio (angl. hexagonal) formos; - Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Kilpos skersmuo arba plotis 10 mm ± 1 mm; - Kilpos vielos skersmuo 0,3 mm ± 0,1 mm; - Sterili; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  |
| 1.4. | Endoskopinis injektorius (orientacinis kiekis 27 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Adatos skersmuo 23G ± 0,5G; - Adatos ilgis 5 mm ± 0,1 mm; - Rankenos konstrukcija įgalina naudoti priemonę viena ranka; - Adata trigubo pjovimo, aštriu, dūrį palengvinančiu galu; - Adatos nuožulnumas – vidutinis / sumažintas; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  |
| 1.5. | Hemo klipas su rankena (orientacinis kiekis 82 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytas naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Klipas atsidaro ≥ 16 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Rotuojamas ≥ 360°; - Su uždarymo ir atidarymo funkcija; - Klipo uodegėlės ilgis ≤ 7,5 mm; - Ergonomiška rankena; - Sterilus; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  |
| 1.6. | Polipų gaudyklė (orientacinis kiekis 10 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirta polipektomijai; - ≥ 1 kameros; - Pakuotėje ≥ 25 vnt. |  |
| 1.7. | Kandikliai (orientacinis kiekis 10 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Vidinės / vidurinės angos (angl. aperture) aukštis 21 mm ± 1 mm; - Vidinės / vidurinės angos (angl. aperture) skersmuo 26 mm ± 1 mm; - Pakuotėje ≥ 50 vnt. |  |
| 1.8. | Šepetėliai endoskopų kanalų valymui (orientacinis kiekis 10 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Darbinis ilgis ≥ 220 cm; - Tinka endoskopams, kurių kanalų skersmuo yra ne siauresniame diapazone kaip nuo 2,0 mm iki 4,2 mm; - Dviejų darbinių galų; - Pakuotėje ≥ 50 vnt. |  |
| 1.9. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 3 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirtos bronchoskopijai; - Žiotys ovalios; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø1,7 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 155 cm ± 5 cm; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 4 vnt. |  |
| 1.10. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 5 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirtos bronchoskopijai; - Žiotys ovalios; - Žiotys atsidaro ≥ 5,0 mm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,0 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 115 cm ± 5 cm; - Paimamo mėginio tūris 4,0 mm3 ± 0,1 mm3; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 20 vnt. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Kartu pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas endoskopinių instrumentų komplektas, skirtas užtikrinti nepertraukiamą siekiamų įsigyti instrumentų tiekimą kolonoskopiniams, gastroskopiniams ir bronchoskopiniams tyrimams Onkologijos ligoninėje, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Turi būti siūlomi tik originalūs, gamintojo kataloge nurodyti gaminiai, pasiūlyme nurodant jų kodus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

2 pirkimo dalis. Endoskopiniai instrumentai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinių instrumentų komplektacija: |  |  |
| 1.1. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 20 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirtos gastroskopijai; - Žiotys ovalios; - Žiotys atsidaro ≥ 6,5 mm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 155 cm ± 5 cm; - Paimamo mėginio tūris 6,1 mm3 ± 0,1 mm3; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 20 vnt. |  |
| 1.2. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 10 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirtos kolonoskopijai; - Žiotys ovalios; - Žiotys atsidaro ≥ 8,2 mm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Paimamo mėginio tūris 9,5 mm3 ± 0,1 mm3; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 20 vnt. |  |
| 1.3. | Polipektominė kilpa (orientacinis kiekis 10 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Elektrochirurginė; - Ovalios formos; - Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Kilpos skersmuo arba plotis 10 mm ± 1 mm; - Kilpos vielos skersmuo 0,47 mm ± 1 mm; - Sterili; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  |
| 1.4. | Polipektominė kilpa (orientacinis kiekis 10 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Elektrochirurginė; - Ovalios formos; - Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Kilpos skersmuo arba plotis 15 mm ± 1 mm; - Kilpos vielos skersmuo 0,47 mm ± 1 mm; - Sterili; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  |
| 1.5. | ERCP kaniulė (orientacinis kiekis 10 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Su standartiniu galu; - Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,2 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 195 cm ± 5 cm; - Distalinio galo skersmuo ne daugiau kaip 1,33 mm (4 Fr); - Tinkama 0,035″ ± 0,001″ skersmens pravedimo stygai; - Sterili. |  |
| 1.6. | Endoskopinis ERCP pravediklis (pravedimo styga) (orientacinis kiekis 10 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Galiukas tiesus; - Darbinis ilgis 450 cm ± 5 cm; - Skersmuo 0,035″ ± 0,001″; - 7 cm ± 1 cm ilgio distalinis galas padengtas hidrofiline danga; - Su rentgenokontrastinėmis žymėmis; - Sterilus. |  |
| 1.7. | Krepšelio tipo žnyplės (orientacinis kiekis 10 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 190 cm ± 5 cm; - Krepšelio atidarymo plotis 20 mm ± 2 mm; - 4 vielų; - Krepšelis rotuojamas; - Vielutės padengtos silikonu (ar lygiaverte medžiaga), kad nesuliptų procedūros metu; - Sterilios. |  |
| 1.8. | Endosonoskopinė aspiracinės biopsijos adata (orientacinis kiekis 2 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 140 cm ± 5 cm; - Adatos skersmuo 22G ± 0,5G; - Adata su šonine anga; - Išstumiamos adatos dalies ilgis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 8 cm; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  |
| 1.9. | Endosonoskopinė aspiracinės biopsijos adata (orientacinis kiekis 1 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 140 cm ± 5 cm; - Adatos skersmuo 19G ± 0,5G; - Išstumiamos adatos dalies ilgis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 8 cm; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  |
| 1.10. | Endosonoskopinė aspiracinės biopsijos adata (orientacinis kiekis 2 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 140 cm ± 5 cm; - Adatos skersmuo 19G ± 0,5G; - Adata su šonine anga; - Išstumiamos adatos dalies ilgis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 8 cm; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  |
| 1.11. | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai (orientacinis kiekis 2 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 165 cm ± 5 cm; - Peilio (elektrodo) forma: dviejų padėčių (įtrauktas ir ištrauktas), su rutuliuko formos galiuku; - Peilio (elektrodo) ilgis: - ištrauktoje padėtyje 2 mm ± 0,1 mm; - įtrauktoje padėtyje ne daugiau kaip 0,1 mm; - Su integruotu purkštuku; - Sterilus. |  |
| 1.12. | Endoskopiniai injektoriai (orientacinis kiekis 2 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 165 cm ± 5 cm; - Adatos skersmuo 21G ± 0,5G; - Adatos ilgis 6 mm ± 0,1 mm; - Rankenos konstrukcija įgalina naudoti priemonę viena ranka; - Adata trigubo pjovimo, aštriu, dūrį palengvinančiu galu; - Adatos nuožulnumas – reguliarus / standartinis; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  |
| 1.13. | Endoskopinis injektorius (orientacinis kiekis 2 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 230 cm ± 5 cm; - Adatos skersmuo 23G ± 0,5G; - Adatos ilgis 5 mm ± 0,1 mm; - Rankenos konstrukcija įgalina naudoti priemonę viena ranka; - Adata trigubo pjovimo, aštriu, dūrį palengvinančiu galu; - Adatos nuožulnumas – vidutinis / sumažintas; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  |
| 1.14. | Sugriebimo žnyplės (orientacinis kiekis 5 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Darbinis ilgis 175 cm ± 5 cm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Su kombinuotomis „aligatoriaus nasrų“ ir „žiurkės dantų“ formos žiotimis; - Atsidarymo plotis ≥ 7,2 mm - Skirtos svetimkūnių ištraukimui; - Rotuojamos; - Sterilios. |  |
| 1.15. | Akmens šalinimo balionas (orientacinis kiekis 3 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 190 cm ± 5 cm; - Balionėlis keičiamo skersmens – rinkinyje esančiais švirkštais, sugraduotais pagal balionėlio skersmenį, pripučiamas atitinkamai švirkštu iki 8,5 mm, 11,5 mm ir 15 mm skersmens (± 0,1 mm); - Distalinio galiuko skersmuo ne daugiau kaip 5,5 Fr; - Proksimalinio galo skersmuo ne daugiau kaip 7 Fr; - Trijų spindžių (vidinių kanalų); - Tinkamas darbui su 0,035″ skersmens pravedimo styga; - Įnjekavimo vieta žemiau baliono; - Su rentgenokontrastinėmis žymėmis; - Sterilus. |  |
| 1.16. | Biopsinės angos vožtuvai (orientacinis kiekis 2 pak.) | - Daugkartinio naudojimo; - Autoklavuojamas ≥ 134 °C; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  |
| 1.17. | Šepetėliai endoskopų kanalų valymui (orientacinis kiekis 2 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Darbinis ilgis ≥ 220 cm; - Tinka endoskopams, kurių kanalų skersmuo yra ne siauresniame diapazone kaip nuo 2,0 mm iki 4,2 mm; - Dviejų darbinių galų; - Pakuotėje ≥ 50 vnt. |  |
| 1.18. | Maišai į stalčių (orientacinis kiekis 1 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Skirti endoskopų transportavimo „ETS Plus“ (ar lygiaverčiams) stalčiams; - Pakuotėje ≥ 300 vnt. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Kartu pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas endoskopinių instrumentų komplektas, skirtas užtikrinti nepertraukiamą siekiamų įsigyti instrumentų tiekimą diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms Endoskopijų skyriuje, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Turi būti siūlomi tik originalūs, gamintojo kataloge nurodyti gaminiai, pasiūlyme nurodant jų kodus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.