TSD-149, VPP-8718

Daugiataškio lazerio tinklainės gydymui techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis, konstrukcinis išpildymas | Daugiataškis skenuojantis lazeris tinklainės ligoms ir glaukomai gydyti, pateikiamas komplekte su plyšine lempa ir reguliuojamo aukščio staliuku |  |
| 2. | Lazerio darbinės šviesos bangos ilgis | 577 nm ± 5 nm (geltonos spalvos) |  |
| 3. | Lazerio galios reguliavimo ribos | Reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 mW iki 1500 mW |  |
| 4. | Lazerio impulso trukmės reguliavimo ribos | Reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 ms iki 1 s arba reguliuojama nuo 10 ms iki nepertraukiamo režimo (vieno impulso režime) |  |
| 5. | Lazerinio taško dydžio keitimo sistema | Fiksuoto žingsnio, kiekvienam dydžiui naudojant atskirą šviesolaidį arba tolygiai reguliuojamas |  |
| 6. | Lazerinio taško dydžiai | - Taikoma, jeigu fiksuoto žingsnio: - 50 µm ± 2 µm; - 100 µm ± 5µm; - 200 µm ± 5µm; - 400 µm ± 10 µm. - Taikoma, jeigu tolygiai reguliuojamas: - Vieno taško darbo režime ne siauresniame intervale kaip nuo 50 μm iki 400 μm; - Daugiataškiame darbo režime ne siauresniame intervale kaip nuo 100 μm iki 400 μm. |  |
| 7. | Daugiataškio gydymo šablonai | Yra ≥ 4 šablonai iš išvardintų žemiau: - Kvadratas; - Trikampis; - Apskritimas; - Trigubas apskritimas; - Linija; - Lankas; - Makulos tinklelis; - Glaukomos. |  |
| 8. | Atstumo tarp taškų šablone keitimas | Galima keisti atstumą tarp taškų šablone |  |
| 9. | Šablono pasukimas | Galima pasukti pasirinktą šabloną |  |
| 10. | Lazerio valdymas | Lazeris valdomas: - Lietimui jautriu ekranu; - Mikro-manipuliatoriumi (arba lygiaverčiu sprendimu). |  |
| 11. | Fototerminės stimuliacijos gydymo režimas | Yra fototerminės stimuliacijos gydymo režimas, nesukeliantis tinklainės pažeidimo |  |
| 12. | Fototerminės stimuliacijos energijos valdymas | Supaprastintas, atliekamas keičiant tik vieną parametrą – nustatant norimos energijos galią procentais (%) arba kitais santykiniais vienetais arba nustatoma ikislenkstinė galia titravimo (ar lygiaverčiu) būdu, atliekant 2-5 didėjančios galios taškų poveikio tinklainei vertinimą, ir atitinkamai nustatant, keičiant galią |  |
| 13. | Fototermine stimuliacija gydytų plotų vizualizacija | Galima pasirinktinai įjungti šablono kraštus parodančius riboženklius (netaikyti jiems fototerminės stimuliacijos algoritmo) arba išjungti riboženklius (fototerminę stimuliaciją taikyti visiems šablono taškams) |  |
| 14. | Daugiataškės skenuojančios lazerinės trabekuloplastikos modulis glaukomos gydymui | Yra daugiataškės skenuojančios lazerinės trabekuloplastikos modulis glaukomos gydymui, nesukeliantis priekinės akies kameros kampo pažeidimo |  |
| 15. | Automatinis šablono pasukimas, kad gydymas tolygiai apimtų visą trabekulinę zoną ir nepersidengtų gydytos zonos | Yra automatinis šablono pasukimas |  |
| 16. | Lazerio komplektacija: | - Lazeris sukomplektuotas su pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančia biomikroskopine plyšine lempa; - Lazeris sukomplektuotas su pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančiu elektra reguliuojamo aukščio staliuku. |  |
| 17. | Kiti lazerio priedai: |  |  |
| 17.1. | Kojinis jungiklis / valdymo pedalas | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 17.2. | Apsauginiai akiniai | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 18. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 24. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas daugiataškis lazeris tinklainės gydymui su eksploatacijai būtinais ir techniškai suderinamais priedais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).