## Turinys
Dinaminė pirkimų sistema „Reagentų ir pagalbinių priemonių laboratorinių tyrimų atlikimui užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
CPO LT planuoja papildyti elektroninį katalogą techninėmis specifikacijomis. Kviečiame tiekėjus/rinkos dalyvius susipažinti su 1 "Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės priemonės su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 3 populiacijas" techninės specifikacijos projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. 2-6 techninių specifikacijų projektai šiame etape neskelbiami, pavadinimai pateikiami informavimo tikslu apie ketinamus artimiausiu metu pateikti ir kitus techninių specifikacijų projektus.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI
1 | Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės priemonės su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 3 populiacijas
2 | Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės priemonės su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 5 populiacijas (našumas ≥ 50) (šiuo metu rengiama)
3 | Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės medžiagos su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 5 populiacijas (našumas ≥ 60, dvikryptė LIS sąsaja) (šiuo metu rengiama)
4 | Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės medžiagos su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 5 populiacijas (našumas ≥ 80, dvikryptė LIS sąsaja) (šiuo metu rengiama)
5 | Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės medžiagos su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 5 populiacijas ir pateikiant normoblastų skaičių (angl. NRBC - nucleated red blood cell)(#,%) ir retikulocitų skaičių (angl. RET - reticulocyte) (#,%)) (našumas ≥ 60, dvikryptė LIS sąsaja) (šiuo metu rengiama)
6 | Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės medžiagos su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 5 populiacijas ir pateikiant normoblastų skaičių (angl. NRBC - nucleated red blood cell)(#,%) ir retikulocitų skaičių (angl. RET - reticulocyte) (#,%)) (našumas ≥ 100, dvikryptė LIS sąsaja) (šiuo metu rengiama)

## BKT 3 dif.
Bendro kraujo tyrimams skirti reagentai ir pagalbinės priemonės su įranga panaudai, skirstant (diferencijuojant) leukocitus į ne mažiau kaip 3 populiacijas
Bendrieji reikalavimai:
1 | Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dalies apimčiai.
2 | Tiekėjas tyrimų atlikimui siūlo techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią įrangą (įranga pateikiama panaudos būdu). | [5 empty] | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
3 | Tiekėjas turi pateikti visų tyrimams atlikti reikiamų prekių sąrašą, kuriame turi būti nurodytas komercinis prekės pavadinimas, prekės komplektacija, katalogo numeris, gamintojas. Perkančioji organizacija šia informacija naudosis teikdama prekių užsakymą. Jei sutarties vykdymo metu paaiškės, kad sąraše trūksta tyrimui atlikti reikiamų prekių, tokiu atveju sutartyje esantis prekių sąrašas papildomas trūkstamomis prekėmis nekeičiant sutartyje įtvirtinto vieno tyrimo įkainio.
4 | Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių/priemonių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekių/priemonių pristatymu.
5 | Prekės bus užsakomos atskiromis dalimis pagal Perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas dėl sutartyje numatytų tyrimų kiekio išpirkimo pateikiamas kvietime pateikti pasiūlymą ir sutartyje.
6 | Prekių sąraše turi būti nurodytos visos prekės, kurias pagal gamintojo instrukcijas/metodikas naudoja pats galutinis naudotojas tyrimams atlikti ir analizatoriui prižiūrėti (kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos galutiniam naudotojui gamintojo numatytos priemonės), bet ne tos priemonės, kurios gamintojo numatytos naudoti gamintojo įgaliotiems techninę priežiūrą ir remontą vykdantiems asmenims.
7 | Turi būti pateiktos ne mažiau kaip 3 skirtingų lygmenų kontrolinės medžiagos. Planinė vidinė kokybės kontrolė per laboratorijos darbo parą/dieną bus atliekama tokiu dažniu koks numatytas pirkėjo pasirinkime ir tiriama tiek skirtingų kontrolinių medžiagų lygmenų kiek nurodyta pirkėjo kvietime pateikti pasiūlymą. Taip pat bus atliekama ne tik planinė vidinė kokybės kontrolė, bet ir neplaninė (po prietaiso techninės priežiūros ar remonto) tiriant 3 skirtingų lygmenų kontrolines medžiagas. Taip pat bus atliekama vidinė kokybės kontrolė po kalibravimo tiriant 3 skirtingų lygmenų kontrolines medžiagas. Vidinės kokybės kontrolės rezultatui neatitikus kokybės kontrolės medžiagos gamintojo nustatyto reikšmių intervalo reikšmės PO (galutinis naudotojas) atliks visus reikiamus veiksmus siekdama užtikrinti tyrimo kokybę, tokie atvejai neapibrėžiami, nes tokią problemą gali nulemti įvairūs veiksniai ar veiksnių kombinacijos.
8 | Išorinė kokybės kontrolė bus atliekama tokiu dažniu koks numatytas kvietime pateikti pasiūlymą ir tiriama tiek skirtingų kontrolinių medžiagų kiek numatyta kvietime pateikti pasiūlymą. Išorinės kokybės kontrolės rezultatui neatitikus išorinės kokybės kontrolės organizatoriaus nustatytų, pagal visų išorinės kokybės kontrolės programos dalyvių rezultatus, priimtinų kokybės kontrolės rezultatų reikšmių intervalo reikšmės PO (galutinis naudotojas) atliks visus reikiamus veiksmus siekdama užtikrinti tyrimo kokybę, tokie atvejai neapibrėžiami, nes tokią problemą gali nulemti įvairūs veiksniai ar veiksnių kombinacijos.
9 | Kai tiekėjas analizatorių instaliuoja/paruošia galutiniam naudotojui juo naudotis, atliekama tyrimų verifikacija. Tyrimų verifikacijos metu atliekami ne mažiau kaip po 25 tyrimus kiekvieno lygmens kontrolinei medžiagai (viso 75 tyrimai). Kai tyrimų verifikacijos metu gauti rezultatai netenkina verifikacijos plane numatytų verifikacijos priimtinumo kriterijų, PO (galutinis naudotojas) kartu su tiekėju atlieka visus reikiamus veiksmus siekdami užtikrinti tyrimo kokybę, tokie atvejai neapibrėžiami, nes tokią problemą gali nulemti įvairūs veiksniai ar veiksnių kombinacijos.
10 | Kiekvieną kartą kai gaunami naujos partijos reagentai ar naujos partijos kontrolinės medžiagos yra atliekama reagentų ar kontrolinių medžiagų patikra. Naujos partijos reagentų ar kontrolinių medžiagų patikros metu atliekami ne mažiau kaip po 18 tyrimų kiekvienai priemonei (reagentui ar kontrolinės medžiagos kiekvienam lygmeniui). Kai naujos partijos reagentų ar kontrolinių medžiagų patikros metu gauti rezultatai netenkina patikros priimtinumo kriterijų, PO (galutinis naudotojas) atlieka visus reikiamus veiksmus siekdama užtikrinti tyrimo kokybę, tokie atvejai neapibrėžiami, nes tokią problemą gali nulemti įvairūs veiksniai ar veiksnių kombinacijos.
11 | Tam pačiam mėginiui tyrimai kartojami kai gauti rezultatai neatitinka klinikinės situacijos arba kitu būdu yra abejotini ir tokių rezultatų PO (galutinis naudotojas) negali patvirtinti neįsitikinęs tyrimo rezultatų patikimumu.
12 | *Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 7 darbo dienas nuo raštiško pranešimo pateikimo dienos. Pranešimai pateikiami Šalims priimtinu būdu (el. paštu / elektronine užsakymo sistema). Rekomenduojama papildomai tiekėją informuoti telefonu. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, tiekėjas, prasidėjus 8 darbo dienai nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos turi pateikti to paties gamintojo techninę specifikaciją atitinkančią Įrangą iki kol bus sutaisyta sugedusi Įranga. Jei tiekėjas nepajėgia sutaisyti sugedusios panaudos būdu suteiktos Įrangos, tuomet tiekėjas turi suteikti PO naują Įrangą, atitinkančią techninę specifikaciją ir kvietime pateikti pasiūlymą pasirinktą ne prastesnę būklę (naujas arba naudotas), ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo to momento kai sugedo panaudos teise valdoma Įranga.
13 | *Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
14 | Siūloma įranga pristatoma kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu.
15 | *Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už faktiškai pacientams atliktus tyrimus (raportuotus Užsakovui tyrimų rezultatus). Perkančioji organizacija su tiekėju susiderina atliktų tyrimų skaičiaus pateikimo būdą tiekėjui. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
16 | Tiekėjas turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį, kuris bus naudojamas prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina).
17 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laikus ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminus po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami per sutartyje nurodytą dienų skaičių per savaitę [24 valandas per parą 7 dienas per savaitę arba darbo dienomis].
18 | Siūloma įranga turi būti tokios būklės (nauja arba naudota) kaip nurodyta kvietime pateikti pasiūlymą. Pasirinkus naują įrangą (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 24 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing/refurbished) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Perkančiajai organizacijai pasirinkus, kad siūloma įranga gali būti naudota (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 48 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.).
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama Tiekėjų informavimo tikslu
el.katalogo kodas | Tyrimo pavadinimas |  |  | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
Bendras kraujo tyrimas su 3 dalių leukocitų diferenciacija
| Siūlomos priemonės pavadinimas (reagento, kontrolinės medžiagos ir kt.). Turi būti išvardintos visos priemonės reikalingos tyrimui atlikti siūlomu analizatoriumi panaudai. Vardinamos tik tos priemonės, kurios gamintojo numatytos galutinio naudotojo naudojimui | Priemonės (reagento, kontrolinės medžiagos ir kt.) gamintojo pavadinimas | Priemonės (reagento, kontrolinės medžiagos ir kt.) katalogo numeris
| pildo tiekėjas | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas
| ... | ... | ...
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Techninio reikalavimo Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: | Siūlomos įrangos techniniai parametrai ir reikalaujami dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu, techninio reikalavimo atitikčiai įrodyti. | Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą ir to dokumento puslapio numerį, kuriame yra informacija įrodanti atitiktį techniniam reikalavimui.** (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
1. | Hematologinis analizatorius pateikia kraujo tyrimo ne mažiau kaip šių parametrų rezultatus: 1) Leukocitų skaičius (angl. WBC - white blood cell); 2) Eritrocitų skaičius (angl. RBC - red blood cell); 3) Hemoglobino koncentracija (angl. HgB - hemoglobin); 4) Hematokritas (angl. HCT - hematocrit); 5) Vidutinis eritrocito tūris (angl. MCV - mean corpuscular volume); 6) Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (angl. MCH - mean corpuscular hemoglobin); 7) Vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite ( angl. MCHC - mean corpuscular hemoglobin concentration); 8) Eritrocitų dydžio variacija (angl. RDW - red cell distribution width arba RDW-CV); 9) Eritrocitų dydžio variacijos standartinis nuokrypis (angl. RDW-SD - red cell distribution width standard deviation); 10) Trombocitų skaičius (angl. PLT - the platelet count); 11) Vidutinis trombocito tūris (angl. MPV - mean platelet volume); 12) Neutrofilų skaičius (angl. NEUT - neutrophiles) (#,%); 13) Limfocitų skaičius (angl. LY - lymphocytes) (#,%); 14) Granulocitų skaičius (angl. GRA - granulocytes) (#,%) arba Monocitų skaičius (angl. MO - monocytes) (#,%) ir Eozinofilų skaičius (angl. EO - eosinophiles) (#,%) ir Bazofilų skaičius (angl. BA - basophils) (#,%)). *(# -absoliutus skaičius ,% - procentas) | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
2. | Techniniame reikalavime Nr. 1 nurodyti parametrai yra diagnostiniai (IVD) (nei vienas iš šių parametrų negali būti žymėtas RUO (angl. Research Use Only)) | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
3. | Ne mažiau kaip šie parametrai yra matuojami: WBC, RBC, PLT, HGB. Jei parametrui išmatuoti yra naudojama matavimo technologija arba naudojamas matavimo technologijos ir skaičiavimo algoritmo derinys, tai šis parametras yra laikomas matuojamu. Jei parametras yra apskaičiuojamas remiantis tik kitų parametrų rezultatais, tokiu atveju parametras nėra laikomas matuojamu (tokiu atveju analizatoriaus techninėje dokumentacijoje nurodoma angl. calculated). | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
4. | Tyrimui tinkamas mėginys yra kraujas su K2EDTA ir K3EDTA. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
5. | Analizatoriui pateikiami atviri mėgintuvėliai arba atviri ir uždari. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
7. | Analizatoriaus našumas. Analizatorius per 1 valandą ištiria ne mažiau kaip 60 mėginių atviruose mėgintuvėliuose pateikdamas visus techniniame reikalavime Nr. 1 nurodytus parametrus. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
8. | Liečiamas ekranas analizatoriaus valdymui ir tyrimų rezultatų patvirtinimui yra integruotas analizatoriuje arba sukomplektuotas su analizatoriumi. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
9. | Analizatoriaus valdymo ekrane pateikiami paciento kraujo ne mažiau kaip šių parametrų grafikai/diagramos: WBC, RBC, PLT | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
10. | Analizatoriaus valdymo ekrane pateikiami kokybės kontrolės tyrimų rezultatų grafikai. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
11. | Analizatoriaus atmintis saugo ne mažiau kaip 10 000 tyrimų rezultatų arba yra galimybė prie analizatoriaus prijungti išorinę duomenų laikmeną (pvz. SD kortelę), kurioje saugoma ne mažiau kaip 10 000 tyrimų rezultatų. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
12. | Analizatoriaus atmintis saugo kokybės kontrolės tyrimų rezultatus. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
13. | Analizatorius su integruotu spausdintuvu arba analizatorius sukomplektuotas su spausdintuvu. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija. Jei analizatorius neturi integruoto spausdintuvo, tai reikalinga tiekėjo deklaracija, kad kartu su analizatoriumi pateiks spausdintuvą.
14. | Spausdintuvu spausdinami pacientų tyrimų rezultatų protokolai ir kokybės kontrolės tyrimų rezultatų protokolai. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
15. | Analizatorius su integruotu 1D arba 2D kodų skaityvuvu arba analizatorius sukomplektuotas su 1D arba 2D kodų skaitytuvu. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija. Jei analizatorius neturi integruoto kodų skaitytuvo, tai reikalinga tiekėjo deklaracija, kad kartu su analizatoriumi pateiks kodų skaitytuvą.
16. | Analizatoriaus 1D arba 2D kodų skaityvuvu nuskaitoma ir į analizatorių įvedama informacija apie reagentus ir kontrolines medžiagas. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
17. | Analizatoriaus 1D arba 2D kodų skaityvuvu nuskaitoma ir į analizatorių įvedamas paciento mėginio identifikacinis kodas. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
18. | Operatorius analizatoriumi dirbti gali tik suvedęs savo prisijungimo duomenis (slaptažodžiu ar kitu būdu). | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
19. | Analizatorius turi vienkryptę (patvirtintų tyrimų rezultatų siuntimas į LIS (Laboratorinė informacinė sistema)) arba dvikryptę (tyrimų užsakymų gavimas ir patvirtintų tyrimų rezultatų siuntimas į LIS) jungtį duomenų perdavimui. Siūlomas sprendimas turi gebėti perduoti duomenis TCP/IP protokolu (jei reikia, tiekėjas turi pateikti visą įrangą reikalingą analizatoriaus prijungimui į PO kompiuterinį tinklą). Duomenų apsikeitimas vykdomas vadovaujantis HL7 arba ASTM standartu. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba techninė specifikacija arba gamintojo parengtas duomenų apsikeitimo su LIS protokolas. Taip pat tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad, jei bus reikalinga, pateiks visą įrangą reikalingą analizatoriaus prijungimui į PO kompiuterinį tinklą.
20. | Analizatoriaus turimos jungtys ne mažiau kaip šios: RS232 arba LAN (HL7 arba ASTM protokolu). | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba techninė specifikacija.
21. | Kartu su pasiūlymu pateikti analizatoriaus, reagentų ir kontrolinių medžiagų ES atitikties deklaraciją arba CE sertifikatą anglų kalba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Pateikiama ES atitikties deklaracija arba CE sertifikatas.
22. | Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). | Pateikiamas įgaliojimas arba rašytinis susitarimas.
23. | Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). | Pateikiamas įgaliojimas arba rašytinis susitarimas.
24. | Po analizatoriaus remonto galinčio turėti įtakos matavimo sistemai tiekėjas jį kalibruoja jam skirtomis kalibracinėmis medžiagomis. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
25. | Kartu su pasiūlymu pateikiama analizatoriaus naudojimo instrukcija anglų kalba, kurioje yra įrašytas WBC, RBC, PLT, HGB parametrų matavimo intervalas (angl. measuring range) skaitine išraiška. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba ir techninė specifikacija.
26. | Reagentų ir panaudai siūlomų analizatorių suderinamumas. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūlomu analizatoriumi. Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją anglų kalba, o pateikiamuose dokumentuose turi būti informacija apie priemonių suderinamumą. | Jei siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip ir panaudai teikiamas analizatorius, tokiu atveju kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukcijas. Jei siūlomi reagentai yra kito gamintojo nei panaudai teikiamas analizatorius, tokiu atveju kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: reagentų gamintojo oficialų patvirtinimą, kad siūlomų reagentų ir siūlomo analizatoriaus derinys yra validuotas tyrimams atlikti ir analizatoriaus gamintojo oficialų patvirtinimą, kad siūlomų reagentų ir siūlomo analizatoriaus derinys yra validuotas tyrimams atlikti ir reagentų naudojimo instrukcijas.
**Reikalaujami dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu, techninio reikalavimo atitikčiai įrodyti. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai/atskiri puslapiai. Teikiami dokumentai turi būti parengti anglų kalba.
NEPRIVALOMI, UŽ KURIUOS SKIRIAMI EKONOMINIO NAUDINGUMO BALAI, TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Techninio reikalavimo Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai (Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai): | Siūlomos įrangos techniniai parametrai ir reikalaujami dokumentai, pateikiami kartu su prekės aprašymu, techninio reikalavimo atitikčiai įrodyti. | Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą ir to dokumento puslapio numerį, kuriame yra informacija įrodanti atitiktį techniniam reikalavimui.** (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). | Lyginamasis svoris/balai | Kriterijaus vertinimas | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
1. | Hematologinio analizatoriaus matavimų verčių, atitinkančių pamatinių biologinių verčių intervalo vertes, tikslumas (angl. Accuracy): 1) WBC - ne prastesnis kaip ± 0,2 x 109 ląstelių/l; 2) RBC - ne prastesnis kaip ± 0,05 x 1012 ląstelių/l; 3) HGB - ne prastesnis kaip ± 2 g/l; 4) PLT - ne prastesnis kaip ± 10 x 109 ląstelių/l. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai. |  | 10 balų | R1=10 (jei pasiūlymas atitinka kriterijų); R1=0 (jei pasiūlymas neatitinka kriterijaus reikalavimų).
2. | Kartu su pasiūlymu pateikiama analizatoriaus naudojimo instrukcija anglų kalba, kurioje yra įrašytas WBC, RBC, PLT, HGB parametrų matavimo preciziškumas (pakartojamumas ir atkuriamumas) (angl. precision (repeatability and reproducibility)) skaitine išraiška arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai, kuriuose pateikiama ši informacija. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai. |  | 5 balai | R2=5 (jei pasiūlymas atitinka kriterijų); R1=0 (jei pasiūlymas neatitinka kriterijaus reikalavimų).
3. | Kartu su pasiūlymu pateikiama analizatoriaus naudojimo instrukcija anglų kalba, kurioje yra įrašytas WBC, RBC, PLT, HGB parametrų matavimo tiesiškumas (angl. linearity) skaitine išraiška arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai, kuriuose pateikiama ši informacija. | Analizatoriaus naudojimo instrukcija arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai. |  | 5 balai | R3=5 (jei pasiūlymas atitinka kriterijų); R1=0 (jei pasiūlymas neatitinka kriterijaus reikalavimų).

## Kvietimas teikti pasiūlymus
Pirkimo dokumentų C dalies KONKRETAUS PIRKIMO ATLIEKAMO DINAMINĖS PIRKIMO SISTEMOS PAGRINDU, SĄLYGOS 1 priedo „Kvietimas teikti pasiūlymus“ projektas
Eil. Nr. | Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija: | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
1 | Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2 | Nuoroda į DPS dalį;
3 | Informacija apie pirkimo skaidymą į dalis;
4 | Pirkimo objekto techninė specifikacija;
5 | Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d. d.];
6 | Prekių tiekimo laikotarpis[1] [nuo 12 iki 60 mėn.];
7 | Prekės (išskyrus laboratorinę įrangą/analizatorius) pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per [nuo 3 iki 7] darbo dienas nuo konkretaus užsakymo pagal sutartį pateikimo dienos;
8 | Panaudos davėjo suteikta laboratorinė įranga/analizatorius (-iai) turi būti instaliuotas, sukomplektuotas su visa papildoma įranga reikalaujama techninėje specifikacijoje ir įranga reikiama analizatoriaus pilnam funkcionalumui pasiekti, analizatorius turi būti sujungtas su LIS (laboratorine informacine sistema) ir keistis duomenimis su ja, visi naudotojai, kurie naudosis panaudai suteikiamu analizatoriumi, turi būti apmokyti juo naudotis, atlikta tyrimų verifikacija, o jos rezultatai turi atitikti verifikacijos plane numatytus verifikacijos priimtinumo kriterijus. Visa tai turi būti atlikta ne vėliau kaip [nuo 40 iki 90] darbo dienų po sutarties įsigaliojimo dienos;
9 | Maksimalūs kiekiai (apimtys) arba preliminarūs kiekiai (apimtys) [Pasirenkamas tinkamas variantas atsižvelgiant į konkretų pirkimą]
10 | Prekių galiojimas nuo pristatymo [nuo 50 iki 75 proc.] jų galiojimo laiko.
11 | Informacija apie Užsakovo personalo apmokymą. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą). Ar reikalaujama instruktuoti ir apmokyti Užsakovo nurodytus asmenis darbui su Preke, įskaitant laboratorinę įrangą/analizatorius: [Apmokymai nėra numatyti] arba [nuo 1 iki 3 asmenų] arba [nuo 4 iki 6 asmenų] arba [7 ir daugiau asmenų].
12 | Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles: [Netaikoma] arba [Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.]
13 | Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės arba Pirkimo sutartyje nurodyto pirkimo objekto vienetų;
14 | Prekių ir laboratorinės įrangos/analizatoriaus pristatymo vieta [adresas];
15 | Konkrečioje pirkimo objekto dalyje perkamas tyrimų skaičius;
16 | Konkrečioje pirkimo objekto dalyje reikalingas analizatorių kiekis [nuo 1 iki 10] arba [analizatorius nereikalingas];
17 | Analizatorių kiekis skirtingose lokacijose (taikoma jei reikalinga daugiau nei 1 analizatorius/įranga) [nuo 1 iki 10]
18 | Tyrimų atlikimas [[24/7] arba [darbo dienomis]];
19 | Tyrimų planinės vidinės kokybės kontrolės dažnis kartais per 1 dieną [nuo 1 iki 4]
20 | Per vieną planinės vidinės kokybės kontrolės atlikimo kartą tiriami kontrolinių medžiagų lygmenys (kiekvienu analizatoriumi, jei pasirinkta daugiau nei vienas analizatorius panaudai)[2 arba 3];
21 | Užsakovo dalyvavimas išorinės kokybės kontrolės programoje kartais per metus (kiekvienu analizatoriumi, jei pasirinkta daugiau nei vienas analizatorius panaudai) [nuo 1 iki 12];
22 | Užsakovo atliekamas tyrimų skaičius per vieną išorinės kokybės kontrolės kartą (kiekvienu analizatoriumi, jei pasirinkta daugiau nei vienas analizatorius panaudai) [nuo 1 iki 3];
23 | Konkrečioje pirkimo objekto dalyje nurodomas laboratorinės įrangos/ analizatoriaus būklė [[naujas (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 24 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos)] arba [naudotas (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 48 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos)]];
24 | Galimybė pajungti laboratorinę įrangą/analizatorių (-us) į Užsakovo laboratorinę informacinę sistemą [[reikalinga] arba [nereikalinga]];
25 | Galimybė gaunamus tyrimų rezultatus perkelti į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS) [[reikalinga] arba [nereikalinga]]
26 | Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)];
27 | Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
28 | Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
29 | Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka). 1.Pasiūlymai vertinami vadovaujantis kainos kriterijumi kiekvienos pirkimo objekto dalies nurodytam visam kiekiui; 2. Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr."Neprivalomi, už kuriuos skiriami ekonominio naudingumo balai, techniniai reikalavimai įrangai"“) (jei taikoma);
30 | DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji;
31 | Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti mato vieneto kainą ne daugiau kaip 4 skaičių po kablelio tikslumu;
32 | Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą [Netaikoma] arba [Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. [_], pavadinimas [_]] arba [informacija apie kito projekto įgyvendinimą].
33 | Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka: TIEKĖJUI paprašius, PIRKĖJAS sumoka avansą – ne daugiau kaip [nuo 5 iki 30] procentų Pradinės Pirkimo sutarties vertės. Dėl išankstinio mokėjimo TIEKĖJAS turi kreiptis per 20 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, pateikdamas išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su mokėjimo patvirtinimu), kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio užtikrinimo suma; galiojimo laikas – išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką užsakovo reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad TIEKĖJAS pagal Pirkimo sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir b) sumą, kurios TIEKĖJAS negrąžino.). TIEKĖJAS banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su PIRKĖJU. PIRKĖJAS sumoka avansu per 30 darbo dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos faktūros ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nepilnai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama PIRKĖJUI. Jei išankstinio mokėjimo grąžinimą užtikrinantis bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, PIRKĖJAS privalo reikalauti, kad TIEKĖJAS pateiktų naują išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus; Kai išmokėtas avansas, už Prekes pradedama mokėti, kai užskaityta visa išankstinio mokėjimo suma. Tiekėjui paprašius, Pirkėjas sumoka avansą – ne daugiau kaip [nuo 5 iki 30] Pirkėjo užsakymo metu nurodytas procentas] procentų Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, arba sumą Eur. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos ir, jei taikoma, Avanso užtikrinimo gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nepilnai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama Pirkėjui. Kai išmokėtas avansas, už Prekes pradedama mokėti, kai užskaityta visa išankstinio mokėjimo suma.].
34 | PVM tarifas [21% arba 5%];
35 | Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu (kartu su mokėjimo patvirtinimu), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10] proc. nuo pradinės sutarties vertės.
36 | Informacija, ar priimami alternatyvūs pasiūlymai. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
37 | Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba;
38 | Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme
[1] | Į Prekių tiekimo laikotarpį neįskaičiuojamas įrangos pristatymo, paruošimo naudojimui laikotarpis