TSD-328, VPP-1511

Holterio monitoravimo sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilgalaikis Holterio (EKG) registratorius – 8 vnt. |  |  |
| 1.1. | Išoriniai matmenys (ilgis×plotis×aukštis) | Ne daugiau negu (95×60×20) mm |  |
| 1.2. | Svoris | Ne daugiau negu 150 g |  |
| 1.3. | Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažesnė kaip IP22 klasė |  |
| 1.4. | Valdymas | Ne mažiau nei 2 mygtukai registratoriaus valdymui bei paciento įvykių žymėjimui |  |
| 1.5. | Ekranas | - LCD arba LED arba OLED arba lygiavertis; - Raiška ne mažesnė nei 128×64 pikseliai arba ekrano dydis ne mažesnis nei 20×20 mm. |  |
| 1.6. | Atmintis | Ne mažiau nei 4 GB |  |
| 1.7. | Duomenų perdavimas | USB laidu arba lygiaverčiu metodu |  |
| 1.8. | EKG užrašymo trukmė | Ne mažiau kaip 14 dienų nepertraukiamo EKG įrašymo |  |
| 1.9. | Skiriamoji geba | Ne mažiau nei 12 bit |  |
| 1.10. | Kanalų skaičius | Ne mažiau nei 3 |  |
| 1.11. | Paciento kabelis | Ne mažiau nei 3 laidų su klijuojamais elektrodais |  |
| 1.12. | Diskretizavimo dažnis | Ne mažiau nei 8 000 Hz |  |
| 1.13. | Prieširdžių virpėjimo detekcija | - Yra prieširdžių virpėjimo detekcija; - Detekcija automatinė. |  |
| 1.14. | Paciento judesių detekcija | Yra paciento judesių detekcija |  |
| 1.15. | Maitinimo šaltinis | - Vidinė įkraunama baterija (ar baterijos); - Ličio jonų (arba lygiavertė) baterija. |  |
| 1.16. | Baterijos įkrovimo trukmė | Baterija pilnai įkraunama nuo 0% iki 100% ne ilgiau nei per 3 valandas |  |
| 1.17. | Komplektacija | Kartu su registratoriumi komplektuojami: - Paciento kabelis; - Įrenginio dėklas arba diržinis laikiklis; - Duomenų perdavimo laidas. |  |
| 2. | Ilgalaikis Holterio (EKG) registratorius su SpO2 davikliu arba integruota miego apnėjos sistema – 2 vnt. |  |  |
| 2.1. | Išoriniai matmenys (ilgis×plotis×aukštis) | Ne daugiau negu (95×60×20) mm |  |
| 2.2. | Svoris | Ne daugiau negu 150 g |  |
| 2.3. | Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažesnė kaip IP22 klasė |  |
| 2.4. | Valdymas | Ne mažiau nei 2 mygtukai registratoriaus valdymui bei paciento įvykių žymėjimui |  |
| 2.5. | Ekranas | - LCD arba LED arba OLED arba lygiavertis; - Raiška ne mažesnė nei 128×64 pikseliai arba ekrano dydis ne mažesnis nei 20×20 mm. |  |
| 2.6. | Atmintis | Ne mažiau nei 4 GB |  |
| 2.7. | Duomenų perdavimas | USB laidu arba lygiaverčiu metodu |  |
| 2.8. | EKG užrašymo trukmė | Ne mažiau kaip 14 dienų nepertraukiamo EKG įrašymo |  |
| 2.9. | Funkcionalumas | Holterio (EKG) registratorius fiksuoja kvėpavimą arba EDR (angl. ECG-derived respiration) |  |
| 2.10. | Skiriamoji geba | Ne mažiau nei 12 bit |  |
| 2.11. | Kanalų skaičius | Ne mažiau nei 3 |  |
| 2.12. | Paciento kabelis | Ne mažiau nei 3 laidų su klijuojamais elektrodais |  |
| 2.13. | Diskretizavimo dažnis | Ne mažiau nei 8 000 Hz |  |
| 2.14. | Prieširdžių virpėjimo detekcija | - Yra prieširdžių virpėjimo detekcija; - Detekcija automatinė. |  |
| 2.15. | Paciento judesių detekcija | Yra paciento judesių detekcija |  |
| 2.16. | Maitinimo šaltinis | - Vidinė įkraunama baterija (ar baterijos); - Ličio jonų (arba lygiavertė) baterija. |  |
| 2.17. | Baterijos įkrovimo trukmė | Baterija pilnai įkraunama nuo 0% iki 100% ne ilgiau nei per 3 valandas |  |
| 2.18. | Komplektacija | Kartu su registratoriumi komplektuojami: - Paciento kabelis; - SpO2 daviklis arba registratoriuje yra integruota miego apnėjos sistema; - Įrenginio dėklas arba diržinis laikiklis; - Duomenų perdavimo laidas. |  |
| 3. | Programinė įranga su papildoma licencija duomenų analizei su 2 darbo vietomis (plaukiojanti licencija) – 1 vnt. |  |  |
| 3.1. | Analizavimo programos funkcijos | Analizavimo programa turi turėti ne mažiau nei išvardintas funkcijas: - Automatinė prieširdžių virpėjimo detekcija; - QT, ST ir kardiostimuliatoriaus analizė; - Pacientų judesių detekcija; - Širdies variabilumo analizė (HRV); - QRS komplekso matavimas ir redagavimas; - Paciento dienoraščio grafikas arba įvykiai; - Aritmijų peržiūra bei analizė; - Širdies ritmo kintamumo laiko srityje analizė; - Širdies ritmo matuoklis; - Kvėpavimo aktyvumo nustatymas miego metu arba EDR analizė (angl. ECG-derived respiration). |  |
| 3.2. | Ataskaitos (raporto) išsaugojimas | Ataskaita (raportas) išsaugoma PDF formatu (arba lygiaverčiu) |  |
| 3.3. | Reikalavimai programinei įrangai | - Programinė įranga yra skirta matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai; - Su PDF raportų perdavimu į elektroninę sistemą (DICOM arba lygiavertis). |  |
| 3.4. | Duomenų bazės programinė įranga ir saugojimas | Duomenų analizavimo ir saugojimo programa su DICOM standarto (arba lygiaverčiu) raporto eksportavimu į LSMU ligoninės Kauno klinikų „Medream“ sistemą |  |
| 3.5. | Raporto generavimas ir matavimai | Ataskaitos (raporto) turinys gali būti personalizuojamas pagal vartotojo (specialisto) poreikį |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 7. | Programinės įrangos instaliavimas | Tiekėjas įsipareigoja įrašyti programinę įrangą ir suteikti licencijas LSMUL Kauno klinikų Mokamų paslaugų centro nurodytai turimai 1 (vienai) darbo vietai |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkama tarpusavyje techniškai derinama Holterio monitoravimo sistema: EKG registratoriai ir programinė įranga su papildoma licencija, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.