  - 2 priedas

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų (nereikalaujama versti skaičių, matavimo vienetų, tarptautinių terminų, tarptautinių standartų pavadinimų). Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją ir pan.) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų rūšys | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Siūloma prekė |  | (nurodyti modelį, gamintoją, šalį) |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥15 000 000. |  |
| 2. | Taikymo tipas (tyrimai) | - Akušeriniai tyrimai - Ginekologiniai tyrimai |  |
| 3. | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ≥ 14 colių ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Skaitinė – raidinė klaviatūra arba klaviatūra liečiamame ekrane; 3. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 4. Gelio šildytuvas. |  |
| 4. | Aparato monitorius (displėjus) | 1. Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 24 colių; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 4. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |
| 6. | Sistemos dinaminis diapozonas | Ne mažiau kaip 350 dB |  |
| 7. | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas. |  |
| 8. | B režimas | 1. Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis ≥ 50 cm; 2. Maksimalus kadrų dažnis ≥ 1400Hz; 3. Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; 4. Trapecinis vaizdavimas; 5. Panoraminis vaizdavimas; 6. Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | - Tėkmės greičio doplerio režimas - Galios doplerio režimas - Audinių doplerio režimas - Mikrokraujagyslių vizualizacija |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Nuolatinės veiklos režimas CW; 3. Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 11. | Aktyviųjų daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 4 vnt. |  |
| 12. | Davikliai |  |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis | 1. Paviršiaus plotis ≥ 50 mm; 2. Vieno kristalo arba matricinė arba lygiavertė technologija arba Hanafy arba ComboWave technologija; 3. Elementų skaičius: ≥ 192. 4. Dažnių diapazonas ≤ 3 MHz iki ≥15. |  |
| 12.2. | Konvekcinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≤ 1,2 MHz iki ≥7 MHz; 2. Elementų skaičius: ≥ 192. |  |
| 12.3. | Ertminis daviklis | - Dažnio diapazonas ≤3 MHz iki ≥ 11 MHz. - Vieno kristalo arba matricinė technologija - Elementų skaičius: ≥ 192. - Apžvalgos laukas ne mažiau kaip 240 |  |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. |  |
| 14. | Vaisiaus automatiniai matavimai, paremti dirbtiniu intelektu | - Galvos apimtis (HC) - Biparietalinis skersmui (BPD) - Pilvo apimtis (AC) - Šlaunikalnio ilgis (FL) - Viršugalvio-uodegikaulio matmuo (CRL) - Žastikaulio ilgis (HL) - Sprando vaiskumos matavimas (NT) - Intrakranijinės vaiskumos matavimas (IT) |  |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500GB |  |
| 16. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |
| 17. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI jungtis arba Display Port; 3. ≥4 USB jungtys. |  |
| 18. | Galimybė tyrimo duomenis (statitinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send - vaizdų spausdinimo - DICOM Print - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM |  |
| 19. | Integruota baterija | Užtikrina įrangos veikimą ne mažiau kaip 60 minučių |  |
| 20. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija (Patvirtinančio dokumento nereikalaujama) |  |
| 21. | Siūlomos prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo ir lietuvių kalba). |  |