Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“ (finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ – Finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – sterilios darbo aplinkos įrangos komplektas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al., Vilnius (namo numeris bus patikslintas Sutarties vykdymo metu).

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
|  | Laminaras Nr. 1 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 7 vnt. | ☐ | ☒ | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Laminaras Nr. 2 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 2 vnt. | ☐ | ☒ | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Laminaras Nr. 3 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 1 vnt. | ☐ | ☒ | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | UV boksas Nr. 1 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 1 vnt. | ☐ | ☒ | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | UV boksas Nr. 2 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 2 vnt. | ☐ | ☒ | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Tikslus kiekis - 13 vnt. | ☒ | ☐ | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |
|  | Saugojimas Tiekėjo patalpose | Maksimalus kiekis - 12 mėn. | ☒ | ☐ | nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams.

2 lentelė.

| Nr. | Parametrai** | Reikalaujama parametro reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laminaras Nr. 1 |  |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |
|  | Biosaugos klasė | Ne mažiau kaip II saugos arba lygiavertės klasės |  |  |  |
|  | Produkto atestacija pagal biosaugos standartą EN12469 arba lygiavertį | Būtina |  |  |  |
|  | Darbuotojo apsauga nuo užkrato, esančio darbinėje zonoje | Būtina |  |  |  |
|  | Produkto apsauga nuo iš išorės, oro keliu plintančio užkrato | Būtina |  |  |  |
|  | Reikalavimai šoniniam stiklams | Skaidrus, UV nepraleidžiantis grūdintas stiklas arba lygiavertė medžiaga. Storis ne mažesnis nei 5 mm. |  |  |  |
|  | Reikalavimai darbiniui paviršiui | Segmentuotas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, kurios klasė ne žemesnė nei AISI 304 arba lygiavertė klasė. Storis ne mažesnis nei 1,5 mm |  |  |  |
|  | Korpusas | Pagamintas iš elektrogalvanizuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Padengtas sidabro arba lygiaverčiais jonais, užtikrinančiais antibakterinį poveikį. Storis ne mažesnis nei 1 mm. |  |  |  |
|  | UV lempa arba lygiavertis apšvietimas | Būtina |  |  |  |
|  | Elektros įvadas | Ne mažiau kaip 2 rozetės, esančios laminaro viduje. |  |  |  |
|  | Stovas (kojos) | Būtinas, su ratukais |  |  |  |
|  | Apšvietimo intensyvumas | Būtinas LED arba lygiavertis, ne mažiau kaip 1000 Lux |  |  |  |
|  | Garso lygis pagal EN12469 standartą arba lygiavertį | Ne daugiau kaip 55dBA |  |  |  |
|  | El. maitinimas | 230 V ±10 %, 50/60 Hz |  |  |  |
|  | Elektros saugumo sertifikatas | Turi atitikti IEC61010-1 arba lygiavertį |  |  |  |
|  | Variklio tipas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su DC ECM tipo arba lygiaverčiu arba aukštesnio energinio efektyvumo varikliu. |  |  |  |
|  | Darbinis vietos plotas | Ne mažiau nei 0.5 m2 ir ne daugiau nei 0.65 m2 |  |  |  |
|  | Oro švarumas | Turi atitikti ISO 14644.1 Class 3 arba lygiavertės klasės |  |  |  |
|  | Įeinančio oro srauto apimtis | Ne mažiau kaip 300 m³/h |  |  |  |
|  | Laminarinio oro srauto apimtis | Ne mažiau kaip 700 m³/h |  |  |  |
|  | Nuolatinis oro srauto greičio atvaizdavimas | Būtinas |  |  |  |
|  | Filtrų sistema | Oro filtracija turėtų būti atliekama 2 ULPA ar lygiaverčių (ne blogesnės kokybės) filtrų pagalba: ne mažiau kaip 1 įeinančio oro srauto filtru ir ne mažiau kaip 1 išeinančio oro filtru |  |  |  |
|  | Filtrų efektyvumas | Ne ne mažiau kaip 99,999% prie MDD (MPPS) Ir ne mažiau kaip 99.999% , kai dalelių dydis 0,1 - 0,3 mikronų |  |  |  |
|  | Filtrų sertifikacija | Filtrai turėtų būti sertifikuoti pagal EN 1822 EU standartą arba lygiavertį |  |  |  |
|  | Valdymo modulis | Mikroprocesorius arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Ekranas | Skystų kristalų ar lygiavertis |  |  |  |
|  | Ventiliatoriaus, apšvietimo, UV lempos arba lygiaverčio apšvietimo, kištukinių lizdų valdymas | Turi būti užtikrintas atskiras ventiliatoriaus, apšvietimo, UV lempos arba lygiaverčio apšvietimo ir kištukinių lizdų valdymas, nepriklausomai nuo naudojamos valdymo sąsajos (pvz., fiziniai mygtukai, liečiamas ekranas ar kita). |  |  |  |
|  | Vizualūs ir akustiniai aliarmo signalai sutrikus laminarinei tėkmei, esant neteisingam priekinio stiklo aukščiui | Būtini |  |  |  |
|  | Orapūtės valandų skaičiuoklis | Būtinas |  |  |  |
|  | UV arba lygiaverčio apšvietimo valandų skaičiuoklis | Būtinas |  |  |  |
|  | Naudojimo instrukcija* | Lietuvių ir (arba) anglų kalba. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |  |  |
|  | Laminaras Nr. 2 |  |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |
|  | Biosaugos klasė | Ne mažiau kaip II saugos arba lygiavertės klasės |  |  |  |
|  | Produkto atestacija pagal biosaugos standartą EN12469 arba lygiavertį | Būtina |  |  |  |
|  | Darbuotojo apsauga nuo užkrato, esančio darbinėje zonoje | Būtina |  |  |  |
|  | Produkto apsauga nuo iš išorės, oro keliu plintančio užkrato | Būtina |  |  |  |
|  | Šoninės sienelės | Iš grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio kaip 5 mm storio. Absorbuojančios UV |  |  |  |
|  | Darbinis paviršius | Segmentuotas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, kurios klasė ne žemesnė nei AISI 304 arba lygievertės klasės. Storis ne mažesnis nei 1,5 mm |  |  |  |
|  | Korpusas | Pagamintas iš elektrogalvanizuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, padengti sidabro arba lygiaverčiais jonais, užtikrinančiais antibakterinį poveikį. |  |  |  |
|  | UV lempa arba lygiavertis apšvietimas | Būtina |  |  |  |
|  | Elektros įvadas (rozetės) | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Stovas (kojos) | Būtinas, ne mažiau kaip 28 colių. Su aukštį reguliuojančiomis kojelėmis. |  |  |  |
|  | Apšvietimo intensyvumas | Būtinas LED arba lygiavertis, ne mažiau 1000 Lux |  |  |  |
|  | Triukšmo lygis pagal EN12469 standartą arba lygiavertį | Ne daugiau kaip 55 dB |  |  |  |
|  | Variklio tipas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su DC ECM tipo arba lygiaverčiu arba aukštesnio energinio efektyvumo varikliu. |  |  |  |
|  | Darbo vietos plotas | Ne mažiau kaip 0,70 m2 ir ne daugiau nei 0.8 m2 |  |  |  |
|  | Oro srauto valdymas | - Įeinančio oro srauto apimtis ne mažiau kaip 425 m³/h; - Produkto oro srauto apimtis ne mažiau kaip 900 m³/h; - Būtinas nuolatinis oro srauto greičio atvaizdavimas. |  |  |  |
|  | Filtracijos sistema | - Oro filtracija turi būti atliekama per ne mažiau kaip 2 vnt. ULPA arba lygiaverčius filtrus. Iš jų ne mažiau kaip 1 filtras įeinančiam oro srautui ir ne mažiau kaip 1 filtras išeinančiam oro srautui; - Filtrų efektyvumas ne mažiau kaip 99,999% prie MDD (MPPS) ir esant 0,1-0,3 μm dalelių dydžiui; - Filtrai privalo atitikti EN 1822 standartą arba lygiavertį standartą |  |  |  |
|  | Prietaiso valdymas | - Valdymo modulis mikroprocesorinis arba lygiavertis; - Būtinas ekranas; - Turi būti užtikrintas atskiras ventiliatoriaus, apšvietimo, UV lempos arba lygiaverčio apšvietimo ir kištukinių lizdų valdymas, nepriklausomai nuo naudojamos valdymo sąsajos (pvz., fiziniai mygtukai, liečiamas ekranas ar kita).; - Vizualiniai ir akustiniai aliarmai, ne mažiau kaip: - sutrikus oro srautui; - greičio sensorius nesukalibruotas; - esant neteisingam priekinio stiklo aukščiui. |  |  |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 300 kg |  |  |  |
|  | Maitinimas | 230V ± 10 %, 50 Hz |  |  |  |
|  | Naudojimo instrukcija* | Lietuvių ir (arba) anglų kalba. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |  |  |
|  | Laminaras Nr. 3 |  |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |
|  | Biosaugos klasė | Ne mažiau kaip II arba lygiavertės saugos klasės |  |  |  |
|  | Produkto atestacija pagal biosaugos standartą EN12469 arba lygiavertį | Būtina |  |  |  |
|  | Darbuotojo apsauga nuo užkrato, esančio darbinėje zonoje | Būtina |  |  |  |
|  | Produkto apsauga nuo iš išorės, oro keliu plintančio užkrato | Būtina |  |  |  |
|  | Šoninės sienelės | Iš grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio kaip 5 mm storio. Absorbuojančios UV |  |  |  |
|  | Darbinis paviršius | Segmentuotas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, kurio klasė ne žemesnė nei AISI 304 arba lygiavertės klasės. Storis ne mažesnis nei 1,5 mm |  |  |  |
|  | Korpusas | Pagaminti iš elektrogalvanizuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Padengtas sidabro arba lygiaverčiais jonais, užtikrinančiais antibakterinį poveikį. |  |  |  |
|  | UV lempa arba lygiavertis apšvietimas | Būtina |  |  |  |
|  | Elektros įvadas (rozetės) | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Stovas (kojos) | Būtinas, ne mažiau kaip 28 colių. Su aukštį reguliuojančiomis kojelėmis. |  |  |  |
|  | Apšvietimo intensyvumas | Būtinas LED arba lygiavertis, ne mažiau 1000 Lux |  |  |  |
|  | Triukšmo lygis pagal EN12469 standartą arba lygiavertį | Ne daugiau kaip 55 dB |  |  |  |
|  | Variklio tipas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su DC ECM arba lygiaverčiu arba aukštesnio energinio efektyvumo varikliu. |  |  |  |
|  | Darbo vietos plotas | Ne mažiau kaip 0,85 m2 |  |  |  |
|  | Oro srauto valdymas | - Įeinančio oro srauto apimtis ne mažiau kaip 500 m³/h; - Produkto oro srauto apimtis ne mažiau kaip 1100 m³/h; - Būtinas nuolatinis oro srauto greičio atvaizdavimas. |  |  |  |
|  | Filtracijos sistema | - Oro filtracija turi būti atliekama per ne mažiau kaip 2 vnt. ULPA, arba lygiaverčius filtrus. Iš jų ne mažiau kaip 1 filtras įeinančiam oro srautui ir ne mažiau kaip 1 filtras išeinančiam oro srautui; - Filtrų efektyvumas ne mažiau kaip 99,999% prie MDD (MPPS) ir esant 0,1-0,3 μm dalelių dydžiui; - Filtrai privalo atitikti EN 1822 standartą arba lygiavertį . |  |  |  |
|  | Prietaiso valdymas | - Valdymo modulis mikroprocesorinis arba lygiavertis; - Būtinas ekranas; - Turi būti užtikrintas atskiras ventiliatoriaus, apšvietimo, UV lempos arba lygiaverčio apšvietimo ir kištukinių lizdų valdymas, nepriklausomai nuo naudojamos valdymo sąsajos (pvz., fiziniai mygtukai, liečiamas ekranas ar kita).; - Vizualiniai ir akustiniai aliarmai, ne mažiau kaip: - sutrikus oro srautui; - greičio sensorius nesukalibruotas; - esant neteisingam priekinio stiklo aukščiui. |  |  |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 350 kg |  |  |  |
|  | Maitinimas | 230V ± 10 %, 50 Hz |  |  |  |
|  | Naudojimo instrukcija* | Lietuvių arba anglų kalba. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |  |  |
|  | UV boksas Nr. 1 |  |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |
|  | Paskirtis | UV dekontaminacijos boksas, skirtas darbui su DNR/RNR. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Darbastalis – nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. Šonai ir priekis – stiklas arba lygiavertė medžiaga. Šoniniai stiklai smūgiui atsparūs, storis ne mažesnis nei 4 mm. Priekinio stiklo storis ne mažesnis nei 5 mm, optinė transmisija ne mažiau 95%. Automatinis UV arba lygiaverčio apšvietimo lempų išjungimas atidarius apsauginį ekraną. |  |  |  |
|  | UV radiacijos lygis | 18 ± 2 mW / cm2 / s. |  |  |  |
|  | UV lempos arba lygiavertis apšvietimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. atviro tipo UV arba lygiaverčio apšvietimo lempos po 30 ± 1 W; UV arba lygiaverčio apšvietimo laikmatis nuo 1 min. iki 24 val. |  |  |  |
|  | Darbinis paviršius | Ne mažesnis nei 1200 x 500 mm |  |  |  |
|  | Apšvietimas | Lempa darbinio paviršiaus apšvietimui, galingumas ne mažesnis nei 30 W |  |  |  |
|  | Maitinimas | 230 V ±10 %, 50/60 Hz. |  |  |  |
|  | Elektros rozetės | Viduje įmontuotos ne mažiau, kaip 3 elektros rozetės. Bendra galia ne mažiau 1000 W |  |  |  |
|  | Ekranas | Turi būti lietimui jautrus ekranas, ne mažiau kaip 3 colių dydžio. |  |  |  |
|  | Instrukcija* | Su prietaisu būtina pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir (arba) anglų kalba | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |  |  |
|  | UV boksas Nr. 2 |  |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |
|  | Paskirtis | DNR/RNR UV dekontaminacijos boksas, skirtas darbui su DNR/RNR. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Darbastalis – nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. Šonai ir priekis - smūgiui atsparus stiklas arba lygiavertė medžiaga. Šoninių sienelių storis ne mažesnis nei 4 mm. Priekinio stiklo storis ne mažesnis nei 8 mm. Priekinis stiklas turi būti nelaidus UV spinduliams ir sulaikyti ne mažiau, kaip 95% UV spindulių. Automatinis UV lempų arba lygiavertis apšvietimas išjungimas atidarius apsauginį ekraną. |  |  |  |
|  | UVradiacijos lygis | 18 ± 2 mW / cm2 / s. |  |  |  |
|  | UV lempos arba lygiavertis apšvietimas | Uždaro tipo baktericidinis recirkuliatorius 25 W (± 2 W). Atviro tipo baktericidinė UV lempa arba lygiavertis apšvietimas, ne mažiau kaip 1 x 25 W. UV arba lygiaverčio apšvietimo laikmatis nuo 1min. iki 24val. |  |  |  |
|  | Darbinis paviršius | 650 x 475 mm (± 30 mm). |  |  |  |
|  | Apšvietimas | Lempa darbinio paviršiaus apšvietimui, galingumas ne mažesnis nei 15 W |  |  |  |
|  | Ekranas | Turi būti lietimui jautrus ekranas, ne mažiau kaip 3 colių dydžio. |  |  |  |
|  | Maitinimas | 230 V ±10 %, 50/60 Hz. |  |  |  |
| 6 | Bendri reikalavimai (2 lentelės 1 – 5 punktuose nurodytai įrangai) |  |  |  |  |
| 6.1. | Įrangos garantinis aptarnavimas * | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, saugojimą Tiekėjo patalpose Sutartyje numatyta tvarka, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6.2. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6.3. | CE sertifikatas / EB deklaracija * | Siūloma įranga privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu..

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.