VIEŠOJI ĮSTAIGA

RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130

RINKOS KONSULTACIJA

Medicininė įranga: elektrokardiografai (15 vnt.) ir otoskopai (10 vnt.)

| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti mobilius elektrokardiografus (15 vnt.) darbui pacientų namuose ir otoskopus (10 vnt.). Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus bei galimas kainas dėl numatomų įsigyti elektrokardiografų ir otoskopų. Planuojamiems įsigyti elektrokardiografams ir otoskopams keliami reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime. |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios. Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. |
| Rinkos konsultacijos kalba | Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. |
| Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: | - Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. - Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus. |
| Konfidencialumas | Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Tiekėjams: | 1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma. |

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos kaina? |  |
| 4. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 5. | Ar Jūsų siūloma prekė turi galiojančius atitikties dokumentus pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) arba Direktyvai 93/42EEB? Prašome nurodyti pagal kurį teisės aktą. Ar su preke galėsite pateikti atitinkamus sertifikatus ir jų vertimus į lietuvių kalbą? |  |
| 6. | Koks realus įrangos užsakymo įvykdymo laikas? |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

MEDICININĖ ĮRANGA: ELEKTROKARDIOGRAFAI (15 VNT.) IR OTOSKOPAI (10 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir, jei taikoma, notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą), patvirtinanti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/745 (MDR) arba Direktyvai 93/42EEB.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotu atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su pasiūlymu.

4. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir atitinkantys šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes (reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės);

5. Įrangos pristatymas ir personalo apmokymas darbo su įranga bei jos kasdienės priežiūros klausimais. Apmokymų vieta – Pirkėjo patalpose (Žemaitės g. 2, Raseiniai). Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas (ne mažiau kaip  po vieną darbuotoją) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

6.  Kartu su Prekėmis turės būti pateikti šie dokumentai:

6.1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas;

6.2. Prekių vartotojo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis), instrukcija gali būti pateikta elektroniniu formatu;

6.3. Medicinos prietaiso pasas (jei taikoma).

I PIRKIMO DALIS ELEKTROKARDIOGRAFAI (15 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |  |  |
| 2. | Automatiškai ir sinchroniškai (vienu metu) registruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12 |  |  |
| 3. | Rašymo greitis | 5; 12,5; 25; 50 mm/s |  |  |
| 4. | Jautrumas | 2,5; 5; 10; 20 mm/mV ir automatinis |  |  |
| 5. | Filtrai | Miograminiai: 20 ±5 Hz, 35 ± 5 Hz Bazinės linijos filtras: 0,05 Hz, 0,5 Hz, 0,67 Hz Maitinimo tinklo filtras |  |  |
| 6. | Darbo režimas | Automatinis, rankinis |  |  |
| 7. | Ekranas | - Ekrano rezoliucija ne blogesnė nei 800 x 480 taškų - Įstrižainė ≥ 12 cm - LCD arba lygiavertis |  |  |
| 8. | Ekrane rodoma informacija | - EKG kreivių interpretacija; - Naudojami filtrai; - Maitinimo šaltinio būklė; - Laikas; - Paciento identifikavimo duomenys |  |  |
| 9. | EKG kreivių užrašymas | - Ne mažiau kaip 3 kreivių užrašymas vienu metu, terminiu spausdintuvu - Užrašoma specialiame terminiame popieriuje rankiniu arba automatiniu režimais realiame laike - Terminio spausdintuvo popierius: 80 mm ritinėlis arba 80 mm sulankstomas popierius |  |  |
| 10. | Automatinė EKG kreivių interpretacija | Būtina |  |  |
| 11. | Monitoriuje atvaizduojamas ŠSD | Būtina |  |  |
| 12. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |  |
| 13. | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas | Būtina |  |  |
| 14. | Dažnių diapazonas | ne siauresnis 0.05-150 Hz |  |  |
| 15. | Įėjimo varža | Ne mažiau 50 M |  |  |
| 16. | Akumuliatorius | Vidinis akumuliatorius, kuris užtikrina ne mažiau kaip 5 val. trukmės elektrokardiografo darbą (nenaudojant spausdintuvo) arba ne mažiau kaip 500 automatinių arba lygiaverčių įrašų |  |  |
| 17. | Vidinė atmintis | ne mažiau 1000 EKG įrašų |  |  |
| 18. | Integruotos jungtys | USB |  |  |
| 19. | Elektrokardiografo svoris įskaitant bateriją | Ne daugiau 2,5 kg |  |  |
| 20. | Komplektacija | - EKG aparatas komplektuojamas su paciento kabeliu 1 vnt.; - krūtininiais ir galūniniais elektrodais 1 kompl.; - EKG užrašymo popieriumi - 1 vnt.; - Maitinimo laidu; - EKG geliu – 1 vnt; - Baterija. |  |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |

II PIRKIMO DALIS OTOSKOPAI (10 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apšvietimo tipas | Šviesolaidinis |  |  |
| 2. | Šviesos šaltinis | LED technologija arba lygiavertė |  |  |
| 3. | Didinimas | Ne mažesnis kaip 3x |  |  |
| 4. | Maitinimas | AA arba C tipo baterijomis arba įkraunama baterija ir įkrovikliu (tiekėjas siūlo vieną iš variantų) |  |  |
| 5. | Korpusas | Patvarus, smūgiams atsparus korpusas (metalo lydinys arba sustiprintas plastikas, arba lygiavertis), pritaikytas dezinfekcijai |  |  |
| 6. | Komplektacija | Otoskopo galvutė, rankena, kietas arba minkštas dėklas saugojimui, daugkartinių ir vienkartinių antgalių rinkinys |  |  |
| 7. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |  |