VšĮ Centro poliklinikos ir VšĮ Antakalnio poliklinikos planuojamo pirkimo „CP-53616 Kompiuterinės tomografijos sistema“ pirkimo dokumentų projektAS (521470)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo dokumentų projekto ir atsakymai į juos

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO Vilnius) teikia atsakymus į Tiekėjų pateiktas pastabas ir rekomendacijas koreguoti VšĮ Centro poliklinikai  ir VšĮ Antakalnio poliklinikai (toliau – perkančioji organizacija/PO) perkamų kompiuterinės tomografijos sistemų techninę specifikaciją (toliau – TS).

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 17 str. 2 dalies 1 punktą pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekdama šio tikslo, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 str. 1 dalimi, pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje nurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes ir pasirenka tokius juos apibūdinančius kriterijus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini, kad jos objektyvūs poreikiai būtų patenkinti. Taigi perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 str. 3 d.), nepažeisti VPĮ 17 str. 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimo dokumentai (įskaitant ir technines specifikacijas) turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (LAT Senato apžvalga Nr. 31).

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) nurodo, kad techninė specifikacija yra apibrėžiama kaip ,,[...] techniniai reikalavimai, nustatantys darbų, medžiagų, prekių tiekimo arba paslaugos ypatumus, leidžiantys objektyviai apibūdinti viso numatomo darbo, prekių tiekimo arba paslaugos teikimo charakteristikas taip, kad šis apibūdinimas leistų objektyviai atspindėti bet kurią perkamo darbo, prekių, arba paslaugos dalį, parodant jos tinkamumą tam panaudojimui, kurio siekia sutartį sudarantis ūkio subjektas“ . Techninėje specifikacijoje turi būti tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtas sutarties objektas, nes tai leidžia suinteresuotiems tiekėjams nuspręsti, ar teikti pasiūlymą, o sutartį sudarančioms perkančiosioms organizacijoms, atsižvelgiant į savo poreikius, - įvertinti pateiktus pasiūlymus (ESTT byla C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari Srl v. Tirrenia di Navigazione SpA).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) pažymėjo, jog VPĮ numatytas viešųjų pirkimų tikslas reiškia reikalavimą atsižvelgti ne tik į siūlomos prekės kainą, bet ir į jos kokybę, ir į tai, kad jos būtų tinkamos ir galimos naudoti pagal paskirtį bei atitiktų kitus įstatymų reikalavimus. Taigi, įsigyjant perkamą objektą, pirkimo kaina yra ne vienintelis svarbus faktorius, kurį turi įvertinti perkančioji organizacija, tačiau privalo būti rasta protinga pusiausvyra tarp kainos ir būtinos perkamo objekto kokybės.

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informuojame, kad techninių specifikacijų parametrų visuma, atlikus rinkos konsultaciją buvo parengta ir pakoreguota atsižvelgus į konkrečius PO poreikius, bei siekiant užtikrinti realią konkurenciją tarp ne mažiau kaip 3 tiekėjų ir / arba gamintojų.

Žemiau atskirai pasisakome dėl visų rinkos konsultacijos metu gautų tiekėjų rekomendacijų koreguoti TS reikalavimus.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės (1-os sistemos) | Tiekėjo pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) sistema | Nurodyti siūlomos sistemos gamintoją, modelį. |  |  |
| 1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams atlikti. |  |  |
| 2. | Kompiuterinio tomografo (KT) skenavimo dalis: |  |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai: | - Spiralinis skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; 3. Topogramos. |  |  |
| 2.2. | Maksimalus pjūvių skaičius, gaunamas atlikus vieną pilną (360°) apsisukimą: | ≥ 128 |  |  |
| 2.3. | Efektyvus detektoriaus matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 38 mm |  |  |
| 2.4. | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 64 |  |  |
| 2.5. | Skenavimo angos diametras | ≥ 70 cm |  |  |
| 2.6. | Skenavimo apžvalgos laukas (ang. SFOV) | ≥ 500 mm |  |  |
| 2.7. | Trumpiausias pilno (360 o) apsisukimo laikas | ≤ 0,35 s | Prašome nežymiai pakeisti šį parametrą į ≤ 0,374 s Taip, pilno apsisukimo laikas yra svarbus parametras. Bet pagrindiniai parametrai diferencijuojantys KT prietaiso klasę yra pjūvių kiekis ir rentgeno generatoriaus galia. Pilno apsisukimo greitis nėra pagrindinis parametras kuris indikuoja KT prietaiso klasę ar daro įtaką jo kokybei. Realiomis sąlygomis tyrimo metu naudojamas greitis yra 0,5-1,0s. Techninėje specifikacijoje nurodomas laikas ≤ 0,35 s.yra maksimalus galimas greitis kuris realiomis sąlygomis yra niekada nenaudojamas. Šis parametras gaunamas naudojant įrangą labai trumpais intarpai tobulomis sąlygomis gamintojo laboratorijose ir niekaip nediferencijuoja nei įrangos klasės, nei tyrymų kokybės. Tuo labiau šio parametro pokytis šimtosiomis sekundės dalimis niekaip nieko nediferencijuoja. Tai tik parametras kuris nurodomas apriboti konkurencijai. | Numatytas sukimosi laikas užtikrina optimalią laiko skiriamąją gebą, leidžiančią gauti puikios kokybės bet kurios anatominės srities vaizdus be kraujagyslių pulsacijos ar kvėpavimo judesių artefaktų. Kuo mažesnis naudojamo laiko intervalas/greitis, tuo tikslesnis kūno vidaus struktūros atvaizdavimas, nes vaizdai generuojami labai greitai, o taip pat sumažina paciento judėjimo poveikį ir užtikrina aukštą skenavimo kokybę. Modernūs aparatai gali atlikti 360 o apsisukimą per 0,35s ar dar mažesniais intervalais, todėl patys tyrimai efektyvesni ir greitesni, o paciento ekspozicija radiacijai sumažinama iki minimumo. Reikalavimas neriboja konkurencijos, todėl nebus keičiamas. |
| 2.8. | KT sistemos valdymo pultai | LCD lietimui jautrios panelės arba klavišinės panelės abiejose skenavimo įrenginio (gantrio) pusėse (kairėje ir dešinėje) |  |  |
| 2.9. | Maksimali leidžiama paciento stalo apkrova | ≥220 kg | Prašome nežymiai pakeisti šį parametrą ≥211 kg | Reikalavimas nustatytas atsižvelgus į rinkoje siūlomų prietaisų techninius duomenis bei individualius PO pacientų poreikius. Kaip žinoma iš techninių duomenų katalogų ir tiekėjų pastabų rinkos konsultacijos metu, tiems gamintojams, kurių standartinės apkrovos stalas neatitinka reikalavimo, tačiau didesnės apkrovos stalas atitinka – nėra ribojama galimybė dalyvauti viešajame pirkime. Parametras neriboja konkurencijos, nes rinkoje yra daug gamintojų, galinčių pasiūlyti reikalaujamos apkrovos stalą. Reikalavimo sumažinimas leistų tiekėjams siūlyti mažiau patvarios konstrukcijos įrangą, kuri neatitinka PO individualių esamų pacientų poreikių, neatitinka PO lūkesčio įsigyti įrangą, kuri užtikrintų visa apimtimi tinkamą paslaugų teikimą pacientams. Reikalavimas keičiamas nebus. |
| 2.10. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 180 cm | Prašome nežymiai pakeisti šį parametrą ≥ 177 cm | Tam tikrais klinikiniais atvejais, reikalingas visiškai pilnas paciento viso ūgio skenavimas, kai gali prireikti gerokai platesnės skenavimo zonos. Siūlomas pakeitimas yra nesuderinamas su PO poreikiu suteikti paslaugas pacientams, kurių ūgis viršija 180 cm. Reikalavimas keičiamas nebus. |
| 2.11. | Minimalus stalo aukštis | ≤ 50 cm |  |  |
| 2.12. | Didžiausias paciento stalo išilginis greitis, mm/s | ≥ 200 mm/s |  |  |
| 2.13. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 80 kW |  |  |
| 2.14. | Rentgeno generatoriaus įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 70 iki 140 kV | Prašome nežymiai pakeisti šį parametrą Nuo 80 iki 140 kV Pagrindinis parametras kuris suteikia galimybę sumažinti spinduliuotės dozę yra srovės pasirinkimas, o ne įtampos. Kuris yra nurodytas nuo 10 iki 650 mA. Prašome atsižvelgti ir neriboti konkurencijos pakeičiant šį įtamtos techninį reikalavimą į Nuo 80 iki 140 kV. | PO sutinka koreguoti reikalavimą dėl rentgeno generatoriaus įtampos pasirinkimo diapazono į „nuo 80 iki 140kV“. |
| 2.15. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 650 mA |  |  |
| 2.16. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką, t.y. nurodoma tikroji rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa), MHU | ≥ 7 MHU |  |  |
| 2.17. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui |  |  |
| 2.18. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | 1. Automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė; 2. Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti; 3. Specializuoti apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo protokolai/darbo režimai. |  |  |
| 2.19. | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti |  |  |
| 2.20. | Paciento pozicionavimo izocentrinėje ašyje sistema | Naudojanti vaizdo kamerą, kurios veikimas pagrįstas dirbtinio intelekto algoritmais |  |  |
| 2.21. | Tyrimų apdorojimo programinė įranga | Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos |  |  |
| 2.22. | Automatinis įrangos persijungimas | Neveikos režime į mažos galios režimą |  |  |
| 2.23. | Dvipusis paciento-operatoriaus ryšys | Akustinis |  |  |
| 2.24. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga | 1. Gautų vaizdų peržiūra; 2. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 19”; 3. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus; 4. Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD); 5. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), užtikrinantis technologo darbo vietos veikimą ≥ 30 min; 6. DICOM funkcionalumai: a) DICOM Print; b) DICOM Store arba Send; c) DICOM Modality Worklist; d) DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |  |
| 2.25. | Reikalavimai komplekte su aparatu patiekiamam automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | 1. Injektorius – ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų; 2. Injekcinio preparato temperatūros palaikymas – integruota injektoriuje arba atskira; 3. Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) nuo 100 iki 200 ml. |  |  |
| 2.26. | Komplekte su KT sistema pateikiami priedai | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; - Komplekte su rentgeno aparatu pateikiami ne mažiau kaip 2 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš vienos arba dviejų dalių prijuostės ir apykaklės apsaugos. Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas apsauginių priemonių katalogas, kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu. |  |  |
| 3. | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai) |  |  |  |
| 3.1. | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai | 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga |  |  |
|  |  | 2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 2 vnt. |  |  |
|  |  | 3. Kraujagyslių tyrimų vertinimo programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu |  |  |
|  |  | 4. Plaučių tyrimų vertinimo programinė įranga |  |  |
|  |  | 5. Multimodalinių vaizdų peržiūros programa |  |  |
| 3.2. | Tarnybinė stotis (centrinis serveris) | Serverio techniniai parametrai turi atitikti gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |  |
| 3.3. | Radiologo darbo vietos kompiuteris | Kompiuterio techniniai parametrai turi atitikti gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |  |
| 3.4. | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius | 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 MP; 2. Įstrižainė ≥ 30”; 3. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2; 4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1; 5. Kalibracinis daviklis bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis technologinis sprendimas. |  |  |
| 3.5. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24”; 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1; 3. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2; 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 180 cd/m2; 5. VESA tvirtinimas; 6. USB jungtys ≥ 2 vnt.; 7. Jungtys Display Port, HDMI (arba lygiavertės); 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm. |  |  |
| 3.6. | Dedikuota medicininė vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų; 2. Atminties dydis ≥ 8 GB; 3. Display Port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt. |  |  |
| 3.7. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Ne mažiau kaip 2200 VA |  |  |
| 4. | Komplektacija | Kompiuterinis tomografas – 1 vnt.; Tyrimų apdorojimo programinė įranga – 1 vnt.; Įranga dvipusiam paciento – operatoriaus komunikavimui; Technologo valdymo konsolė su programine įranga – 1 vnt.; Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologiniių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai); a) Serveris – 1 vnt.; b) Kompiuteris – ≥2 vnt.; c) Spalvotas medicininis monitorius – ≥2 vnt.; d) Papildomas monitorius – ≥2 vnt.; e) Klaviatūra, pelė – ≥2 kompl.; f) Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) – ≥2 vnt.; Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius – 1 vnt.; Įvadinė elektros spinta – 1 vnt.; Įranga pacientų apšvitos registravimui – 1 vnt; Paciento pozicionavimui skirtos priemonės – visų 2.26.3 punkte nurodytų priedų po 1 vnt.; Apsauginės priemonės – 2 komplektai. |  |  |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.

ESTT byla C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari Srl v. Tirrenia di Navigazione SpA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. lapkričio 3 d. byla Nr. 3K-3-597/2004.