1 priedas

CENTRINĖ MONITORAVIMO SISTEMA

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

I. Bendrieji reikalavimai

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, medicinos prietaiso pasas.

4. Privalomas darbuotojų instruktavimas atvykus į vietą.

5. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Kartu su pasiūlymų turi būti pateikti dokumentai, įrodantys parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Reikalaujama techninės dokumentacijos vietas, kuriose nurodyti techninėje specifikacijoje reikalaujami Prekių parametrai, išversti į lietuvių kalbą (jeigu pateikiama ne lietuvių kalba). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.

6. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti, serviso inžinierių apmokymo sertifikatus (reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

7. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

Pastaba: Technines specifikacijos lentelėje pildant siūlomos įrangos parametrų reikšmes turi būti nurodyta konkreti siūlomo parametro reikšmė, nuorodos „taip“, „atitinka“, ir pan. yra netinkamos.

II. Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrinė monitoravimo sistema | 1 kompl. |  |
| 1.1 | Sistemos paskirtis | Centrinė monitoravimo stotis sujungia pacientų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 1.2 | Centralizuotas paciento būklės stebėjimas | Taip |  |
| 1.3 | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės | - Taip |  |
| 1.4 | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Paciento monitorių registruojamų duomenų išsaugojimas 2. Stebimų parametrų ir aliarmų centrinis konfigūravimas ir stebėjimas 3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu 4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas - 5. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku - 6. Monitoruojamų paciento monitorių nustatymų koregavimas |  |
| 1.5 | Centrinės monitoravimo stoties kompiuteris | - 1. „All in one“ tipo kompiuteris, kurio įstrižainė 24 coliai – 1vnt. - 2. Spausdintuvas ataskaitoms - 1 vnt. 3. Klaviatūra ir pelė – 1kompl. |  |
| 1.6 | Iš centrinės monitoravimo stoties paciento monitorių galima perjungti į: | 1. Budėjimo režimą 2. Privatumo režimą 3. Nakties režimą |  |
| 1.7 | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | 240 valandų |  |
| 1.8 | Aliarmų sistema | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
| 1.9 | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu | Būtna |  |
| 1.10 | Centrinė stotis palaiko HL7 standartą integracijai su ligoninės informacinę sistemą | Būtina |  |
| 1.11 | Yra galimybė prie centrinės monitoravimo stoties prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus: | 1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas 2. Defibriliatorius 3. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus |  |
| 1.12 | Surinktų paciento duomenų archyvavimo sistema | Būtina |  |
| 1.13 | Vienu metu rodomi duomenys iš 1-36 monitorių pasirinktinai | Būtina |  |
| 1.14 | Galimas ekonominis ir ergonominis darbo efektas atsisakant ataskaitų spausdinimo | Būtina |  |
| 1.15 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |
| 1.16 | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |  |
| 2. | Paciento monitorius | 5 vnt. |  |
| 2.1 | Ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 2. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 4. Palaikomos gestų funkcijos |  |
| 2.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 2.3 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis 8. Minutinis širdies tūris 9. CO2 |  |
| 2.4 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |  |
| 2.5 | Budėjimo režimas | Būtina |  |
| 2.6 | Naktinis režimas | Būtina |  |
| 2.7 | Duomenų atmintis | 1. ≥ 1200 val. trukmės monitoravimo duomenų trendų atvaizdavimas 2. ≥ 120 val. trukmės monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 1600 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 1000 įvykių atvejų 5. ≥ 128 aritmijų atvejų |  |
| 2.8 | Paciento monitoriai turi jungtis prie siūlomos centrinės monitoravimo stoties | Būtina |  |
| 2.9 | Aritmijų analizė | ≥ 27 aritmijų |  |
| 2.10 | Ankstyvojo įspėjimo balai (angl.-EWS) | Atsižvelgiant į gyvybinius parametrus ir klinikinius duomenis pateikiamas atitinkamas balas, padedantis stebėti paciento būklės pokyčius |  |
| 2.11 | Paciento monitoriaus korpusas | Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai |  |
| 2.12 | Komplektuojami priedai (kiekvienam monitoriui) | 1. 3 arba 5 laidų EKG kabelis – 1 vnt. 2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 kompl. 3. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 1 kompl. 4. Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui – 1 vnt. 5. Drėgmės surinkėjas ir dujų mėginio linijos – 1 kompl. |  |
| 2.13 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |
| 2.14 | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |  |
| 3. | Paciento monitorius | 1 vnt. |  |
| 3.1 | Ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 2. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 4. Palaikomos gestų funkcijos |  |
| 3.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 3.3 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis 8. Minutinis širdies tūris |  |
| 3.4 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |  |
| 3.5 | Budėjimo režimas | Būtina |  |
| 3.6 | Naktinis režimas | Būtina |  |
| 3.8 | Duomenų atmintis | 1. ≥ 1200 val. trukmės monitoravimo duomenų trendų atvaizdavimas 2. ≥ 120 val. trukmės monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 1600 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 1000 įvykių atvejų 5. ≥ 128 aritmijų atvejų |  |
| 3.9 | Paciento monitoriai turi jungtis prie siūlomos centrinės monitoravimo stoties | Būtina |  |
| 3.10 | Aritmijų analizė | ≥ 27 aritmijų |  |
| 3.11 | Ankstyvojo įspėjimo balai (angl.-EWS) | Atsižvelgiant į gyvybinius parametrus ir klinikinius duomenis pateikiamas atitinkamas balas, padedantis stebėti paciento būklės pokyčius |  |
| 3.12 | Paciento monitoriaus korpusas | Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai |  |
| 3.13 | Komplektuojami priedai | 1. 3 arba 5 laidų EKG kabelis – 1 vnt. 2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 kompl. 3. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 1 kompl. 4. Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui – 1 vnt. |  |
| 4. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |