Priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“ (finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ – Finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinių centrifugų komplektas ir susijusios paslaugos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, LT-10257 (konkretus pristatymo adresas Vilniuje bus patikslintas Sutarties vykdymo metu).

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Centrifuga Nr. 1 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 10 vnt. | ☐ | ☒ | per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Centrifuga Nr. 2 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Centrifuga Nr. 3 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |  |
|  | Centrifuga Nr. 4 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 3 vnt. |  |  |  |
|  | Centrifuga Nr. 5 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 4 vnt. |  |  |  |
|  | Centrifuga Nr. 6 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Centrifuga Nr. 7 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |  |
|  | Centrifuga Nr. 8 ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Papildomas rotorius Centrifugai Nr. 5 | Tikslus kiekis – 3 vnt. |  |  |  |
| 2. | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | 27 vnt. | ☒ | ☐ | per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |
| 3. | Saugojimas Tiekėjo patalpose | Maksimalus kiekis - 12 mėn. | ☒ | ☐ | nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams.

2 (-oje) lentelėje pildomi siūlomų prekių techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus, siūlomos prekės numeris kataloge ir internetinė nuoroda į Tiekėjo siūlomą katalogą ir prekę jame, kuriame yra nurodoma konkreti prekė, atitinkanti nustatytus reikalavimus.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė |  |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |  | Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrifuga Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia centrifugavimo jėga – ne mažesnė kaip 21 000×g; Nustatymo žingsnis – ne daugiau kaip 100×g |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Laikmatis | - Ne trumpesnio diapazono kaip nuo 10 sek. iki 9 val.; - Būtina pastovaus (begalinio) ciklo funkcija; - Būtinas laikmatis, rodantis kiek praėjo laiko po rotoriaus sustabdymo. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Įsibėgėjimo / stabdymo laikas | Ne daugiau kaip 15 sek. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Nustatoma temperatūra | Ne siauresniame diapazone nei nuo -9 °C iki +40 °C |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Speciali lėto stabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Trumpo centrifugavimo funkcija, paleidžiama atskiru mygtuku | Būtina |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Maksimali talpa | Ne mažiau nei 10 x 5,0 mL |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Maitinimas | 230 ±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Rotorius | Fiksuoto kampo rotoriaus talpa ne mažesnė kaip 24 x 1.5/2.0 mL mėgintuvėlių. Su greitos fiksacijos (užsidaro pasukus ne daugiau kaip 1/3 apsisukimo) rotoriaus dangčiu. Didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 21 000 ×g. Didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 15 000 rpm |  |  |  |  |  |
| 2. | Centrifuga Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia centrifugavimo jėga – ne mažesnė kaip 30 000×g; Nustatymo žingsnis – ne daugiau kaip 100×g |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Laikmatis | - Ne trumpesnio diapazono kaip nuo 30 sek. iki 99 val.; - Būtina pastovaus (begalinio) ciklo funkcija; - Greito nusukimo funkcija. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ekranas | Ne prasčiau LCD arba lygiavertis |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Nustatoma temperatūra | Ne siauresniame diapazone nei nuo -9 °C iki +40 °C |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Įsibėgėjimo / stabdymo laikas | Ne daugiau kaip 25 sek. su komplektuojamu rotoriumi |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Maitinimas | 230±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Maksimali talpa | Centrifugos maksimali talpa – ne mažesnė kaip 6 x 50 mL |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Švelnaus stabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Rotorius ir adapteriai | - Komplekte svyruojančių laikiklių (angl. swing-bucket) rotorius mikroplokštelių centrifugavimui su dangčiu, kurio talpa – ne mažesnė kaip 2 mikroplokštelės, kurių maksimalus aukštis – ne mažesnis kaip 29 mm. Didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 2200xg. Didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 4 600 rpm; - Adapteriai 96 šulinėlių PCR plokštelei - ne mažiau nei 2 vnt.; - Adapteriai 384 šulinėlių PCR plokštelei - ne mažiau nei 2 vnt.; - Adapteriai SBS formato plokštelei - ne mažiau nei 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Centrifuga Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Maksimali centrifugavimo jėga – ne mažesnė kaip 25 000 × g. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Rotorius | Fiksuoto kampo rotoriaus talpa ne mažesnė kaip 48 × 1.5/2.0 mL. Su greitos fiksacijos (užsidaro pasukus ne daugiau kaip 1/3 apsisukimo) rotoriaus dangčiu. Didžiausia centrifugavimo jėga – ne mažesnė kaip 25 000 × g. Didžiausias centrifugavimo greitis – ne mažesnis kaip 16 000 rpm. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nustatoma temperatūra | Ne siauresniame diapazone kaip nuo -9 °C iki +40 °C |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Švelnaus stabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Laikmatis | Ne siauresnio diapazono kaip nuo 5 sek. iki 9:59 val. |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Maitinimas | 230±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 4. | Centrifuga Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia centrifugavimo jėga – ne mažesnė nei 21 000 × g |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Rotorius | Fiksuoto kampo rotoriaus talpa ne mažesnė kaip 24 × 1.5/2.0 mL mėgintuvėlių. Su greitos fiksacijos (užsidaro pasukus ne daugiau kaip 1/3 apsisukimo) rotoriaus dangčiu. Didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 21 000 ×g. Didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 15 000 rpm |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Švelnaus stabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Laikmatis | - Ne siauresnio diapazono kaip nuo 10 sek. iki 9:59 val.; - Nepertraukiamo režimo funkcija. |  |  |  |  |  |
| 5. | Centrifuga Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia centrifugavimo jėga – ne mažesnė kaip 20 500×g; Nustatymo žingsnis – ne didesnis kaip 100×g |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Nustatoma temperatūra | Ne siauresniame diapazone kaip nuo -9°C iki +40°C |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Laikmatis | - Ne trumpesnio diapazono kaip nuo 1 min iki 9 val.; - Būtina pastovaus (begalinio) ciklo funkcija; - Būtinas laikmatis, rodantis kiek praėjo laiko po rotoriaus sustabdymo. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Maitinimas | 230±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Maksimali talpa | Centrifugos maksimali talpa – ne mažiau kaip 4 x 250 mL |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Įsibėgėjimo / stabdymo režimai, programų atmintis | Ne mažiau kaip 10 įsibėgėjimo ir 10 stabdymo režimų, ne mažiau kaip 35 programų atmintis |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Speciali lėto stabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Trumpo centrifugavimo funkcija, paleidžiama atskiru mygtuku | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Kondensato vandens padėklas | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Rotoriai ir adapteriai | Svyruojančių laikiklių (angl. swing-bucket) rotorius ne mažesnės nei 4 x 250 mL talpos, didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 3 200 x g; didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip nei 4 200 rpm. Komplekte adapteriai konusiniams 15 ir 50 mL mėgintuvėliams, su kuriais rotorius turi talpinti ne mažiau nei 32 vnt. 15 mL ir ne mažiau nei 16 vnt. 50 mL mėgintuvėlių. |  |  |  |  |  |
| 6. | Centrifuga Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia centrifugavimo jėga – ne mažesnė kaip 20 500×g; Nustatymo žingsnis – ne didesnis kaip 100×g |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Nustatoma temperatūra | Ne siauresniame diapazone kaip nuo -9 °C iki +40°C |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Laikmatis | - Ne trumpesnio diapazono kaip nuo 1 min iki 9 val.; - Būtina pastovaus (begalinio) ciklo funkcija; - Būtinas laikmatis, rodantis kiek praėjo laiko po rotoriaus sustabdymo. |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Maitinimas | 230±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Maksimali talpa | Centrifugos maksimali talpa – ne mažesnė kaip 4 x 250 mL |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Įsibėgėjimo / stabdymo režimai, programų atmintis | Ne mažiau 10 įsibėgėjimo ir 10 stabdymo režimų, ne mažiau 35 programų atmintis |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Speciali lėto stabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Trumpo centrifugavimo funkcija, paleidžiama atskiru mygtuku | Būtina |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Kondensato vandens padėklas | Būtina |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Rotorius ir adapteriai | - Fiksuoto kampo rotorius su dangčiu, kurio talpa ne mažesnė kaip 6 × 85 mL; didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 15 500 × g; didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 11 000 rpm; - Adapteriai konusiniams 15 mL mėgintuvėliams, ne mažiau nei 6 vnt.; - Adapteriai konusiniams 50 mL mėgintuvėliams, ne mažiau nei 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Centrifuga Nr. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Temperatūros nustatymas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo -9°C iki +40°C |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Maitinimas | 230±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 20 500 x g |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Maksimali talpa | Ne mažesnė kaip 4 × 750 mL |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Programų atmintis | Ne mažesnė kaip 35 programų atmintis |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Laikmatis | Ne siauresnio diapazono kaip nuo 1 min iki 99 min; būtina pastovaus veikimo funkcija |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Trumpo nusukimo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Rotoriai ir adapteriai | - Svyruojančių laikiklių (angl. swing-bucket) rotorius su adapteriais konusiniams 15 ir 50 mL mėgintuvėliams, su kuriais rotorius turi talpinti ne mažiau nei 56 vnt. 15 mL ir 28 vnt 50 mL mėgintuvėlių. Didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 3 200 x g; didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 3 900 rpm. - Adapteriai 1.5/2.0 mL mėgintuvėliams, talpinantys ne mažiau nei 50 mėgintuvėlių - ne mažiau nei 4 vnt.; - Krepšeliai plokštelėms centrifuguoti, ne mažiau kaip 4 vnt. - Fiksuoto kampo rotorius, kurio talpa ne mažesnė nei 6 × 15/50 mL konusinių mėgintuvėlių; su greitos fiksacijos (užsidaro pasukus ne daugiau kaip 1/3 apsisukimo) rotoriaus dangčiu; didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 20 000 × g; didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 12 000 rpm. |  |  |  |  |  |
| 8. | Centrifuga Nr. 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Komplektacija | - Integruotas diafragminis vakuuminis siurblys; - Rotorius, kurio talpa ne mažesnė nei 48 vietų 1.5/2.0 mL mėgintuvėliams, centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 1 400 rpm; - Rotorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 6 vietos 15 mL ir 6 vietos. 50 mL konusiniams mėgintuvėliams, didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis kaip 1 400 rpm |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Temperatūriniai veikimo režimai | Ne mažiau nei keturi: - kambario temperatūra, - 30 °C, - 45 °C, - 60 °C. |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Prievadas išoriniams įrenginiams prijungti prie vakuuminio siurblio | Būtina |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Pasiekiamas vakuumo lygis | Ne didesnis kaip 20 hPa (20 mbar) |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Maitinimas | 230±10% V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
| 9. | Papildomas rotorius Centrifugai Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Rotoriaus suderinamumas | Tinkamas centrifugai Nr.5 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Rotoriaus savybės | Svyruojančių laikiklių (angl. swing-bucket) rotorius mikroplokštelėms, kurio talpa ne mažesnė nei 8 vnt. MTP (Microtiter Plate) ir ne mažiau nei 4 vnt. DWP (Deep-well Plate); didžiausia centrifugavimo jėga ne mažesnė kaip 2 200 x g; didžiausias centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 3 700 rpm |  |  |  |  |  |
| 10. | Bendri reikalavimai (2 lentelės 1 – 9 punktuose nurodytai įrangai) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Įrangos garantinis aptarnavimas * |  | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |  |
| 10.2 | Garantija * |  | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |  |
| 10.3 | CE sertifikatas / EB deklaracija * |  | Siūloma įranga privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |  |
| 10.4 | Personalo mokymai * |  | Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 3 akademinės val. Mokymus darbui su įranga turi atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad mokymus vykdys turėdami teisę, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki mokymų pradžios. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |  |
| 10.5 | Kartu su įranga pateikiami dokumentai * |  | Vartotojo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.