TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIABETINĖS SLAUGOS KABINETO ĮRANGA

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. ir 6 punktais vykdomas žaliasis pirkimas:

    - Diabetinės slaugos kabineto įrangos tvarumui ir pakuotei taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

1.1.1.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

1.1.1.2 Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.

1.1.1.3. 1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diabetinės slaugos kabineto įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco MarkZnak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas. Tiekėjas nepriklausomai nuo to, ar jis yra gamintojas, ar jis yra importuotojas, turi pateikti EB atitikties deklaraciją ir (arba) gamintojo techninius dokumentus ir (arba) atitinkamą ženklinimą (energetinį ženklinimą ir (ar) I tipo ekologinį ženklą), įrodančius atitiktį pirkimo vykdytojo nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams. |

- TECHNINIAI REIKALVIMAI

  - Pirkimo objektas – diabetinės slaugos kabineto įranga (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.

  - Įranga turi būti pristatyta ir personalas apmokytas ja naudotis gydymo paskirties pastate, adresu M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna LT-65219.

  - Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyti ir sumontuota per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Įrangos kokybė turi atitikti norminių dokumentų, kitų teisės aktų ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai diabetinės slaugos kabineto įrangos perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

    - Diabetinės slaugos kabineto įrangos naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - Diabetinės slaugos kabineto įrangos valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |  | Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilus apžiūrų šviestuvas su didinamuoju stiklu, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Mobilus apžiūrų šviestuvas su didinamuoju stiklu |  | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 1.2. | Konstrukcija | - Šviestuvo galva tvirtinama prie mobilaus stovo su alkūnine konstrukciją, leidžiančia reguliuoti šviestuvo galvos aukštį ir pasukimo kampą; - Mobilus stovas su ne mažiau kaip 5 dvigubais ratukais, bent 2 iš jų - su stabdžiais; - Šviestuvo galvos centre integruotas padidinimo stiklas, kurio skersmuo ≥ 120 mm. |  |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis | LED šviesos diodai |  |  |
| 1.4. | Šviestuvo galvos diametras | 25 cm ± 2 cm |  |  |
| 1.5. | Maksimali apšvieta (matuojant 0.5 m atstumu) | ≥ 2250 lx |  |  |
| 1.6. | Šviesos intensyvumo reguliavimo intervalas | ≥ 4-100% |  |  |
| 1.7. | Šviesos lauko diametras d10 | ≥ 200 mm |  |  |
| 1.8. | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra | 5500 K ± 250 K |  |  |
| 1.9. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 95 |  |  |
| 1.10. | Šviesos diodų tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |  |
| 1.11. | CE ženklinimas | Turi atitikti medicininės įrangos Lietuvoje ženklinimo standartus (Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba). |  |  |
| 2 | Podiatrinė šlifavimo įranga, 1 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis |  | Podiatrinė šlifavimo įranga | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 2.2. | Konstrukcija |  | Vientisa prietaiso ir spintelės konstrukcija, sumontuota ant ratukų ir pagaminta iš plieno su apsauga nuo oksidacijos. |  |
| 2.3. | Galimybė reguliuoti vandens ir oro intensyvumą. |  | Būtina |  |
| 2.4. | Įdiegta saugos sistema, kuri neleidžia vienu metu naudoti purškimo/siurbimo funkcijų. |  | Būtina |  |
| 2.5. | Valdymo skydelis su LCD ekranu ir mygtukais, leidžiančiais valdyti instrumentus |  | Būtina |  |
| 2.6. | Kojinis pedalas leidžiantis laipsniškai didinti mikrovariklio greitį iki iš anksto nustatyto maksimalaus greičio. |  | Būtina |  |
| 2.7. | Sumontuota purškiamojo vandens slėginė talpa |  | Būtina |  |
| 2.8. | Oro filtras su automatiniu kondensato išleidimu |  | Būtina |  |
| 2.9. | Komplektacijoje yra darbinė rankena ir mikrovariklis su apsukomis ne mažiau kaip 40.000/min. |  | Būtina |  |
| 2.10. | Reverso funkcija. |  | Būtina |  |
| 2.11. | Vienas antgalis skirtas ir orui, ir vandeniui, ir purškimui. |  | Būtina |  |
| 2.12. | Siurbimo variklis sumontuotas taip, kad būtų garsui nepralaidus. |  | Būtina |  |
| 2.13. | Oro įsiurbimas |  | Ne mažiau nei 5bar, 50L/min |  |
| 2.14. | Įtampa |  | 230V - 240V |  |
| 2.15. | Galia |  | Ne mažesnė nei 250W |  |
| 2.16. | CE ženklinimas |  | Turi atitikti medicininės įrangos Lietuvoje ženklinimo standartus (Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba). |  |
| 3 | Elektrinė podiatrinė kėdė - kušetė, 1 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis |  | Trijų dalių reguliuojamo aukščio elektrinė podiatrinė kėdė - kušetė. | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 3.2. | Konstrukcija |  | - Rėmas pagamintas iš epoksidine milteline danga padengto plieno (arba lygiaverčio). - Stabiliai pastatoma ant ≥ 4 kojų. - Sudaryta iš 3 funkcinių dalių/segmentų – nugaros, sėdmenų, kojų. - Reguliuojamo pakėlimo kampo nugaros ir kojų segmentai, užtikrinantys galimybę suformuoti sėdimas ir gulimas pozicijas. - Kojų segmentas su individualiomis atramomis kiekvienai kojai, konstrukcija su galimybę atramas prailginti nenaudojant papildomų priedų. Su rankiniu pulteliu elektrinių funkcijų reguliavimui. |  |
| 3.3. | Aukščio reguliavimas |  | - Elektriniu būdu. Ne mažesnėse ribose kaip 55-85 cm. |  |
| 3.4. | Nugaros segmento reguliavimas |  | - Elektriniu būdu arba su dujine spyruokle. Ne mažesnėse ribose kaip 0° – 85°. |  |
| 3.5. | Kojų segmento reguliavimas |  | Ne mažesnėse ribose kaip -90° – 0°. |  |
| 3.6. | Trendelenburgas |  | Ne mažesnėse ribose kaip 0° – 10°. |  |
| 3.7. | Maksimali leistina darbinė apkrova |  | ≥ 180 kg. |  |
| 3.8. | Gulimosios dalies išmatavimai |  | - Bendras ilgis (nenaudojant kojų segmento prailginimo) ne mažiau kaip 182 cm. - Sėdimosios/gulimosios dalies plotis 62 – 67 cm. - Nugaros segmento ilgis 85 – 90 cm. Kojų segmento prailginimo galimybė ne mažiau kaip 18 cm. |  |
| 3.9. | Gulimosios dalies paminkštinimas |  | Putų porolono paminkštinimas (arba lygiavertis) - Storis ≥ 5 cm. Tankis ≥ 30 kg/m3. |  |
| 3.10. | Apmušalas |  | Apmušalas iš dirbtinės odos (arba lygiavertės): - Atsparus prakaitui, aliejams, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, dėmėms. - Antimikrobinis, antigrybelinis, antibakterinis. Atsparus dilimui (> 300 000 ciklų). |  |
| 3.11. | Apmušalo spalva |  | Galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 variantų. |  |
| 3.12. | Kartu komplektuojami priedai |  | - 90° nulenkiami porankiai (tvirtinami prie kušetės konstrukcijos) – 2 vnt. - Nuimama ergonominė pagalvėle, tvirtinama ant nugaros segmento – 1 vnt. |  |
| 3.13. | CE ženklinimas |  | Turi atitikti medicininės įrangos Lietuvoje ženklinimo standartus (Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba). |  |
| 4 | Mobili kėdė slaugytojui diabetologui, 1 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Paskirtis |  | Reguliuojamo aukščio medicininė kėdutė be atlošo. | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 4.2. | Kėdės konstrukcija |  | - Pagrindas su ≥ 5 dvigubais ratukais. - Pagrindas chromuotas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). - Kėdutė be atlošo. - Sėdimoji dalis apskrita, skersmuo 38 ± 2 cm. - Sėdimoji dalis pasukama 360°. - Pagrindo skersmuo ≤ 50 cm. Leistina apkrova ≥ 100 kg. |  |
| 4.3. | Kėdės aukščio reguliavimas |  | - Reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba. Ne mažesnėse ribose kaip 46 - 59 cm |  |
| 4.4. | Sėdimosios dalies paminkštinimas |  | Putų porolono paminkštinimas (arba lygiavertis) - Storis ≥ 5 cm Tankis ≥ 30 kg/m3 |  |
| 4.5. | Sėdimosios dalies ir atlošo apmušalas |  | Apmušalas iš dirbtinės odos (arba lygiavertės): - Atsparus prakaitui, aliejams, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, dėmėms - Antimikrobinis, antigrybelinis, antibakterinis Atsparus dilimui (> 300 000 ciklų) |  |
| 4.6. | Apmušalo spalva |  | Galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 variantų. |  |
| 4.7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis |  | ≥ 24 mėn. |  |
| 5 | Mobilus instrumentų staliukas, 1 vnt. |  |  |  |
| 5.1. | Paskirtis |  | Mobilus nerūdijančio plieno instrumentinis staliukas su 2 lentynomis. | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 5.2. | Konstrukcija |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |
| 5.3. | Lentynos |  | - Dvi fiksuotos lentynos, pagamintos iš nerūdijančio plieno; Lentynos su paaukštintais kraštais iš visų pusių. |  |
| 5.4. | Stūmimo rankena |  | Su stūmimo rankena staliuko šone, pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  |
| 5.5. | Staliuko išoriniai išmatavimai |  | - Aukštis: 80 – 85 cm; - Plotis: 40 – 45 cm; Ilgis: 60 – 65 cm. |  |
| 5.6. | Ratukai |  | - 4 guma dengti ratukai; Ratukų diametras ≥ 80 mm. |  |
| 6 | Ultragarsinė vonelė, 1 vnt. |  |  |  |
| 6.1. | Paskirtis |  | Instrumentų ir frezų plovimo ultragarsinė vonelė | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 6.2. | Konstrukcija |  | 1. Nerūdijančio plieno korpusas 2. Nerūdijančio plieno vidinis krepšelis 3. Valdymo ekrano mygtukai atsparūs drėgmei 4. Plastikinis dangtis |  |
| 6.3. | Talpa litrais |  | 1,50 l ± 0,50 l |  |
| 6.4. | Išoriniai prietaiso matmenys |  | 250 x 150 x 200 mm ± 50 mm kiekvieno matmens |  |
| 6.5. | Vidinio krepšio dydis |  | 150 x 75 x 25 mm ± 50 mm kiekvieno matmens |  |
| 6.6. | El. srovė |  | 220 – 240V |  |
| 6.7. | Ultragarso dažnis |  | 37 Hz |  |
| 6.8. | Didžiausia galia |  | 450 W ± 50 W |  |
| 6.9. | Skysčio pašildymo funkcija |  | Būtina |  |
| 6.10. | Intensyvus valymo (Sweep) funkcija |  | Būtina |  |
| 6.11. | Skysčio degazacijos funkcija |  | Būtina |  |
| 6.12. | CE ženklinimas |  | Turi atitikti medicininės įrangos Lietuvoje ženklinimo standartus (Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba). |  |
| 7 | Podologiniai instrumentai ir frezos |  |  |  |
| 7.1. | Odelių kirpimo žnyplės, 5 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.1.1. | Konstrukcija |  | Ilgis 10,0 cm, kirpimo ašmenys 7,0 mm |  |
| 7.2. | Nagų kampų kirpimo žnyplės, 5 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.2.1. | Konstrukcija |  | Ilgis 12,0 cm, kirpimo ašmenys 16,0 mm |  |
| 7.3. | Nagų ir odelių kirpimo žnyplės, 1 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.3.1. | Konstrukcija |  | Ilgis 10,5 cm, kirpimo ašmenys 8,0 mm |  |
| 7.4. | Nagų kampų kirpimo žnyplės, 1 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.4.1. | Konstrukcija |  | Ilgis 11,5 cm, kirpimo ašmenys 13,5 mm |  |
| 7.5. | Labai storų nagų kirpimo žnyplės, 1 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.5.1. | Konstrukcija |  | Ilgis 12,0 cm, kirpimo ašmenys 11,0 mm |  |
| 7.6. | Pincetas, 3 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.6.1. | Konstrukcija |  | Smailus, ilgis 11,5 cm |  |
| 7.7. | Dvipusis liestukas, 3 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.7.1. | Konstrukcija |  | Lenkti galai, ilgis 16,0 cm |  |
| 7.8. | Dvipusis šaukštelis, 3 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.8.1. | Konstrukcija |  | Lenkti galai, ilgis 16,0 cm |  |
| 7.9. | Dvipusė nagų dildė, 3 vnt. |  | Nerūdijantis plienas |  |
| 7.9.1. | Konstrukcija |  | Ilgis 15,0 cm |  |
| 7.10. | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu |  | Kepurėlių – 100 vnt., laikiklis – 1 vnt. |  |
| 7.10.1. | Konstrukcija |  | 1. 5 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 5 mm atsparios drėgmei vienkartinės, vidutinio aštrumo šlifavimo kepurėlės |  |
| 7.11. | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu |  | Kepurėlių – 50 vnt., laikiklis – 1 vnt. |  |
| 7.11.1. | Konstrukcija |  | 1. 10 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 10 mm atsparios drėgmei vienkartinės, vidutinio aštrumo šlifavimo kepurėlės |  |
| 7.12. | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu |  | Kepurėlių – 50 vnt., laikiklis – 1 vnt. |  |
| 7.12.1. | Konstrukcija |  | 1. 10 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 10 mm atsparios drėgmei vienkartinės, aštrios šlifavimo kepurėlės |  |
| 7.13. | Vienkartinių šlifavimo kepurėlių komplektas su laikikliu |  | Kepurėlių – 50 vnt., laikiklis – 1 vnt. |  |
| 7.13.1. | Konstrukcija |  | 1. 10 mm guminis šlifavimo kepurėlių laikiklis; 2. 10 mm atsparios drėgmei vienkartinės, labai aštrios šlifavimo kepurėlės |  |
| 7.14. | Polimerinės nagų poliravimo frezos, 1 vnt. |  | Natūralių ir dirbtinių nagų poliravimui, kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.14.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 6,00 mm, pilkos, vidutinio aštrumo |  |
| 7.15. | Polimerinės nagų poliravimo frezos, 1 vnt. |  | Natūralių ir dirbtinių nagų poliravimui, kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.15.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 6,00 mm, tamsiai žalios, aštrios |  |
| 7.16. | Pažeistų ir dirbtinių nagų šlifavimo frezos, 5 vnt. |  | Volframo karbidas, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.16.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 6,0 mm, labai aštri, kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.17. | Pažeistų ir dirbtinių nagų šlifavimo frezos, 5 vnt. |  | Volframo karbidas, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.17.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 4,0 mm, labai aštri |  |
| 7.18. | Kietos ir storos odos šlifavimo frezos „Horn Clean“, 5 vnt. |  | Volframo karbidas, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.18.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 6,0 mm, labai aštri |  |
| 7.19. | Pažeistų ir dirbtinių nagų šlifavimo frezos “Nail Clean“, 5 vnt. |  | Nerūdijantis plienas, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.19.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 5,0 mm, labai aštri |  |
| 7.20. | Nuospaudų ir odos freza, 1 vnt. |  | Nerūdijantis plienas, kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.20.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 1,8 mm, tuščiavidurė |  |
| 7.21. | Nagų ir odos freza, 1 vnt. |  | Keraminė, kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.21.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 6,0 mm, vidutinio aštrumo, |  |
| 7.22. | Odos šlifavimo frezos, 2 vnt. |  | Deimantinė, su ventiliacijos angomis, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.22.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 8,0 mm, labai aštri |  |
| 7.23. | Nagų ploninimo frezos, 1 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 1 vnt. |  |
| 7.23.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 5,0 mm, vidutinio aštrumo |  |
| 7.24. | Nagų ir tarpupirščių frezos, 2 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.24.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 4,7 mm, aštri, slyvos formos |  |
| 7.25. | Nagų ir tarpupirščių frezos, 2 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.25.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 4,7 mm, vidutinio aštrumo, lašo formos |  |
| 7.26. | Natūralių ir dirbtinių nagų freza, 5 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.26.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 2,0 mm, švelni lašo formos |  |
| 7.27. | Natūralių ir dirbtinių nagų freza, 5 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.27.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 2,0 mm, vidutinio aštrumo, lašo formos |  |
| 7.28. | Nagų kraštų freza, 2 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.28.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 2,9 mm, vidutinio aštrumo, apvali |  |
| 7.29. | Nagų kraštų freza, 2 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.29.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 1,2 mm, vidutinio aštrumo, apvali |  |
| 7.30. | Nagų kraštų freza, 2 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.30.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 1,6 mm, vidutinio aštrumo, apvali |  |
| 7.31. | Nagų ir odelių freza, 2 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 2 vnt. |  |
| 7.31.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 6,0 mm, vidutinio aštrumo, lašo formos |  |
| 7.32 | Nagų kraštų freza, 5 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.32.1 | Konstrukcija |  | Diametras – 1,4 mm, vidutinio aštrumo, cilindro formos |  |
| 7.33. | Nagų kraštų freza, 5 vnt. |  | Deimantinė, kiekis – 5 vnt. |  |
| 7.33.1. | Konstrukcija |  | Diametras – 1,8 mm, vidutinio aštrumo, cilindro formos |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis** | ≥ 24 mėn. |  |  |

* - Techninių reikalavimų eilutėje „Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)“ rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama, tiekėjas nurodo siūlomos įrangos parametro atitikimą, konkrečią parametro reikšmę ir atitikimo patvirtinimą (failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ar pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę).

** - Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.  taikomas įrangai, nurodytai 2 lentelės „Techniniai reikalavimai“ 1, 2, 3, 4, 5, ir 6 punktuose.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

________________________