## HIPEC
Kvietimo priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINIAI PRIEMONIŲ RINKINIAI HIPERTERMINEI INTRAPERITONINEI CHEMOTERAPIJAI SU APRATU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Matavimo vienetas | Kiekis 36 mėn. | Pastabos/pasiūlymai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. | Vienkartiniai priemonių rinkiniai hiperterminei intraperitoninei chemoterapijai | Vienkartinių priemonių rinkinys sudarytas iš 2 atskirų įtekėjimo ir 3 ištekėjimo drenų, kurių kiekvieno ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m. Drenų vidinis diametras: 19 F. Išorinis diametras: 28-29 F. Būtinas spalvinis kateterių žymėjimas. Drenai komplektuojami su įvedimo pro pilvo sieną trokarais. Nuimamas koštuvas kiekvieno dreno gale, apsaugantis nuo „prisiurbimo“ reiškinio. Vienkartiniai temperatūros davikliai integruoti tiesiai į priemones ir taip paruošti naudojimui. Uždaros sistemos rinkinį sudaro ne mažiau: 1 rezervuaras, 2 silumokaičiai, 2 slėgio davikliai ir temperatūros zondai. Viso rinkinio sudedamosios dalys privalo būti vieno gamintojo. Galiojimo terminas ne trumpiau 12 mėn. nuo pristatymo. Turi CE sertifikatą. Pareikalavus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. | rink. | 30
1.2. | Aparatas hiperterminei intraoperacinei chemoterapijai suteikiamas panaudos būdu | Leidžiamo į intraperitoninę ertmę skysčio temperatūrinės ribos turi būti nuo 35°C iki 45°C. Temperatūros raiška (rezoliucija), rodoma aparato ekrane, ne mažesnė kaip 0,1 °C. Temperatūros tikslumas, rodomas aparato ekrane, ne mažesnis kaip 0,5°C. Chemoterapinio skysčio temperatūra turi būti matuojama ne mažiau kaip 4 temperatūriniais davikliais. Chemoterapinio skysčio raiška (rezoliucija) – ne mažesnė kaip 0,1°C. Įvedamo chemoterapinio skysčio temperatūros tikslumas – ne mažesnis kaip 0,5°C. Turi būti instaliuotos ne mažiau kaip 2 nepriklausomos peristaltinės pompos. Tiekmės greitis atliekant intraoperacinę hiperterminę chemoterapiją reguliuojamas ribose nuo 400 ml/min iki 2600 ml/min. Instaliuota dviguba šilumokaičio sistema, kuri greitai ir homogeniškai palaiko intraoperacinio hiperterminio chemoterapijos tirpalo šildymą ir temperatūros stabilumą. Skysčio rezervuaras ne mažesnis kaip 4 l talpos. Ne mažiau 12 colių liečiamas ekranas („Touch screen“). Integruotas minikompiuteris. Programinė įranga. Galimas USB jungties duomenų perdavimas arba lygiavertis. Perkaitimo aliarmas. Vandens lygio aliarmas. Temperatūrinių daviklių aliarmas. Slėgio aliarmas. Galingumas ne didesnis kaip 1500 W. Energijos šaltinis 230V, 50/60Hz. Naudojimo vadovas valstybine kalba. Pateikiamas su preke. Personalo apmokymas ne mažiau 8 darbuotojai. | vnt. | 1