## Sheet1
1 priedas
DIRBTINIŲ KŪNO DALIŲ (CHORURGINIŲ IMPLANTŲ IR KOMPLEKTUOJANČIŲ DALIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PROJEKTAS)
Nr. | Reikalaujami parametrai ir parametrų reikšmės | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas
Nurodykite siūlomos (-ų) prekės (-ių) gamintoją (-us) ir modelį (-ius)
1 | Medicininiai sraigtai
1.1. | Sraigtai ø 1,2 mm | vnt. | 20
1.1.1. | Sriegio žingsnis 0,6 mm
1.1.2. | sriegis per visą sraigto ilgį
1.1.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.1.4. | savisriegiai
1.1.5. | pagaminti iš medicininio plieno
1.1.6. | 4 ÷ 10 mm (kas 1mm)
1.2. | Sraigtai ø 1,5 mm | vnt. | 18
1.2.1. | sriegio žingsnis 0,5 mm
1.2.2. | sriegis per visą sraigto ilgį
1.2.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.2.4. | savisriegiai
1.2.5. | pagaminti iš medicininio plieno
1.2.6. | 5 ÷ 11 mm (kas 1mm)
1.3. | Sraigtai ø 1,5 mm | vnt. | 20
1.3.1. | sriegio žingsnis 0,5 mm
1.3.2. | sriegis per visą sraigto ilgį
1.3.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.3.4. | savisriegiai
1.3.5. | pagaminti iš medicininio plieno
1.3.6. | 12 ÷ 22 mm (kas 2mm)
1.4. | Sraigtai ø 2,0 mm | vnt. | 20
1.4.1. | sriegio žingsnis 0,75 mm
1.4.2. | sriegis per visą sraigto ilgį
1.4.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.4.4. | savisriegiai
1.4.5. | pagaminti iš medicininio plieno
1.4.6. | Ilgis : 5mm
1.5. | Sraigtai ø 2,0 mm | vnt. | 20
1.5.1. | sriegio žingsnis 0,75 mm
1.5.2. | sriegis per visą sraigto ilgį
1.5.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.5.4. | savisriegiai
1.5.5. | pagaminti iš medicininio plieno
1.5.6. | 6 ÷ 40 mm (kas 2mm)
1.6. | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 10
1.6.1. | Distalinės dalies Ø 2,3 mm (±0,05 mm)
1.6.2. | sraigto galvutė konuso formos.
1.6.3. | Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai
1.6.4. | Sraigtas sukamas žvaigždutės formos atsuktuvu
1.6.5. | Pagaminti iš titano.
1.6.6. | 12 ÷ 34 mm (kas 2mm)
1.7. | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 20
1.7.1. | Distalinės dalies Ø 2,6 mm (±0,05 mm)
1.7.2. | Sraigtas sukamas žvaigždutės formos atsuktuvu
1.7.3. | sraigto galvutė konuso formos
1.7.4. | dvigubo skirtingo sriegio
1.7.5. | Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai
1.7.6. | Pagaminti iš titano.
1.7.7. | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm)
1.8. | Sraigtai ø 2,7 mm | vnt. | 300
1.8.1. | sriegio žingsnis 1 mm
1.8.2. | sriegis per visą sraigto ilgį
1.8.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.8.4. | Pagaminti iš medicininio plieno
1.8.5. | Savisriegiai.
1.8.6. | 6 ÷ 44 mm (kas 2mm)
1.9. | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 4
1.9.1. | dvigubo skirtingo sriegio
1.9.2. | Distalinės dalies Ø 3,0 mm, proksimalinės – Ø 4,0 mm
1.9.3. | Savisriegiai
1.9.4. | Pagaminti iš titano.
1.9.5. | 12 ÷ 40 mm (kas 2mm)
1.10. | Kortikaliniai, ø 3,5 mm | vnt. | 100
1.10.1. | sriegio žingsnis 1,25 mm
1.10.2. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.10.3. | Savisriegiai.
1.10.4. | Pagaminti iš medicininio plieno
1.10.5. | 8 ÷ 38 mm (kas 2mm)
1.11. | Kortikaliniai, ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.40 ÷ 120 mm (kas 5mm) | vnt. | 100
1.11.1. | sriegio žingsnis 1,25 mm
1.11.2. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.11.3. | Savisriegiai.
1.11.4. | Pagaminti iš medicininio plieno
1.11.5. | 40 ÷ 120 mm (kas 5mm)
1.12. | Navikuliariniai ø 3,5 mm | vnt. | 600
1.12.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.12.2. | pilnu sriegiu
1.12.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.12.4. | Savisriegiai.
1.12.5. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.12.6. | 10 ÷ 50 mm (kas 2mm)
1.13. | Navikuliariniai ø 3,5 mm | vnt. | 600
1.13.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.13.2. | pilnu sriegiu
1.13.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.13.4. | Savisriegiai.
1.13.5. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.13.6. | 55 ÷ 100 mm (kas 5mm)
1.14. | Navikuliariniai ø 4,0 mm | vnt. | 200
1.14.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.14.2. | Daliniu sriegiu
1.14.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.14.4. | Savisriegiai.
1.14.5. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.14.6. | 8 ÷ 50 mm (kas 2mm)
1.15. | Navikuliariniai ø 4,0 mm | vnt. | 100
1.15.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.15.2. | Daliniu sriegiu
1.15.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.15.4. | Savisriegiai.
1.15.5. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.15.6. | 55 ÷ 70 mm (kas 5mm)
1.16. | Kortikaliniai, ø 4,5 mm | vnt. | 200
1.16.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.16.2. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.16.3. | Savisriegiai.
1.16.4. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.16.5. | 12 ÷ 84 mm (kas 2mm)
1.17. | Kortikaliniai, ø 4,5 mm | vnt. | 200
1.17.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.17.2. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.17.3. | Savisriegiai.
1.17.4. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.17.5. | 90 ÷ 150 mm (kas 5mm)
1.18. | Maleoliariniai sraigtai ø4,5 mm | vnt. | 20
1.18.1. | sriegio žingsnis 1,75 mm
1.18.2. | Daliniu sriegiu
1.18.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.18.4. | Savisriegiai.
1.18.5. | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.18.6. | 20 ÷ 80 mm (kas 5mm)
1.19. | Spongioziniai, ø 6,5 mm | vnt. | 100
1.19.1. | sriegio žingsnis 2,75 mm
1.19.2. | įsriegtos dalies ilgis 32 mm
1.19.3. | sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu
1.19.4 | Savisriegiai.
1.19.5 | Pagaminti iš medicininio plieno.
1.19.6. | 40 ÷ 150 mm (kas 5mm)
2. Plokštelės ir joms tinkantys sraigtai
2.1. | Rekonstrukcinė 2,5 x 10 mm raktikaulio plokštelė su kabliu | vnt. | 4
2.1.1. | universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei pusei
2.1.2. | fiksuojama su Ø 3.5 mm ir Ø4.0 mm sraigtais
2.1.3. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.1.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 4/86
2.2. | Rekonstrukcinė 2,5 x 10 mm raktikaulio plokštelė su kabliu | vnt. | 4
2.2.1. | universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei pusei
2.2.2. | fiksuojama su Ø 3.5 mm ir Ø4.0 mm sraigtais
2.2.3. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.2.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 6//110
2.3. | Rekonstrukcinė plokštelė 2,5 mm storio | vnt. | 40
2.3.1. | tiesi
2.3.2. | 10 mm pločio
2.3.3. | tinkanti ø 3,5 mm ir ø 4,0 mm sraigtams
2.3.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.3.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 5/58; 6/70; 7/82; 8/94; 9/106; 10/118; 12/112; 12/142; 14/166; 16/190.
2.4. | Siauros plonos plokštelės 11 mm pločio | vnt. | 4
2.4.1. | 2,5 mm storio
2.4.2. | tinkančios ø 3,5 mm sraigtams
2.4.3. | kompresinėmis angomis.
2.4.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.4.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm; 2/26; 3/38; 4/50; 6/62; 6/74; 6/78; 7/86; 8/98; 9/110; 10/122; 11/134; 12/146.
2.5. | Siauros storos plokštelės 12 mm pločio | vnt. | 4
2.5.1. | 4 mm storio
2.5.2. | tinkančios ø 4,5 mm sraigtams
2.5.3. | kompresinėmis angomis.
2.5.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.5.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 2/39; 3/55; 4/71; 5/87; 6/103; 7/119; 8/135; 9/151; 10/167; 11/183; 12/199; 13/215; 14/231; 15/247; 16/263; 17/279; 18/295.
2.6. | Plačios storos plokštelės, 16 mm pločio | vnt. | 120
2.6.1. | 4,5-5,0 mm storio
2.6.2. | tinkančios ø 4,5 ir ø 6,5 mm sraigtams
2.6.3. | kompresinėmis angomis.
2.6.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.6.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm : 6/103; 7/119; 8/135; 9/151; 10/167; 11/183; 12/199; 13/215; 14/231; 15/247; 16/263.
2.7. | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis | vnt. | 80
2.7.1. | 135° ploštelė, kaklelio ilgis 38 mm.
2.7.2. | Galimi pasirinkimo kampai - 130°, 135°, 140°, 145°, 150°
2.7.3. | Kiaurymių skaičius: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22.
2.7.4. | Pagamintos iš medicininio plieno
2.8. | DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis | vnt. | 120
2.8.1. | Kaklelio ilgis 25mm
2.8.2. | Tvirtinama Ø4,5mm sraigtais
2.8.3. | Pagamintos iš medicininio plieno
2.8.4. | Kiaurymių skaičius 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22.
2.9. | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. | vnt. | 180
2.9.1. | Sraigto skersmuo: Ø12,5 mm.
2.9.2. | Sraigto ilgis, (mm); 50 ÷ 145 (kas 5 mm)
2.9.3. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.10. | Šlaunikaulio gūburio (DHS) fiksavimo plokštelė, adaptuota prie DHS sistemos. Pagaminta iš medicininio plieno. | vnt. | 4
2.10.1. | adaptuota prie DHS sistemos
2.10.2. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.10.3. | plokštelės ilgis (mm) ±1,0mm: 138; 142, 147 mm.
2.11. | Plokštelės tubuliarinės 1/3 | vnt. | 150
2.11.1. | Plokštelės storis 1 mm, plotis 9 mm.
2.11.2. | tinkančios ø 3,5 ir 4,0 mm sraigtams
2.11.3. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.11.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 2/25; 3/37; 4/49; 5/61; 6/73; 7/85; 8/97; 9/109; 10/121; 11/133; 12/145.
2.12. | Kulnakaulio plokštelė "Rombo" formos | vnt. | 2
2.12.1. | Pagaminta iš medicininio plieno.
2.12.2. | 4 kiaurymes, tvirtinama Ø 2,7mm sraigtais
3. Chirurginės vielos
3.1. | Kiršnerio viela | vnt. | 420
3.1.1. | aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos)
3.1.2. | Pagaminta iš medicininio plieno.
3.1.3. | Autoklavuojamos
3.1.4. | Vielos skersmuo nuo Ø 0,8 iki Ø 3,0 mm, ilgis nuo 70 iki 300 mm.
3.2. | Kiršnerio viela Autoklavuojamos; | vnt. | 10
3.2.1. | su atramine plokštele (Alyvuogės formos (lanceto ir trokaro formos))
3.2.2. | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
3.2.3. | Autoklavuojamos
3.2.4. | Vielos skersmuo nuo Ø1,8 iki Ø2,0 mm, ilgis nuo 330 iki 380 mm.
3.3. | Apsauginės galvutės, | vnt. | 6
3.3.1. | skirtos užmauti ant nukirptų Kiršnerio vielų
3.3.2. | sterilizuojamos.
3.4. | Minkšta viela (lanksti), autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno. | vnt. | 10
3.4.1. | pagamintos iš medicininio plieno.
3.4.2. | autoklavuojamos
3.4.3. | skersmuo nuo Ø 0,2 iki 1.5 mm. ilgis 5m
4. Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai ir tikti ligoninėje turimiems firmos MEDGAL instrumentams arba lygiaverčiai, arba instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Instrumentai ir implantai turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje).
4.1. | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 2.4 mm užrakinami kortikaliniai sraigtai | vnt. | 1200
4.1.1. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)
4.1.2. | savisriegiai įsukant ir išsukant
4.1.3. | sukami heksagonaliniu atsuktuvu
4.1.4. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.1.5. | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm)
4.2. | Kortikaliniai užrakinami sraigtai Ø 2.4 mm | vnt. | 4
4.2.1. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.2.2. | užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo
4.2.3. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis)
4.2.4. | savisriegiai
4.2.5. | sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu
4.2.6. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.2.7. | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm)
4.3. | Kortikaliniai užrakinami sraigtai Ø 3.5 mm | vnt. | 300
4.3.1. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)
4.3.2. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.3.3. | savisriegiai įsukant ir išsukan
4.3.4. | sukami heksagonaliniu atsuktuvu
4.3.5. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.3.6. | 10 ÷ 60 mm (kas 2mm)
4.4. | Kortikaliniai užrakinami sraigtai Ø 3.5 mm | vnt. | 600
4.4.1. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)
4.4.2. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.4.3. | savisriegiai įsukant ir išsukan
4.4.4. | sukami heksagonaliniu atsuktuvu
4.4.5. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.4.6. | 65 ÷ 90 mm (kas 5 mm)
4.5. | Kortikaliniai sraigtai Ø 3.5 mm užrakinami | vnt. | 2
4.5.1. | kintamo arba fiksuoto kampo
4.5.2. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.5.3. | savisriegiai
4.5.4. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis)
4.5.5.. | sukami T15 žvaigždutės formos atsuktuvu.
4.5.6. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.5.7. | 10 ÷ 60 mm (kas 2mm)
4.6. | Kortikaliniai sraigtai Ø 3.5 mm užrakinami | vnt. | 2
4.6.1. | kintamo arba fiksuoto kampo
4.6.2. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.6.3. | savisriegiai
4.6.4. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis)
4.6.5. | sukami T15 žvaigždutės formos atsuktuvu.
4.6.6. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.6.7. | 65 ÷ 95 mm (kas 5mm)
4.7. | Kortikaliniai užrakinami sraigtai Ø 5,0 mm | vnt. | 8
4.7.1. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.7.2. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)
4.7.3. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.7.4. | savisriegiai įsukant ir išsukan
4.7.5. | sukami heksagonaliniu atsuktuvu
4.7.6. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.7.7. | 14 ÷ 60 mm (kas 2mm)
4.8. | Kortikaliniai užrakinami sraigtai Ø 5,0 mm | vnt. | 8
4.8.1. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.8.2. | dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)
4.8.3. | tinkantys užrakinamoms plokštelėms
4.8.4. | savisriegiai įsukant ir išsukan
4.8.5. | sukami heksagonaliniu atsuktuvu
4.8.6. | Pagaminti iš medicininio plieno arba titano.
4.8.7. | 65 ÷ 115 mm (kas 5mm)
4.9. | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamos plokštelės | vnt. | 2
4.9.1. | anatominės konfigūracijos
4.9.2. | Plokštelės kairės ir dešinės pusės
4.9.3. | Fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
4.9.4. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.9.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm : 6/94; 7/110; 8/120.
4.10. | Žastikaulio proksimalinio galo kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 70
4.10.1. | anatomiškai išgaubta
4.10.2. | proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes 3,5 mm sraigtams ir ne mažiau kaip 12 kiaurymių Kiršnerio vielai /siūlams pravesti
4.10.3. | Distalinėje dalyje užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5mm užrakinamiems ir 3,5mm kortikaliniams sraigtams
4.10.4. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.10.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 3/90; 4/124; 5/114; 5/142; 6/160; 7/178; 8/196; 9/214; 10/232; 11/250; 12/270.
4.11. | Distalinio žastikaulio galo posterolateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, | vnt. | 4
4.11.1. | distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 kiaurymes
4.11.2. | fiksuojamas Ø 2,4 mm ir Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, kairės ir dešinės pusės.
4.11.3. | Proksimalinėje dalyje fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
4.11.4. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.11.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 3/65; 5/90; 7/116; 9/142; 14/208.
4.12. | Distalinio stipinkaulio galo volarinė užrakinama kintamo arba fiksuoto kampo plokštelė, | vnt. | 180
4.12.1. | kontūruotoje distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes 2,4 mm užrakinamiems sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai.
4.12.2. | plokštelės storis 1,8 mm, plotis distalinėje dalyje 25 mm ± 0,5 mm.
4.12.3. | Kairės ir dešinės pusės.
4.12.4. | Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi"tipo kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams.
4.12.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 2/48; 3/56; 4/68; 5/76.
4.13. | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė H formos kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė. | vnt. | 2
4.13.1. | Distalinės dalies plotis 31 mm (±1,0mm), joje plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes užrakinamimems sraigtams ir ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai.
4.13.2. | Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną užrakinamą ir kompresinę kiaurymę.
4.13.3. | Plokštelės storis 1,8 mm.
4.13.4. | Kairės ir dešinės pusės.
4.13.5. | Plokštelė fiksuojama 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais ir kortikaliniais sraigtais.
4.13.6. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.13.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±2,0mm: 12/50
4.14. | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė užrakinama kintamo arba fiksuoto kampo plokštelė | vnt. | 2
4.14.1. | anatomiškai išgaubta
4.14.2. | 2 dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes 2,4 mm užrakinamiems sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai.
4.14.3. | Plokštelės storis 1,8 mm.
4.14.4. | Kairės ir dešinės pusės
4.14.5. | Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams.
4.14.6. | Distalinės dalies plotis mm ±0,5 mm: 24; 27.
4.15. | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 8
4.15.1. | kairės ir dešinės pusės
4.15.2. | kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis
4.15.3. | Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 6 papildomas Kiršnerio vielai
4.15.4. | Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais
4.15.5. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.15.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±2,0mm: 5/156; 7/196; 9/236; 11/276; 13/316.
4.16. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama kintamo arba fiksuoto kampo plokštelė | vnt. | 60
4.16.1. | kairės ir dešinės pusės
4.16.2. | kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm užrakinamiems sraigtams
4.16.3. | anatomiškai dvigubai išgaubta
4.16.4. | "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai.
4.16.5. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.16.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±2,0mm: 4/81; 6/107; 8/133; 10/159; 12/185; 14/211; 16/237.
4.17. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 60
4.17.1. | anatomiškai išlenkta ir išgaubta,
4.17.2. | "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai
4.17.3. | kairės ir dešinės pusės.
4.17.4. | Fiksuojama Ø 3,5 mm ir Ø 2,7mm kortikaliniais ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
4.17.5. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.17.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±2,0mm: 4/116; 6/142; 8/168; 10/194; 12/220; 14/246.
4.18. | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 2
4.18.1. | anatomiškai dvigubai išgaubta.
4.18.2. | L formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai
4.18.3. | kairės ir dešinės pusės
4.18.4. | Fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
4.18.5. | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.18.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±2,0mm: 5/80; 7/106; 9/132; 11/158; 13/184; 15/210; 17/236; 19/267; 21/288.
4.19. | Anatomiškai adaptuota kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama pėdos plokštelė, | vnt. | 2
4.19.1. | skirta metatarsofalanginei artrodezei.
4.19.2. | Kairės ir dešinės pusės
4.19.3. | Galimi 4 plokštelės variantai - trumpa, standartinė, ilga, revizinė.
4.19.4. | Plokštelės storis 1,8 mm.
4.19.5. | Trumpą ir standartinę plokšteles galima rinktis iš 3 palinkimo kampų variantų (0˚, 5˚ arba 10˚). Ilga plokštelė palinkusi 5˚ kampu. Revizinė plokštelė tiesi.
4.19.6. | Plokštelė fiksuojama 2,4 mm užrakinamais ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais
4.19.7. | pagaminta iš medicininio plieno arba titano.
4.19.8. | Ilgis mm ±2,0mm: 42; 52; 53; 57.
5. Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei (Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai ir tikti ligoninėje turimiems firmos MEDGAL instrumentams, arba instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Instrumentai ir implantai turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje).
5.1. | Šlaunikaulio intramedulinė vinis | vnt. | 4
5.1.1. | dešinės ir kairės pusės
5.1.2. | taikoma retrogradinio, rekonstrukcinio ir kompresinio gydymo metodams.
5.1.3. | Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau dviejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau viena kompresinė).
5.1.4. | Proksimalinėje vinies dalyje 4 kiaurymės, tame tarpe 1 kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai.
5.1.5. | Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje 2 rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5mm.
5.1.6. | Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,5mm sraigtai.
5.1.7. | Aklė turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5mm).
5.1.8. | Implantai pagaminti iš titano.
5.1.9. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
5.1.10. | Vinies ilgis 200-440 mm (kas 10 mm), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm)
5.2. | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis | vnt. | 8
5.2.1. | tinkanti tiek dešinei, tiek kairei pusei
5.2.2. | Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė).
5.2.3. | Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai).
5.2.4. | Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5mm.
5.2.5. | Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai.
5.2.6. | Aklės turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5mm).
5.2.7. | Implantai pagaminti iš titano.
5.2.8. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
5.2.9. | Vinies ilgis 260-440 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
5.3. | Blauzdikaulio intramedulinė vinis | vnt. | 16
5.3.1. | Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje.
5.3.2. | Vinis universali, kanuliuota.
5.3.3.. | Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos 3 (trejais) Ø4,5 mm savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu.
5.3.4. | Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės vienoje plokštumoje (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos 2 (dvejais) savasriegiais Ø 4,5 mm sraigtais.
5.3.5. | Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm.
5.3.6. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
5.3.7. | Implantai pagaminti iš titano.
5.3.8. | Vinies ilgis 180-440 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
5.4. | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis | vnt. | 2
5.4.1. | Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje.
5.4.2. | Vinis universali, rekonstrukcinė, kanuliuota.
5.4.3. | Proksimalinio galo palinkimo kampas 10°, distalinio 4°.
5.4.4. | Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos 3 (trejais) Ø4,5 mm savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu.
5.4.5. | Proksimalinėje vinies dalyje 4 kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė).
5.4.6. | Tvirtinama 4 (keturiais) savasriegiais sraigtais, iš kurių 2 (du) Ø 4,5 mm sraigtai vienoje tiesieje, 2 (du) Ø 5,0 mm arba Ø 4,5 mm (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų 2 sraigtų atžvilgiu.
5.4.7. | Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm.
5.4.8. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
5.4.9. | Implantai pagaminti iš titano
5.4.10. | Vinies ilgis 180-440 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
5.5. | Universali žastikaulio intramedulinė vinis | vnt. | 16
5.5.1. | taikoma kompresinio gydymo metodams.
5.5.2. | Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem Ø4,5mm sraigtais,
5.5.3. | distalinėje dalyje 4-turiais Ø3,5mm sraigtais (jei vinies Ø 6 arba Ø 7mm) arba Ø4,5mm sraigtais (jei vinies ≥Ø 8mm).
5.5.4. | Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose.
5.5.5. | Implantai pagaminti iš titano.
5.5.6. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
5.5.7. | Vinies ilgis 180-320 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 6-10 mm (kas 1 mm )
5.6. | Ø 6,5 mm rakinamas trochanterinis sraigtas. | vnt. | 12
5.6.1. | 40 ÷ 140 mm (kas 5 mm)
5.7. | Rakinamas sraigtas Ø 5,0 mm | vnt. | 12
5.7.1. | savisriegis, pilno sriegio
5.7.2. | skirtas intramedulinės vinies fiksavimui
5.7.3. | 26 ÷ 100 mm (kas 2 mm)
5.8. | Rakinamas sraigtas Ø 4,5 mm | vnt. | 160
5.8.1. | savisriegis, pilno sriegio
5.8.2. | skirtas intramedulinės vinies fiksavimui
5.8.3. | 26 ÷ 100 mm (kas 2 mm)
5.9. | Rakinamas sraigtas Ø 3,5 mm | vnt. | 12
5.9.1. | savisriegis, pilno sriegio
5.9.2. | skirtas intramedulinės vinies fiksavimui
5.9.3. | 10 ÷ 34 mm (kas 2 mm)
6. Šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulinės vinys (Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Instrumentai ir implantai turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje).
6.1. | GAMMA tipo arba lygiavertė šlaunikaulio intramedulinė vinis. | vnt. | 40
6.1.1. | Distalinėje trumposios vinies dalyje 2 kiaurymės Ø4,5mm sraigtams
6.1.2. | ilgosios vinies – 3 kiaurymės Ø4,5mm sraigtams (sraigtai 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems).
6.1.3. | Proksimalinėje vinies dalyje 1 kiaurymė Ø11,0mm teleskopiniam sraigtui ir 2 kiaurymės Ø4,0mm antirotacinėms vinims.
6.1.4. | Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai: 125°, 130°, 135°.
6.1.5. | Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei.
6.1.6. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
6.1.7. | Implantai pagaminti iš titano.
6.1.8. | 135° trumposios vinies ilgis 200-280 mm (kas 10 mm ), Vinies Ø 9-15 mm (kas 1 mm )
6.2. | GAMMA tipo arba lygiavertė šlaunikaulio intramedulinė vinis. | vnt. | 50
6.2.1. | Distalinėje trumposios vinies dalyje 2 kiaurymės Ø4,5mm sraigtams, ilgosios vinies – 3 kiaurymės Ø4,5mm sraigtams (sraigtai 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems).
6.2.2. | Proksimalinėje vinies dalyje 1 kiaurymė Ø11,0mm teleskopiniam sraigtui ir 2 kiaurymės Ø4,0mm antirotacinėms vinims.
6.2.3. | Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai: 125°, 130°, 135°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei.
6.2.4. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
6.2.5. | Implantai pagaminti iš titano.
6.2.6. | 135° ilgosios vinies ilgis 300-440 mm (kas 5 mm ), Vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
6.3. | Ø 11mm teleskopinio sraigto rinkinys | vnt. | 50
6.3.1. | naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti
6.3.2. | Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11mm (±0,1) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas.
6.3.3. | Rinkinio ilgis 70 - 125mm (kas 5mm)
6.4. | Ø4,0 mm antirotacinė vinis-kaištis | vnt. | 50
6.4.1. | užaštrintu trokaro formos galu
6.4.2. | Naudojamas "GAMMA" vinies proksimalinės dalies fiksavimui.
6.4.3. | Sukama šešiakampio formos atsuktuvu.
6.4.4. | 65 - 125mm (kas 5mm)
6.5. | Rakinamas sraigtas Ø 4,5 mm | vnt. | 80
6.5.1. | savisriegis, pilno sriegio
6.5.2. | skirtas intramedulinės vinies fiksavimui.
6.5.3. | 26 ÷ 100 mm (kas 2 mm)
7. Artroskopiniai implantai
7.1. | Peties sąnario inkariniai siūlai. | vnt. | 60
7.1.1. | Vienoje sterilioje pakuotėje
7.1.2. | Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai
7.1.3. | Įsriegiamas
7.1.4. | Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
7.1.5. | Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas arba lygiavertis
7.1.6. | Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai;
7.1.7. | Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
7.1.8. | Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm (±0,2) su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm ±0,1mm su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (turi būti pasirinkimas visų dydžių)
7.2. | Peties sąnario inkariniai siūlai | vnt. | 16
7.2.1. | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu;
7.2.2. | Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu.
7.2.3. | Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis implantas iš poliesterio su silikoniniu padengimu (arba lygiavertis) su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno (arba lygiaverčiu) siūlu ir Ø 1,9 mm siūlinis implantas iš poliesterio (arba lygiaverčiu) su silikoniniu padengimu (arba lygiavertis) su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno (arba lygiaverčiu) siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)
7.3. | Sraigtai kelio raiščių plastikai. | vnt. | 16
7.3.1. | 1,5 mm kaniuliacija
7.3.2. | apvalia galvute, kamščiatraukio tipo, su minkštu sriegiu.
7.3.3. | su minkštu sriegiu
7.3.4. | Sterilioje pakuotėje, supakuoti po vieną
7.3.5. | Pagaminti iš titano.
7.3.6. | Ilgis nuo 20 iki 30 mm (ne mažiau 3 ilgių)
7.3.7. | Sraigto storis nuo 7 iki 9 mm, turi būti didžiausio, mažiausio ir tarpinio storio
7.4. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema. | vnt. | 60
7.4.1. | Sterilioje pakuotėje
7.4.2. | susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto (arba lygiaverčio) siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno (arba lygiaverčiu) pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento
7.4.3. | "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima"
7.4.4. | Dviguba "U" formos fiksacija
7.4.5. | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą
7.4.6. | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje
7.4.7. | Ilgis nuo 20 iki 30 mm (ne mažiau 3 ilgių)
7.4.8. | Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°
7.4.9. | Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (yra pasirinkimas abiejų rūšių)žiausio, mažiausio ir tarpinio storio